## Sheet1
超净配药机采购项目报价表
序号 | 耗材名称 | 参数 | 报价单位 | 报价（元）
1 | 超净配药机 | 1、结构及组成包括主机、手柄、紫外线消毒装置及高效过滤器； 2、主机和手柄外壳由合金料材料制作；手柄线由PVC材料制作；高效过滤器膜为PTFE材质；高效过滤器外壳为ABS材料制作；高效过滤器过渡件为TPU材料制作 3、系统开机自净时间(启动配药器开关键后，高效过滤器出气口达到局部百级标准需要的时间 ≤5S； 4、高效过滤器出风口洁净度：局部百级（洁净室百级的标准为静态测试环境中≥0.5μm悬浮粒子不超过3500个/m³，≥5μm的悬浮粒子数量为0/m³。局部百级特指定的局部空间达到百级标准，即配药器高效过滤器出风口达到百级标准）；须提供第三方检测报告 5、高效过滤器与无芯杆溶药注射器连接处：密闭； 6、须提供滤芯免费每天更换要求； 7、须具有ISO13485\ISO9001质量体系认证 | 台