附件：             成都市第二人民医院产科新生儿沐浴设备采购项目询价内容
	序号
	品类
	单位
	数量
	单价（人民币：元）
	金额合计（人民币：元）

	1
	洗礼池
	套
	2
	
	

	2
	护理平台
	套
	2
	
	

	总价
	


技术参数要求：

一、洗礼池：

（一）规格：1100mm长*900mm宽*850mm高（±50mm），池体可移动。

池体、台面，通过金属模具一次吸塑成型，面板选用PMMA+ABS复合材料，面板底层用玻璃纤维合成或铝合金蜂窝板加固。

池体甲醛、重金属和增塑剂含量均满足国标要求，甲醛含量≤1.5mg/L，需检测报告。

柜门板、侧挡板、后挡板及饰板：柜门板防磕碰，无拉手、无金属边框外露，芯材选择人造国标一级环保芯板材或铝合金蜂窝板，甲醛含量≤1.5mg/L，需检测报告。

柜体支架：支架整体采用壁厚4mm的304不锈钢或铝合金材质制成，连接件（角钢、螺丝、螺钉）全部为304不锈钢材质。

脚轮：轮片选用尼龙材料；脚轮底座采用碳钢冲压；铝制脚轮壳体，脚轮承重柱可升降，可调节前后高度。

（二）给排水系统：

1.水龙头恒芯钢轴铸造阀芯，≥50万次开关不损坏；耐腐蚀，铜镀络材质，装配节水起泡器。

2.洗礼池水龙头配有360°旋转关节，可调节龙头位置；龙头出水花洒、水柱两级开关可调；蓬头抽拉长300mm，重力锤设计，松手后喷头精确回位。

3.水压控制器可调节水压，调节范围至少包括在0.15 Mpa—0.4Mpa内，具有水流止回作用。

4.带三级水过滤处理，除菌型水处理器，出水量 2T/h,三级水质过滤，有效过滤水中杂质，细菌等有害物质，为婴儿洗浴提供优质的水源保证，不需频繁更换滤芯。

（三）热水供水系统

1.80升，恒温热水器，有3C认证标准。

2.PPR供水管，高温报警、自动断水（水温控制在38℃—40℃最佳）保护婴儿在洗浴时的安全，具体温度范围可自行设定。

（四）显示控制器：

1.触控显示屏≥7英寸，可显示冷、热水水温、混合后水温以及功能操作界面，可触摸控制设备给水、设置配置管理、洗浴时间、开始计时、管理员、温度报警断水管理内容。

2.洗礼池触控显示屏控制器支架连接台面，360°任意移动，最远调节距离≥35cm，非显示屏固定安装于池体上。

二、护理平台：

规格：1100mmm长*900mmm宽*850mm高（±50mm）。

池体、台面，通过金属模具一次吸塑成型，面板选用PMMA+ABS复合材料，面板底层用玻璃纤维合成或铝合金蜂窝板加固。池体甲醛、重金属和增塑剂含量均满足国标要求，甲醛含量≤1.5mg/L，需检测报告。

柜门板、侧挡板、后挡板及饰板：柜门板防磕碰，无拉手、无金属边框外露，芯材选择人造国标一级环保芯板材或铝合金蜂窝板，甲醛含量≤1.5mg/L，需检测报告。

柜体支架：支架整体采用壁厚4mm的304不锈钢或铝合金材质制成；连接件（角钢、螺丝、螺钉）全部为304不锈钢材质。

脚轮：轮片选用尼龙材料；脚轮底座采用碳钢冲压；铝制脚轮壳体。脚轮承重柱可升降，可调节前后高度。

