## Sheet1
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 规格型号 | 注册证号 | 主要功能要求 | 主体硬件 | 响应情况及分项报价 | 附属硬件基本要求 | 响应情况及分项报价 | 质保年限 | 响应情况 | 整体报价 | 招标参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 成都市第二人民医院 | 便携式多导睡眠记录仪（一拖四） | 国产 | 2 | 100 |  |  | 通过监测脑电、眼电、肌电、鼾声、血氧饱和度、心电、心率、口鼻气流、胸呼吸运动、腹呼吸运动、肢体运动、体位等睡眠全指标，可结合AI和人工智能判图，通过wife实时接收并存储数据，确保数据不丢失； | 一、硬件 1.1每套设备应包含：1套睡眠分析系统，4台多导睡眠记录仪，可同时监测4位患者，每台多导睡眠记录仪亦可单独使用。 1.2符合AASM睡眠分析基础参数，包括脑电、眼电、肌电、心电、左腿动、右腿动、心率、鼾声、口鼻气流、胸呼吸运动、腹呼吸运动、体位、血氧等参数，所有数据必须同时采集。 1.3贴片式设计 1.4血氧、鼾声信号集成于脑电采集模块 1.5自动数据回传和充电 1.6数据存储方式 1.7胸阻抗检测 1.8输入阻抗：≥5MΩ。 1.9共模抑制比：≥80dB。 1.10噪声电平：≤5μV (峰-峰值)。 二、软件 2.1全中文操作界面，全中文报告生成系统，具备儿童、成人二种独立分析系统。 2.2采用人工智能算法（非睡眠频谱分析）辅助睡眠分期 2.3专项报告功能 2.4收录回放功能 2.5支持任意时刻查看实时数据 2.6波形扫描速度：5、10、15、30、60秒或2、5、10分钟/页。可以进行波形固定。 2.7可调项目：灵敏度、高频滤波器、时间常量和显示速度。 2.8跳转功能 2.9显示方式：连续、高速、高速有暂停、手动逐页、手动逐秒与手动波形自动居中。 2.10显示信息：事件、导联编号、电极名和说明。 2.11脑电波处理功能 |  | 脑电采集终端4个 口鼻气流采集终端4个 胸呼吸运动采集终端4个 腹呼吸运动采集终端4个 左下肢肌电采集终端4个 右下肢肌电采集终端4个 重复性电极5个 电源适配器4根 脉搏血氧仪4个 口鼻热敏传感器12个 理疗用体表电极4包 医用双面胶贴（ND-100） 40片 医用双面胶贴（KB-100）40片 医用双面胶贴（XD-100）160片 |  | 3年
2 | 成都市第二人民医院 | 植物神经功能检测仪 | 国产 | 1 | 50 |  |  | 通过一系列的生理指标来评估是否存在植物神经功能紊乱的情况。 | 1、 客观定性、定量检测植物神经功能 2、 植物神经机能评估 3、植物神经老化生理年龄测定 4、阴阳太极图检视植物神经活力 5、情绪、精神异常评估 6、糖尿病神经病变与视网模病变检测及预警 7、自动产生报告与多次的功能数值比较分析 8、对多种疾病引起的植物神经功能病变状况分析、原因判定、疗效追踪 9、提供提供植物神经功能量化指标与图像分析 10、报告具有个人隐私设置功能 11、检测分析软件，具有中国人标准数据库，将测量数据与标准数据库进行比对分析，自动得出诊断结论和报告，并分析ANS、SYM、VAG，并以报表呈现。 12、报告包含基本数据：心跳速率、正常 R-R 间距变化、自律神经年龄、自律神经偏向、NN 间距标准偏差、均方根标准偏差、自律神经总体功能、交感神经功能、副交感神经功能与 R 波效度等数值显示，并提供图像化的指标落点分析和图型分析，对原因判断以及疗效追着。 13、检测主机内置充电锂电池：检测主机具有可充电功能，可方便在无220V电源时主机独立工作运行，最后集中分析打印报告，方便临床不同场景使用。 14、后期能根据临床需要具备可扩充无线检测终端功能，将检测终端数据传输给主机软件进行报告分析；该软件具备同时接收2台以上终端的传输收集数据及报告分析，拓展临床应用场景。 |  | 1、主机 1套 2、植物神经功能分析软件 1套 3、工作站系统 1套 4、采集电极线 2套 5、无线接收器 1套 6、采集电极夹 2套 7、彩色打印机 1套 8、专业台车 1套 |  | 3年
3 | 成都市第二人民医院 | 经颅多普勒仪 | 国产 | 1 | 55 |  |  | 使用无创的超声手段，检测颅内的血流情况、是否存在血管狭窄等。 | 1，常规脑血流检测及侧枝代偿判断 2，脑血流微栓子监测 3，脑血管痉挛监测 4，发泡实验 5，脑血流自动调节功能监测 |  | 1、便携式经颅多普勒主机 一套 2、脑血流监测头架 一套，具备自动检索血流信号，自动跟踪血流，自动校正及恢复信号功能。 3、2M或者1.6M手持探头一把，4M手持探头一把 4、台车一套 5、超声经颅多普勒工作站一套，含专业报告软件及数据库等 |  | 3年
4 | 成都市第二人民医院 | 气囊式体外反搏装置 | 国产 | 2 | 50 |  |  | 心脑缺血性疾病治疗 | 1工作压力 反搏装置在正常工作时，工作压力符合以下要求： a)在心率为80bpm时，工作压力不小于39.2kPa: b)最大工作压力不大于59kPa。 2脉搏血氧部分 2.1脉搏血氧部分符合YY 0784-2010的要求。 2.2血氧饱和度监测范围75%～100%。 2.3血氧饱和度监测精度符合： a)血氧饱和度监测范围81%~100%,精度±2%; b)血氧饱和度监测范围75%~80%,精度±4%。 2.4脉搏血氧饱和度波形(以下简称指脉波形)增益可调范围：1～32级。 3心电部分 3.1QRS波检测 QRS波检测满足以下要求： a)反搏装置响应幅度为0.25mV~5mV,间期介于70ms～120ms之间的QRS波信号； b)反搏装置对间期不大于10ms的1mV的信号不响应。 3.2心率测量范围和准确度 a)反搏装置的心率测量范围：35bpm~165bpm,误差：土10%或5bpm取大者； b)显示范围：35bpm～165bpm,显示精度土1bpm。 3.3系统噪声 反搏装置由患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声不超过30μV(p-v RTI)。 3.4共模抑制 反搏装置具有抑制人体表面工频信号模式干扰电压的能力。按GB10035-2017中6.4.5 的试验方法，输出信号幅度在60s的期间内不超过1mV(p-v RTI)。 3.5水平扫描速度 具有25mm/s、50mm/s二档，误差为±10%。 3.6工频陷波 反搏装置对1mV、50Hz正弦信号的抑制不大于-15dB。 3.7心率保护范围 当心率显示值处于以下状态时，自动停止反搏。成人：低于40bpm,高于120bpm。 3.8心电波形增益可调范围：1~32级。 4触发波 正常工作时反搏装置触发符合以下要求： a)反搏装置对触发波响应反搏； b)反搏装置不对触发波以外的波形响应反搏。 5充排气 5.1充排气开始时间调节 a)最小充气开始时间和最大排气开始时间 最小充气开始时间：心率为40bpm～160bpm时，最小充气开始时间大于100ms;最大排气开始时间：心率为60bpm时，最大排气开始时间不大于700ms;心率为40bpm时，最大排气开始时间不大于1200ms。 b)排气信号前沿调节不落后于下一个生理信号的触发波。 5.2充气调节 成人： a)当心率为50bpm时，最大充气开始时间与最小充气开始时间之差不大于250ms; b)当心率为110bpm时，最大充气开始时间与最小充气开始时间之差不大于70ms。 5.3排气调节 成人： a)当心率为50bpm时，最大排气开始时间与最小排气开始时间之差不大于400ms: b)当心率为110bpm时，最大排气开始时间与最小排气开始时间之差不大于50ms。 6序贯时差 在相邻两级序贯的充气时差为：成人：55ms±10ms。 7压力 7.1工作压力稳定性 实际工作压力保持在设定值±2kPa范围内。 7.2压力指示 反搏装置有压力指示，示值范围0kPa~60kPa,误差±5kPa。 8治疗时间 治疗时间设置范围：1min～60min;设置步进：1min。 9气囊 9.1耐压及气密性 气囊能承受59kPa的压力，保压10s,不破损，且其压降不大于5kPa。 9.2气囊套尺寸 成人气囊套型号：小腿：240*220,大腿：280*220,臀部：280*180。 10电磁阀响应时间 电磁阀响应时间不大于50ms。 11整机噪声 反搏装置在正常工作状态下，整机噪声不大于67dB(A)。 |  | 气囊、气泵、配气系统各一套 |  | 3年
5 | 成都市第二人民医院 | 眩晕症诊疗系统 | 国产 | 1 | 110 |  |  | 眩晕的诊断,位置性眩晕的复位治疗 | 一、眼罩参数 1.1 采集图像分辨率≥1080P 1.2 重量≤150g 1.3 摄像头焦距可调节 1.4 可拆卸，作为诊断仪单独使用 1.5 具备无线数据传输功能，无线传输距离≥5m 二、 眩晕治疗仪基本信息 2.1 工作条件电源：AC380v±38v 50Hz±1 Hz 输入功率5000VA 2.2 主转动轴处于水平方向 a) 转动角度：不限，误差≤±3°； b) 转速：5°/S -180°/S，误差≤±5%； 2.3 辅转动轴处于与主转动轴垂直方向 a) 转动角度：不限，误差≤±3°； b) 转速：5°/S -180°/S，误差≤±5% 2.4 负载≥135Kg 三、安全 3.1 座椅部分 a) 治疗仪安全座椅应有安全带、安全杠； b) 安全带可以固定人体颈、肩、腹、大腿、小腿。 c) 安全杠可以固定肩、背、胸。 d）座椅对于病人的包裹性高 3.2 急停按钮≥5个，保证仪器转椅可以随时停止在当前运动的位置 3.3 UPS电源在网电源断电的情况下，支持设备持续运行。 四、软件 4.1 自主研发诊疗软件，视频图像清晰，包含视频储存回放功能，并有眼动图辅助诊断。 4.2可自主调节速度、角度和加速度 4.3 眼震曲线实时显示，或病例查询时显示，与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示；可显示打印对比图及各项数据、结论 五、软件升级 未来可进行升级，或根据客户要求增加预设动作，升级眼震算法，提高检测精准度；优化界面设置，提升人机交互体验 |  | 主机 、眼罩、控制器、数据线各一套 |  | 3年
6 | 成都市第二人民医院 | 经颅直流电刺激仪 | 国产 | 3 | 90 |  |  | 适用于对成人或儿童的认知障碍、焦虑抑郁、睡眠障碍、运动功能障碍、语言障碍（失语症)、吞咽障碍、意识障碍进行治疗 | 1.输出电流： tDCS模式：0～2mA，允差±10% Tonic模式：0～6mA，允差±10% Burst模式：0～6mA，允差±10% 自定义模式：0～6mA，允差±10% 2.通道：4通道（主机2通道+2台便携设备） 3.脉冲宽度： Tonic模式：脉冲宽度100μs～1000μs，允差±10% Burst模式：脉冲宽度100μs～500μs，允差±10% 自定义模式：脉冲宽度100μs～500μs，允差±10% 4.脉冲频率： Tonic模式：脉冲频率5Hz～100Hz，允差±10% Burst模式：脉冲频率500Hz～2500Hz，允差±10% 自定义模式：脉冲频率500Hz～2500Hz，允差±10% 5.工作时间：0~60min，步进值为1min，最长时间允差±1min 6.刺激模式：tDCS模式、Tonic模式、Burst模式、自定义模式及伪刺激、预刺激模式 7.参数设置：每种治疗模式默认治疗参数和使用部位，也可根据临床经验灵活设置治疗参数，包括治疗模式、治疗时长、刺激持续时间、刺激暂停时间、脉冲群中脉冲个数、调制频率、脉冲频率、脉冲宽度、强度、阳极部位、阴极部位等参数； 8.电流控制：刺激治疗过程中可实时调节电流输出强度； 9.全中文操作系统，配套的管理软件系统内含专家及治疗方案可供参考 10.报告输出方式：自动化输出报告，也可根据需求自定义编辑报告模板 11.实时显示每条通道治疗状态，具有显示输出状态、病人姓名、治疗方案名称、负载阻值、治疗时间等功能；具有治疗记录查询、病例管理等功能； 12.安全保护：具有实时阻抗检测功能，可以暂停或终止治疗；检测范围0～100kΩ；＜10kΩ，允差±1kΩ；≥10kΩ，允差±10% 13.移动端：提供2台移动终端刺激器，并支持后期拓展增配。 14.可对接医院HIS系统 |  | 1、主机1台 2、控制软件1套 3、推车1台 4、一体机电脑1台 5、便携输出设备2台 6、导线 4条 7、数据线1条 8、耳部电极（大、小）4个 9、理疗电极片Ⅰ型4对 10、定位帽1个 11、绑带10条 12、打印机1台 |  | 3年
7 | 成都市第二人民医院 | 射频理疗仪 | 国产 | 1 | 50 |  |  | 促进血液循环，加速新陈代谢，增加细胞膜通透性，提高营养物质的供给，加速受损组织的修复。 | 1、工作电源：AC220V±22V， 2、操作界面：触摸式液晶屏，工作时有指示；治疗结束时有蜂鸣声提醒。 3、治疗频率：3种治疗频率，频率范围0.3MHz、0.5MHz、6MHz 4、输出治疗头：材质：绝缘的，独有射频电波四肢分流和自动皮肤阻抗检测技术，治疗安全可靠。，电极数量：6个，中性电极：1个 5、治疗模式，工作频率0.5MHz，误差±10%；深度模式，工作频率0.3MHz,误差±10%。多极模式，工作频率6MHz，误差±10%； 6、设定范围应为0.1s～9.9s，步进为0.1s。 7、最小冷却强度等级时，理疗头表面温度不高于18℃；最大冷却强度等级时，理疗头表面温度不低于-4℃。 8、治疗时间为60分钟可调，步进为1分钟。治疗时间采用倒计时方式，倒计时结束后应能自动停止输出，计时偏差应不大于±5%。 9、电疗仪正常连续工作时间应不小于4h。 10、0～40分10档可调，最大时的偏差应不大于±10%。 11、4 种输出通道接口，单极射频通道、多级射频通道、安全制动控制通道、中性电极输出通道。 |  | / |  | 3年
8 | 成都市第二人民医院 | 半导体激光治疗仪 | 国产 | 1 | 82 |  |  | 治疗慢性疼痛、运动损伤、炎症性疼痛、神经性疼痛，激光可增加红细胞、血红蛋白促进血管的生长，加速愈合，能量可达到神经根治疗部位，改善病变部位血液循环，促进致痛物质代谢，缓解疼痛 | 1.激光类型：半导体激光治疗仪。 2.输出波长：808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）主机屏幕可显。 3.主机可单独输出808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）三种波长中任意一种波长。 4.主机可组合输出808nm(±10nm）),975nm（±10nm），两种波长。 5.主机可组合输出808nm(±10nm），1064nm(±20nm）两种波长。 6.主机可组合输出975nm（±10nm），1064nm(±20nm）两种波长。 7.主机可组合输出808nm(±10nm）),975nm（±10nm），1064nm(±20nm）三种波长。 8.激光最大持续输出功率≥30W,屏幕可视可调，功率调节可每0.1W步进（提供检测报告证明）。 9.能量传输效率≥85%。 10. 激光输出模式≥4种，至少包含连续输出、重复脉冲输出、单脉冲输出、单脉冲串输出模式（提供检测报告证明）。 11.脉冲频率：1HZ -10000 HZ。 12.脉冲宽度：1ms – 1000ms。 |  | / |  | 3年
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或经销商，若为经销商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：