## Sheet1
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 规格型号 | 注册证号 | 主要功能要求 | 主体硬件 | 响应情况及分项报价 | 附属硬件基本要求 | 响应情况及分项报价 | 质保年限 | 响应情况 | 整体报价 | 招标参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 高频电刀 | 进口 | 6 | 72 |  |  | 具有单极电凝、电切功能，具有双极电凝、电切功能、具有中性电极检测功能 | 1.配置双路单极输出， 2.配置双极输出， 3.功率输出：单极电切最大输出功率≥300W，单极电凝最大功率≥200W，并伴随效果精细调节， 4.屏幕液晶显示≥4.8寸， 5.具备智能双极电流监测功能，实时监测组织阻抗，控制电流输出， 6.具备数值显示及声音提示， 7.模块化设计， 8.具备硬件模块和软件升级 |  | / |  | 3
2 | 全自动激光防护系统 | 进口 | 1 | 4.98 |  |  | 用于安装在手术室Leica Proveo 8显微镜上，连接科医人Spectra 532nm激光治疗仪，用于过滤激光治疗仪发射的激光，保护手术医生在治疗时被激光伤害眼睛 | 1、由全自动伺服电机和高清防激光反射滤镜及信号传输系统组成的电动滤光系统 2、具备Leica接口，可直接加装在Leica Proveo 8手术显微镜中，可由科医人Spectra 532nm激光治疗仪直接驱动，即插即用 3、在发射激光时滤光片自动切入显微镜光路，无需手动干预，激光发射完成后自动切出光路 4、对532nm激光防护等级达到OD3及以上 |  | / |  | 3
3 | 接触式激光眼底诊断镜 | 进口 | 1 | 1.1 |  |  | 用于眼科行眼底检查诊断及激光光凝治疗 | 1、由光学玻璃材料制成的球镜片及硬铝合金材料制成的支撑环封装而成，可用于全视网膜激光光凝治疗 2、激光点放大倍数≥2.0x 3、静态视野：158°～163° 4、动态视野：163°～168° 5、图像放大倍数0.48x～0.55x |  | / |  | 3
4 | 腔镜用主动脉阻断钳 | 进口 | 2 | 15 |  |  | 胸腔镜心脏手术升主动脉阻断用 | 不锈钢无源手术器械，双关节设计，工作端2.8*60mm，整件长330mm |  | / |  | 3
5 | 侧壁钳 | 进口 | 2 | 4.5 |  |  | 冠脉搭桥中升主动脉部分阻断打孔用 | 不锈钢无源手术器械，工作端113mm，侧壁夹持宽度52mm,整件长260mm |  | / |  | 3
6 | 一氧化氮检测分析仪 | 进口 | 1 | 120 |  |  | 主要用于慢性咳嗽、哮喘、慢阻肺、肺炎及尘肺等常见多发病的早期诊断、愈后及治疗检测。帮助临床更加清晰的判断呼吸系统疾病病因及ICS类药物用药极具指导意义。 | 1.仪器用途:通过检测人体呼出气体中一氧化氮含量判断气道炎症性疾病，尤其是对激素敏感的嗜酸粒细胞性气道炎症等疾病的研究。 2.技术规格 2.1适用病患范围:适合≥14岁以上所有可配合患者。 3.技术要求 3.1测试原理:包括但不限于化学发光分析或电化学电流传感器检测。 3.2检测范围:0-5000ppb 3.3检测时间：≤10s 3.4精确度:+10% 3.5结果分析时间:≤2分钟 3.6可以提供多种呼气测试功能:包括但不限于单次呼吸测试或在线潮气呼吸测试。 3.7自配多种检验校准功能:气体校准、流量校准、一氧化氮零点校准 3.8具备过滤除去外源性一氧化氮的装置和功能 3.9系统包括数据管理软件，数据管理软件可自动比较、综合分析结果，形成趋势曲线等 3.10具备质量控制功能:具备当测定过程中呼吸过弱或过强(流速控制)、发生漏气、咳嗽和逆向呼或吸等情况时，系统主机可自动强行终止测定 3.11系统包括数据管理软件，可自动比较、综合分析结果，形成趋势曲线等 3.12允许运动温度:5℃～40℃ 允许湿度范围:5％-95％(无凝结) 允许电源功率:230VAmax 主电源电压:100-240V，50/6OHZ 3.13 无专用耗材，所需耗材全为开放耗材 |  | / |  | 3
7 | 三维电生理导航系统 | 进口 | 1 | 325 |  |  | 用于诊断和治疗复杂心律失常疾病 | 1.系统硬件要求：三维定位精度模型的精确度≤1mm，匹配导管的定位精度误差≤0.80mm，采用磁场和电场混合定位原理，依照磁场定位为主，磁场实时校正电场，具有多导管可视化，无扭曲变形。 2.软件组成：包括激动图、解剖图、电压图、网图、等时图、阻抗图、高精密度标测模块、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、距离/面积测量工具、消融指数、可调弯鞘管显示模块、心腔内超声模块等。 3.适应症：产品注册证适应症应包括左右两侧心腔的射频消融手术。 4.射频消融仪应可兼容使用临床常用的≥56孔冷盐水灌注消融导管。 |  | 电生理导航系统，射频消融仪，灌注泵，电生理手术分析平台，连接电缆包,液晶显示器4台 |  | 3
8 | 全自动生化分析仪 | 进口 | 2 | 140 |  |  | 用于体外检测肝功能，肾功能，脂代谢，心肌酶谱等检测。 | （1）常规生化速度单模块≥2000测试/小时，ISE测定速度≥900测试/小时，仪器综合检测速度≥2900测试/小时。 （2）同时分析项目数：单模块全双试剂≥70项。 （3）吸光度线性范围0－3.0Abs，单波长或双波长测量（12 个波长,范围340～800 nm）。 （4）针对单个项目进行多种反应时间任意设置功能，在方法学原理上满足不同项目在反应时间上的要求，最大反应时间≥10分钟。 （5）反应杯：采用半永久性使用的UV塑料杯，兼顾检测精度与运行成本。 （6）恒温系统：采用循环水浴式控温，精度可达37.0 ± 0.1℃； （7）搅拌系统：采用超声波搅拌，可最大限度消除搅拌所带来的交叉污染。 （8）试剂系统：试剂通道可全部选择国产品牌（须提供仪器系统配套试剂证书），且提供相应国产配套试剂溯源文件，溯源项目数量≥35个；仪器配套的试剂生产厂家具有医学参考实验室且获得中国合格评定国家认可委员会认可，医学参考实验室须同时满足ISO17025和ISO15195的认可依据，以提供中国合格评定国家认可委员会官网附件证明文件为准（证明文件须加盖厂家及投标商鲜章），配套试剂厂家须具备对有证参考物质的赋值能力，且已向国外机构提供有证参考物质的赋值服务（证明文件须加盖厂家及投标商鲜章） 。 |  | / |  | 3
9 | 全自动化学发光分析仪 | 进口 | 2 | 180 |  |  | 主要用于心肌标志物，感染标志物，肿瘤标志物等项目的检查和筛查。 | 1.仪器用途：化学发光免疫检测 2.系统检测速度：≥300测试/小时 3.试剂通道：≥45个，自带5-10℃冷藏功能 4.采用一次性Tip/cup加样系统，减少交叉污染 5.具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术，具有其他样本状态检测功能更佳 6.样本处理：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥200个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测 7.连接流水线不影响原有进样模块，无需进样转换 8.急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能，急诊项目检测时间≤10分钟 9.样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液等 10.检测项目要求：肿瘤标志物，传染病，甲状腺功能、脓毒血症（含PCT和IL-6），骨标志物及NT-proBNP等心肌检测项目 11.可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材，试剂包装≥100测试，减少操作时间 12.定标要求：最优为两点定标，能够有效控制成本，校准有效期≥1月 13.平均样品需求量：≤30 ul 14.混匀系统：采用无接触式涡轮混匀技术，避免交叉污染 15.样本稀释(浓缩)功能：可进行样本自动稀释和浓缩检测 16.重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检 17.仪器具有可扩展性，仪器可模块组合式设计，可连接不同速度及功能的模块，未来具有模块拓展可能，可组成生化免疫一体机 18.拥有自我备机功能，最好具备仪器轨道发生故障时，有可独立装载标本的紧急进样口 19.数据管理系统：除操作系统外，需提供原厂的数据管理系统；可提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能 20.原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员，提供当地应用技术人员联系方式和厂家维修授权证书，以方便核查 |  | / |  | 3
10 | 荧光显微镜 | 进口 | 2 | 50 |  |  | 1、荧光显微镜专门用于间接免疫荧光实验的显微镜，广泛的应用于抗核抗体、抗双链DNA抗体等自身抗体诊断。 2、可与LIS相连，准确快速的生成图文报告； 3、 荧光核型专家系统，按需显示经典荧光片模型及判读提示，同屏比对，有效辅助荧光核型判读。 | 1. 荧光激发光光源 1.1 光源输出:LED光源无衰减输出＞40,000小时； 1.2 激发光波长范围: 460－490nm，适用免疫荧光检测需要； 1.3 光源启动后响应时间（达到100%预设强度）：纳秒级； 1.4 光强衰退指示器:声音报警； 1.5 冷光源:电能几乎100%转化为光能，高度环保。 2．透射光源卤素灯 2.1光源调节. 可连续调节1.5-6V DC； 2.2电压功率：6V，30W； 2.3类型：卤钨灯（HAL）； 2.4平均使用时长：1000h 3．光学系统 3.1光学系统：ICS——无限远反差与色差校正； 3.2物镜转换器: 手动，4档，可同时装载4个物镜； 3.3平场消色差物镜：10X、20X、40X、100X； 3.4目镜（2个）：10×/20 Br.，由两组完全相同或者稍有不同的消色差胶合透镜组成，畸变小， 放大倍数10，最大视场数20，可调焦，双目镜筒：30°/20。滑动棱镜：50% vis / 50% doc；最大视场数：20；瞳孔间距: 48~75mm，可调；视角/高度： 30°/380至415mm；透射滤片：515 nm；分光器：510 nm。 4．摄像系统； 4.1图像设备 1/2"彩色300万CMOS，分辨率 2,048x 1,536 有效像素，色深10bit；电源 DC 5V ± 5%； 4.2白平衡 自动/手动 一键白平衡 5．电源 5.1输出电压:12V 直流电（可改用电池供电）； 5.2外接电压:110至240V 交流电； 5.3电源范围:自动电压转换 6．载物台机械调节系统 6.1粗调焦驱动:45mm/rev；细调焦驱动:0.5mm/rev；总升距:15mm； 7．配套软件系统 7.1镜下荧光图像实时显示； 7.2支持多路图像并行处理，支持普通拍摄和高分辨率拍摄功能； 7.3历史报告的有效管理，按时间和病人分类，随时查看同一病人的全部病例信息； 7.4支持多种基于照片的标记批注方式； 7.5可与lis 相连，准确快速的生成图文报告； 7.6荧光核型专家系统，有效辅助荧光核型判读。 |  | / |  | 3
公司名称（盖章）：
注明是生产厂家或经销商，若为经销商，是否为省级总代理：
联系人姓名，手机号（2名）：