## Sheet2
2025年第二批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
2 | 床旁活化凝血时间ACT检测仪 | 国产 | 2 | 16 | 用于心脏手术血液体外循环时，“ACT”值的測定以及在搭桥手术，PTCA.ICU /CCU. ECMO.血滤、血管造型术患者的溶栓以及肝素治疗时的“ACT”值的测定。通过ACT值的测定，以此可以确定血液所需肝素抗凝及鱼精蛋白拮抗的计量，是确保心脏等手术安全和成功的有效手段之一。 自动检測血凝时间（ACT），检测时温度在37.0±0.3范围内自动控制。 单个测量简单，精确，可靠，迅速，具有良好的重复性，防止失误操作，全数字化电路，使整机准确、稳定，抗冲击，抗干扰。 具有高精度计时系统，使计时误差小于千分之一秒。 对測试数据具备存储（最新50次数据存储）和查询，打印功能。 大屏幕液品显示、中文操作菜单，装置操作便捷。 内嵌拼音输入法，对患者的病历信息和检测数据进行有序的管理。 内置打印机，能够快速，准确地打印出当前检测的数据和已保存的数据。 数据测试完毕，系统能够将当的患者的病历信息和检測的敛据通过串口送往计算机进行据分析。 快速预热和恒温装置，自动停机和报警功能。 | 单管型 检测范围：计时范围为0-1000秒。 温度控制：试管内温度保持在37.0±0.3℃，工作环境温度5-40℃，贮运环境温度-40-55℃。 湿度与气压：工作相对湿度≤80％，大气压强860-1060KPa；贮运相对湿度≤90％，大气压强500-1060KPa。 电源要求：AC220V±20％、50Hz±2％，功率30W。 预热时间：15min。 尺寸重量：尺寸为30cm×15cm×25cm，总重量为3KG。 其他参数：监测仪启动后等待插入试管的时间为50-60s，试管旋转一周的时间为47±2s，检测角度为90±15°，监测仪计时精度不低于0.1％。 双管型 检测通道：可同时检测2个病人的病例。 试管井温度：保持在37℃±0.5℃。 其他参数：检测仪启动后等待插入试管的时间为50-60s，试管井旋转一圈的时间为47s±1s，检测角为0-90°，检测仪液晶显示计时器的计时精度应优于1000s±1s。 | 3
3 | 动态心电图记录仪 | 国产 | 5 | 10 | 能连续进行1-3天心电记录，分析软件具有散点图、直方图、叠加图分析功能，具有房颤、起搏分析功能。 | 导联数目：12导联/3导联双模式记录，自动识别导联线类型。 采样率不低于30000点/秒，存储采样率250-1000点/秒可调。 A/D精度不低于24位A/D转换精度。 频率特性：0.05-240Hz；动态输入范围：±20mV。 起搏检测：独立多通道起搏检测，自主知识产权或专利的起搏脉冲检测和识别技术。 数据传输：支持蓝牙、USB数据线、读卡器三种通讯方式。 软件支持信号质量分析智能自动导联功能。 为保证动态心电检查流程与报告的统一性，动态心电硬件和软件可兼容医院原有动态心电设备和分析软件，实现互通使用。 | 3
4 | 动态心电血压记录仪 | 国产 | 5 | 18 | 能同时进行动态心电及动态血压监测，要求使用一个分析软件，心电分析软件具有散点图、直方图、叠加图分析功能，具有房颤、起搏分析功能。 | 支持多种工作模式：单心电、单血压及心电血压二合一监测可调。自动心电事件检测及血压触发技术。心电导联：标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式。心电存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置； 心电采样精度：24位； 心电频率特性：0.05～240Hz。分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析。软件提供心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，对每次血压测量提供心电图同步对照。 | 3
5 | 动脉瘤夹钳 | 国产 | 2 | 10 | 用于动脉瘤夹闭术，术中使用 | 施夹钳总长度为190mm,一把可以同时满足标准夹和迷你夹的使用，施夹和取夹通用，工作长度110mm;端转盘式撑开口设计，工作时前段成直线状，可以使动脉瘤夹±50⁰,配合科室现有内撑开动脉瘤夹使用。 | 3
6 | 超声波熏洗治疗仪 | 国产 | 2 | 8 | 适用范围:在医疗机构内使用，与药液配合，用于人体臀部、会阴部、肛门、肛周部位的熏蒸、熏洗治疗。 | 一、适用范围：在医疗机构内使用，与药液配合，用于人体臀部、会阴部、肛门、肛周部位的熏蒸、熏洗治疗。（注册证适用范围证明） 二、主要技术性能： 1．外形尺寸：长740mm×宽690mm×高920mm，允差±15%； 2．额定输入功率：1900VA，熔断器：F10AL250V，安全类型：Ⅰ类、B型应用部分。 3．运行模式：连续运行；进液防护程度：IPX0； 4．承重载荷：能够承受最小135kg体重的患者和最小15kg重量的附件； 5．熏蒸舱：为患者提供均匀、稳定的熏蒸环境，进行熏蒸治疗； 6．熏蒸温度30℃～42℃可调，步进为1℃，误差不大于±3℃； 7．熏蒸时间1min～60 min可调，步进为1min。完成熏蒸时间时，熏洗治疗仪停止输出蒸汽，蜂鸣器“滴”一声，并语音提示“治疗结束”； 8．安全保护功能： a）熏洗治疗仪具有两路独立的超温保护装置； b）熏蒸温度超过设定温度时，第一路保护装置启动，停止加热；当温度降低到设定温度以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效，温度继续升高到50℃，第二路保护装置立即启动，切断电源并有声音报警，蜂鸣器“滴”一声，语音提示“温度过高”； c）熏洗治疗仪在患者易触及的位置设有急停开关，可以切断加热装置电源，同时有声光提示； d）在设备内设置漏电保护器，起到漏电保护功能和过载保护功能。 9．自动防干烧功能： 熏洗治疗仪具有防干烧功能。双重防干烧功能：设置两个不同保护温度防干烧温控开关，发生干烧时，药罐温度升高到第一温控开关保护温度时，第一重保护装置启动，熏洗治疗仪会有蜂鸣器或语音提示，同时停止加热；如果第一重保护装置失效造成药罐温度继续升高到第二温控开关保护温度时，第二重保护装置启动，直接切断药罐电源； 10．标配有医用肛门冲洗器，可以进行药物坐浴和药物熏洗双治疗功能。 a）冲洗头形状为圆柱形，冲洗头内径为6mm，允差±20%。 b）坐浴盆内液体没过冲洗头，按压球囊吹起的液体高度不低于13cm。 11．具有座圈加热、自动换座垫套、药罐自动冲水清洁功能、自动排液功能； 12．具有臭氧消毒功能： a）开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于60mg/m³； b）熏洗治疗仪臭氧消毒10min 后，内部臭氧浓度保持在60mg/m³以上的持续时间应不小于10min； c）一个臭氧消毒周期结束后，熏洗治疗仪腔体内的臭氧残留量应不大于0.16mg/m³。 13．具有语音播报功能。可以选择开启或关闭语音播报； 14．熏洗控制系统具有智能化断电记忆功能。 | 3
7 | 儿童腹腔镜手术器械包 | 进口 | 1 | 20 | 满足儿童患者，特别是婴幼儿患者的各类高难度腹腔镜手术开展 | 1.无创通用镂空抓钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；2.无创组织抓钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；3.钝头抓取钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；4.精细剪刀1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；5.高清小儿腹腔镜1支，直径5mm，工作长度≥310mm，视场角30°。 | 3
8 | 高频肛肠治疗仪 | 国产 | 1 | 22 | 适用于对肛肠常见疾病，肛门、直肠、乙状结肠部位的一种双检查模式、治疗观察和数据存储、报告打印、病案管理 | 一、主要技术性能： 1.适用于对肛肠科常见疾病，肛门、直肠、乙状结肠部位的一种双检查模式、治疗观察和数据存储、报告打印、病案管理。 将内窥镜采集的光学信号转化为电子信号，传输至监视器进行成像并可对显示图像进行处理、传输、存储。 2.具有内窥镜摄像系统软件证书。 3.通过EMC电磁兼容检测、运行模式：连续运行。 4.电源电压：AC 220V±22V,50Hz±1HZ、输入功率：≤260VA 5.脚踏图像采集开关防水等级：IPX8级、整机噪音≤55dB。 6. 高强度耐腐蚀铝合金台车，具有20cm上下液压升降功能。 7. 标配双显示屏、同步数字高清实时显示。 8.超静音4套带自锁脚轮。 9.注册证上显示结构及组成至少必备软件狗、电脑主机、显示器、影像采集系统（手柄摄像机、内窥镜摄像机）、脚踏开关、台车、图像处理器等。 二、影像采集系统参数（肛肠双检查系统） 1.肛肠双检查系统包含数字高清手柄摄像机和数字高清内窥镜摄像机两种检查方式。 2.数字高清手柄摄像机（电子肛门镜）：自带开关光源，自动白平衡或手动白平衡。 2.1 分辨率＞800线，允差为-20%，上限不计。 2.2 USB3.0数字高清数据输出 3.数字高清内窥镜摄像机：自带冷光源，自动对焦、自动白平衡。 3.1 分辨率＞1100线，允差为-20%，上限不计。 3.2 HDMI数字高清数据传输 3.3 LED医用冷光源性能 1）显色指数不小于90。使用寿命≥20000小时。 2）色温5000K-7000K范围内。 3）红绿蓝光的辐通量比： 以515nm~545nm波长范围的绿光辐通量φeg为基准，红绿蓝光的辐通量比：波长范围为630nm~660nm的红光辐通量φer与φeg的比值为：0.95,波长范围为435nm~465nm的蓝光辐通量φeb与φeg的比值为：1.4，允差±20%。 4）红外截止特性：300nm~1700nm波长范围内的辐通量和光通量比值应不大于6mW/lm。 3.4 可更换镜头焦距：焦距为：25mm，允差为：±20%； 3.5 内窥镜摄像机的随机噪声信噪比为30dB，允差为-20%，上限不计。 3.6 接口尺寸 物镜适配器兼容目镜罩接口直径为Φ32mm（允差为±1mm）的内窥镜。 三、内窥镜摄像系统软件： 1.基本功能 1.1 具有图像的实时动态显示、图像采集和存储功能。 1.2 画面冻结：系统具有画面冻结功能，通过软件上部菜单栏开启或关闭画面冻结。 1.3 用户档案： 可通过用户菜单进行用户档案的新建、保存、选择和删除。 1.4 打印功能：具备打印功能。 1.5 专业的肛肠软件操作系统，内置肛肠疾病的图谱、描述和诊断模版。 1.6 双检查模式在同一软件系统里操作，方便图像采集，节约检查时间、图像动态显示。 2.图像处理功能 2.1 亮度调节： 软件可进行图像亮度的调节，级别越高，亮度越高。 2.2 对比度调节：软件可进行图像对比度的调节，级别越高，对比度越高。 2.3 镜像：软件可实现图片的上下左右的镜像效果。 2.4 图像增强：软件可实现图片增强效果。 2.5 图像清晰：软件可实现图片的图像清晰效果。 2.6 图像测量：软件可进行图像测量。 3.数据安全保护 3.1脚踏开关通过COM口与电脑主机连接，进行信号数据传输。 3.2摄像系统内的存储资料可通过USB接口与移动硬盘进行数据传输。 3.3数据访问控制：设备通过软件狗对患者档案进行保护，软件当且仅当在使用软件狗的状况下用户才能获得本系统开启、操作、数据档案管理等权限。 | 3
9 | 光学内窥镜及配套附件（宫腔镜治疗系统/等离子电切） | 进口 | 4 | 40 | 宫腔镜手术的金标准就是电切镜，所以宫腔电切镜手术对应的适应症非常的广，我院又作为成都市区的大型综合三甲医院，门诊量大，手术量大，故我科室现有的宫腔镜手术系统数量满足不了现有的需求，且现有的宫腔镜手术系统已经老旧，有更新换代需求。 | ①、光学视管视野角度12度，外径≤4mm；视场角≥60度，照度≥15001x；有效景深范围至少包含 7-150mm；有效工作长度≥280mm。 ②、光学视管配套同品牌等离子电切手柄、管鞘及器械，总质量≤250g，缓减长时间 手术疲劳。 ③、兼容高清摄像主机能实现 NBI 窄带成像功能，用于辅助早癌手术切除边界确定。 ④、电切镜及附件组装采用单触式锁定系统（LLS），组装拆卸方便快捷。 ⑤、配光学视管、保护套管、消毒盒及操作附件，全套可高温高压、环氧乙烷、气体等 离子灭菌。 ⑥、内管鞘外径≤ 24Fr.，持续灌流可旋转外管鞘外径≤26Fr.，外管鞘椭圆型设计满足 最大的灌流量。 ⑦、被动式工作把手。 ⑧、生理盐水电缆线 ⑨兼容传统单极电切功能（只需更换单极工作手件，另配）及双极等离子电切。 ⑩、能够与奥林巴斯OTV-S190、OTV-S300主机同时匹配使用。 | 3
10 | 耳声发射仪 | 进口 | 2 | 9.2 | 1、需要具备超强的抗干扰能力，在环境噪音低于70dB以内能正常测试。 3、具备快速测试功能，测试速度快，单耳测试速度在10秒以内该设备主要用于婴幼儿体检，只有设备具有快速测试功能，才能在测试时节约时间，增加效率。 | 1、测试类型: DPOAE 畸变产物耳声发射: 2、 探头:超轻耐用的金属探头， 长度≥1米，重量≤28克 3、 耳针式设计， 防止耵聍堵塞探头。 4、 探头接口: HDMI 5、按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始内能、停止均可通过4键完成。 6、操作语言:全中文操作测试界面。 7、数据传输及打印:无线蓝牙传输打印测试结果，主机载与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机率就自动打印出测试结果 8、可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测式过试结果 9、测试结果显示:测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示。 10、储存:测试结果可保存在主机内，最多可以保存250个结果 11、抗干扰能力:具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室。 12、电源: 3.6V可充电锂离子电池，单次使用时间不才低于20小时 13、频率范围: 2 -5KHz 14、刺激声强度: 40-70 dB SPL 15、测试时间可选: 4秒/频点，2秒/频点DP测试速度快，最快8秒即可出结果。 16、麦克风系统噪声: -20dB SPL@2KHz; -13dB SPL@1KHz. | 3
11 | 肺结节消融仪 | 国产 | 1 | 30 | 采用氮气制冷，用于全身实体肿瘤冷冻消融治疗 | 一、设备用途：适应症用于患者全身实体肿瘤的冷冻消融治疗 二、性能指标 1． 工作噪声：工作时的噪声不大于65dB（A），不包括3S以内的非持续和非周期性噪声。 2． 安全性能：安全符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》的要求及YY 06/78-2008《医用冷冻外科治疗设备性能和安全》的要求。 三、系统配置要求 1．屏幕控制：触摸屏显示屏 15吋，可以 180︒自由旋转，触摸屏直接点击控制。 2． 制冷通道数量：≥ 1个冷冻通道； 3． 测温通道数量：≥ 1个测温通道，包括测温接口各一个； 四、控制系统 1． 通道独立控制：安装有多道控制软件，≥1 个通道可各自单独控制； 2． 限压功能：系统自带限压，可安全承受气源压力冲击（达 1800psi）； 3． 试刀功能：冷冻通道有试刀、固定、冷冻、复温、关闭等冷刀控制键； 4． 排气停机：系统有气体释放键“排气”、“停机”等控制键； 5． 冷冻功率控制：每道独立调整冷冻速率从 10％至 100％，每次增减 10％；各道之间互相独立； 6． 应急开关：可直接切断冷冻气体输送 五、制冷制热气源要求 1． 制冷媒介：使用常规压力工业氮气/氩气/氮气氩气混合冷冻； 2．制冷工作压力：工作压力 1200psi~1500psi（8.3MPa~10.3Mpa）； 4． 制热媒介：使用常规工业氮气/氩气/氮气氩气混合/氦气加热； 5．制热工作压力：工作压力 1200psi~1500psi（8.3MPa~10.3Mpa）， 6. 制冷/制热采用同一气源，无需更换气源 7． 冷冻温度范围：-200℃至-145℃ 8． 降温速度：60秒内降至-100℃以下 9． 升温速度：60秒内升至 45℃以上 10．温度检测：针尖靶向区内部自带测温电偶确保临床对组织温度变化的实时监控。 六、冷冻消融针 1． 冷冻消融针直径： 消融针直径 3.5mm、2.5mm、1.5mm，有直型180°和弯型90°两种； 2． 冷冻消融针工作区： 消融针工作区域5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm，有直型180°和弯型90°两种。 3． 冷冻消融针测温范围：-200℃至+60℃； 4． 冷冻消融针绝缘功能：消融针刀杆内置真空绝缘层，避免冻伤正常组织； 5． 冷冻消融针铸造工艺： 消融针整体成型，包括刀头、气管及接口不可拆卸； 6． 冷冻消融针注册证明： 消融针符合国家NMPA的一次性使用要求并提供注册证证明 7． 冷冻消融针刀头材质： 消融针刀头材质为不锈钢ASTM321 七、工作条件及外部接口 1． 减压阀/泄压阀：通道单向阀，气体管道里包钢丝网，管道泄漏情况下管道不断； 2． 减压阀/泄压阀：12.5MPa泄压，≥1根连接气瓶的管路。 3． 减压阀/泄压阀：调节工作压力的阀门，包括气瓶压力表和工作压力表。 | 3
12 | 医用放大镜 | 进口 | 2 | 10 | 主要用于心胸血管外科手术，更好的看清一些细微的血管，借助放大镜对其要进行手术的血管进行放大，然后有效的、精准的、快速的完成相应的心胸血管手术。 | 1.嵌入一体式放大镜，需因个人情况定制 2.放大倍数：2.5倍 3.重量：33克 4.景深：20cm 5.超大视野，工作距离45cm处的最大视野200mm 6.手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生 | 3
13 | 腔镜用心脏瓣膜剪刀 | 进口 | 2 | 12 | 满足于微创瓣膜手术，用于瓣膜剪切和修复等 | 医用不锈钢材质 头端角度50°， 刃片加强加厚型，长度360mm | 3
15 | 头灯 | 进口 | 1 | 6 | 用于胸腔镜心脏瓣膜、冠脉搭桥等微创和深部的手术照明 | 1、可固定于手术放大镜上或便携头戴 2、重量：小于等于29.0克 3、光照输出：17000-59000（工作距离40cm） 4、光照范围：大于55mm（工作距离月为40cm） 5、工作时长：最大亮度：大于等于5小时；最小亮度24小时 6、色温：4500~6000K | 3
24 | 免疫血液学用离心机 | 进口 | 2 | 9 | 用于HLA检查的淋巴细胞清洗及红血球清洗以及凝聚胺合血用离心 | 1、淋巴球清洗用转子：分离、清洗HLA检查的淋巴细胞、培养细胞等分离、精制等。 2、红血球清洗用转子：血球清洗（冷冻试验）、交叉合适性试验、血液检查等。 3、用1台机器就可以完成HLA检查的淋巴细胞清洗及冷冻试验的红血球清洗。 4、淋巴细胞清洗和红血球清洗≥2种转子可选配，而且管架的交换非常简单方便。 5、只需大概3秒钟，就能准确的分离血小板中的凝血酶。 离心力（转速）和时间数据可记忆设定，方便操作。 因加速、减速时间极快，从而缩短检查的时间。 每一试管有弹簧夹具，可保证试管在倾倒液体时不会掉下。 6、程序选择：在操作面板有至少三个专用程序的快捷键，并且转速、离心力、离心时间已设定好，可直接使用。 7、淋巴球清洗用转子最大转速≥4700rpm 淋巴球清洗用转子最大离心力 ≥2000×g 淋巴球清洗用转子最大处理量≥0.25ml～1ml×12支 8、红血球清洗用转子最大转速≥3000rpm 红血球清洗用转子最大离心力≥1000×g 红血球清洗用转子最大处理量≥5ml×12支 9、离心机速度控制方式采用按键式，可根据不同的实验要求，一键完成实验离心；离心时间具有标准设定时间，也可变范围调整；IC定时自动开关，更方便日常操作。 10、离心机门盖设计呈半透明状，可实时观察离心机腔内工作状态，同时方便测定转速。 11、电压、电流： 220-240V，50/60Hz，≤ 5A； 12、尺寸：（W）≤ 47×（D）≤ 35×（H）≤ 34cm；重量≤ 25kg | 3
25 | 高效晶体管热合机 | 国产 | 1 | 2.2 | 利用高频电极，对管路进行加热熔融，同时热合电极压紧熔融部分，按预设的程序，完成管路热合，可用于血袋的辫子热合，热合的辫子血液用于交叉合血等试验 | 1.热合头需要高频电极，对管路进行高频感应（PVC高频电场下分子极化）加热熔融，同时热合电极压紧熔融部分，按预设的程序，完成管路热合； 2.可根据不同厚度的管路自动调节热合功率，特殊情况可以根据人工调节热合面宽度； 3.隔热型热合电极，避免溶血现象发生； 4.晶体管控制及功率输出，辐射微弱，有安全、可靠、寿命长优点； 5.透明可伸缩防溅保护片，避免热合时血液溅入操作者眼中，保护操作人员安全； 6.热合头保护罩可以拆卸和清洗，便于清洁热合头； 7.有复合滤波屏蔽防辐射设计，保证献血及操作人员安全，保证周围仪器不受干扰； 8.整机材料环保安全，散热系统优良，保证机器可连续正常工作8小时以上； 9.工作状态指示灯以及异常情况指示灯警告。 10.环境温度：0℃～40℃，相对湿度：≤80% 11.电源：220V±22V 50Hz±1Hz 12.射频功率：30-40W 13.热合时间：<4秒 14.热合管路直径：2～6mm 15.外型尺寸：长≤320mm*宽≤180mm*高≤150mm 16、电压、电流： 220-240V，50/60Hz，0.4A； 耗电量≤ 56W 17、尺寸：23（W）×27（D）×25（H）cm；重量≤ 10kg | 3
26 | 摆动采血仪 | 国产 | 1 | 2.5 | 采血时将血袋放于摆动采血仪上进行匀速的摆动，防止血液凝固并监测采血过程及采血量。 | 1、操作简便，自动去皮称重。 2、全过程匀速混匀，保证血液质量。 3、采血全过程监控和具备异常报警能。 4、自动检测托盘中的血袋，防止采血仪空运行。 5、采血过程显示实时采集速度与采集量，采血结束后自动显示本次采血信息。 6、操作时有实时中文语音提示和关键图文指示。 7、全彩色触摸屏操作界面。 8、USB移动硬盘、无线WiFi等方式进行数据传输，可按照需要选择日期导出数据。 9、配有安全管路夹，防止血袋管路脱落。 10、采液范围：0～1000ml 11、采液误差：不大于3ml 12、摆动角度：11-13（±2）° 13、摆动频次（次/min）：30-32 14、适用管径：3-6mm 15、功率：35-40W 16、电源：100～240V，50/60Hz 17、尺寸：长≤385×宽≤230×高≤210mm（长×宽×高） 18、工作环境：-10～40℃，相对湿度不大于85% | 3
27 | 水浴箱 | 国产 | 2 | 0.6 | 保持热水在设定温度对标本进行水浴加热。可准确显示实时温度，控温精准 温度范围： +5°C~65°C,可长期稳定在56至65温度范围 ,温度调节可设定 温度波动度：≤±1°C | 温度范围： +5°C~65°C,可长期稳定在56至65温度范围 ,温度调节可设定 温度波动度：≤±1°C 温度显示精度可达到0.1°C 温度控制精度可达0.5°C 报警：超温报警、温度探头损坏报警 加温方式：不锈钢管式加热器 内部容积（L）：25-28L,整体机器不必过大 功率（W）： 500-700W | 3
29 | 低速离心机 | 国产 | 1 | 0.4 | 标本离心机，采用交流变频电机驱动，微电脑控制，离心时间、速度和离心力可显示 多种升、降速率选择，多种自定义工作模式选择 | 最高转速可达4500rpm 最大相对离心力可达3000×g 转速精度±10rpm 噪音≤60dB 配12转子 有校准孔可进行校准 | 3
30 | 离心机 | 国产 | 1 | 0.5 | 样本前处理（样本分离设备） | 1、微电脑控制，液晶同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态 2、采用交流变频电机驱动 3、两种计时模式可选：启动计时和到定速计时 4、门盖采用双锁杆设计，磁感应安全门锁，电动开门 5、目视平衡，无需专门称重配平 6、独特的风冷排风设计，温升低，噪音小 7、具有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，有异常会报警停转 8、最高转速≥6000rpm，转速精度：±10rpm，最大相对离心力≥5000×g 9、定时范围：0～99h59min59sec/瞬时离心 10、噪音：≤55dB 11、配水平转子 | 3