## Sheet2
2025年第二批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
2 | 床旁活化凝血时间ACT检测仪 | 国产 | 2 | 16 | 用于心脏手术血液体外循环时，“ACT”值的測定以及在搭桥手术，PTCA.ICU /CCU. ECMO.血滤、血管造型术患者的溶栓以及肝素治疗时的“ACT”值的测定。通过ACT值的测定，以此可以确定血液所需肝素抗凝及鱼精蛋白拮抗的计量，是确保心脏等手术安全和成功的有效手段之一。 自动检測血凝时间（ACT），检测时温度在37.0±0.3范围内自动控制。 单个测量简单，精确，可靠，迅速，具有良好的重复性，防止失误操作，全数字化电路，使整机准确、稳定，抗冲击，抗干扰。 具有高精度计时系统，使计时误差小于千分之一秒。 对測试数据具备存储（最新50次数据存储）和查询，打印功能。 大屏幕液品显示、中文操作菜单，装置操作便捷。 内嵌拼音输入法，对患者的病历信息和检测数据进行有序的管理。 内置打印机，能够快速，准确地打印出当前检测的数据和已保存的数据。 数据测试完毕，系统能够将当的患者的病历信息和检測的敛据通过串口送往计算机进行据分析。 快速预热和恒温装置，自动停机和报警功能。 | 单管型 检测范围：计时范围为0-1000秒。 温度控制：试管内温度保持在37.0±0.3℃，工作环境温度5-40℃，贮运环境温度-40-55℃。 湿度与气压：工作相对湿度≤80％，大气压强860-1060KPa；贮运相对湿度≤90％，大气压强500-1060KPa。 电源要求：AC220V±20％、50Hz±2％，功率30W。 预热时间：15min。 尺寸重量：尺寸为30cm×15cm×25cm，总重量为3KG。 其他参数：监测仪启动后等待插入试管的时间为50-60s，试管旋转一周的时间为47±2s，检测角度为90±15°，监测仪计时精度不低于0.1％。 双管型 检测通道：可同时检测2个病人的病例。 试管井温度：保持在37℃±0.5℃。 其他参数：检测仪启动后等待插入试管的时间为50-60s，试管井旋转一圈的时间为47s±1s，检测角为0-90°，检测仪液晶显示计时器的计时精度应优于1000s±1s。 | 3
3 | 动态心电图记录仪 | 国产 | 5 | 10 | 能连续进行1-3天心电记录，分析软件具有散点图、直方图、叠加图分析功能，具有房颤、起搏分析功能。 | 导联数目：12导联/3导联双模式记录，自动识别导联线类型。 采样率不低于30000点/秒，存储采样率250-1000点/秒可调。 A/D精度不低于24位A/D转换精度。 频率特性：0.05-240Hz；动态输入范围：±20mV。 起搏检测：独立多通道起搏检测，自主知识产权或专利的起搏脉冲检测和识别技术。 数据传输：支持蓝牙、USB数据线、读卡器三种通讯方式。 软件支持信号质量分析智能自动导联功能。 为保证动态心电检查流程与报告的统一性，动态心电硬件和软件可兼容医院原有动态心电设备和分析软件，实现互通使用。 | 3
4 | 动态心电血压记录仪 | 国产 | 5 | 18 | 能同时进行动态心电及动态血压监测，要求使用一个分析软件，心电分析软件具有散点图、直方图、叠加图分析功能，具有房颤、起搏分析功能。 | 支持多种工作模式：单心电、单血压及心电血压二合一监测可调。自动心电事件检测及血压触发技术。心电导联：标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式。心电存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置； 心电采样精度：24位； 心电频率特性：0.05～240Hz。分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析。软件提供心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，对每次血压测量提供心电图同步对照。 | 3
5 | 动脉瘤夹钳 | 国产 | 2 | 10 | 用于动脉瘤夹闭术，术中使用 | 施夹钳总长度为190mm,一把可以同时满足标准夹和迷你夹的使用，施夹和取夹通用，工作长度110mm;端转盘式撑开口设计，工作时前段成直线状，可以使动脉瘤夹±50⁰,配合科室现有内撑开动脉瘤夹使用。 | 3
7 | 儿童腹腔镜手术器械包 | 进口 | 1 | 20 | 满足儿童患者，特别是婴幼儿患者的各类高难度腹腔镜手术开展 | 1.无创通用镂空抓钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；2.无创组织抓钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；3.钝头抓取钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；4.精细剪刀1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用；5.高清小儿腹腔镜1支，直径5mm，工作长度≥310mm，视场角30°。 | 3
9 | 光学内窥镜及配套附件（宫腔镜治疗系统/等离子电切） | 进口 | 4 | 40 | 宫腔镜手术的金标准就是电切镜，所以宫腔电切镜手术对应的适应症非常的广，我院又作为成都市区的大型综合三甲医院，门诊量大，手术量大，故我科室现有的宫腔镜手术系统数量满足不了现有的需求，且现有的宫腔镜手术系统已经老旧，有更新换代需求。 | ①、光学视管视野角度12度，外径≤4mm；视场角≥60度，照度≥15001x；有效景深范围至少包含 7-150mm；有效工作长度≥280mm。 ②、光学视管配套同品牌等离子电切手柄、管鞘及器械，总质量≤250g，缓减长时间 手术疲劳。 ③、兼容高清摄像主机能实现 NBI 窄带成像功能，用于辅助早癌手术切除边界确定。 ④、电切镜及附件组装采用单触式锁定系统（LLS），组装拆卸方便快捷。 ⑤、配光学视管、保护套管、消毒盒及操作附件，全套可高温高压、环氧乙烷、气体等 离子灭菌。 ⑥、内管鞘外径≤ 24Fr.，持续灌流可旋转外管鞘外径≤26Fr.，外管鞘椭圆型设计满足 最大的灌流量。 ⑦、被动式工作把手。 ⑧、生理盐水电缆线 ⑨兼容传统单极电切功能（只需更换单极工作手件，另配）及双极等离子电切。 ⑩、能够与奥林巴斯OTV-S190、OTV-S300主机同时匹配使用。 | 3
10 | 耳声发射仪 | 进口 | 2 | 9.2 | 1、需要具备超强的抗干扰能力，在环境噪音低于70dB以内能正常测试。 3、具备快速测试功能，测试速度快，单耳测试速度在10秒以内该设备主要用于婴幼儿体检，只有设备具有快速测试功能，才能在测试时节约时间，增加效率。 | 1、测试类型: DPOAE 畸变产物耳声发射: 2、 探头:超轻耐用的金属探头， 长度≥1米，重量≤28克 3、 耳针式设计， 防止耵聍堵塞探头。 4、 探头接口: HDMI 5、按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始内能、停止均可通过4键完成。 6、操作语言:全中文操作测试界面。 7、数据传输及打印:无线蓝牙传输打印测试结果，主机载与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机率就自动打印出测试结果 8、可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测式过试结果 9、测试结果显示:测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示。 10、储存:测试结果可保存在主机内，最多可以保存250个结果 11、抗干扰能力:具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，无需专用隔音室。 12、电源: 3.6V可充电锂离子电池，单次使用时间不才低于20小时 13、频率范围: 2 -5KHz 14、刺激声强度: 40-70 dB SPL 15、测试时间可选: 4秒/频点，2秒/频点DP测试速度快，最快8秒即可出结果。 16、麦克风系统噪声: -20dB SPL@2KHz; -13dB SPL@1KHz. | 3
12 | 医用放大镜 | 进口 | 2 | 10 | 主要用于心胸血管外科手术，更好的看清一些细微的血管，借助放大镜对其要进行手术的血管进行放大，然后有效的、精准的、快速的完成相应的心胸血管手术。 | 1.嵌入一体式放大镜，需因个人情况定制 2.放大倍数：2.5倍 3.重量：33克 4.景深：20cm 5.超大视野，工作距离45cm处的最大视野200mm 6.手术视野中无丝毫变形，无手术疲劳及眩晕发生 | 3
13 | 腔镜用心脏瓣膜剪刀 | 进口 | 2 | 12 | 满足于微创瓣膜手术，用于瓣膜剪切和修复等 | 医用不锈钢材质 头端角度50°， 刃片加强加厚型，长度360mm | 3
15 | 头灯 | 进口 | 1 | 6 | 用于胸腔镜心脏瓣膜、冠脉搭桥等微创和深部的手术照明 | 1、可固定于手术放大镜上或便携头戴 2、重量：小于等于29.0克 3、光照输出：17000-59000（工作距离40cm） 4、光照范围：大于55mm（工作距离月为40cm） 5、工作时长：最大亮度：大于等于5小时；最小亮度24小时 6、色温：4500~6000K | 3
24 | 免疫血液学用离心机 | 进口 | 2 | 9 | 用于HLA检查的淋巴细胞清洗及红血球清洗以及凝聚胺合血用离心 | 1、淋巴球清洗用转子：分离、清洗HLA检查的淋巴细胞、培养细胞等分离、精制等。 2、红血球清洗用转子：血球清洗（冷冻试验）、交叉合适性试验、血液检查等。 3、用1台机器就可以完成HLA检查的淋巴细胞清洗及冷冻试验的红血球清洗。 4、淋巴细胞清洗和红血球清洗≥2种转子可选配，而且管架的交换非常简单方便。 5、只需大概3秒钟，就能准确的分离血小板中的凝血酶。 离心力（转速）和时间数据可记忆设定，方便操作。 因加速、减速时间极快，从而缩短检查的时间。 每一试管有弹簧夹具，可保证试管在倾倒液体时不会掉下。 6、程序选择：在操作面板有至少三个专用程序的快捷键，并且转速、离心力、离心时间已设定好，可直接使用。 7、淋巴球清洗用转子最大转速≥4700rpm 淋巴球清洗用转子最大离心力 ≥2000×g 淋巴球清洗用转子最大处理量≥0.25ml～1ml×12支 8、红血球清洗用转子最大转速≥3000rpm 红血球清洗用转子最大离心力≥1000×g 红血球清洗用转子最大处理量≥5ml×12支 9、离心机速度控制方式采用按键式，可根据不同的实验要求，一键完成实验离心；离心时间具有标准设定时间，也可变范围调整；IC定时自动开关，更方便日常操作。 10、离心机门盖设计呈半透明状，可实时观察离心机腔内工作状态，同时方便测定转速。 11、电压、电流： 220-240V，50/60Hz，≤ 5A； 12、尺寸：（W）≤ 47×（D）≤ 35×（H）≤ 34cm；重量≤ 25kg | 3
25 | 高效晶体管热合机 | 国产 | 1 | 2.2 | 利用高频电极，对管路进行加热熔融，同时热合电极压紧熔融部分，按预设的程序，完成管路热合，可用于血袋的辫子热合，热合的辫子血液用于交叉合血等试验 | 1.热合头需要高频电极，对管路进行高频感应（PVC高频电场下分子极化）加热熔融，同时热合电极压紧熔融部分，按预设的程序，完成管路热合； 2.可根据不同厚度的管路自动调节热合功率，特殊情况可以根据人工调节热合面宽度； 3.隔热型热合电极，避免溶血现象发生； 4.晶体管控制及功率输出，辐射微弱，有安全、可靠、寿命长优点； 5.透明可伸缩防溅保护片，避免热合时血液溅入操作者眼中，保护操作人员安全； 6.热合头保护罩可以拆卸和清洗，便于清洁热合头； 7.有复合滤波屏蔽防辐射设计，保证献血及操作人员安全，保证周围仪器不受干扰； 8.整机材料环保安全，散热系统优良，保证机器可连续正常工作8小时以上； 9.工作状态指示灯以及异常情况指示灯警告。 10.环境温度：0℃～40℃，相对湿度：≤80% 11.电源：220V±22V 50Hz±1Hz 12.射频功率：30-40W 13.热合时间：<4秒 14.热合管路直径：2～6mm 15.外型尺寸：长≤320mm*宽≤180mm*高≤150mm 16、电压、电流： 220-240V，50/60Hz，0.4A； 耗电量≤ 56W 17、尺寸：23（W）×27（D）×25（H）cm；重量≤ 10kg | 3
26 | 摆动采血仪 | 国产 | 1 | 2.5 | 采血时将血袋放于摆动采血仪上进行匀速的摆动，防止血液凝固并监测采血过程及采血量。 | 1、操作简便，自动去皮称重。 2、全过程匀速混匀，保证血液质量。 3、采血全过程监控和具备异常报警能。 4、自动检测托盘中的血袋，防止采血仪空运行。 5、采血过程显示实时采集速度与采集量，采血结束后自动显示本次采血信息。 6、操作时有实时中文语音提示和关键图文指示。 7、全彩色触摸屏操作界面。 8、USB移动硬盘、无线WiFi等方式进行数据传输，可按照需要选择日期导出数据。 9、配有安全管路夹，防止血袋管路脱落。 10、采液范围：0～1000ml 11、采液误差：不大于3ml 12、摆动角度：11-13（±2）° 13、摆动频次（次/min）：30-32 14、适用管径：3-6mm 15、功率：35-40W 16、电源：100～240V，50/60Hz 17、尺寸：长≤385×宽≤230×高≤210mm（长×宽×高） 18、工作环境：-10～40℃，相对湿度不大于85% | 3
27 | 水浴箱 | 国产 | 2 | 0.6 | 保持热水在设定温度对标本进行水浴加热。可准确显示实时温度，控温精准 温度范围： +5°C~65°C,可长期稳定在56至65温度范围 ,温度调节可设定 温度波动度：≤±1°C | 温度范围： +5°C~65°C,可长期稳定在56至65温度范围 ,温度调节可设定 温度波动度：≤±1°C 温度显示精度可达到0.1°C 温度控制精度可达0.5°C 报警：超温报警、温度探头损坏报警 加温方式：不锈钢管式加热器 内部容积（L）：25-28L,整体机器不必过大 功率（W）： 500-700W | 3
29 | 低速离心机 | 国产 | 1 | 0.4 | 标本离心机，采用交流变频电机驱动，微电脑控制，离心时间、速度和离心力可显示 多种升、降速率选择，多种自定义工作模式选择 | 最高转速可达4500rpm 最大相对离心力可达3000×g 转速精度±10rpm 噪音≤60dB 配12转子 有校准孔可进行校准 | 3
30 | 离心机 | 国产 | 1 | 0.5 | 样本前处理（样本分离设备） | 1、微电脑控制，液晶同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态 2、采用交流变频电机驱动 3、两种计时模式可选：启动计时和到定速计时 4、门盖采用双锁杆设计，磁感应安全门锁，电动开门 5、目视平衡，无需专门称重配平 6、独特的风冷排风设计，温升低，噪音小 7、具有门锁、不平衡、超速、过流等多重保护功能，有异常会报警停转 8、最高转速≥6000rpm，转速精度：±10rpm，最大相对离心力≥5000×g 9、定时范围：0～99h59min59sec/瞬时离心 10、噪音：≤55dB 11、配水平转子 | 3