## Sheet2
2025年第四批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 手术无影灯 | 国产 | 2 | 38 | 用于手术视野照明，配备两盏灯，灯光光圈聚集可调，LCD灯，亮度调整范围40000-160000Lux | 1.无影灯为双母灯，灯头照明采用LED灯泡设计，每颗LED灯泡规格色温均相同。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 2.手术灯采用流线型灯头设计，易清洁无清洁死角，灯头直径≥65cm。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 3.灯头具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 4.灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头玻璃采用一体化弧面设计，避免无效眩光。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 5.手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 6.照明深度要求：≥150cm。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 7.光斑调整范围需包含：16～26cm（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 8. 光斑均匀度(D50/D10）：≥0.5；（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 9. 手术灯显色指数Ra ≥96，同时具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，最高照明亮度：≥160000 Lux ；亮度调整范围： 40000~160000 Lux；灯泡寿命≥60000小时。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 10.手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小 C 臂旋转范围：无限位；（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 11.具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 12.无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。 13.具备第三臂显示器悬挂系统，满足悬挂目前市面上尺寸≥27英寸的显示器 14.具备显示器 14.1.尺寸≥27英寸，AHVA硬屏显示技术，屏幕比例：16：9，分辨率：≥3840×2160，像素点距：≤0.155mm，对比度：≥1000:1，视角：水平：≥178，垂直≥178（Typ.），支持腔镜输出的16：9比例的视频信号的全屏显示，支持彩色≥10.7亿，亮度≥800 cd/m² （Typ.），全平面一体化设计，正面IPX5，其它面IPX2，满足手术室日常清洁消毒的需要，（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 14.2.产品支持单画面、画中画、左右画面三种显示模式；画中画模式：支持大/小两种窗口模式，用户可以根据需要进行选择；显示比例：提供全屏，比例全屏，原始大小三种模式供用户选择；同时在左右画面模式下，支持GAMMA分屏显示，可以调整任意窗口的GAMMA模式，而不会干扰另一个影像。对于内窥镜，CT和MRI图像可以准确显示在同一台监视器上。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 14.3.显示器需至少包含VGA、HDMI、DVI其中两种视频信号接入口各1个 | 3
2 | 新生儿辐射保暖台 | 国产 | 1 | 5 | 用于手术室新生儿保暖、护理 | 1.加热器材质：进口不锈钢加热管。 2.辐射灯头：斜照灯头，床面正上方无加热器遮挡，方便医护人员临床操作。 3.控温模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。 4.肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃。 5.肤温测量范围不窄于 25℃～45℃。 6.肤温测量精度：±0.2℃。 7.床面温度均匀性：≤2℃。 8.手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。 9.手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。 10.显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。 11.具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°，误差±1°。 12.内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。 13.内置穿刺灯，光亮强度4500LUX，方便随时检查婴儿状况。 14.具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。 15.婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。 16.具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。 17.具有肤温传感器脱落报警提示功能。 18.配置储物盆，便于医护人员放置必备物品。 19.配置输液杆、托盘。 20.超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。 21.具有USB接口、RS232接口。 | 3
3 | 新生儿体重秤 | 国产 | 1 | 0.1 | 用于新生儿体重和体长测量，体重允许误差≤20克，，体长允许误差±0.5CM | 1、主要功能：测量婴儿体重 、身高功能 2、身高测量方式：电阻自动感应测量 3、重量可选择锁定功能及去皮功能 4、最大秤量:≥20公斤;分度值:5克，起磅重量：50g 5、10KG允许误差20克，20KG允许误差25克； 6、身高测量范围:48-68CM，分度值0.1CM误差±0.5CM 7、采用液晶显示 8、开机方式：按键开机；自动零点跟踪及自动关机功能 9、具有中文字幕单位转换：公斤/斤 10、供电电源：4颗7号AAA电池或有供电USB口 | 3
4 | 手术患者转运床 | 国产 | 2 | 1.6 | 用于手术患者转运，床面高度可调，背板可升降，具有中控刹车，定向轮，静音车轮，有病人安全束缚带，双侧扶手可升降 | 1、整体规格尺寸：L1940×W730×H（550-850）（±10mm） 2、背板升降范围：0～70°±5°。整体升降范围：0～300mm±5mm。 3、推床全长≥1940mm，全宽≤730mm，床面板距离地面高度最低位≤550mm，最高位≥850mm,产品重量≥80KG。 4、床面采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，床面整体厚度≥45mm，床面二端带推拉扶手方便整车移动，床面腿段带挡凸台，防止背板升起床垫向腿段滑动，床面带安全带二条固定病人，防止病人在推动过程中的跌落。 5、护栏采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，壁厚≥3mm，护栏升起后距床面高度≥310mm、护栏与床面间隙≤35mm能有效防止病人跌落。 6、背板升降采用气动弹簧控制，能在0～70°升降范围内无级操作。 7、下架罩采用ABS树脂一次性吸塑成型，中间凹陷深度≥45mm防止物品滑落，下罩壁厚≥5mm。 8、床体装备独立的中心第五轮，第五轮直径≥125mm可拆卸更换，推床两侧都安装中心第五轮控制踏板。推床配置四只中控脚轮，脚轮直径≥150mm，单只动载载重125Kg，静载载重200 Kg。推床安装中控制踏板，一键操作解锁或锁定。 9、整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化等33道工序，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。（提供制造商电泳喷粉涂装生产线加工设备的购买或者租赁发票复印件） 10、配置：不锈钢插式输液杆1根。氧气瓶架 1个。引流袋挂钩4个，额定载荷≥2kg。安全带 2付。床垫1张。 | 3
5 | 电动手术床 | 国产 | 2 | 32 | 手术床为电动液压驱动机制，床面采用可透X光材质，手术台床垫采用优质柔软记忆减压床垫，配备有立柱应急控制面板和有线遥控器，台面板尺寸：≥2000㎜×550㎜，头腿板可拆卸，升降高度：最低高度≤520mm 最高高度≥1010mm，承重：360kg，床体表面材料为优质不锈钢，手术床底座必须用不锈钢包覆，便于清洁消毒，耐冲击，床面可以调节位置（包括前后平移，左右侧倾，头低脚高，头高脚低） | 1、手术床为电动液压驱动机制， 2、床面采用可透X光材质， 3、手术台床垫采用优质柔软记忆减压床垫，厚度为≥70mm 4、配备有立柱应急控制面板和有线遥控器， 5、台面板尺寸：≥2000㎜×550㎜， 6、头腿板可拆卸， 7、升降高度：最低高度≤520mm 最高高度≥1010mm， 8、承重：360kg， 9、床体表面材料为优质不锈钢，手术床底座必须用不锈钢包覆，便于清洁消毒，耐冲击， 10、床面可以调节位置，前后倾斜角度前/后倾斜:≥20°，背板调节角度上折≥80度/下折≥40度 | 3
6 | 电动人流吸引器 | 国产 | 2 | 0.6 | 用于人流手术，具有I级负压和II级负压，电动人工流产吸引器由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件（缓冲瓶、收集瓶、吸引管、过滤器）、脚踏开关、机箱组成。脚踏开关可以控制吸引压力，方便使用。负压调节范围为0.02MPa（150mmHg）-0.09MPa（680mmHg） | 1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压； 2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。 3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便； 4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品； 5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适 6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏； 7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。 8.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压） 9.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 10.抽气速率：≥15L/min 11.贮液瓶：500ml×2（玻璃） 12.贮气瓶：2500ml×2（玻璃） 13.电源：AC220V 50Hz | 3
7 | 气压止血带 | 国产 | 4 | 20 | 通过给止血袖带充气加压达到压迫止血的功能，压力范围（0~70）kPa,允差：±1kPa，具有断电保护功能，双通道 | 1.供电电源：220VAC，50Hz。 2.额定功率：≤50VA。 3.输出控制方式：双路输出，左右独立控制。 4.压力设定范围：7kPa-80kPa，调节步长≤1kPa，压力控制精度±1kPa；压力上限设定范围30-80kPa，压力上限设定步长1kPa。 5.充气速度：达到50kPa，用时≤15秒；达到80kPa，用时≤32秒。 6.放气速度：初始压力50kPa，用时29-38秒；初始压力80kPa，用时50-66秒。 7.定时提醒范围：2～240min，时间调节步长1min。 8.自检功能：开机逐侧自检，确保使用安全性。 9.放气锁定功能：具备放气锁定功能，使得无论任何原因造成的系统关机，袖带内的气压不能骤变。 10.故障智能诊断功能：具有漏气提示、电池电量即将用尽等提示。 11.中文语音提醒功能：防止误操作的中文语音提醒。 12.一键静音功能：一键静音功能，同时不影响安全提示。 13.压力显示单位切换：具有kPa或mmHg压力显示单位切换功能。 14.不插电工作：内置可充电锂电池，使用时长≥240分钟。 15.袖带生物相容性：适配袖带通过生物相容性检测。 16.主机质量：≤6Kg。 | 3
8 | 超声多普勒胎心监测仪 | 国产 | 7 | 3.5 | 检测胎儿胎心 | 1.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 2.机身轻巧便携， 3.超声工作频率 标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10% 4.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 5.探头与主机分体设计，探头可更换 6.超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2； 7.胎心率检测范围 50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm 8.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB 9.电源：标配充电电池可在线待机充电，充满电连续工作时间≥10小时 10.具有电量低提示功能； 11.具有无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 12.内置扬声器； 13.可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电； | 3
9 | 裂隙灯显微镜 | 国产 | 4 | 28 | 裂隙灯是眼科基础检查设备，主要用于观察眼前段结构，如角膜、虹膜、晶状体等。它能够帮助医生准确诊断眼部疾病，如角膜溃疡、白内障、青光眼等。 | 1.类型：伽利略式（平行夹角式） 2.光源方式：下光源照明 3.照明光源：LED 4.放大倍率:至少包含10x、16x及25x 5.目镜:10x或12.5x 6.屈光度调节范围:-4D～+2D 7.裂隙宽度：0～14mm连续变化 8.裂隙长度：1～14mm连续变化 9.光圈：1～14mm连续变化，0.3,1,5,10,14mm 10.裂隙角度：0°～180°可调 11.滤光片：至少有蓝片及无赤片 | 3
10 | 回弹式眼压计 | 国产 | 1 | 4 | 主要用于眼内压测量 | 1.能无线传输打印数据 2.测量范围：5mmHg～70mmHg; 3.测量误差：-2.5～+2.5mmHg 4.重量：≤270g,方便携带 | 3
11 | 便携式睡眠监测仪 | 国产 | 2 | 19.6 | 便携式睡眠呼吸诊断设备，以其精致小巧的特点为临床和家庭带来简单、快捷、操作便捷的诊断。广泛用于家庭、睡眠中心、医院进行睡眠呼吸暂停低通气综合征及夜间低氧血症的诊断或筛查。 | 1、设备监测参数（≥34导），脑电2导、眼电2导、下颌肌电2导、心电2导、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、鼻气流（压力式）、鼾声（压力式）、胸式运动、腹式运动、胸/腹式运动（3D)、5体位、体动、MIC鼾声、语音记录、心率、心率变异性、心肺耦合、动态血压(收缩压、舒张压、平均压）、脉搏传导时间、腿动、模拟气流、呼吸努力度、时间日期、记录时长、剩余存储空间、电池电量、双指示灯、CPAP压力滴定。 2、内置≥16G TF存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间。 3、内置≥4000mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能。 4、≥3.0寸TFT彩色显示屏，显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。 5、显示屏有日期时间显示，无需在监测前录入病例信息，并有当次监测记录时长显示。 6、使用3D陀螺仪技术采集胸腹运动信号，3D陀螺仪技术能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术具有灵敏度高，抗干扰能力强，对各种微小动作敏感度高等特点。 7、主机一体化设计，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。 8、可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验，并可与同品牌呼吸机进行远程压力滴定、远程呼吸机参数调节（需选配压力滴定组件）。 9、无线数据遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。 10、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，分析软件具备MIC鼾声语音回放功能。 11、语音记录功能（采样率≥10KHz），软件端具备同步鼾声录音回放功能。 12、腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动。 13、心肺藕合（CPC）技术辅助睡眠分期。 14、集成式一体化脑电线设计，金杯式镀金电极。 15、专业防呆口设计，每一个传感器接口规格都不相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接是正确的。 16、配置金属鲁尔接头，经久耐用。 17、主机具备 Type-C四合一接口，无需对设备进行拔卡读取数据。 18、分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能。 19、连续无创血压分析脉搏传导时间、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势，并出具动态血压报告。 20、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能，并可出具心率变异分析报告。 21、AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能，自动分析过后的数据依然可以手动修改。 22、报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。 23、可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表，方便临床进行数据统计及科研教学使用。 24、可配置同品牌呼吸机，用于远程压力滴定系统，可出具详细的压力滴定报告。 25、呼吸机工作模式包含不限于：CPAP、AUTO CPAP、AUTO S、ST、S、T、APCV。 25.1、内置蓝牙，可实时远程调节呼吸机工作模式，调节参数包括压力步进、吸气压、呼气压、最大吸气压、最小吸气压、起始压力、延迟升压、备份频率、压力上升时间、压力下降时间、吸气灵敏度、呼气灵敏度、目标潮气量。可通过蓝牙无线连接脉搏血氧仪。 25.2吸呼比IE%：10%-90%可调。APCV模式下可精确控制用户吸气时长（吸气时长0.5-4S可调，步进0.1S），设置目标潮气量(目标潮气量200-1200ml可调，步进10ml)，针对呼吸频率浅快的患者，能有效的保障潮气量的供给，调整患者的呼吸频率。 26、支持扩充同步高清音频、高清视频监测功能，一体化工作站台车设计。（选配） | 3
12 | 多导睡眠监测仪 | 国产 | 1 | 25 | 目前，睡眠呼吸紊乱已经成为困扰人类的睡眠健康的重要因素，在医院开展睡眠科室为大众提供睡眠和呼吸障碍疾病筛查与诊断已成为当今睡眠临床研究及疾病诊断的发展趋势。多导睡眠监测仪是一套能够进行呼吸生理数据的采集、显示、存储及分析的设备，广泛用于睡眠中心、医院及医疗机构进行睡眠呼吸暂停低通气综合征、夜间低氧血症等睡眠障碍相关疾患的分析和辅助诊断，是国际公认的诊断睡眠呼吸暂停低通气综合征的金标准 | 1、硬件要求 1.1、设备具有监测参数（≥36导）：脑电、眼电、下颌肌电、心电、心率、口鼻气流、气流鼾声、血氧饱和度、胸式运动、腹式运动、3D胸/腹运动、模拟气流波形、脉搏、MIC鼾声、体位、体动、PTT脉搏波形、动态血压、呼吸努力度、腿动、语音记录、CPAP压力滴定、记录时间、剩余存储空间（Free TFrom）。 1.2、内置≥16G存储卡，支持高速USB读取数据。 1.3、内置≥4000mA可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间≥14小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能；只要在开机记录时电量＞50%，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。 1.4、TFT彩色显示屏≥3.0英寸，直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等所有导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。 1.5、使用3D陀螺仪技术采集胸腹运动信号，3D陀螺仪技术能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术具有灵敏度高，抗干扰能力强，对各种微小动作敏感度高等特点。 1.6、体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位5种体位信号。 1.7、体动：能监测用户身体运动变化的信号波形。 1.8、腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动变化的信号波形。 1.9、血氧波形(PW)：能观察用户血氧信号波形。 1.10、主机一体化设计，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。 1.11、可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验，并可与同品牌呼吸机进行远程压力滴定、远程呼吸机参数调节（需选配压力滴定组件）。 1.12、无线数据遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。 1.13、语音记录功能（采样率≥10KHz），软件端具备同步鼾声录音回放功能。 1.14、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能。 1.15、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，MIC鼾声支持语音回放，能有效杜绝鼾声记录数据失真。 1.16、专业防呆口设计，每一个传感器接口规格都不相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接不出错。 2、软件功能 2.1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告。 2.2、智能分析软件可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工数据分析两种方式。 2.3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析。 2.4、信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。 2.5、专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT分析、呼吸气流分析、鼾声事件分析、氧降事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、Lorenz睡眠质量分析等。 2.6、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。 2.7、报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。 2.8、可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表，方便临床进行数据统计及科研教学使用。 2.9、数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件，并可对干扰波形进行整页屏蔽。 2.10、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。 2.11、具备AHI和RDI（包括AHI气流受限等不确定呼吸事件）指标。 2.12、数据导联具有滤波增益调节功能。 2.13、连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势，并出具动态血压报告。 2.14、分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能。 2.15、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能，并可出具心率变异分析报告。 2.16、具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。 2.17、具备导联曲线分类展示，可显示所有导联波形或单独显示呼吸相关波形、生物电相关波形、气流变化相关波形，简化分析。 3、可配置同品牌呼吸机，用于远程压力滴定系统，可出具详细的压力滴定报告。 3.1、呼吸机工作模式包含不限于：CPAP、AUTO CPAP、AUTO S、ST、S、T、APCV。 3.2、内置蓝牙，可实时远程调节呼吸机工作模式，调节参数包括压力步进、吸气压、呼气压、最大吸气压、最小吸气压、起始压力、延迟升压、备份频率、压力上升时间、压力下降时间、吸气灵敏度、呼气灵敏度、目标潮气量。可通过蓝牙无线连接脉搏血氧仪。 3.3吸呼比IE%：10%-90%可调。APCV模式下可精确控制用户吸气时长（吸气时长0.5-4S可调，步进0.1S），设置目标潮气量(目标潮气量200-1200ml可调，步进10ml)，针对呼吸频率浅快的患者，能有效的保障潮气量的供给，调整患者的呼吸频率。 3.4、支持扩充同步高清音频、高清视频监测功能，一体化工作站台车设计。（选配） | 3
13 | 人工耳蜗器械包 | 国产 | 1 | 12 | 主要用于极重度耳聋患者的手术治疗。 | 耳剥离子 W1.6mm、卵圆状、微弯 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳剥离子 W2.0mm、卵圆状、微弯 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用手柄 8mm 、分体式带负压孔 1只 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 0.8mm 、分体式、直管 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 1.0mm 、分体式、直管 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 1.5mm、分体式、直管 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 2.0mm 、分体式、直管 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 2.5mm 、分体式、直管 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 3.0mm、分体式、直管 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳针 45°、L0.8、尖头 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳针 90°、L1.0、尖头 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳针 弧形、中弯、尖头 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用探针 弧形微弯、0.7mm、球头 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用刀 镰状、尖头、直形 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用刀 半圆状/直形/L2mm 2支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 麦粒形/带齿/直形6*0.7*1 2把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 圆碗形/上翘45°φ2 2把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 长碗形/直形/1.8*1 2把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉剪 枪式/左弯/锐头/精细 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉剪 枪式/直形/锐头/精细 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳刀 圆状/45°/φ2mm 2支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳刀 圆状/90°/φ2mm 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 45°/L1.4/尖头 2支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳用刮匙 碗状、15°、锐口、2*1.4/2.2*1.6 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳用刮匙 碗状/15°/锐口/2.8*2.2/3*2.4 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 镫骨足弓剪 枪式直形/微上弯/右开口 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 槌骨剪 推切口，上开口 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微镰状刀 半柳叶状/直形/尖头 2支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳鼓膜刀 手柄/可拆卸 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微刀 菱形/直杆 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微剥离子 卵圆状/微弯/W1.2 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微剥离子 卵圆状/微弯/W2 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用骨凿 直形/锐口/圆刃/1.2*3*0.5 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳组织剪 直式、直形、锐头、小号 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳组织剪 直式、弯形、锐头、小号 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 置放钳 斜杆 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 测量器 斜杆 1把 国产优质304材质。 拉钩 钳头、小号 1支 国产优质304材质。 刀柄 7号 1支 国产优质304材质。 止血钳 尖头微弯12cm 1把 国产优质304材质。 持针钳 14mm镶片、精细 1把 国产优质304材质。 耳用镊 1.5mm 鼠齿、精细款 1把 国产优质304材质。 耳用镊 1.0mm 无损伤、精细款 1把 国产优质304材质。 拉钩 一端弧形、一端角弯 1支 国产优质304材质。 枪状镊 尖头、160mm、精细款 1支 国产优质304材质。 专用消毒盒 / 1只 国产优质304材质。 | 3
14 | 耳科侧颅底手术器械 | 国产 | 1 | 11 | 主要用于耳科疾病如听神经瘤、颅底恶性肿瘤等的手术治疗。 | 中耳息肉钳 0°，φ2*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 45°，φ2*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 0°，φ3*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 45°，φ2*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳息肉剪 0°，φ2*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。耳息肉剪 45°，φ2*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳息肉剪 左弯，φ2*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳息肉剪 右弯，φ2*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳钳 麦粒头，0°，φ4*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳钳 麦粒头，45°，φ4*140mm，加长款 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用吸引管 φ3*120mm，带侧孔，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用吸引管 φ2*120mm，带侧孔，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 90°，φ2*220mm，钝头，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 90°，φ2*220mm，尖头，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 45°，φ1*220mm，尖头，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 45°，φ1*220mm，球头，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 90°，φ1*220mm，球头，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 剥离器 φ1.4*220mm，微弯，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。剥离器 φ2.0*220mm，微弯，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。耳道皮瓣刀 45°，φ2.5*245mm ，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳道皮瓣刀 90°，φ2.5*245mm ，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳刮匙 15°，φ3.0*245mm ，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳刮匙 45°，φ3.0*245mm ，加长款 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 消毒盒 耳科专用 1只 | 3
15 | 鼻内镜手术器械包 | 国产 | 2 | 30 | 对鼻腔鼻滂窦内病变组织，进行就精细化手术治疗，减少传统粗大器械对鼻部生理结构创伤，尽量恢复鼻生理功能，提高患者生活质量。 | 单套配置如下： 鼻粘膜刀 镰状/尖头 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻窦刮匙 50°麦粒形/锐口，6×2.3×1.7mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻剥离器 长圆形/微弯 内侧吸引 W3.8mm旋转 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 0°，后弯，带旋转，φ3mm 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 40°/圆柄 带旋转 φ3mm 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 75°/圆柄 带旋转，内侧减压φ3mm 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 40°/圆柄 带旋转 φ2.5mm，柔性可调 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 75°/圆柄 带旋转 φ3.5mm，柔性可调 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻探针 55°左长右短 1支 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，0°， 8*3*2.1mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，0°，10*4*2.3 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，45°，8*3*2.1mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，45°，10*4*2.3 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 抓钳 长圆形，120°，10*3.7*3.5 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 尖圆形 0° 6.5×2.4×2.2mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆形，75°，φ5mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 尖圆形 45° 6×2.4×2.2mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆钝形，45°，6.5*2.4*2.2mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆钝形 0° 8*2.4*2.2mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆形，0°，φ5mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻息肉钳 75°，前后开口，6*3.5mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻组织剪 直形，10*0.7*0.8mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 上颌窦咬骨钳 长方形 0° 7.5×1.8×1.9mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬骨钳 0°，长圆口，可拆卸，60°，斜切口，7*3*2.9mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 360°，旋转、带吸引 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻介剪 直形，33*1*1.8mm 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬骨钳 75°，长圆口/60°，斜切口 1把 进口材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 | 3
16 | 内镜 | 国产 | 70 | 42 | 内镜包含不同规格耳镜、不同规格鼻镜、不同规格喉镜及支撑喉镜。1.耳内镜用于对外耳道、鼓膜、及中耳病变组织的观察，为手术治疗提供祥实依据。2.鼻窦镜用于对鼻腔、鼻旁窦，（额窦、筛窦、蝶窦、上颌窦等病变组织的观察，为手术治疗提供详实依据。3.喉内镜用于对喉咽部病变组织的观察为手术治疗提供详实依据。 | 耳内窥镜 0°，φ2.7/φ3*110mm 10支 高清，广角。 鼻窦镜 0°，φ3/φ4*175mm 20支 高清，广角。 鼻窦镜 70°，φ3/φ4*175mm 20支 高清，广角。 喉内窥镜 70°，φ6/φ8*185mm 20支 高清，广角。 | 3
17 | 扁桃体开口器 | 国产 | 2 | 3 | 用于调节患者口腔撑开，暴露出病变扁桃体部位，用于观察及手术治疗用。 | 单套配置如下： 口腔开口器 支撑架子，左开 1只。 口腔开口器 支撑架子，右开 1只。 压舌板 大号 1只。 压舌板 中号 1只。 压舌板 小号 1支。 压舌板 特小号 1只。 照明用光缆 2500mm 1根。 吸引管 1支。 | 3
18 | 血管内冲击波治疗系统 | 国产 | 1 | 1.8 | 血管内冲击波治疗设备配合一次性使用外周血管内冲击波导管，对成人患者髂动脉、股动脉、腘动脉、肾动脉和膝下动脉的钙化病变(血管狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张，充分管腔准备，减少支架置入。 | 1.功率：50-70VA； 2.使用寿命：≥5年； 3.输出参数：900V-3000V、脉冲频率1Hz；脉冲宽度1us-100us 4.符合质量标准： 1）GB9706.1-2007医用电气设备 第1部分：安全通用要求 2）YY0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 3）GB/T14710-2009医用电器环境要求及试验方法 5.功能要求： 1）、能同时兼容0.014系统和0.018系统冲击波球囊 2）、市电供电，无需电池和特殊维护 3）、发射器驱动通道≥5个通道 4)、单周期最大脉冲次数：30次，次数可控 5)、自检功能：主机开机后自动启动，完成自检后进入操作主菜单界面 6)、自动识别：主机能自动识别并显示导管型号规格 7)、安全保护：主机可实时监测系统工作状态，一旦发生异常则停止脉冲释放，并显示相应提示信息 8)、安全等级：CF | 3
19 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 国产 | 1 | 4.97 | 射频闭合导管的配套使用设备，用于下肢大隐静脉主干曲张的微创治疗。 | 1)产品为射频发生器，为专用导管提供受控的射频能量，用于下肢静脉曲张微创治疗。 2)具有导管温度检测和控制功能，温控精度：±3℃。 3)设备可使用 220 VAC/50 Hz（额定功率 300VA）的交流电源。工作频率不高于 200kHz。 4)设备具备触摸操控屏幕，操作软件应为中文操作界面。 5)设备须配有提示音，用于提醒操作员。提示音的音量可设置与环境兼容。 6)主机适配导管工作温度：100℃-120℃。 7)设备可自动识别和显示导管型号，以输出相适应工作功率。 8)设备适配导管加热元件长度可选，3cm-7cm,导管输送长度可选60cm-100cm。 9)主机适配导管适配血管鞘不大于6F。 10)主机适配导管加热方式采用分段加热，每工作周期升温时间≤5秒。 11)主机适配导管体带有外指示标识，便于手术体外操作快速定位。 | 3
20 | 体外冲击波治疗系统 | 国产 | 1 | 9.9 | 适用于慢性继发性肌肉骨骼疼痛（CSMSP）的辅助治疗 | 配置： 1、冲击波主机 1 台. 2、台车 1 套 3、治疗套件 1 套 4、直径 15mm 治疗探头 1 个. 5、直径 20mm 治疗探头 1 个. 6、直径 25mm 治疗探头 1 个. 参数： 1治疗手柄采用高精密锁定弹道传导恒定能量 2、治疗头可伸缩式设计 3、主机、台车分体式设计，空气压缩机为内置式超静音一体化设计. 4、台车具有理线杆，方便整理手柄连接线 5、治疗手柄必须通过振动安全监测，有独立减震硅胶软握把设计，减轻反作用力对于操作者的影响 6、主机,手柄,探头为同一品牌同一制作商生产 7、治疗头及弹道可+135℃高温高压消毒 8、控制界面：主机使用触摸板仪表圆盘调节治疗气压输出大小，方便精确调节气压输出大小 9、进口核心部件：原装进口空气压缩机、手柄内部电磁阀 10.额定功率：电压：220V〜±10%；电源频率：50Hz±2%；输入功率：≤150VA。 11、整机重量（含内置式空气压缩机）：≤13Kg. 12、频率调节范围：1-21 Hz，1Hz 步进. 13、压力选择范围：1-4bar，0.1Bar 步进. 14、穿透深度：最大穿透深度 45mm,误差不应超岀士 20% 15、碰撞频率：碰撞频率 1〜21Hz 可调，连续碰撞频率误差不超出±5% 16、能量稳定性：产生的压力波能量的稳定性优于土 15% 17、治疗探头需通过生物相容性监测. 18、治疗探头能量流密度：0.75mJ/mm2，0.39mJ/mm2，0.25mJ/mm2，误差为±20%。 21、直径 15/20/25mm 钛合金深部治疗探头. 22、具有肌筋膜激痛点治疗功能. 23、具有肌腱止点功能障碍治疗功能. 24、具有活化肌肉和结缔组织功能. 25、具有针灸冲击波疗法功能. | 3
21 | 软式内镜清洗工作站 | 国产 | 1 | 30 | 用于手术室腔镜工作站清洗软硬腔镜器械及低温精密器械等使用 | 1、主体功能要求：由回收分类台、阳性浸泡槽、冲洗槽、超声波清洗槽、漂洗槽、终末漂洗槽、干燥台、高压水枪、高压气枪及管路系统、控制系统等配套设施组成；能够满足硬式内镜与软式内镜的清洗消毒。 2、台面高度 880 mm、前后宽度800mm，槽口前后宽度尺寸为460mm～470 mm，长度710-720mm：干燥台无槽口尺寸，具体尺寸根据现场情况定制）±1%，回收分类台长130cm，阳性浸泡槽、冲洗槽长168cm，超声波清洗槽100cm，漂洗槽、终末漂洗槽长168cm、干燥消毒台70cm，误差应在±2% 范围内，具体尺寸需根据现场最终定制； 3、材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试，并提供相关证明材料； 4、清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，最前方采用大圆弧台面造型设计，干燥台有防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的功能；功能背板一次性整体吸塑成型，使用与清洗槽相同材质（含灯带及操作面板安装平面）；台面支架为优质304#不锈钢，厚度≥1.2mm，上挡板和下柜门分体设计，柜内设置有专用PVC储物底板；支架及柜门皆采用分段式倾斜设计； 5、回收分类台下面设、设计有高压蒸汽喷枪主机放置处，台面留孔方便高压蒸汽喷枪管路通过； 6、配置要求：回收分类台1个、阳性槽1个、清洗槽1个，超声槽1个，漂洗槽1个，终末漂洗槽1个，干燥台1个，空压机1个，高压水枪4把，高压气枪2把。各槽内应有容量标识，标示的分度值应不大于 2 L，容量标示误差应不超过20%； 7、管件管路要求：负责水处理机至工作站的管道铺设，纯水专用UPVC冷、热水管材和管件， 8、气源处理系统要求：包括气源处理器、中心气体处理器和灌流气压调节器.气源处理器过滤精度为 0.01 μm ； 9、提供医用无油静音空气压缩机，最大供气压力≥0.7MPa，供气量≥110L/min，储气量≥20L，噪音≦60dB，为内镜清洗工作提供纯净的压缩空气 10、自动灌流器（自动控制器）要求：.采用人性化“隐形设计”，由操作面板和执行部件两部分组成；采用流动水灌注；清洗、次洗、浸泡、干燥等灌注助剂（清洗液、消毒液和干燥液）时，自动灌流器（自动控制器）应配置双向自动封闭的活接头，注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换 11、所有排水管采用优质 PVC-U 排水管材和管件，符合相应国家标准要求；具备同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，可接受较大膨胀。 12.具备优质 SUS304 不锈钢材质可折叠水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250μm(≥60 目)，360 度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全 304 优质高压编织供水软管及管件。 13.落水器具备全优质 ABS 材料落水器，密封圈具备硅胶材质。过滤网格直径≤5mm。 14.高压水枪枪体均为 SUS304 不锈钢，防止内腔腐蚀生锈；耐受压力范围≥[0.07]MPa。 15.高压气枪枪体具备 SUS304 不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，耐受压力范围≥[0.07]MPa。 | 3
22 | 小型脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 国产 | 1 | 10 | 用于手术室腔镜工作站紧急手术急需灭菌高温物品时使用 | 1、容积：≥45L且≤60L 2、设计压力：-0.1-0.3MPa 3、设计温度：142±2℃ 4、至少3次预真空 5、开关门方式：全自动开门 6、水质检测：具有蒸馏水水质检测，缺水提示功能 7、 内置打印机 灭菌完后可自动打印灭菌记录 8、电子记录输出 灭菌完自动输出电子记录，通过USB接口输出到U盘 9、灭菌记录储存 灭菌器可自动存储一万条灭菌记录数据，可随时输出 10、具有储水和排水装置：内置储水箱，自动进水，自动排水 11、彩色触摸屏显示温度、压力、报警信息等 12、程序至少包含：裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序等 13、安全系统 （1） 过热保护系统 具备，超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； （2）压力保护系统 具备，超过设定压力自动报警功能;超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压; （3） 电路保护系统 具备，设备电流过载时，过流保护动作，系统自动跳闸切断电源; （4） 安全门锁系统 电子安全门锁和机械锁连锁装置，门未关到位时无法启动程序，程序运行中无 （5）提醒系统 储水箱缺水提醒，废水箱水满提醒，门锁未关闭提醒，灭菌完成提醒 （6）故障报警系统 故障时，机器停止运行，且显示故障编号 | 3
23 | 脉动真空清洗消毒器 | 国产 | 1 | 35 | 用于手术室腔镜工作站清洗管腔类器械 | 1.容积 ：≥150L ，外形尺寸：受场地限制外形尺寸≤1200×900×2000mm 2.显示屏；采用≥5.7寸彩色触摸屏 3.材质要求：外罩：优质不锈钢拉丝板，清洗舱：316镜面不锈钢，厚度≥5mm：密封门；304不锈钢；管路系统：卫生级304不锈钢 4.运行时间 一个流程≤60min，时间1-99min（可调） 5.装载量；≥10个标准器械托盘（约480mm*250mm*50mm）或≥8个微创器械托盘（约580mm*250mm*60mm） 6.功能：主要用于管腔类、微创类手术器械的清洗、消毒和干燥，具有脉动或脉冲、负压，抽真空，干燥等功能 7.装载方式置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接 8.双门通道型、自动门、双门可实现互锁，带玻璃视窗方便观察内部运行情况 9.程序： ≥5 套预置程序， ≥5 套自定义程序，可根据用户需求自定义程序编辑 10.使用寿命：≥10 年/30000 次循环，设备生产日期不早于设备验收完成日期前6个月 11. 安全保护： 含超温自动保护装置 、防干烧保护装置 、电机过流保护装置、真空泵空转保护、真空泵超时保护、真空泵过载保护等安全装置 12.报警功能： 具有故障报警信息显示以及语音提示功能 13.打印功能；内置热敏打印机，至少可打印运行时间、温度、压力、A0值 14.信息接口；开放信息管理与质量追溯系统接口，可与医院现有质量追溯及信息管理系统对接，实时传输数据给信息管理与质量追溯系统；传输数据包括；清洗过程、清洗温度、清洗时间、清洗过程中的报警信息、设备开关机时间等重要信息，含相关改造硬件等费用 15.生产厂家具有压力容器设计许可证和压力容器制造许可证 16.证书报告：提供二类医疗器械注册证、电磁兼容检测报告、压力容器制造许可证 17.清洗效果检测报告 提供相关部门出具的依据清洗消器行业标准《YY/T0734-清洗消毒器》提供的清洗效果检测报告。 | 3