## Sheet2
2025年第五批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 白内障超声乳化仪 | 进口 | 1 | 140 | 1、主要通过1.8-2.8mm切口将晶体粉碎并抽除干净，从而植入人工晶体； 2、可进行白内障超声乳化术； 3、具备加压功能； 4、具备前节玻切功能； | 1、超声频率：≤40kHz，低频率产热少。（需固定频率） 2、针头设计：可配置多种多种，满足个性化手术选择。 3、双极电凝：配有双极电凝镊。 4、能量范围：≥7W，有固定电凝和线性电凝。 5、前节切速：气动玻切≥1000次/分。 6、拥有灌注增压软件，自动加压控制，减少白内障手术期间的眼压波动。 7、能量控制：低端能量输出，0-100%能量可控。 8、程序全程脚踏可控，脚踏可编程。 9、脚踏可使用线连接，也可无线使用。 10、最小切口：最小能做到1.8mm微切口手术必须为“同轴”操作。 11、可以进行双线性超声。 12、负压值：≥550 mmHg，固定模式及线性可调。 13、泵系统：真空泵，顺应性低，前房稳定浪涌少。 14、多种超声模式：至少包括连续超声、脉冲式、爆破式。 15、手柄晶片：≥6晶片手柄（提供彩页证明）。 16、彩色触摸屏。 17、中文语音功能，瓶高高度可在显示屏上控制。 18、中文界面操作。 19、配置清单 （1）超声乳化手柄10把 （2）超声针头10个 （3）注吸手柄、注吸头各10个 （4）前节玻切头1个 （5）一次性使用超乳套包12个 （6）撕囊镊1把 （7）电凝线1根 （8）电凝镊1把 （9）主机1台 | 3