重症信息系统参数需求

我院拟构建重症医学科智能化专科信息系统，旨在打造集"临床诊疗-质量管控-运营管理-科研转化"四位一体的智能平台，实现重症医学全流程数字化管理。助力实现从"经验医疗"向"数据医疗"的转型升级，推动重症医学科在医疗质量、运营效率、科研水平等维度的全面提升，为医院高质量发展提供有力支撑。具体要求如下：

一、技术要求

| 功能名称 |  | 功能项具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 系统性能 | 1.1 | 系统架构：B/S架构，易于扩展床位、易于系统实施和维护，支持多数据库并行，支持智能角色识别机制，自动适配用户所需的功能模块。 |
|  | 1.2 | 数据库：系统支持采用关系型数据库和非关系型数据库相结合的模式进行部署。 服务器端：要求系统支持在高级服务器操作系统部署，支持数据库管理系统部署，支持应用服务器软件部署 客户端：要求浏览器支持信创（请提供信创相关适配报告并盖公章），要求系统实施访问控制策略，通过角色和权限管理，对用户进行分级授权，保护患者隐私，要求支持对传输和存储的数据进行加密，要求支持记录数据访问和操作日志，实现对数据安全的审计和追踪 |
| - 设备采集及系统采集 | 2.1 | 要求系统通过多种接口方式（网口、串口等，非普通电脑采集），自动采集重症医学科不同品牌具有设备数据输出功能的监护仪、中央监护系统、呼吸机、输注泵、PICCO、CRRT等床旁设备；每个床位至少可采集3台床旁仪器数据，同时应满足维保期间新增设备的连接需求，且支持端口扩展；支持有线网络及无线网络传输床旁设备数据，设备参数的自动采集，包括但不限于：心率、无创血压、中心静脉压、体温、呼气末二氧化碳等至少50个参数，并传输至临床信息系统中，无需人工抄写记录，并可提供数字、曲线图等多种方式展现，采集的生理参数可设定异常值的醒目提示，并具有体征预警预设功能，支持自定义修改，采集数据的频率可根据临床具体需要进行设置，抢救状态下，采集的频率可达到次/30秒，同时可自动生成护理记录。 |
|  | 2.2 | 各类设备的集成应满足设备移动过程中即插即用，即设备从一张床移动到另一张床，可实现设备的自动识别，自动记录到信息系统中，设备采集可随床旁诊疗设备移动，且在移动过程中不进行插拔，通过系统配对的方式实现设备床号绑定。 |
|  | 2.3 | 监护信息集成要求：可以通过本系统集成科室现有监护设备原生界面，查看单床患者生命体征参数、波形及提示信息，可回顾查看24小时趋势图表（提供系统截图证明加盖公章）。 |
|  | 2.4 | 系统集成：支持与HIS、LIS、PACS、电子病历与重症信息系统信息对接。 |
| - 护理工作站 | 3.1 | 患者管理：系统需支持病人可视化概览视图，能展示当前科室患者的人员情况、病情情况、患者流转情况、护理情况，支持病人分配与查找，支持医护人员建立自己的动态病人管理列表，并支持绿色通道紧急收治快捷方式。支持自动获取展示科室当前患者的详细情况及床号等信息，系统需支持以图形化的方式展现重要风险标识与日常标识，如营养高风险、各类隔离、过敏史、高危压疮等重要风险标识，系统需支持系统需支持病人入科信息登记功能，自动提取入科患者的基本信息，提供基本信息的核对与录入，并提供设备绑定，完成患者入科。紧急情况下提供紧急入科，也可手动查询入科。 |
|  | 3.2 | 监测表单：系统需支持病人重症医学科护理记录单相关信息的记录：基本体征包括体温、监护仪体征参数等；神经系统：BIS等；呼吸系统：吸氧方式、呼吸机设置参数等；循环系统：末梢循环、ECMO等；消化系统：胃肠道置管等；泌尿系统：CRRT等；护理评估：GCS评分、RASS评分等；专科护理：体位、约束等；血糖管理；管路管理等，要求系统支持默认展示全天（三个班次）24小时的所有记录，支持用户根据班次进行切换，要求系统 支持展示单个体征的趋势图，且在趋势图上能够标识出该体征的正常值范围及目标范围。 |
|  | 3.3 | 出入量管理：要求系统支持能够默认显示患者全天的出量、入量、平衡量情况，且支持手动切换只查看各班次的出入量信息。系统自动按班次累计出量、入量、平衡量，要求系统支持出入量模块与导管模块联动，导管模块置管后，尿管及引流类导管自动显示在出入量模块，自动参与出入量及平衡量计算，导管能够同时支持引流液、冲洗液。 |
|  | 3.4 | 可视化管路管理：系统需提供3D可视化人体图，在人体图上同步标记患者插管信息，内置知识库，通过部位选择完成管路护理，自动生成管理护理记录，提供列表管路管理和人体图管路管理界面，支持在3D人体图界面搜索导管，满足搜索条件的部位高亮显示在人体图上。（提供系统截图证明加盖公章，并提供重症临床管路管理加盖公章） |
|  | 3.5 | 可视化皮肤管理：要求系统提供3D可视化人体图，在人体图上同步标记患者皮肤信息，内置知识库，可直观查看患者的皮肤情况；支持压力性损伤信息维护、护理措施、愈合评分、督导意见等，提供列表皮肤管理和人体图皮肤管理界面，支持多种方式在人体图上进行皮肤位置标识，支持包含涂抹的方式及框选的方式在人体图上进行快速标识。（提供系统截图证明加盖公章） |
|  | 3.6 | 医嘱管理：系统需支持医嘱管理功能，包括但不限于药物医嘱提醒、药物医嘱执行及逾期提醒，并对血管活性药物、镇静药物等超剂量进行预警提示，系统需支持对接 HIS 获取医嘱信息并自动提取医嘱，生成医嘱执行列表。系统需支持以形象化图表展示医嘱的执行情况。系统需支持以不同颜色对医嘱状态进行标识。系统需支持需内置重症药学知识库，能自动识别病人目前使用药品为血管活性药物、镇静药物、抗生素等，帮助临床进行药物自动归类展示。 |
|  | 3.7 | 评估评分：系统需支持重症护理常用评分，包括但不限于：疼痛评分、RASS、Braden、GCS、Ramsay、Caprini等评分。系统需支持自动获取检验、生命体征等数据，自动进行评分，能够对提取数据进行修正，进一步提高评分准确性。系统需支持图形化显示同一评分项目历史评分结果，提供评分结果趋势图。 |
|  | 3.8 | 护理记录：系统需支持体征、医嘱及检验结果自动提取；护理模板快速录入。系统需支持对患者的抢救进行信息化记录，提供抢救快速记录功能，支持抢救环节中的护理记录自动生成。系统需支持护理计划模板，根据患者症状、体征、评估以及医嘱进行护理计划的快捷开立。系统需支持可视化的时间轴形式，展示患者护理计划每天的实际执行情况。系统需支持自动生成护理计划，并通过PDA、智能手表等终端发送护理计划到指定护士。 |
|  | 3.9 | 文书管理：系统需支持文书预览和文书打印，支持对文书进行维护，可自定义配置医院所需的文书内容，系统需支持插入非整点时间，对患者进行高频率的生命体征信息采集，以支持抢救和预警，系统需支持根据护理目标自动生成护理任务，系统需支持模板快速录入，支持自动生成护理交班记录，交班记录的内容需包括：诊断信息、体征数据、导管情况、出入量、评分信息、检验指标、护理要点。支持查询交班历史记录。 |
| - 医生工作站 | 4.1 | 系统可扩展病情全景功能 - 要求系统呈现患者病情全景视图，视图包含近24小时连续动态的病情总结。界面包含患者神经系统、循环系统、呼吸系统、肝肾功能、胃肠与营养、出凝血、感染与免疫七大子系统的客观评分、当前支持手段/干预措施、病情变化小结、治疗目标反馈，系统需支持能够在患者全景视图页面自动标识患者的特殊用药情况，特殊用药包含但不限于镇静药、镇痛药、血管活性药、抗生素、抗凝药等，能够标识该药物当前的使用情况及能够自动从输液设备同步并显示药物的剂量速度，能够以人体图的方式展示患者神经系统、循环系统、呼吸系统等系统的异常提醒，并且给出异常提醒的原因。人体图上能够展示当前患者置管情况及皮肤状况。（要求提供系统截图证明） - 在全景3D人体视图页面支持医生手动调整模板，无需工程师后台配置，按照不同模板展示同一患者不同维度的诊疗信息。（要求提供系统截图证明） |
|  | 4.2 | 系统可扩展病情总览功能：要求系统支持同界面显示患者生命体征趋势，24小时出入量趋势，管路管理情况，特殊用药情况及评估评分，要求系统患者主页支持同时间轴展示患者基本体征、出入量、检测指标（含感染、血气分析、肾功能、肝功能、心脏功能、凝血功能）、检查（含DR、CT、MRI、B超、心电图等）、用药情况、机械通气、CRRT及营养记录，要求系统支持重症医学科常用医生评分功能，自定义不同的评分时间后系统自动抓取各项指标，并支持在界面查询追溯发起评分人员、保存人员及修改人员信息，包括但不限于以下： APACHE II、SOFA、NRS2002；要求系统支持APACHE II 评分自动关联预计病死率评估单，并根据评分结构，自动统计ICU患者的预计病死率和标化病死率。 |
|  | 4.3 | 系统可扩展治疗管理功能：呼吸机治疗管理：支持机械通气患者的治疗管理，按时间轴图形化展示患者监测参数、实验室参数、呼吸机相关参数，形成生命体征相关的趋势图供医生参考，要求系统能够实时显示患者肺损伤风险评估并自动计算患者脱机成功率。肺损伤风险评估至少支持自动抓取呈现TVe/IBW、Pplat、Ptpl、Pdrive、MPrs、PtpE；支持自动抓取并分析以下参数：PaO2、PaCO2、FiO2、PEEP、MAP等；支持脱机成功率，积极因子和消极因子自动计算及显示要求系统要求系统CRRT治疗管理：支持CRRT治疗过程管理，支持CRRT电子处方，设备运行参数自动采集，自动生成护理任务。（要求提供CRRT电子处方系统截图证明） |
|  | 4.4 | 医生交班：支持医生交班记录功能，需支持自动抓取病人检验及救治过程数据信息，自动生成相关的交班信息，帮助医生简化、规范化交班流程。 |
|  | 4.5 | 临床决策辅助支持：对ICU患者关键指标、干预措施及目标控制情况进行多横截面数据采集与分析，智能识别病情变化关键节点，实现临床目标的可视化管理与智能风险提醒。通过过程管理与结果反馈机制，还原患者病情演进过程并指导干预手段调整，从而提升临床目标管理的质量。 |
|  | 4.6 | 疾病管理及高级决策支持 - 1. 脓毒症诊疗管理：提供高危因素筛查和风险预警，提供疑似诊断提醒，支持过程管理完成情况监测，支持3小时、6小时Bundle完成情况自动统计，并实现相关生命体征、检验等监测指标的跟踪，支持临床转归评估，支持Sepsis治疗方案可视化治疗概述，支持指引描述自动更新。 2. 急性呼吸窘迫综合征诊疗管理：提供高危因素筛查和风险预警，提供疑似诊断提醒，提供肺损伤风险评估，支持过程管理完成情况监测，并实现相关生命体征、检验等监测指标和通气模式的跟踪，支持临床转归评估。 3. 急性肾损伤诊疗管理：提供高危因素筛查和风险预警，提供疑似诊断提醒，提供CRRT治疗评估，支持过程管理完成情况监测，并实现相关生命体征、检验等监测指标的跟踪，支持临床转归评估。 4. 要求系统提供三管诊疗管理，包括呼吸机相关性肺炎诊疗管理提供高危因素筛查和风险预警，提供疑似诊断提醒，支持气管插管统计，并实现感染监测指标的跟踪，支持临床转归评估，支持中心静脉导管相关感染诊疗管理提供高危因素筛查和风险预警，提供疑似诊断提醒，支持外周血培养、导管尖端培养、导管血培养微生物学报告结构化，SNOMEDCT临床术语集匹配及存储，并实现感染监测指标的跟踪，支持临床转归评估。支持导尿管相关感染诊疗管理：提供高危因素筛查和风险预警，提供疑似诊断提醒，支持对尿培养微生物报告结构化，SNOMEDCT临床术语集匹配及存储，并实现感染监测指标的跟踪，支持临床转归评估。 |
| - 管理模块 | 5.1 | 要求支持自动统计重症医学专业医疗质量控制指标，支持对科室进行实时监控，呈现最新的数据；包括但不限于平均在科天数、累计床日数、床位使用率、流转情况、收治统计、入科来源统计、导管统计。 一、ICU 床位使用率 二、ICU 医师床位比 三、ICU 护士床位比 四、急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15 分患者收治率 五、感染性休克患者集束化治疗（bundle）完成率 六、抗菌药物治疗前病原学送检率 七、深静脉血栓（DVT）预防率 八、中重度急性呼吸窘迫综合征（ARDS）患者俯卧位通气实施率 九、ICU 镇痛评估率 十、ICU 镇静评估率 十一、ICU 患者标化病死指数 十二、ICU 非计划气管插管拔管率 十三、ICU 气管插管拔管后48h 再插管率 十四、非计划转入ICU 率 十五、转出ICU 后48h 内重返率 十六、ICU 呼吸机相关肺炎（VAP）发病率 十七、ICU 血管导管相关血流感染（CRBSI）发病率 十八、ICU 急性脑损伤患者意识评估率 十九、48h 内肠内营养（EN）启动率 |
| - 科研工作站 | 6.1 | 可升级科研工作站，提供科研数据资产看板。支持课题创建/管理，入组检索，数组筛选，统计分析，数据可视化，支持随访录入，支持CSV导出，支持回顾查看。 |

二、服务器要求

| 项目 | 数量 | 用途 | 最低配置及说明 | 端口需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重症系统应用服务器 | 1台 （必选） | 重症系统应用程序 | ◆ CPU：16核或以上、2.9 GHz或以上 ◆ 内存：32GB 或以上 ◆ 硬盘：500GB 或以上 ◆ 网卡：1000M或以上 单网卡 ◆ 操作系统：Windows® Server 2016 | *最佳无限制* |
| 重症系统数据库服务器 | 1台（必选） | 重症系统oracle数据库、MongoDB数据库 | ◆ CPU：16核或以上、 2.6 GHz或以上 ◆ 内存：64GB 或以上 ◆ 硬盘：1TB 或以上（可扩容） ◆ 网卡：1000M或以上 单网卡 ◆ 操作系统：Windows® Server 2016 | *最佳无限制* |
| 数据网关&CDSS服务器 | 1台（必选） | 集成科室医疗设备数据，供重症系。统使用。CDSS规则算法。 | ◆ CPU：8核或以上、 2.6 GHz或以上 ◆ 内存：16GB 或以上 ◆ 硬盘：500GB 或以上 ◆ 网卡：1000M 双网卡 或以上自适应、 Ethernet 802.3 ◆ 操作系统：Windows® Server 2016 | *最佳无限制* |
| 测试服务器 | 1台（必选） | 重症系统测试环境，备份程序、数据； | ◆ CPU：8核或以上、 2.6 GHz或以上 ◆ 内存：16GB 或以上 ◆ 硬盘：数据D盘500GB ◆ 网卡：1000M或以上 单网卡 ◆ 操作系统：Windows® Server 2016 | *最佳无限制* |

三、对接床位要求

为保障医疗质量、提高运营效率、推动科室科研发展、建立重症预警模型、做好重症质控，首期至少满足重症医学科60张床位接入需求。后续如有床位扩充，须支持按床位数量灵活扩展，并在报价中明确新增床位的单价。

四、商务要求

1、.服务器由投标方提供

2、投标方支付与his，lis等系统对接的费用

3、投标方支付物联网和无线网络改造费用

4、本项目在数据接口完成测试之后，90个日历期内实施完毕，具备验收条件。完成质保期限为    3  年（质保期为验收合格之日起开始计算）；

5、质保期内，供应商在接到通知后  24  小时内响应到场， 24  小时内完成维修或更换，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用；

6、供应商提供每月定期巡回保养服务。

7、在质保期内，提供升级维护（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；

8、在质保期外，为系统提供终身维护服务或升级技术支持。

9、履约验收标准：应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

10、付款标准：合同签订后支付合同价款30%，项目验收合格后支付合同价款65%，保质期内无异常支付合同价款5%。

五、其他要求

1.接口服务：本次系统建设需要实现与院内相关系统进行无缝对接，各潜在供应商需要实现与第三方厂家（HIS系统）数据交互。所产生的全部费用应包含在本次项目报价清单内。

2. 计算资源和存储资源：若本项目实施需要使用计算资源、存储资源等，各潜在供应商应根据本身产品架构和使用需求，提供满足不低于五年系统使用的计算资源、存储资源及相应操作系统。提供的中央处理器和操作系统应在“中国信息安全测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内。所产生的全部费用应包含在本次项目整体报价清单外。

3. 系统安全：为保证系统数据稳定性及安全性，各潜在供应商针对于本次系统建设所提供的集中式数据库，应在“中国信息安全测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内。在系统上线前需通过医院组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院

重症信息系统采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重症信息系统 | 详见要求。 | 打造集"临床诊疗-质量管控-运营管理-科研转化"四位一体的智能平台，实现重症医学全流程数字化管理。 |  | 首期至少满足重症医学科60张床位接入需求。后续如有床位扩充，须支持按床位数量灵活扩展，并在报价中明确新增床位的单价。 建议将床位等硬件、重症决策辅助系统、重症大模型三项分项报价。 |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院重症信息系统采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它