## Sheet2
2025年第四批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
2 | 新生儿辐射保暖台 | 国产 | 1 | 5 | 用于手术室新生儿保暖、护理 | 1.加热器材质：进口不锈钢加热管。 2.辐射灯头：斜照灯头，床面正上方无加热器遮挡，方便医护人员临床操作。 3.控温模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。 4.肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃。 5.肤温测量范围不窄于 25℃～45℃。 6.肤温测量精度：±0.2℃。 7.床面温度均匀性：≤2℃。 8.手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。 9.手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。 10.显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。 11.具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°，误差±1°。 12.内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。 13.内置穿刺灯，光亮强度4500LUX，方便随时检查婴儿状况。 14.具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。 15.婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。 16.具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。 17.具有肤温传感器脱落报警提示功能。 18.配置储物盆，便于医护人员放置必备物品。 19.配置输液杆、托盘。 20.超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。 21.具有USB接口、RS232接口。 | 3
3 | 新生儿体重秤 | 国产 | 1 | 0.1 | 用于新生儿体重和体长测量，体重允许误差≤20克，，体长允许误差±0.5CM | 1、主要功能：测量婴儿体重 、身高功能 2、身高测量方式：电阻自动感应测量 3、重量可选择锁定功能及去皮功能 4、最大秤量:≥20公斤;分度值:5克，起磅重量：50g 5、10KG允许误差20克，20KG允许误差25克； 6、身高测量范围:48-68CM，分度值0.1CM误差±0.5CM 7、采用液晶显示 8、开机方式：按键开机；自动零点跟踪及自动关机功能 9、具有中文字幕单位转换：公斤/斤 10、供电电源：4颗7号AAA电池或有供电USB口 | 3
4 | 手术患者转运床 | 国产 | 2 | 1.6 | 用于手术患者转运，床面高度可调，背板可升降，具有中控刹车，定向轮，静音车轮，有病人安全束缚带，双侧扶手可升降 | 1、整体规格尺寸：L1940×W730×H（550-850）（±10mm） 2、背板升降范围：0～70°±5°。整体升降范围：0～300mm±5mm。 3、推床全长≥1940mm，全宽≤730mm，床面板距离地面高度最低位≤550mm，最高位≥850mm,产品重量≥80KG。 4、床面采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，床面整体厚度≥45mm，床面二端带推拉扶手方便整车移动，床面腿段带挡凸台，防止背板升起床垫向腿段滑动，床面带安全带二条固定病人，防止病人在推动过程中的跌落。 5、护栏采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，壁厚≥3mm，护栏升起后距床面高度≥310mm、护栏与床面间隙≤35mm能有效防止病人跌落。 6、背板升降采用气动弹簧控制，能在0～70°升降范围内无级操作。 7、下架罩采用ABS树脂一次性吸塑成型，中间凹陷深度≥45mm防止物品滑落，下罩壁厚≥5mm。 8、床体装备独立的中心第五轮，第五轮直径≥125mm可拆卸更换，推床两侧都安装中心第五轮控制踏板。推床配置四只中控脚轮，脚轮直径≥150mm，单只动载载重125Kg，静载载重200 Kg。推床安装中控制踏板，一键操作解锁或锁定。 9、整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化等33道工序，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。（提供制造商电泳喷粉涂装生产线加工设备的购买或者租赁发票复印件） 10、配置：不锈钢插式输液杆1根。氧气瓶架 1个。引流袋挂钩4个，额定载荷≥2kg。安全带 2付。床垫1张。 | 3
6 | 电动人流吸引器 | 国产 | 2 | 0.6 | 用于人流手术，具有I级负压和II级负压，电动人工流产吸引器由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件（缓冲瓶、收集瓶、吸引管、过滤器）、脚踏开关、机箱组成。脚踏开关可以控制吸引压力，方便使用。负压调节范围为0.02MPa（150mmHg）-0.09MPa（680mmHg） | 1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压； 2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。 3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便； 4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品； 5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适 6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏； 7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。 8.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压） 9.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 10.抽气速率：≥15L/min 11.贮液瓶：500ml×2（玻璃） 12.贮气瓶：2500ml×2（玻璃） 13.电源：AC220V 50Hz | 3
7 | 气压止血带 | 国产 | 4 | 20 | 通过给止血袖带充气加压达到压迫止血的功能，压力范围（0~70）kPa,允差：±1kPa，具有断电保护功能，双通道 | 1.供电电源：220VAC，50Hz。 2.额定功率：≤50VA。 3.输出控制方式：双路输出，左右独立控制。 4.压力设定范围：7kPa-80kPa，调节步长≤1kPa，压力控制精度±1kPa；压力上限设定范围30-80kPa，压力上限设定步长1kPa。 5.充气速度：达到50kPa，用时≤15秒；达到80kPa，用时≤32秒。 6.放气速度：初始压力50kPa，用时29-38秒；初始压力80kPa，用时50-66秒。 7.定时提醒范围：2～240min，时间调节步长1min。 8.自检功能：开机逐侧自检，确保使用安全性。 9.放气锁定功能：具备放气锁定功能，使得无论任何原因造成的系统关机，袖带内的气压不能骤变。 10.故障智能诊断功能：具有漏气提示、电池电量即将用尽等提示。 11.中文语音提醒功能：防止误操作的中文语音提醒。 12.一键静音功能：一键静音功能，同时不影响安全提示。 13.压力显示单位切换：具有kPa或mmHg压力显示单位切换功能。 14.不插电工作：内置可充电锂电池，使用时长≥240分钟。 15.袖带生物相容性：适配袖带通过生物相容性检测。 16.主机质量：≤6Kg。 | 3
8 | 超声多普勒胎心监测仪 | 国产 | 7 | 3.5 | 检测胎儿胎心 | 1.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 2.机身轻巧便携， 3.超声工作频率 标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10% 4.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 5.探头与主机分体设计，探头可更换 6.超声输出强度：ISATA≤20mW/cm2； 7.胎心率检测范围 50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm 8.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB 9.电源：标配充电电池可在线待机充电，充满电连续工作时间≥10小时 10.具有电量低提示功能； 11.具有无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能； 12.内置扬声器； 13.可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电； | 3
16 | 内镜 | 国产 | 70 | 42 | 内镜包含不同规格耳镜、不同规格鼻镜、不同规格喉镜及支撑喉镜。1.耳内镜用于对外耳道、鼓膜、及中耳病变组织的观察，为手术治疗提供祥实依据。2.鼻窦镜用于对鼻腔、鼻旁窦，（额窦、筛窦、蝶窦、上颌窦等病变组织的观察，为手术治疗提供详实依据。3.喉内镜用于对喉咽部病变组织的观察为手术治疗提供详实依据。 | 耳内窥镜 0°，φ2.7/φ3*110mm 10支 高清，广角。 鼻窦镜 0°，φ3/φ4*175mm 20支 高清，广角。 鼻窦镜 70°，φ3/φ4*175mm 20支 高清，广角。 喉内窥镜 70°，φ6/φ8*185mm 20支 高清，广角。 | 3
20 | 体外冲击波治疗系统 | 国产 | 1 | 9.9 | 适用于慢性继发性肌肉骨骼疼痛（CSMSP）的辅助治疗 | 配置： 1、冲击波主机 1 台. 2、台车 1 套 3、治疗套件 1 套 4、直径 15mm 治疗探头 1 个. 5、直径 20mm 治疗探头 1 个. 6、直径 25mm 治疗探头 1 个. 参数： 1治疗手柄采用高精密锁定弹道传导恒定能量 2、治疗头可伸缩式设计 3、主机、台车分体式设计，空气压缩机为内置式超静音一体化设计. 4、台车具有理线杆，方便整理手柄连接线 5、治疗手柄必须通过振动安全监测，有独立减震硅胶软握把设计，减轻反作用力对于操作者的影响 6、主机,手柄,探头为同一品牌同一制作商生产 7、治疗头及弹道可+135℃高温高压消毒 8、控制界面：主机使用触摸板仪表圆盘调节治疗气压输出大小，方便精确调节气压输出大小 9、进口核心部件：原装进口空气压缩机、手柄内部电磁阀 10.额定功率：电压：220V〜±10%；电源频率：50Hz±2%；输入功率：≤150VA。 11、整机重量（含内置式空气压缩机）：≤13Kg. 12、频率调节范围：1-21 Hz，1Hz 步进. 13、压力选择范围：1-4bar，0.1Bar 步进. 14、穿透深度：最大穿透深度 45mm,误差不应超岀士 20% 15、碰撞频率：碰撞频率 1〜21Hz 可调，连续碰撞频率误差不超出±5% 16、能量稳定性：产生的压力波能量的稳定性优于土 15% 17、治疗探头需通过生物相容性监测. 18、治疗探头能量流密度：0.75mJ/mm2，0.39mJ/mm2，0.25mJ/mm2，误差为±20%。 21、直径 15/20/25mm 钛合金深部治疗探头. 22、具有肌筋膜激痛点治疗功能. 23、具有肌腱止点功能障碍治疗功能. 24、具有活化肌肉和结缔组织功能. 25、具有针灸冲击波疗法功能. | 3
21 | 软式内镜清洗工作站 | 国产 | 1 | 30 | 用于手术室腔镜工作站清洗软硬腔镜器械及低温精密器械等使用 | 1、主体功能要求：由回收分类台、阳性浸泡槽、冲洗槽、超声波清洗槽、漂洗槽、终末漂洗槽、干燥台、高压水枪、高压气枪及管路系统、控制系统等配套设施组成；能够满足硬式内镜与软式内镜的清洗消毒。 2、台面高度 880 mm、前后宽度800mm，槽口前后宽度尺寸为460mm～470 mm，长度710-720mm：干燥台无槽口尺寸，具体尺寸根据现场情况定制）±1%，回收分类台长130cm，阳性浸泡槽、冲洗槽长168cm，超声波清洗槽100cm，漂洗槽、终末漂洗槽长168cm、干燥消毒台70cm，误差应在±2% 范围内，具体尺寸需根据现场最终定制； 3、材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试，并提供相关证明材料； 4、清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，最前方采用大圆弧台面造型设计，干燥台有防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的功能；功能背板一次性整体吸塑成型，使用与清洗槽相同材质（含灯带及操作面板安装平面）；台面支架为优质304#不锈钢，厚度≥1.2mm，上挡板和下柜门分体设计，柜内设置有专用PVC储物底板；支架及柜门皆采用分段式倾斜设计； 5、回收分类台下面设、设计有高压蒸汽喷枪主机放置处，台面留孔方便高压蒸汽喷枪管路通过； 6、配置要求：回收分类台1个、阳性槽1个、清洗槽1个，超声槽1个，漂洗槽1个，终末漂洗槽1个，干燥台1个，空压机1个，高压水枪4把，高压气枪2把。各槽内应有容量标识，标示的分度值应不大于 2 L，容量标示误差应不超过20%； 7、管件管路要求：负责水处理机至工作站的管道铺设，纯水专用UPVC冷、热水管材和管件， 8、气源处理系统要求：包括气源处理器、中心气体处理器和灌流气压调节器.气源处理器过滤精度为 0.01 μm ； 9、提供医用无油静音空气压缩机，最大供气压力≥0.7MPa，供气量≥110L/min，储气量≥20L，噪音≦60dB，为内镜清洗工作提供纯净的压缩空气 10、自动灌流器（自动控制器）要求：.采用人性化“隐形设计”，由操作面板和执行部件两部分组成；采用流动水灌注；清洗、次洗、浸泡、干燥等灌注助剂（清洗液、消毒液和干燥液）时，自动灌流器（自动控制器）应配置双向自动封闭的活接头，注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换 11、所有排水管采用优质 PVC-U 排水管材和管件，符合相应国家标准要求；具备同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，可接受较大膨胀。 12.具备优质 SUS304 不锈钢材质可折叠水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250μm(≥60 目)，360 度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全 304 优质高压编织供水软管及管件。 13.落水器具备全优质 ABS 材料落水器，密封圈具备硅胶材质。过滤网格直径≤5mm。 14.高压水枪枪体均为 SUS304 不锈钢，防止内腔腐蚀生锈；耐受压力范围≥[0.07]MPa。 15.高压气枪枪体具备 SUS304 不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，耐受压力范围≥[0.07]MPa。 | 3
22 | 小型脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 国产 | 1 | 10 | 用于手术室腔镜工作站紧急手术急需灭菌高温物品时使用 | 1、容积：≥45L且≤60L 2、设计压力：-0.1-0.3MPa 3、设计温度：142±2℃ 4、至少3次预真空 5、开关门方式：全自动开门 6、水质检测：具有蒸馏水水质检测，缺水提示功能 7、 内置打印机 灭菌完后可自动打印灭菌记录 8、电子记录输出 灭菌完自动输出电子记录，通过USB接口输出到U盘 9、灭菌记录储存 灭菌器可自动存储一万条灭菌记录数据，可随时输出 10、具有储水和排水装置：内置储水箱，自动进水，自动排水 11、彩色触摸屏显示温度、压力、报警信息等 12、程序至少包含：裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序等 13、安全系统 （1） 过热保护系统 具备，超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； （2）压力保护系统 具备，超过设定压力自动报警功能;超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压; （3） 电路保护系统 具备，设备电流过载时，过流保护动作，系统自动跳闸切断电源; （4） 安全门锁系统 电子安全门锁和机械锁连锁装置，门未关到位时无法启动程序，程序运行中无 （5）提醒系统 储水箱缺水提醒，废水箱水满提醒，门锁未关闭提醒，灭菌完成提醒 （6）故障报警系统 故障时，机器停止运行，且显示故障编号 | 3
23 | 脉动真空清洗消毒器 | 国产 | 1 | 35 | 用于手术室腔镜工作站清洗管腔类器械 | 1.容积 ：≥150L ，外形尺寸：受场地限制外形尺寸≤1200×900×2000mm 2.显示屏；采用≥5.7寸彩色触摸屏 3.材质要求：外罩：优质不锈钢拉丝板，清洗舱：316镜面不锈钢，厚度≥5mm：密封门；304不锈钢；管路系统：卫生级304不锈钢 4.运行时间 一个流程≤60min，时间1-99min（可调） 5.装载量；≥10个标准器械托盘（约480mm*250mm*50mm）或≥8个微创器械托盘（约580mm*250mm*60mm） 6.功能：主要用于管腔类、微创类手术器械的清洗、消毒和干燥，具有脉动或脉冲、负压，抽真空，干燥等功能 7.装载方式置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接 8.双门通道型、自动门、双门可实现互锁，带玻璃视窗方便观察内部运行情况 9.程序： ≥5 套预置程序， ≥5 套自定义程序，可根据用户需求自定义程序编辑 10.使用寿命：≥10 年/30000 次循环，设备生产日期不早于设备验收完成日期前6个月 11. 安全保护： 含超温自动保护装置 、防干烧保护装置 、电机过流保护装置、真空泵空转保护、真空泵超时保护、真空泵过载保护等安全装置 12.报警功能： 具有故障报警信息显示以及语音提示功能 13.打印功能；内置热敏打印机，至少可打印运行时间、温度、压力、A0值 14.信息接口；开放信息管理与质量追溯系统接口，可与医院现有质量追溯及信息管理系统对接，实时传输数据给信息管理与质量追溯系统；传输数据包括；清洗过程、清洗温度、清洗时间、清洗过程中的报警信息、设备开关机时间等重要信息，含相关改造硬件等费用 15.生产厂家具有压力容器设计许可证和压力容器制造许可证 16.证书报告：提供二类医疗器械注册证、电磁兼容检测报告、压力容器制造许可证 17.清洗效果检测报告 提供相关部门出具的依据清洗消器行业标准《YY/T0734-清洗消毒器》提供的清洗效果检测报告。 | 3