## Sheet2
2025年科研设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 倒置荧光显微镜 | 进口 | 1 | 90 | 主要用于研究在透射光和反射光下培养瓶、皿中的细胞、培养组织和沉积物。它适用于明场、相差和荧光观察，具备多种观察功能。功能特点：（1）明场观察：适用于任何染色的片子，通过调整荧光滤镜轮和聚光镜位置，可以获得清晰的图像。（2）相差观察：适用于没有染色的活细胞，通过调整聚光镜和荧光滤镜，可以观察到细胞的细微结构。（3）荧光观察：适用于活体细胞和细胞离体培养等显微观察，通过关闭透射光照明器，打开反射光照明器和选择荧光模块，可以观察到荧光标记的细胞。 | 技术参数 1.激光器系统： 1.1 采用长寿命、高能量、无噪音的固体激光器，覆盖可见光及紫外光： 紫外激光器405nm，最大功率≥50mW； 脉冲白激光器: 在485nm-685nm范围内，步进精度≤1nm，自由选择激发谱线进行成像，同时输出脉冲激光谱线≥8条； 1.2 激光器开闭和电压调节由计算机的激光共聚焦扫描软件系统控制，与整个系统偶合程度高，电噪声小，安全，并有良好的激光管寿命保护装置； 1.3 实时2通道不同荧光寿命的数据采集，从而实现去除杂信号、反光信号、自发荧光信号等干扰信号，大幅提高信噪比，提高成像质量。； 1.4 通过测量平均荧光到达检测器的时间，得到荧光寿命信息，使得成像的结果可以直接包含平均荧光到达信息，从而使一次成像得到多种数据，在单位时间内得到更有效的信息； 1.5 通过测量平均荧光到达检测器的时间，直接对相近波段的染料得到最有效的分离。得到准确的多组分信息。能帮助分析生物样本组分，而无需进行多次标记及多次成像； 1.6 能够评估分子之间存在活跃的相互作用，包含相互作用的分子的比例； 2.扫描检测系统： 2.1 扫描光学模块包含显微镜和扫描头上的完整扫描光学元件，一体化像差及色差校正，以保证高质量，高分辨率成像。软件对硬件的有效控制，使系统有优异的稳定性及可维护性； 2.2 能够进行X、Y、Z、T、λ（光谱波长）I（光强度）、A（区域）等多维组合扫描，可实现点扫描、线扫描、区域扫描、光谱波长扫描等； 2.3 高效率棱镜分光系统；连续检测荧光波长范围410～850nm，光谱分辨率1nm； 2.4 可见光专用光学扫描部件，波长校正范围410～850nm； 2.5 最大扫描视场对角线22mm； 2.6高分辨率扫描振镜：扫描速度≥10fps（512 x 512分辨率）；双向扫描速度≥ 5200线/秒；最大扫描分辨率8192 x 8192；扫描速度调节步进1Hz，光学扫描放大0.75X～48X，连续可调； 2.7新型内置光谱型荧光检测器3个，检测范围不小于410nm-850nm，在500nm处量子效率不低于58%；所有检测器均拥有模拟、反射光和光子计数三种成像模式可适合不同样品的最佳成像； 2.8透射光明场检测器：1个明场检测器； 3.激光共聚焦高分辨率系统： 3.1成像分辨率：XY方向≤120nm，Z方向≤200nm，在高分辨率模式下支持在线大视野拼图； 3.2检测器为超高灵敏度的硅基阵列混合型检测器，可进行光谱式成像，光谱检测范围410-850nm； 3.3同一个实验中可实现蓝、绿、红3种颜色的光谱高分辨率同时成像，通过线粒体膜蛋白标记，在XY层面能观察到线粒体为中空的腔体结构； 3.4所有适合配置激光器激发的荧光样品均可进行高分辨率成像，无需选择特殊荧光抗体及试剂； 3.5同一样品具有与激光共聚焦相同的成像深度； 4.光学显微镜系统： 4.1共聚焦级别的倒置研究显微镜：具有闭环反馈调节机制，可实现高精度定位，具备明场、荧光、微分干涉观察功能。显微镜控制可通过彩色触摸屏、机身按钮、共聚焦软件来控制； 4.2显微镜透射光源：LED光源，色温4500K； 4.3镜体电动Z轴调焦，调焦行程≥12mm； 4.4电动聚光镜，电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑； 4.5全自动DIC调节，当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜自动转移到光路中，可直接在成像软件中直接调节棱镜角度，改变DIC浮雕效果； 4.6 荧光光源，灯泡工作寿命≥2000小时，对镜体无热辐射； 4.7电动6孔荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，5档荧光光强调节，12个可调视场光阑； 4.8荧光激发块： 长通滤块DAPI 长通滤块RHOD 带通滤块FITC 4.9宽视野双目观察筒，倾角45º，瞳距调节55-75mm，视场数25mm； 4.10宽视野平场目镜10倍，视场数25mm，屈光度可补偿调节； 4.11物镜： 4.11.1 10倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.4； 4.11.2 20倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.75； 4.11.3 40倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.95； 4.11.4 63倍共聚焦专用油镜，数值孔径N.A.≥1.40 4.12 XY电动扫描载物台，行程83mm x 127mm，通用样品夹，适合直径24-68毫米的培养皿，适合长度≤120毫米的玻片； 5.计算机工作站： 原厂验证原装进口配套图像工作站； 6.软件系统： 6.1专业的软件，用于控制扫描过程和图像处理，使用先进程序语言，程序执行效率高，快，稳定。整个系统程序，包括控制，检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便； 6.2控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等； 6.3三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件； 6.4共定位分析软件：通过散点图法对双色荧光数据进行共定位分析，可分别对每个通道的背景及阈值进行调节，得出共定位百分比及皮尔森相关系数等统计数据，数据可导出至Excel表格； 6.5图像调节亮度、对比度，单个通道分别调节或多个通道同时调节； 6.6图像处理：旋转、裁剪、多种滤镜、添加标尺、箭头、文字等； 6.7多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图； 6.8能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加； 配置： 激光405 nm 1根； 白激光485nm-685nm 1根； 全视野扫描镜1个； 高灵敏度检测器检测器3个； 明场检测器1个； 全电动研究级倒置显微镜主机1个； 荧光光源1个； 倒置用扫描台1个； 通用型样品夹框1个； 长通滤块DAPI 1个； 长通滤块RHOD 1个； 带通滤块FITC 1个； 防震台 1个； 10倍共聚焦专用干镜1个； 20倍共聚焦专用干镜1个； 40倍共聚焦专用干镜1个； 63倍共聚焦专用油镜1个； 高亮度显示器1个； 优选工作站1个； 高分辨率功能1个； 三维重构功能1个； 多功能导航拼图功能1个； 共定位分析功能1个。 | 3
2 | 体视显微镜 | 国产 | 2 | 1.54 | 主要用于观察物体表面细节，放大倍率通常较低，适用于精细的实验操作 | 技术参数： 1.铰链式三目头，45度倾斜，瞳距54mm-75mm，分光比50%/50%； 2.大视野目镜 WF10X/F.N.22mm 视度调节±5屈光度； 3.变倍比1:6.7（0.67X-4.5X）； 4. 坡型立柱式底座，行程106mm，直径95mm磨砂玻璃工作板，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm； 5. 0.5倍C型接口，可升级同品牌显微成像系统，方便维护； 6.上下LED照明系统。 | 3
3 | 冷冻切片机 | 进口 | 1 | 44 | 冷冻组织切片机是一种在病理学、生物学等领域广泛应用的重要仪器。首先，它能够将冷冻后的组织快速切成极薄的切片，通常厚度可达到数微米甚至更薄。这对于观察组织的达科为 CT520微观结构非常关键，因为只有很薄的切片才能在显微镜下清晰地显示出细胞、组织的各种细节，如细胞形态、组织结构、细胞间的连接等，为病理诊断和生物学研究提供准确的基础材料。 其次，冷冻组织切片机可以保持组织的原有形态和生物活性。在冷冻状态下进行切片，能避免组织因高温或其它因素而发生形态改变、酶活性丧失等情况，使得切片更能真实地反映组织在体内的状态，有助于准确地判断疾病的性质、发展阶段等。 再者，它操作相对简便且效率较高。通过设定合适的切片厚度和速度等参数，操作人员可以快速地获得大量高质量的切片，节省了实验时间和人力成本。而且，一些先进的冷冻组织切片机还具备自动切片功能，进一步提高了工作效率和切片的一致性。 此外，冷冻组织切片机在不同类型的组织研究中都具有广泛的适用性，无论是柔软的软组织还是较硬的骨组织等，都能通过调整相应的切片条件进行有效的切片处理，为各种研究提供了有力的工具。总之，冷冻组织切片机在组织学研究和临床诊断中发挥着的重要作用，对推动相关领域的发展起到了积极的推动作用。 | 一、技术参数： 1.切片能力： 厚度范围：0.5–300μm（最小步进0.5 μm）； 最大样本尺寸：40mm×55 mm； 修块厚度：5–150μm（±0.5μm）支持5/10/30/50/100/150μm增量； 2.温度控制： 组件 温度范围 附加功能 冷冻箱 0°C至-40°C自动除霜（每24小时1次，持续6–12分钟）； 样品头-10°C 至-50°C 独立制冷，手动除霜； 速冻架最低 -43°C 10个冷冻位点； 二、进样与定位系统： 1.运动控制： 水平进样：25mm； 垂直行程：59mm； 样品回缩：50μm； 定位精度：X/Y/Z轴8°可调，确保大样本（如脑组织）精准定向； 三、温度与制冷系统： 1.双压缩机设计：冷冻箱与样品头独立制冷，提升温控精度； 2.高效保温：专用冷却系统+绝缘材料，维持腔体温度稳定（连续切片无波动）； 3.冷却技术： CryoZone™ 气流循环：冷空气直吹刀架与样本，提升切片稳定性（标配）； 双压缩机制冷：独立控制冷冻室与样本头。 | 3
4 | 高速冷冻离心机 | 进口 | 2 | 10 | 高速冷冻离心机是以高速旋转产生离心力进行样本分离，同时通过制冷系统维持低温环境保护生物活性的实验室设备。用于样本分离，利用离心力将混合物按密度差异分离，重组分移向管底，轻组分留在上层，适用于生物化学、临床医学等领域中细胞碎片、核酸提取及免疫沉淀物的快速分离。 | 技术参数 1.最大相对离心力（rcf）：16,873×g（14,000 rpm）； 2.转速/离心力： 100-14,000，以100 rpm 递增； 1 x g； 100 ‐ 5,000 x g，100 x g 递增； 5,000 ‐ 16,800 x g，200 x g 递增；16,873 x g ； 3.离心时间：30s‐10 min，30 s 递增；10min‐99 min，1min递增；连续离心； 4.最大转子容量：18×1.5/2mL； 5.从零加速至最高转速的时间：13秒； 6.从最高转速降速至零的时间：13秒； 7.噪音水平：57dB(A)； 8.占地面积小，开盖高度仅为23 cm； 9.独有 QuickLock® 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可以快速、可靠地锁紧转子盖； 10.创新 OptiBowl® 离心机盖设计，确保超静音离心，即使不盖转子盖离心也非常安静； 11.单独的 Short Spin 瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心； 12.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键； 13.铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品； 14.温度控制范围：0°C 至 40°C； 15.在最高转速时，可以保持 4°C； 16.具备 FastTemp 快速预冷功能，可以快速预冷样品； 17.当不使用离心功能，且离心机盖关闭时，可以持续保持设定温度； 18.高效压缩机控制，具有 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，可以在不使用压缩机8 小时后，自动处于待机状态，减少能耗，延长压缩机使用寿命； 19.内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀； 20.无刷免维护驱动； 21.具备“At set rpm” 定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒计时； 22.具有参数锁定功能，防止随意更改参数； 23.具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证； 配置清单： 1.离心机主机1台； 2.18x1.5/2.0气密性铝合金角转子1个； 3.气密性铝合金盖1个； 4.转子更换扳手1个； 5.电源线1条。 | 3
5 | 高速冷冻离心机 | 进口 | 2 | 12 | 高速冷冻离心机是以高速旋转产生离心力进行样本分离，同时通过制冷系统维持低温环境保护生物活性的实验室设备。用于样本分离，利用离心力将混合物按密度差异分离，重组分移向管底，轻组分留在上层，适用于生物化学、临床医学等领域中细胞碎片、核酸提取及免疫沉淀物的快速分离。 | 技术参数 1.最大相对离心力（rcf）：16,873×g（14,000 rpm）； 2.转速/离心力： 100-14,000，以100 rpm 递增； 1 x g； 100 ‐ 5,000 x g，100 x g 递增； 5,000 ‐ 16,800 x g，200 x g 递增；16,873 x g ； 3.离心时间：30s‐10 min，30 s 递增；10min‐99 min，1min递增；连续离心； 4.最大转子容量：18×1.5/2mL； 5.从零加速至最高转速的时间：13秒； 6.从最高转速降速至零的时间：13秒； 7.噪音水平：57dB(A)； 8.占地面积小，开盖高度仅为23 cm； 9.独有 QuickLock® 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可以快速、可靠地锁紧转子盖； 10.创新 OptiBowl® 离心机盖设计，确保超静音离心，即使不盖转子盖离心也非常安静； 11.单独的 Short Spin 瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心； 12.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键； 13.铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品； 14.温度控制范围：0°C 至 40°C； 15.在最高转速时，可以保持 4°C； 16.具备 FastTemp 快速预冷功能，可以快速预冷样品； 17.当不使用离心功能，且离心机盖关闭时，可以持续保持设定温度； 18.高效压缩机控制，具有 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，可以在不使用压缩机8 小时后，自动处于待机状态，减少能耗，延长压缩机使用寿命； 19.内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀； 20.无刷免维护驱动； 21.具备“At set rpm” 定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒计时； 22.具有参数锁定功能，防止随意更改参数； 23.具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证； 配置清单： 1.离心机主机1台； 2.18x1.5/2.0气密性铝合金角转子1个； 3.气密性铝合金盖1个； 4.转子更换扳手1个； 5.电源线1条。 附录：各品牌参数 1. Eppendorf 5427R（德国） 核心硬件参数 1) 最大转速：16,220 rpm 2) 最大离心力：25,001×g 3) 温度范围：-11°C至40°C 技术参数 1) 标配双排48孔角转子（支持24×1.5/2.0mL管） 2) 制冷性能：10分钟内室温→4℃（快速预冷） 3) 噪音控制：≤60 dB(A) 4) ECO节能模式延长压缩机寿命 独特优势 1) 气密性防污染设计：标配QuickLock®转子盖，密封防液体泄漏 2) 高通量适配：一次处理48个微量样本，效率提升30% 3) 自动安全检测：转子自动识别+失衡保护 2. Beckman Microfuge 16（美国） 核心硬件参数： 1) 最大转速：14,800 rpm（相对离心力 16,163 ×g） 2) 温控功能：无（仅常温运行） 3) 尺寸：17.6 × 22.6 × 26.6 cm 技术参数： 1) 适配样本：0.2–2.2mL 离心管（最大容量 24×1.5mL） 2) 加速/减速时间：13 秒 / 11 秒 3) 转头密封设计：防气溶胶污染 独特优势： 1) 超紧凑静音：重量仅 5.4kg + 无碳刷电机（免维护） 2) 生物安全防护：所有转子可高温灭菌（121°C） 3) 高效操作：预设程序键 + 实时转速/时间显示 3. Thermo Fisher Micro 17R（美国） 核心硬件参数： 1) 最大转速：13,300 rpm（相对离心力 17,000 ×g） 2) 温控范围：-9°C 至 +40°C 3) 尺寸：225 × 243 × 352 mm 技术参数： 1) 转子类型：7 种轻量化聚合物转子 2) 容量：24×1.5/2.0 mL 标准管 3) 制冷速度：9 分钟内从室温降至 -9°C 独特优势： 1) 临床合规性：通过 CE/CSA/IVD 认证（符合 GMP/GLP 规范） 2) 安全设计：ClickSeal 防漏盖 + 透明舱门观察窗 能效表现：静音运行（≤50dB） | 3
6 | 高速冷冻离心机 | 进口 | 2 | 10 | 高速冷冻离心机是以高速旋转产生离心力进行样本分离，同时通过制冷系统维持低温环境保护生物活性的实验室设备。用于样本分离，利用离心力将混合物按密度差异分离，重组分移向管底，轻组分留在上层，适用于生物化学、临床医学等领域中细胞碎片、核酸提取及免疫沉淀物的快速分离。 | 技术参数 1.最大相对离心力（rcf）：16,873×g（14,000 rpm）； 2.转速/离心力： 100-14,000，以100 rpm 递增； 1 x g； 100 ‐ 5,000 x g，100 x g 递增； 5,000 ‐ 16,800 x g，200 x g 递增；16,873 x g ； 3.离心时间：30s‐10 min，30 s 递增；10min‐99 min，1min递增；连续离心； 4.最大转子容量：18×1.5/2mL； 5.从零加速至最高转速的时间：13秒； 6.从最高转速降速至零的时间：13秒； 7.噪音水平：57dB(A)； 8.占地面积小，开盖高度仅为23 cm； 9.独有 QuickLock® 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可以快速、可靠地锁紧转子盖； 10.创新 OptiBowl® 离心机盖设计，确保超静音离心，即使不盖转子盖离心也非常安静； 11.单独的 Short Spin 瞬时离心按键，按住即可实现快速、便捷地离心； 12.单独的 rpm（转速）/ rcf（相对离心力）转换按键； 13.铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品； 14.温度控制范围：0°C 至 40°C； 15.在最高转速时，可以保持 4°C； 16.具备 FastTemp 快速预冷功能，可以快速预冷样品； 17.当不使用离心功能，且离心机盖关闭时，可以持续保持设定温度； 18.高效压缩机控制，具有 ECO 自动待机功能，优化制冷性能，可以在不使用压缩机8 小时后，自动处于待机状态，减少能耗，延长压缩机使用寿命； 19.内置冷凝水槽，防止离心腔内冷凝水积聚，防止腐蚀； 20.无刷免维护驱动； 21.具备“At set rpm” 定速记时功能，可在达到设定转速后才开始倒计时； 22.具有参数锁定功能，防止随意更改参数； 23.具有气密性转子盖，转子气密性经由英国Proton Down的应用微生物研究中心（CAMR）测试并认证； 配置清单： 1.离心机主机1台； 2.18x1.5/2.0气密性铝合金角转子1个； 3.气密性铝合金盖1个； 4.转子更换扳手1个； 5.电源线1条。 附录：各品牌参数 1. Eppendorf 5430R（德国） 核心硬件参数： 1) 最大转速：17,500 rpm（相对离心力 30,130 ×g） 2) 温控范围：-11°C 至 +40°C 3) 尺寸：38 × 64 × 29 cm 技术参数： 1) 转子兼容性：支持 12 种转子，适配 1.5mL 离心管、PCR 排管、微孔板及 50mL 锥形管 2) 制冷效率：FastTemp Pro 快速预冷功能，15 分钟内恢复工作温度 独特优势： 1) 智能安全防护：配备 UV 紫外线消毒 + 银离子抗菌涂层外壳 2) 节能设计：ECO 模式节能 88% 3) 操作便捷性：5 个快捷键 + 99 个用户程序存储 2. Beckman Microfuge 16（美国） 核心硬件参数： 1) 最大转速：14,800 rpm（相对离心力 16,163 ×g） 2) 温控功能：无（仅常温运行） 3) 尺寸：17.6 × 22.6 × 26.6 cm 技术参数： 1) 适配样本：0.2–2.2mL 离心管（最大容量 24×1.5mL） 2) 加速/减速时间：13 秒 / 11 秒 3) 转头密封设计：防气溶胶污染 独特优势： 1) 超紧凑静音：重量仅 5.4kg + 无碳刷电机（免维护） 2) 生物安全防护：所有转子可高温灭菌（121°C） 3) 高效操作：预设程序键 + 实时转速/时间显示 3. Thermo Fisher Micro 17R（美国） 核心硬件参数： 1) 最大转速：13,300 rpm（相对离心力 17,000 ×g） 2) 温控范围：-9°C 至 +40°C 3) 尺寸：225 × 243 × 352 mm 技术参数： 1) 转子类型：7 种轻量化聚合物转子 2) 容量：24×1.5/2.0 mL 标准管 3) 制冷速度：9 分钟内从室温降至 -9°C 独特优势： 1) 临床合规性：通过 CE/CSA/IVD 认证（符合 GMP/GLP 规范） 2) 安全设计：ClickSeal 防漏盖 + 透明舱门观察窗 3) 能效表现：静音运行（≤50dB） | 3
7 | 真空离心浓缩仪 | 进口 | 1 | 15 | 真空离心浓缩仪通过结合真空、离心和加热技术实现高效样品处理，主要功能包括： 1. 快速蒸发溶剂：通过降低压力使溶剂沸点降低，加速蒸发过程 2. 防止暴沸喷溅：离心力将样品甩向管底形成薄液层，增加蒸发面积的同时避免液体沸腾溢出 3. 保留样品活性：冷冻浓缩技术最大限度保护热敏性物质（如DNA/RNA、蛋白质）的生物活性 适用场景 1. 分子生物学：用于核酸浓缩、酶标板处理，提升分子实验效率 2. 药物分析：浓缩药物代谢物、激素类样品，辅助色谱前处理 3. 临床诊断：处理核苷、蛋白等样品，提高检测准确性 4. 环境检测：浓缩残留分析样品，支持食品安全及污染物监测 | 技术参数： 1.最大样品容量：≥144个离心管/2块工作板（0.2–50 mL）； 2.转速/离心力：≥1,400 rpm / 248 x g； 3.真空压：≥20 hPa（20 mbar）； 4.计时：1分钟至9小时59分钟，1 分钟递增，可持续运行； 5.噪音水平：< 50 dB(A)； 6.可选4个预设温度：室温.30℃.45℃.60℃，适用于不同样品的安全高效浓缩； 7.可选3种操作模式（真空浓缩.真空干燥.离心），满足多种应用需求； 8.可选3 种应用模式（水溶液.乙醇和高蒸汽压），针对不同溶剂样品，可缩短20%处理时间； 9.具备软刹车功能，防止样品重悬； 10.耐化学腐蚀，免维护的PTFE 涂层隔膜泵，无需添加泵油； 11.免维护感应驱动和耐化学腐蚀的不锈钢加热腔体，运行安全； 12.不小于15 种不同转子，适合于0.2 mL-50 mL不同体积的离心管、微孔板和PCR板； 13.可与市场上通用的蒸汽冷阱品牌连接使用。 配置清单： 1.浓缩仪主机1台； 2.48x1.5/2.0ml角转子1个； 3.隔膜泵1个； 4.电源线1条。 | 3
8 | 超声波细胞粉碎机 | 进口 | 1 | 5 | 一种利用强超声在液体中产生空化效应进行物质处理的多功能仪器，用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。 | 技术参数： 1.大屏幕液晶显示器； 2.显示器上菜单参数选择； 3.仪器的操作程序采用单片机软件； 4.工作时间倒计时显示； 5.仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢； 6.实时显示清洗槽内实际温度； 7.工作参数断电记忆功能； 8.内槽长·宽·高: 500*300*150(mm)L/W/H； 9.容量: 22.5L； 10.频率: 40KHz； 11.超声功率: 720W； 12.功率可调: 40-100%； 13.加热功率: 800W； 14.温度可调: 室温-80℃； 15.时间可调: 1-999min； 16.网架: 有； 17.降音盖: 有； 18.排水：有； 19.标准配置：主机 + CV18变频器 + Φ6mm探头 + 工具包 + 操作手册。标准探头配置，Φ6mm钛合金（Ti-6Al-4V）探头，耐高压灭菌，适用体积10–50ml，建议配置扩展探头630-0423（尺寸2 mm，适用体积150μl–5ml）。 | 3
9 | 冷冻研磨仪 | 国产 | 1 | 6.5 | 冷冻研磨仪是一种结合低温冷冻与高效研磨技术的实验室设备，主要功能包括：低温研磨使生物组织等样本变脆，便于后续研磨。 在分子生物学领域，可高效破碎动植物细胞，提取DNA/RNA，支持基因测序和病理分析等研究。 | 技术指标： 1.15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，适用64位和48位低温冷冻适配器； 2.可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ml)/24*2ml/12*5ml/8*（10-15ml)/4*15ml 2*25ml/2*50ml，可以任意定做各种规格研磨管； 3.触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作； 3.1.可存储二十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾.骨骼.皮肤.毛发模式； 3.2.模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰； 4.开盖运行保护：电磁锁定； 5.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节； 6.最终出料粒度：~5µm； 7.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2； 8.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护； 9.均质速度：0—70 HZ/秒，工作时间：0秒-9999秒，用户可自行设定； 10.研磨球直径：0.1-30mm； 11.研磨球材料：合金钢.铬钢.氧化锆.碳化钨.石英砂； 12.加速：在2秒内达到最大速度。减速：在2秒内达到最低速度； 13.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作； 14.噪音等级： <55db； 15.制冷功能： 有，-50℃到室温可调节； 16.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可； 17.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢（可定制其他材质适配器）； 18.可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，可接受任意规格定制； 19.配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染； 20.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于多种来源(包括土壤.植物和动物的组织/器官.细菌.酵母.真菌.孢子.古生物标本等样本进行研磨粉碎。（提供国家知识产权局颁发的证书为佐证资料）； 21.制冷功能：采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率。（提供国家知识产权局颁发的证书为佐证资料或者视频证明-50仪器运行）； 21.需要提供不低于500篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考； 22.基本配置： 1.主机一台； 2.2ml适配器壹套，2ml实心金属制冷适配器壹套； 3.3号研磨珠一瓶，5号研磨珠一瓶； 4.研磨管一包； 5.开盖工具一个； 6.专用加珠枪一把。 | 3
10 | 振荡器（多功能） | 进口 | 1 | 2 | 可进行各种混合、振动和旋转作业。 提供不同的涡旋频率，可在 0.5 至 50 ml 管子中进行各种混合，也可为多达 42 个微量离心管同时产生涡流。速度控制器每分钟自动在 RPM 和摇晃之间交替一次，控制精确，可确保摇摆的一致性、可靠性和再现性。 | 技术参数： 1.旋转速度：1-99 RPM； 2.可调旋转速度设置步骤； 3.操作模式数量：28种标准+3种定制； 4.环境温度 ：10~45°C； 5.相对空气湿度：最高80 %； 6.含主体仪器、混合支架、12V电源适配器 DC 12V, 1.5A（含欧式插头）。 附录：各品牌参数 1. Intelli-Mixer RM-2M（制造商：ELMI） 1) 核心硬件参数：步进电机驱动采用V-Spin™技术，无机械传动损耗；支持8种定制化试管架，兼容0.5mL至50mL试管；机身材质为冷轧钢板，防护等级IP54。 2) 技术参数：混合能力包括15种混合模式和2种涡旋频率，最高可同时处理42支Eppendorf管；摇摆功能支持12种模式（RPM/分钟自动切换）；程序存储≥3组自定义程序，允许无限循环序列；环境适应性覆盖-10℃至50℃（适用于冷热实验室）。 3) 独特优势：多功能集成（集合旋转器、涡旋混合器、免疫印迹仪），适用于分子生物学和材料科学实验；教学友好设计（触屏编程和预设模式简化操作，降低学生门槛）；安全冗余（倾斜≥5°自动停机及停电保护机制，确保操作安全）。 2. Intelli-Mixer ELMI Intelli-Mixer RM-2L（制造商：ELMI） 核心硬件参数、技术参数、独特优势：核心参数与RM-2M完全一致（见上述第2节），仅适配器长度和尺寸有所不同（RM-2L适配器偏长，适用于特定大体积样本）。无额外独特参数差异。 | 3
11 | 大小鼠脑立体定位仪（数显） | 进口 | 2 | 24 | 针对小动物颅内手术操作和注射快速精准定位而设计的框架设备。操作简便，显示全面清楚，通过固定杆的可移动型调节。主要用于实验动物脑部结构的精准定位，支持定向刺激、药物注射、电位引导等操作，广泛应用于神经科学研究。 | 技术参数： 1.粗调：垂直、侧向和前后向移动总距离为80毫米； 2.精调：三轴方向均具有10μm操作精确度； 3.最小步进量：10μm 4.三轴分辨率：10μm 5.在垂直角度可以进行180°旋转和任一位点锁定； 6.在水平角度可以进行360°旋转和任一位点锁定； 7.可以直接安装注射泵和颅钻； 8.双导螺丝可以提供稳定及准确的移动； 9.不同温度下仍可保持精确性和灵活性； 10.调零功能可用于定位特定坐标； 11.桌面显示与传感器分开，使读数更简易； 12.电池对传感器供电，没有电子噪音，非常适合电生理实验研究； 13.延伸的基座板（40厘米 X 25.5厘米）适应不同动物实验； 14.垂直锁和固定旋钮分离有助于确保不同角度的精确定位； 15.精确设计的旋转钮和U型架使得前后操作具有足够的空间； 16.鼻夹的弯曲设计可以更加牢固地夹住动物； 17.重量：11kg。 | 3
12 | 小动物气体麻醉机 | 国产 | 1 | 7.5 | 小动物气体麻醉机主要用于通过吸入式麻醉实现动物的无痛手术状态，确保实验动物在手术过程中生命体征稳定。通过调节麻醉气体浓度与氧气流量，可精准控制麻醉深度，避免传统注射麻醉需反复补药的风险，同时减少动物应激反应。废气回收系统保障操作人员安全，且蒸发罐出厂全检，浓度输出稳定，不受流量、温度等因素影响。适用于小鼠、大鼠、兔子、猫等7kg以下动物的手术操作，包括脑定位、活体成像、造模、采血、解剖分离等实验场景。 | 技术参数： 1.吸入式气体麻醉设计，适合对5KG 以内啮齿类，兔等动物进行维持和诱导麻醉； 2.异氟烷主机原装进口，性能稳定，符合ISO 13485和欧洲CE质量认证； 3.采用单呼吸管路，无再循环呼吸系统，减少死腔； 4.精确的玻璃管氧气流量计，调节范围0-1000毫升/分钟，精确可调，适合小动物低流量麻醉。流量计带有数字放大功能，观察更清晰方便。可扩展其他范围的流量计。 5.可以根据客户不同需求升级双流量计，可以选择笑气（N2O），氮气（N2），二氧化碳气体（CO2）等； 6.异氟醚麻醉挥发罐输出精度为0.1%，输出稳定，密闭性好，安全可靠，输出浓度0-5%可调； 7.可以在国内实现麻醉罐校准服务，提供校准方案； 8.结构紧凑，美观大方；内置式旋钮，操作方便； 9.机架上自带麻醉气切换开关，抽拉式设计； 10.配备PE手术板，可扩展水浴循环保温功能，对动物进行体温维持； 11.配备翻盖式小动物麻醉诱导盒，可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度。专业各种规格的面罩：能满足大小不同动物的需求，另有多个大小鼠专用面罩(特制)，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小.提供不少于4个面罩； 诱导箱尺寸：20cm*14cm*12cm； 12.可扩展负压型废气清除器，大容量设计，储量可达3500ml，一次装粉可吸收300g的麻醉废气；清除器噪音<20（dBA）；配备内外双层麻醉面罩，尺寸直径21mm*41mm，可实现对超过95%麻醉废气的清除；废气清除器连续工作时间＞24小时；流量可调、可控，标配流量控制范围0-1L/Min，可选配0-5L/Min；带正压供气功能，流量调控范围：0-1L/Min，压力＞0.2kg/cm2； 13.活性炭罐为可重复使用设计，可方便更换活性炭粉，使用和维护成本很低； 14.配备便携式空气泵，尺寸不大于120*70*50mm,，噪音<15 （dBA）； 15.可根据实验需求升级为五通道，每通道独立进行麻醉控制。 | 3
13 | 小鼠尾静脉注射固定器 | 国产 | 1 | 0.3 | 主要用于实验动物尾静脉注射过程中的固定与血管可视化操作，可显著提高注射成功率。该设备专为小鼠尾静脉注射设计，常见于药理学、毒理学等实验研究，尤其在需要精确控制药物剂量的场景中应用广泛。 | 主要技术参数： 1.快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠； 2.0.5W LED 黄光灯； 3.五倍放大镜； 4.配带压块释放脚踏开关； 5.电源适配器：输入：AC100-220V 50Hz，输出：DC 12V 2A； 6.整机尺寸约：220*140*125cm； 7.整机重量：约1.8Kg。 | 3
14 | 超微量注射泵 | 进口 | 1 | 7.2 | 纳升注射系统，主要用于微量液体处理，尤其在生物医学研究和实验动物模型建立中发挥关键作用。广泛应用于药效评估、神经科学实验、基因工程等领域，尤其在动物模型构建中用于药物注射或溶液置换。 | 技术参数: 1.可以远程控制操作； 2.玻璃毛细管外径1.14mm； 3.玻璃毛细管内径0.49mm； 4.每一整步线性距离为12.7um/步； 5.最慢注射速度为1.617nL/Min； 6.最快注射速度644nL/s； 7.不锈钢柱塞外径为482um； 8.每注射100nL移动距离为550um ± 55um； 9.玻璃毛细管最小注射体积为6nL； 10.最小递增体积为0.1nL； 11.最大单步体积为4200nL； 12.控制器既可以接纳升显微注射泵又可以接超微量注射泵； 13.控制器大小 12.7 X 15.2 X 8.9cm； 14.触屏控制器为12cm电阻屏； 15.控制通道数量为2个通道； 16.工作电压：12V直流，1.0A； 17.脚踏开关连接头为3.5mm； 18.外接工作电源 100-240V； | 3
15 | 振荡培养箱 | 国产 | 1 | 5.9 | 主要用于微生物培养、细胞培养及发酵研究等领域，广泛应用于生物学、医学、制药和环保等科研场景。设备通过恒温控制与振荡功能为样品提供适宜生长环境。 | 技术参数及要求： 1.两层叠加模式：同时至少满足2个振荡需求（多人同时使用不同温度、振荡频率等）； 2.摇板可以自由抽出，摇板下方带有导流防水装置，避免漏液导致电机损坏； 3.振荡频率范围：30-350rpm； 4.振荡频率精度：±2rpm； 5.摇板振幅：大于20mm； 6.温控范围：4-60℃； 7.温度调节精度：±1℃； 8.温度均匀度：±1℃； 9.显示方式： 液晶屏，具有操作界面锁定功能； 10.门板：中空钢化玻璃门，方便观察箱内运行情况； 11.对流方式：强制对流； 12.最大容量： 单层大于250ml×20或500ml×10或1000ml×10或2000ml×4； 13.摇板尺寸：单层小于600mm×600mm； 14.标准配备：万能夹具、固定夹具或试管夹具； 15.电源：AC220±10%50～60Hz； 16.采用自平衡系统设计，确保高频率振荡时机身稳定性； 17.箱体内有紫外灭菌功能。 | 3
16 | 96孔板离心机 | 国产 | 1 | 0.4 | 96孔板离心机是专为96孔板甩板离心设计的离心机 | 技术参数： 1.最高转速：4000rpm； 2.最大相对离心力：1550×g； 3.最大容量：2×96孔； 4.定时范围1～99min； 5.转速精度：±10r/min； 6.适用于微孔板、酶标板、PCR板、各类高度深孔板，兼容性更加广泛； 7.体积小巧，节约实验室空间，采用全钢结构，不锈钢离心腔； 8.微机控制，交流变频电机，运行平稳，宁静； 9.LCD液晶显示，操作简便，显示更为清晰、直观； 10.运行中可随时更改参数，自动计算并同步显示离心力RCF值无需停机； 11.食品级硅胶一体成型密封圈，美观经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，持久不变形不开裂； 12.10档加、减速控制，自动档位调节，可自由停车，40组程序存储空间，用户可自由编程； 13.并设有超速、超温、不平衡、门盖等多种保护及故障自动报警功能，增强安全性； 14.容量：4块酶标板/培养板、2块深孔板/PCR板。 | 3
17 | 翘板摇床 | 国产 | 1 | 0.4 | 翘板摇床主要用于实验室样品处理，通过上下摆动和平台振动实现温和混匀效果，适用于多种实验场景。通过摆幅的波浪式运动，使容器内液体产生波状流动，适用于电泳凝胶染色/脱色、分子杂交、抗原抗体反应等需要温和处理的实验。 | 技术参数： 1.翘板速度：10 ～ 100 rpm； 2.定时范围：1min ～ 99h59m/0为无限长； 3.摆幅：上下 25mm（10 度）； 4.最大载重：5.0kg； 5.输入电源：AC100 ～ 230V,50/60HZ； 6.功率：45W； 7.外形尺寸：（W×D×H） 284×264×139 (mm)； 8.净重：5.6kg； 9.整机采用滚珠轴承，耐磨损，噪音小； 10.采用直流无刷电机，免维护。 | 3
18 | 自动细胞计数仪 | 进口 | 1 | 8 | 细胞计数分析仪是一种生物学领域的自动化分析仪器，主要用于快速、精确地测定细胞浓度和活力。该仪器通过数字图像识别技术实现细胞计数，常用于实验室细胞培养实验。 | 技术参数： 1.计数时间 30 sec； 2.细胞浓度范围 5 x 104–1 x 107 cells/ml； 3.细胞直径范围 6–50 µm； 4.样品体积 10 µl； 5.数据输出 通过 USB 闪存驱动器； 6.尺寸大小 (W x D x H) 19 x 15 x 25.4 cm (7.5 x 6 x 10")； 7.重量 2.2 kg (4.8 lb) 不含外接电源。 | 3
19 | LCD数控圆盘旋转混匀仪 | 国产 | 1 | 0.31 | 广泛应用于生物化学实验、基因工程、医学检测等领域，适用于1.5-50ml离心管的液体、粉末混合。支持连续运转和定时运转两种模式，满足不同实验需求。通过LCD屏实时显示转速，范围10-70rpm可调，适配不同实验场景。混合角度可在0-90°范围内自由设定，影响混匀效果。 | 技术参数： 1.电压：100-240V，50/60Hz； 2.功率：40W； 3.主机可调角度：0-90°； 4.电机：直流无刷电机； 5.速度范围：10-70rpm； 6.速度显示：LCD； 7.定时：有； 8.时间显示：LCD； 9.时间设置范围：1-1199min； 10.运行方式：定时 / 连续运转； 11.尺寸 [深×宽×高]：280×210×300mm； 12.重量：8kg； 13.允许环境温度：5－40℃； 14.允许相对湿度：80%； 15.外壳防护等级：IP21。 | 3
20 | 紫外交联仪 | 进口 | 1 | 1.3 | 紫外交联仪是一种多用途的254nm紫外辐射系统，主要用于核酸交联于膜上、琼脂糖凝胶中DNA的切割、嘧啶二聚体产生的部分限制性内切酶消化、突变筛选及PCR污染消除。该仪器可替代传统烘箱2小时处理，数秒内完成核酸固定并提升杂交信号强度5-10倍 | 1. 可预设或手动调节紫外强度和曝光时间 2. 最高UV能量设置可达999.9mj/cm2 3. 5个254nm的短波紫外灯管 4. LED显示时间/能量 5. 紫外安全门锁设计 6. 紫外安全视窗 紫外线配置 波长：254 nm（短波紫外线），标配5根紫外灯管，提供均匀照射。 能量控制： 能量范围：0–999.9 mJ/cm²（微处理器精准控制）。 预曝光模式：默认120,000 μJ（微焦耳）或5分钟。 功率：8 W（整机功率60 W）。 时间与测量范围 曝光时间：0–999.9分钟（可自由设定）。 实时监测：内置UV传感器，工厂校准确保数据可靠性 | 3
21 | 磁力搅拌器 | 国产 | 1 | 0.2 | 磁力搅拌器主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理，使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转，从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统，可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度。 | 技术参数： 1.工作盘尺寸：φ135mm（5英寸）； 2.盘面材质：不锈钢陶瓷涂层； 3.电机类型：直流无刷电机； 4.电机输入功率：18W； 5.电机输出功率：10W； 6.功率：30W； 7.电源：100~240V,50/60Hz； 8.搅拌点位：1； 9.最大搅拌量（水）：20L； 10.搅拌子最大尺寸：80mm； 11.转速范围：0~1500rpm； 12.转速显示：刻度； 13.外壳防护等级：IP21； 14.尺寸（长x宽x高） ：160×280×85mm； 15.重量：2.8kg； 16.允许环境温度湿度：5~40℃,80%RH。 | 3
22 | 影像分析工作站 | 进口 | 2 | 24 | 实验室神经系统影像分析工作站主要用于神经科学研究，其核心功能包括多模态影像融合、三维重建、自动测量及数据管理，可支持临床诊疗与科研需求。 多模态影像处理支持MRI、CT、PET等多模态影像数据的融合与三维重建，能够自动生成脑组织结构模型、肿瘤轮廓等，并实现容积测量和动态透视功能。 | 1. 核心硬件参数 1) -处理器：Apple M2 Ultra芯片（24核CPU：16性能核 + 8能效核） 2) -GPU：76核图形处理器（最高配置），支持硬件加速ProRes编解码 3) -内存：128GB统一内存（可扩展至192GB，800GB/s带宽） 4) -存储：2TB固态硬盘（支持PCIe 4.0 NVMe扩展至8TB） 2. 技术参数 1) 扩展性： a. 6个PCIe Gen4扩展槽（分Pool A/B带宽池，支持16+8通道分配） b. 支持外接RAID阵列卡（如HighPoint NVMe RAID AIC），优化存储吞吐 c. -I/O接口： d. 8个雷雳4（USB-C）接口 + 2个HDMI 2.1输出（支持6台Pro Display XDR） e. 双10Gb以太网端口 + Wi-Fi 6E/蓝牙5.3 -系统：macOS Ventura（预装专业媒体处理工具如Final Cut Pro） 3. 独特优势 1) -性能优化： a. 32核神经网络引擎（40%快于M1 Ultra），加速AI图像分析与医学影像处理 b. 媒体引擎支持22路8K ProRes视频流，适配医疗影像实时渲染 2) 生态整合： a. 深度集成Metal API与Core ML框架，提升核磁数据并行计算效率 b. 封闭式硬件-软件协同设计，降低延迟并保障稳定性 3) 安全与维护： a. 硬件级Secure Enclave加密，符合医疗数据安全标准 b. 模块化设计（需专用工具拆卸），但升级需官方支持 | 3
23 | 单神经元追踪分析软件 | 进口 | 1 | 30 | 一款多维图像渲染及交互分析软件，具备展示、分割、分析及演绎等所有3D/4D显微图像渲染所必须的功能。从对大数据的三维重构与可视化，对复杂生物结构的智能检测与空间定位，到对神经元、微丝微管、血管的精确重构，提供了多种常规软件无法得到的详实准确的数据，帮助研究者们对图像中细胞群体内复杂的组分关系和结构关系进行定量，在精细细节层次展示生物学过程及结构的变化。在细胞功能学、神经科学、血管生物学、病理学、发育学等多学科领域得到了广泛应用，能够辅助科研工作者更好的进行科学探索和研究。 | 1) 多维图像渲染：可对多维数据进行Normalize，Smooth，Background Subtraction等前处理;提供MIP, Blend, Normal Shading, Shadow Projection以及Advanced Blend 五种多维渲染模式;可添加slicer，clipping plane等多种展示模式;可输出图片或任意剪切的视频格式;支持TB级别的数据渲染与展示。 2) 多维图像测量MeasurementPro模块：可任意测量多维图像中的空间距离，角度，荧光强度分布等;可自动或手动检测图像信号，并得到相应的空间坐标，强度信息，形态学信息等数据，并可导出为excel;所有数据都可以用于原始数据的分类，排序或筛选;支持TB级别的数据分析。 3) 对象动态追踪与分析模块：可对多个对象同时跟踪，显示可视化运动轨迹，轨迹可以与任何3D渲染目标结合在一起，形成多维可视化图像;自动或手动获得多种轨迹追踪的实验数据，包括持续时间、位移、速度、加速度等，可显示与时间相关的大小，荧光强度等各种参数变化情况，还可根据所有参数，进行分类，排序和筛选，并导出所有的数据;提供Brownian Motion，Autoregressive Motion，Connected Components，Lineage等6种算法，用于各类数据的自动轨迹追踪和分析;可自定义坐标系，校准时间序列成像过程中样本发生的位移，旋转等，并能得到校准后的所有数据结果;针对发育及细胞谱系研究，可自动获得细胞分裂的相关数据并展示和标记分裂的动态过程。 4) 丝状结构的示踪分析FilamentTracer模块：可渲染和展示神经结构，以及与神经结构类似的分支状结构，如血管，细架，植物气孔等;可得到长度，直径，角度，分支节点数，分支结构(如树突，树突棘)的数量，密度等，并根据所有参数，进行分类，排序和筛选，以及导出所有的数据;提供手动、半自动和全自动等多种计算方式;并拥有全新的 Touch功能，辅助超大数据的渲染和计算;结合 TrackLineage，可得到分支状结构的生长速度，生长密度等数据。 5) 细胞间结构分析模块：检测细胞和细胞内细胞成分之间的关系;提供4种不同算法，用于自动识别多维图像中的单个细胞及其亚结构;使用具有生物学意义的图像分析单元(细胞、细胞核和囊泡);基于细胞质或细胞膜染色检测细胞;检测和分类多种囊泡状物体;在2D到4D数据集中检测细胞的行为;测量涉及细胞间通讯的细胞机械和结构功能;自动输出单个细胞数据，并包含细胞及亚结构的关联数据。 6) 分离、可视化和量化共定位区域模块：支持4维的共定位分析，可输出共定位结果并得到Pearson`s coefficient，Mander`s coefficient等国际通用的共定位参数;提供两种共定位算法，用于弥散或边界清晰的荧光信号分析。 7) 可整合导入自编算法的模块：允许使用多种编程语言如Matlab, Java , Python等，对Imaris进行二次开发;已整合超过70种插件(包括三方开发插件)，提供更加智能和全面的数据处理和分析。 8) 多维结果展示与组间分析模块：可进行从1维到5维的数据展示和组间数据分析; 为数据创建强大的视觉展示效果，同时有助于更好地理解复杂数据;准确识别趋势和异常数据;在视图中自由添加注释;提供T-test等一维数据的组间检验参数。 9) 批处理模块：可自动批量前处理和分析图像;所有批处理的进程都可在后台运行;持多线程批处理运行，最多支持4个独立进程同时进行;机器学习分类无缝整合到工作流程中。 | 3
24 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 | 进口 | 1 | 200 | 为中期寻找、图像采集和计算机辅助染色体分析系统，基于明场和荧光扫描技术，临床上用于协助有资质的细胞遗传学家对来源于人体的细胞样本，进行染色体核型分析，包括对染色体进行识别、排序、重定位和高倍图像捕获，协助操作人员观察染色体视图，寻找细胞异常。 | 一、系统组成和配置 1.1 显微镜部分 1.1.1、品牌研究级全自动正置荧光显微镜 1套；1.1.2、带全自动玻片进样系统（通量≥120片） 1套；1.1.3、带全自动滴油系统 1套；1.1.4、带条码扫描器 1套；1.1.5、带智能UPS不间断电源 1套；1.1.6、带荧光光源 1套 1.2 扫描主机部分 1.2.1、品牌电脑（服务器级别） 1套；1.2.2 FISH自动扫描及分析软件 1套 二、技术参数： 2.1、显微镜部分： 2.1.1、全自动正置一体化显微镜：电动Z轴；电动记忆载物台升降；电动光路切换；电动物镜转换器；电动光闸；电控光源光源管理系统：转换物镜时自动光强度调节，不损害工作人员的眼睛；Z轴电动调焦，自动控制摄像头。2.1.2、光学系统：无限远光学系统。2.1.3、*荧光光源：X-Cite LED光源，典型使用寿命25000小时；2.1.4、按探针要求配置FISH专用荧光滤片（滤块是选配）；2.1.5、全电动物镜转盘及荧光滤片转轮，可同时安装7个物镜及8个荧光滤片，覆盖所有FISH荧光探针； 2.1.6、所有显微镜参数都量化, 并能被存储和复制；可自动记录、保存光强和孔径光栅设置，物镜转换后不需要调光强; 全自动调节孔径光阑、全自动调节视场光栏，以达到最佳观察效果。2.1.7、配有TFT液晶触摸屏显示；集成于显微镜主机机身，可显示照明方式、放大倍率、观察方法、光强度、孔径光栏、视场光栏等参数；实现参数的显示和显示屏触摸操作。*2.1.8、7位全自动编码物镜转换器：线程值M=252.1.9、恒定色温管理模块：可自动根据使用的每只物镜、光强强度，自动调整色温，照相时不需要在调节摄像头的白平衡操作了，保证了拍摄照片的真实性、不会出现照片由于低压时显微镜的光强度变化而造成背景呈红色和橙色。 *2.1.10、配置低倍1.25x，10x扫描物镜和高倍63x捕捉图像物镜共三个。2.1.11、10X扫描物镜：M=25新型增强反差型荧光物镜(NA≥0.32)。2.1.12、63X捕捉图像物镜：M=25顶级平场半复消色差油镜（NA≥1.32）。2.1.13、目镜：10X宽视野目镜。*2.1.14、CMOS照相机：科研级别，高分辨高速高灵敏度专业显微镜专用单色照相机,面积≥1.1英寸。*2.1.15、CMOS芯片分辨率：4112x3008像素,即总像素≥1240万，单像素尺寸≥3.45*3.45um。*2.1.16、自动进样器一次性装载玻片数量≥120片2.1.17、自动进样器采取封闭性结构，玻片不暴露在空气中，不易污染。2.1.19、配备玻片条码识别器，方便日后与医院LIS/HIS/PACS系统对接。2.1.20、配备智能UPS不间断电源。2.1.21、配备DAPI和绿色滤块，Orange滤块 2.2、扫描软件功能： 2.2.1、一次性可以自动扫描玻片数量≥120片。2.2.2、自动加油功能：油镜下自动滴加镜油，保证镜油能均匀覆盖在玻片表面。2.2.3、智能UPS不间断电源保护功能。2.2.4、可以自动调用模板进行全自动扫描，中途不须人工干预，一次可以自动扫描≥120张玻片以上。2.2.5、FISH自动扫描，在10倍镜下，系统用大约2分钟来扫描中期相细胞核FISH玻片（扫描区域1cm x 1cm），这个速度包括建立初始的聚焦地图。系统大约用4分钟来捕获10个高倍数中期相FISH图像，每个中期相FISH图像包含3个聚焦平面和4个荧光通道，时间包括所有图像增强的步骤。2.2.6、系统可全自动完成多通道荧光图像的捕获和拍摄，能够把不在一个焦面景深内的荧光信号进行多层图像组合，不同荧光通道间可以任意搭配组合显示。*2.2.7、系统可以自动扫描玻片、选择细胞、具有对间期细胞的FISH荧光自动Z轴荧光图像采集，可通过Z轴堆栈图像逐层回放或最大强度投影模式显示。系统自动完成荧光点计数（Spot Counting）功能，可以准确报告荧光点的数目和状态。2.2.8、FISH：可捕获单通道荧光核型中期相（Q带或DAPI复染）；或多通道捕获中期相FISH图像；可设置模板进行多色荧光核型分析（M-FISH）。2.2.9、间期细胞FISH：可自动点计数或手动打分分析间期细胞核，用于扩增分析、融合、断裂分析、计数分析。 2.3、FISH分析软件功能(RUO)： 2.3.1、FISH分析软件数（含软件控制单元）1套。2.3.2、 系统可以控制荧光显微镜的所有电动部件，能够对荧光多通道图像进行层层叠加，处理中期、细胞FISH及组织FISH样本，样本可以被多至三或更多的荧光标记； 2.3.3、对荧光采集图像可以进行自动或手动二值化控制、修正背景、自动清除背景杂质、放大局部图像、以及处理阈度值；可以自动增强DAPI复染色带型、自动或手动干预识别着丝粒、交互显示DAPI复染色图像或多重荧光标记彩色合成图；可进行文字或标签注释；2.3.4、具有各种方便灵活的功能快捷键界面，使用简单容易掌握；荧光图像处理设有快键键，能自动去除背景荧光，对单通道荧光与组合荧光下的图像均可进行分析处理；2.3.5、*系统能够自动分析或有选择性合成不同焦面荧光图像，把不同焦面图像组成单一图像（包括所有探针信号）；2.3.6、图像可以存储成WINDOWS软件通用的TIFF、JPG等格式；2.3.7、系统可以识别DAPI和PI染色的染色体分带细节，调节FISH图像的探针信号对比度，对目标探针亮度进行单独或全部修饰，有对信号的ROI采集功能；2.3.8、系统可以对探针标记和G-带染色体进行比较，计数杂交信号，能够计算FISH信号的强度、面积、距离等，可做FISH图，可定位中期FISH图中的信号；2.3.9、用户可自定义间期细胞分类器，可选择圆形或叶状细胞或者两种形状都选择，这让用户可以针对浆细胞或者针对其他感兴趣的细胞进行打分。同时，分类器还可以区分形状相似大小不同的细胞，以帮助客户筛选特定类型的细胞。2.3.10、用户可以用3D动画的形式演示帧图像和网格图中的信号点在不同Z轴平面上的情况，确认信号点在3维结构中的定位情况。用互动式饼图进行结果统计，用颜色编码的饼图表示每一类细胞的个数和百分比。可对单个细胞图像进行增强和注释，以供打印或插入报告中。 三、电脑工作站： 3.1 扫描主机 3.1.1、扫描主机：高性能DELL Precision 5820 专用图像处理工作站：CPU英特尔Xeon 4 core 4.1GHz, 4核，内存：16G 2T SSD硬盘，正版win11软件，24寸以上LED显示器。显卡：Nvidia RTX PCie。6G显存。
25 | 激光共聚焦显微镜成像系统 (包括活细胞工作站 | 进口 | 1 | 400 | 激光共聚焦显微镜广泛应用于生物医学研究和材料科学应用中的表面分析，为研究者提供高精度三维成像数据，以及准确的亚细胞结构和动态成像。具备以下核心功能： 1. 活细胞动态观察 采用高速扫描技术（如250帧/秒）和三维重建技术，可实时追踪细胞骨架、蛋白质合成及胞内信号传导等动态过程，支持长时间成像（如连续观察数小时）。 2. 荧光定量与定位 通过多通道激光检测（如405nm、488nm等）实现荧光蛋白精准定位，结合声光分光器提升检测灵敏度，支持荧光共定位和FRET（荧光共振能量转移）研究。 3. 分子互动分析 可检测蛋白质空间定位及相互作用，分析分子动态交换速率，适用于药物筛选、基因表达调控等研究。 | 技术参数 1.激光器系统： 1.1 采用长寿命、高能量、无噪音的固体激光器，覆盖可见光及紫外光： 紫外激光器405nm，最大功率≥50mW； 脉冲白激光器: 在485nm-685nm范围内，步进精度≤1nm，自由选择激发谱线进行成像，同时输出脉冲激光谱线≥8条；1.2 激光器开闭和电压调节由计算机的激光共聚焦扫描软件系统控制，与整个系统偶合程度高，电噪声小，安全，并有良好的激光管寿命保护装置；1.3 实时2通道不同荧光寿命的数据采集，从而实现去除杂信号、反光信号、自发荧光信号等干扰信号，大幅提高信噪比，提高成像质量。；1.4 通过测量平均荧光到达检测器的时间，得到荧光寿命信息，使得成像的结果可以直接包含平均荧光到达信息，从而使一次成像得到多种数据，在单位时间内得到更有效的信息；1.5 通过测量平均荧光到达检测器的时间，直接对相近波段的染料得到最有效的分离。得到准确的多组分信息。能帮助分析生物样本组分，而无需进行多次标记及多次成像；1.6 能够评估分子之间存在活跃的相互作用，包含相互作用的分子的比例； 2.扫描检测系统： 2.1 扫描光学模块包含显微镜和扫描头上的完整扫描光学元件，一体化像差及色差校正，以保证高质量，高分辨率成像。软件对硬件的有效控制，使系统有优异的稳定性及可维护性；2.2 能够进行X、Y、Z、T、λ（光谱波长）I（光强度）、A（区域）等多维组合扫描，可实现点扫描、线扫描、区域扫描、光谱波长扫描等；2.3 高效率棱镜分光系统；连续检测荧光波长范围410～850nm，光谱分辨率1nm；2.4 可见光专用光学扫描部件，波长校正范围410～850nm；2.5 最大扫描视场对角线22mm；2.6高分辨率扫描振镜：扫描速度≥10fps（512 x 512分辨率）；双向扫描速度≥ 5200线/秒；最大扫描分辨率8192 x 8192；扫描速度调节步进1Hz，光学扫描放大0.75X～48X，连续可调；2.7新型内置光谱型荧光检测器3个，检测范围不小于410nm-850nm，在500nm处量子效率不低于58%；所有检测器均拥有模拟、反射光和光子计数三种成像模式可适合不同样品的最佳成像；2.8透射光明场检测器：1个明场检测器； 3.激光共聚焦高分辨率系统： 3.1成像分辨率：XY方向≤120nm，Z方向≤200nm，在高分辨率模式下支持在线大视野拼图；3.2检测器为超高灵敏度的硅基阵列混合型检测器，可进行光谱式成像，光谱检测范围410-850nm；3.3同一个实验中可实现蓝、绿、红3种颜色的光谱高分辨率同时成像，通过线粒体膜蛋白标记，在XY层面能观察到线粒体为中空的腔体结构；3.4所有适合配置激光器激发的荧光样品均可进行高分辨率成像，无需选择特殊荧光抗体及试剂；3.5同一样品具有与激光共聚焦相同的成像深度； 4.光学显微镜系统： 4.1共聚焦级别的倒置研究显微镜：具有闭环反馈调节机制，可实现高精度定位，具备明场、荧光、微分干涉观察功能。显微镜控制可通过彩色触摸屏、机身按钮、共聚焦软件来控制；4.2显微镜透射光源：LED光源，色温4500K；4.3镜体电动Z轴调焦，调焦行程≥12mm；4.4电动聚光镜，电动照明光轴，电动调节透射光和荧光的孔径光阑和视场光阑；4.5全自动DIC调节，当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜自动转移到光路中，可直接在成像软件中直接调节棱镜角度，改变DIC浮雕效果；4.6 荧光光源，灯泡工作寿命≥2000小时，对镜体无热辐射；4.7电动6孔荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，5档荧光光强调节，12个可调视场光阑；4.8荧光激发块：长通滤块DAPI；长通滤块RHOD；带通滤块FITC；4.9宽视野双目观察筒，倾角45º，瞳距调节55-75mm，视场数25mm；4.10宽视野平场目镜10倍，视场数25mm，屈光度可补偿调节；4.11物镜：4.11.1 10倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.4；4.11.2 20倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.75；4.11.3 40倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.≥0.95；4.11.4 63倍共聚焦专用油镜，数值孔径N.A.≥1.40；4.12 XY电动扫描载物台，行程83mm x 127mm，通用样品夹，适合直径24-68毫米的培养皿，适合长度≤120毫米的玻片； 5.计算机工作站：原厂验证原装进口配套图像工作站； 6.软件系统： 6.1专业的软件，用于控制扫描过程和图像处理，使用先进程序语言，程序执行效率高，快，稳定。整个系统程序，包括控制，检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便；6.2控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等；6.3三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件；6.4共定位分析软件：通过散点图法对双色荧光数据进行共定位分析，可分别对每个通道的背景及阈值进行调节，得出共定位百分比及皮尔森相关系数等统计数据，数据可导出至Excel表格；6.5图像调节亮度、对比度，单个通道分别调节或多个通道同时调节；6.6图像处理：旋转、裁剪、多种滤镜、添加标尺、箭头、文字等；6.7多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图；6.8能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加；配置：激光405 nm 1根；白激光485nm-685nm 1根；全视野扫描镜1个；高灵敏度检测器检测器3个；明场检测器1个；全电动研究级倒置显微镜主机1个；荧光光源1个；倒置用扫描台1个；通用型样品夹框1个；长通滤块DAPI 1个；长通滤块RHOD 1个；带通滤块FITC 1个；防震台 1个；10倍共聚焦专用干镜1个；20倍共聚焦专用干镜1个；40倍共聚焦专用干镜1个；63倍共聚焦专用油镜1个；高亮度显示器1个；优选工作站1个；高分辨率功能1个；三维重构功能1个；多功能导航拼图功能1个；共定位分析功能1个。
26 | 电穿孔系统 | 进口 | 1 | 20 | 电穿孔系统，主要用于将DNA、RNA、蛋白质等分子高效转入各类细胞中，支持原核（如大肠杆菌、酵母）和真核（如哺乳动物细胞、植物原生质体）细胞类型。 | 完全系统 包含主单元 + CE模块 + PC模块 + ShockPod电击槽，覆盖真核与原核细胞适用（如哺乳动物细胞、细菌、真菌） 一、核心电穿孔参数 1.波形输出： 指数衰减波（Exponential Decay）：适用于大多数细菌、酵母和部分哺乳动物细胞，通过电容放电实现；方波（Square Wave）：适用于敏感细胞（如原代细胞、干细胞），可提高存活率和转化效率； 2.电压范围：宽范围调节：10–3,000 V，最小调节量； 3.分段限制：10–2,500 V时，样品电阻需≥20Ω；2,500–3,000 V时，样品电阻需≥600Ω 4.电容与电阻 电压范围 电容（μF） 电阻（Ω） 10–500V 25–3,275（25 μF递增） 50–1,000（50 Ω递增或无穷大 500–3,000V 10/25/50（固定值） 同上 5.方波时间参数： 低压范围（10–500 V）：脉冲时长：0.05–100 ms（分0.05 ms/1 ms两档递增）；脉冲数：1–10个，间隔0.1–10秒；高压范围（500–3,000 V）：脉冲时长：0.05–5 ms（0.05 ms递增）；脉冲数：1–2个，最小间隔5秒。
27 | 数据存储器 | 进口 | 2 | 10 | 超大容量存储硬盘，储存神经系统影像学等数据。 | 1. 核心硬件参数 1) 存储类型为固态硬盘（SSD），使用BiCS5 112层 TLC NAND闪存颗粒。 2) 主控芯片为西部数据定制主控。 3) 接口支持USB 3.2 Gen 2×1（10Gbps）。 4) 物理尺寸为99.2×99.2×40.2毫米，重量272克。 2. 性能参数 1) 连续读取速度最高约1000MB/s，连续写入速度未公开。 2) 无独立缓存机制，依赖主控芯片调度资源。 3) 耐用性指标如总写入字节数（TBW）未公开。 3. 独特优势 1) 采用桌面静音设计，无机械结构，实现零噪音运行，适合安静办公环境。 2) 即插即用兼容Windows和macOS系统，预先格式化exFAT文件系统方便快速使用。 3) 紧凑体积设计，比传统桌面硬盘轻约70%，便于空间优化。