## Sheet2
2025年科研设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 倒置荧光显微镜 | 国产 | 1 | 90 | 主要用于研究在透射光和反射光下培养瓶、皿中的细胞、培养组织和沉积物。它适用于明场、相差和荧光观察，具备多种观察功能。功能特点：（1）明场观察：适用于任何染色的片子，通过调整荧光滤镜轮和聚光镜位置，可以获得清晰的图像。（2）相差观察：适用于没有染色的活细胞，通过调整聚光镜和荧光滤镜，可以观察到细胞的细微结构。（3）荧光观察：适用于活体细胞和细胞离体培养等显微观察，通过关闭透射光照明器，打开反射光照明器和选择荧光模块，可以观察到荧光标记的细胞。 | 一 主机 1.▲研究级全电动倒置荧光显微镜，齐焦距离≤45mm，具有明场，相差，荧光观察方式，可通过机身自带角度可调的触摸屏、可编辑的快捷键、软件、外置控制器来控制显微镜； 2.▲左侧编码相机出口，100%/0%分光，成像视野≥19mm； 3.▲电动调焦行程≥12mm； 4.6位电动物镜转换器，至少配置以下物镜： 4.1.4x半复消色差相差物镜，NA≥0.13; 4.2.10x半复消色差相差物镜，NA≥0.32; 4.3.20x全复消色差物镜，NA≥0.8; 4.4.40x长工作距离半复消色差相差物镜，NA≥0.6; 4.5.100x半复消色差物镜，NA≥1.32; 5.物镜转盘带防水保护装置，并带有自动引流收集废液装置; 6.双目观察筒，10X目镜，视野≥25mm； 7.▲7孔位电动聚光镜，工作距离≥28mm，数值孔径≥0.55； 8.电动载物台，行程范围≥127x83mm，配有样本夹，用于观察20-68mm培养皿，长度 120mm 的玻片，以及多孔板； 9.长寿命LED透射光冷光源照明，功率≥10W，寿命≥40000小时； 10.长寿命120W金属卤素荧光光源，寿命≥2000h，更换灯泡无需对中，荧光光源亮度可调； 11.机身具有荧光光强管理系统，内置≥5档电动调节，可通过软件直接调节，可记忆当时荧光强度； 12.电动荧光视场光阑，具备不同大小的圆形和方形光阑，降低目镜观察或相机采图时，视野范围以外的区域不必要的激发光照射； 13.6位电动荧光滤块转盘，荧光滤块磁性吸入到位，配四组带通荧光滤色片组（紫外、蓝、绿，红）； 14.与显微镜同品牌专业荧光摄像系统: 14.1.▲黑白sCOMS芯片，芯片大小≥13mmx13mm; 14.2.高分辨率≥420万像素（2048 x 2048 ); 14.3.▲像素大小≥6.5um x 6.5um; 14.4.▲动态范围优于21400:1; 14.5.光谱检测范围≥370nm到1100 nm; 14.6.最大量子效率≥80%; 14.7.▲最大速度≥40fps@全幅。 | 3
二 软件部分 1.控制显微镜：能完全设置和控制电动显微镜包括物镜转盘、聚光镜、荧光滤块转盘在内的所有电动部件，自动功能设置及记忆功能； 2.自动实验条件保存和恢复：能直接保存当前软件参数设置，也能通过之前拍摄的实验文件进行参数一键还原，保证实验的可重复性； 3.图像采集：完全控制相机，至少可调整如曝光，增益，binning，伽玛值等参数，可实现ROI区域采集，时间序列采集图像； 4.可实时或采集后添加标尺、注释、ROI图形及标注、长度测量、归类计数等。字体、色随意改变，图像能进行JPG / TIFF/AVI/Quicktime输出； 5.具有多通道采集模块：荧光多通道成像、荧光与明场多通道成像，一键拍摄多通道并自动叠加彩色图像； 6.图像分析：至少具有锐化、降噪、色彩、去背景、分离、形态、边缘滤镜； 7.具有Z轴控制功能，能进行Z轴层扫设置； 8.可以螺旋式拼图、面包圈拼图、实时预览拼图及使用规则分布的样式快速预览全景进行全景拼图； 9.标记和寻找功能模块：记忆多个物台及焦点位置（XYZ位置）并且重返，应用于多视野自动成像; 10.▲2D多通道分析功能，具有自动细胞计数，同时能一键化分别计算每个细胞的面积、周长、直径、荧光亮度、圆度分析等多个参数; 11.电脑工作站至少满足以下要求：处理器I7 8700,内存16G,硬盘1TB,光驱DVDRW,显卡R5-430 2G,显示器E2417H,电脑内部要留一个PCIE采集卡插槽、摄像头采集卡的电源接线,操作系统 WIN10 64位专业正版软件，常用办公软件； 三 配置清单 1. 全电动倒置荧光显微镜主机 1台; 2. 7位电动聚光镜 1个; 3. 人体工程学观察筒 1个; 4. 电动Z轴 1个; 5. 电动载物台 1个; 6. LED透射光源 1套; 7. 金属卤化钨荧光光源 1套 8. 6位电动荧光转轮 1个; 9. 荧光滤块（紫外、蓝、绿，红） 1套; 10. 6位电动物镜转盘 1套; 11. 物镜(4X,10X,20X,40X,100X) 1套; 12. 软件 1套; 13. 黑白荧光专用相机 1套; 14. 电脑工作站 1套。
2 | 体视显微镜 | 国产 | 2 | 1.54 | 主要用于观察物体表面细节，放大倍率通常较低，适用于精细的实验操作 | 技术参数： 1.铰链式三目头，45度倾斜，瞳距54mm-75mm，分光比50%/50%； 2.大视野目镜 WF10X/F.N.22mm 视度调节±5屈光度； 3.变倍比1:6.7（0.67X-4.5X）； 4. 坡型立柱式底座，行程106mm，直径95mm磨砂玻璃工作板，调焦镜架，调焦手轮松紧可调，升降范围50mm； 5. 0.5倍C型接口，可升级同品牌显微成像系统，方便维护； 6.上下LED照明系统。 | 3
3 | 冷冻切片机 | 进口 | 1 | 44 | 冷冻组织切片机是一种在病理学、生物学等领域广泛应用的重要仪器。首先，它能够将冷冻后的组织快速切成极薄的切片，通常厚度可达到数微米甚至更薄。这对于观察组织微观结构非常关键，因为只有很薄的切片才能在显微镜下清晰地显示出细胞、组织的各种细节，如细胞形态、组织结构、细胞间的连接等，为病理诊断和生物学研究提供准确的基础材料。 其次，冷冻组织切片机可以保持组织的原有形态和生物活性。在冷冻状态下进行切片，能避免组织因高温或其它因素而发生形态改变、酶活性丧失等情况，使得切片更能真实地反映组织在体内的状态，有助于准确地判断疾病的性质、发展阶段等。 | 一、技术参数： 1.切片能力： 厚度范围：0.5–300μm（最小步进0.5 μm）； 最大样本尺寸：40mm×55 mm； 修块厚度：5–150μm（±0.5μm）支持5/10/30/50/100/150μm增量； 2.温度控制： 组件 温度范围 附加功能 冷冻箱 0°C至-40°C自动除霜（每24小时1次，持续6–12分钟）； 样品头-10°C 至-50°C 独立制冷，手动除霜； 样本头制冷温度≤-53℃、10个冷冻位点； 二、进样与定位系统： 1.运动控制： 水平进样：25mm； 垂直行程：59mm； 样品回缩：50μm； 2.定位精度：X/Y/Z轴8°可调，确保大样本（如脑组织）精准定向； 三、温度与制冷系统： 1.双压缩机设计：冷冻箱与样品头独立制冷，提升温控精度； 2.高效保温：专用冷却系统+绝缘材料，维持腔体温度稳定（连续切片无波动）； 3.冷却技术： CryoZone™ 气流循环：冷空气直吹刀架与样本，提升切片稳定性（标配）； 双压缩机制冷：独立控制冷冻室与样本头。 | 3
再者，它操作相对简便且效率较高。通过设定合适的切片厚度和速度等参数，操作人员可以快速地获得大量高质量的切片，节省了实验时间和人力成本。而且，一些先进的冷冻组织切片机还具备自动切片功能，进一步提高了工作效率和切片的一致性。 此外，冷冻组织切片机在不同类型的组织研究中都具有广泛的适用性，无论是柔软的软组织还是较硬的骨组织等，都能通过调整相应的切片条件进行有效的切片处理，为各种研究提供了有力的工具。总之，冷冻组织切片机在组织学研究和临床诊断中发挥着的重要作用，对推动相关领域的发展起到了积极的推动作用。
4 | 高速冷冻离心机 | 进口 | 2 | 10 | 高速冷冻离心机是以高速旋转产生离心力进行样本分离，同时通过制冷系统维持低温环境保护生物活性的实验室设备。用于样本分离，利用离心力将混合物按密度差异分离，重组分移向管底，轻组分留在上层，适用于生物化学、临床医学等领域中细胞碎片、核酸提取及免疫沉淀物的快速分离。 | 技术参数： 1. 固定角转最大转速 ≥15,060 rpm，最大相对离心力（rcf）≥21,300×g。水平转子最大转速 ≥6,000 rpm。可实现低至50xg的转速/离心力设定，并满足以10rpm/50xg 为步进的精细转速调节 2运转时间控制：5秒 -9小时59分钟，可实现连续离心的要求，调整幅度精细，最小可以以5秒的幅度调整 3. 离心机可通过扩展工具连接至一个中央监控数据管理软件 4. 温度设定范围： -10 °C 至40 °C，当温度偏差3℃时，通过温度显示闪烁报警，偏差5℃时，自动结束离心，确保样品安全 5可满足0.2-5mL 离心管，冻存管，HPLC管，PCR单管/8联管的水平、定角离心 6. 具有离心柱转子，PTFE涂层转子，10x5mL转子，96xPCR管转子可选 7. 具有快速制冷功能，无需样品，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度。室温降到4°C仅需8分钟 8达到转子最大转速所需时间不超过15秒，从转子最大转速降低到0所需时间不超过15秒 9.至少可选2个加速档和2 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬 10.具有第一类医疗器械备案，且符合ISO 9001,ISO 13485， ISO 14001, ISO 63000 以及IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020，IEC 61010-1-101， UL61010-1 等要求。 11.应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身右侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性 12.不少于4个转子具有符合医院生物安全要求的气密性配件，且转子、转子盖气密性根据IEC61010-2-020 标准的附录AA 进行检测。可提供经由英国Porton Down的公共健康机构（Public Health England）测试并办法的气密性证书；具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命为≥25年或≥18万次离心。 13. 转子、吊篮及适配器均可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟） 14.离心机盖内置风扇设计确保静音运行，噪音水平最低<54 dB(A)；离心机可在转子停止后开始计时，显示运行结束时间。 15.应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、软刹车离心、参数按键锁定功能 16.使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损 17.不少于4个高速转子快速锁定功能的转子盖，可通过1/2-1/4圈旋转来快速打开或锁紧转子，且转子盖材质为金属材质 18.具有自动待机功能，且可取消。待机模式开启时满足15分钟不使用自动切换待机模式。满足8 小时无使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命 19.可根据需要设定持续冷冻，无时间限制，内置冷凝水盘，避免水珠积聚，防止腐蚀离心机腔、损坏马达 20.占地面积小，其中宽≤29cm，深≤48cm，高≤26cm；重量轻≦21kg（不含转子）；工作功率≤360w 配置清单： 1.台式高速离心机主机1台； 2.符合医院生物安全要求的气密性高速角转1个，适用于≥24× 1.5mL/2.0 mL 微量离心管（最大相对离心力≥21,300 × g）。 | 3
5 | 高速冷冻离心机 | 进口 | 2 | 12 | 高速冷冻离心机是以高速旋转产生离心力进行样本分离，同时通过制冷系统维持低温环境保护生物活性的实验室设备。用于样本分离，利用离心力将混合物按密度差异分离，重组分移向管底，轻组分留在上层，适用于生物化学、临床医学等领域中细胞碎片、核酸提取及免疫沉淀物的快速分离。 | 性能参数 1. 固定角转最大转速 ≥17,500 rpm，最大相对离心力（rcf）≥30,130×g。水平转子最大转速 ≥16000 x g。可实现低至1xg的转速/离心力设定，并满足以10rpm/10xg 为步进的精细转速调节; 2. 运转时间控制：30秒 -99小时59分钟，可实现连续离心的要求，调整幅度精细; 3. 温度设定范围： -11 °C 至40 °C; 4. 应具有水平、定角离心最大转子容量 ：6x15/50mL 锥底管，48 × 1.5/2.0 mL 离心管，18x冻存管，24x2.0mL离心柱，16x5mL 离心管，64x0.2mL PCR管，2x微孔板/PCR板，载玻片; 5. 具有离心柱转子，PTFE涂层转子，16x5mL转子，96xPCR管转子可选; 具有高速水平转子可离心微孔板，最大容量：48 × 1.5/2.0 mL 离心管; 6. 至少5个单独的快速程序调用按键，程序储存总数不少于50个；具有预约快速制冷功能，无需样品，可预约日期时间，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度; 7. 可根据需要设定持续冷冻，无时间限制（自动待机关闭情况下），内置冷凝水盘，避免水珠积聚，防止腐蚀离心机腔、损坏马达常温离心机离心结束后应可自动开盖，防止样品过热，也可关闭此功能; 8. 达到转子最大转速所需时间不超过8秒，从转子最大转速降低到0所需时间不超过11秒; 9. 至少可选2个加速档和2 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬; 10. 具有第一类医疗器械备案，且符合ISO 9001,ISO 13485， ISO 14001, ISO 63000 以及IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020，IEC 61010-1-101， UL61010-1 等要求; 11. 应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身两侧的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性; 12. 不少于6 个转子具有符合医院生物安全要求的气密性配件，且转子、转子盖、吊篮、吊篮盖的气密性根据IEC61010-2-020 标准的附录AA 进行检测。可提供经由国际三方检测机构测试并颁发的气密性证书; 13. 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品。不少于11个转子、吊篮及适配器可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟; 14. 具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命不少于100,000个循环（cycles）15年，确保安全使用，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制; 15. 应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、软刹车离心、参数按键锁定功能；使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损; 16. 不少于6个高速转子具有快速锁定功能的转子盖，旋转1/2-1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖，且转子盖材质为铝合金材质; 17. 具有自动待机功能，待机键不同颜色标识，且可取消。待机模式开启时可在设定时长内（1-60分钟）自动切换待机模式，降低能耗，延长压缩机使用寿命; 18. 占地面积小，宽≤38 cm ，深≤64 cm ，高<30cm，重量≤ 56kg（不含转子）; 19. 应满足静音运行，噪音水平最低<56dB(A)，方便提高工作环境舒适度; 20. 工作功率≤1050w。 配置： 1, 高速冷冻离心机主机1台; 2. 气密性固定角转1个，最大容量≥30x1.5/2.0 mL 微量离心管，最大相对离心力≥25,000xg，最高转速≥14,000 rpm，转子使用寿命≥100,000 次。 | 3
6 | 高速冷冻离心机 | 进口 | 2 | 10 | 高速冷冻离心机是以高速旋转产生离心力进行样本分离，同时通过制冷系统维持低温环境保护生物活性的实验室设备。用于样本分离，利用离心力将混合物按密度差异分离，重组分移向管底，轻组分留在上层，适用于生物化学、临床医学等领域中细胞碎片、核酸提取及免疫沉淀物的快速分离。 | 技术参数： 1. 固定角转最大转速 ≥14,000 rpm，最大相对离心力（rcf）≥20,913×g。水平转子最大相对离心力（rcf）≥4,500 × g（5,000 rpm）。可实现低至10xg的转速/离心力设定，并实现以10rpm/10xg 为步进的精细转速调节; 2. 运转时间控制：1 - 99分钟，可实现连续离心的要求; 3. 温度设定范围： -9 °C 至40 °C，可实现转子腔温度控制（含转子及适配器）；可在转速最大时满足温控精度为4°C±2 °C；具有快速制冷功能，无需样品，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到设定温度; 4. 可满足0.2-750mL 离心管、离心瓶，1-10mL真空采血管、流式细胞管，微孔板、深孔板，细胞培养瓶，载玻片的离心; 5. 达到转子最大转速所需时间可低至14秒，从转子最大转速降低到0所需时间可低至14秒; 6. 至少可选至少10 个加速档和至少10 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬；需含程序记忆功能，应具有单独的应用程序键，方便储存离心参数更改及调用，至少可存储35 个用户程序; 7. 具有第一类医疗器械备案，且符合ISO 9001,ISO 13485， ISO 14001, ISO 63000 以及IEC 61010-1, IEC 61010-2-020， UL61010-1 等要求; 8. 应具有机盖自锁、转子自动识别、转子自动限速、自动失衡识别功能、参数锁定功能、位于机身前部的紧急开盖功能等，确保最佳的离心安全性; 9. 不少于8个转子，具有符合医院生物安全要求的气密性配件，且转子、转子盖、吊篮、吊篮盖的气密性根据IEC61010-2-020 标准的附录AA 进行检测。可提供经由英国Porton Down的应用微生物研究中心（CAMR）或健康保护机构（HPA/PHE）测试并办法的气密性证书; 10. 铝合金材质转子, 导热性好，保护温度敏感性样品；不少于11个转子、吊篮及适配器可进行高温高压灭菌（121°C，20分钟），可满足杀灭阮病毒等的142°C，120分钟高温灭菌条件；不少于3个具有快速锁定转子盖的高速转子, 旋转1/2-1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖，且转子与转子盖均为金属材质; 11. 具有水平及固定角度转子可选，且转子及吊篮醒目标示生产日期及使用期限，转子使用寿命不少于100,000个循环（cycles），确保安全使用，正常维护保养的情况下主机使用寿命应无限制; 12. 单个水平转子可直接扩展到工作板吊篮，既能离心锥底管又可离心工作板，而无需采购新转子，可实现混合离心使用。具有5 mL离心管高速转子，相对离心力不小于20,913 × g；50mL锥底管转子重量≤3.3 kg，便于更换转子；45°转子孔角度离心，使样品聚集在离心管底部，便于样品收集; 13. 转子腔体防锈、易于清洁，每经过200次离心后，离心机会显示clean rotor 3次，提醒定期清洁转子; 14. 应具有单独的RCF、RPM 切换按键，单独的瞬时离心按键，应具有定速计时、软刹车离心、待机功能；使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损; 15. 应具有单独的设备待机及运行状态切换键（待机键），并能够通过不同颜色变化辨认离心机状态，同时满足8 小时无使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命；可根据需要设定持续冷冻，无时间限制，内置冷凝水盘，避免水珠积聚，防止腐蚀离心机腔、损坏马达; 16. 占地面积小，宽≤70cm，深≤60.8cm，高≤34.5cm；开盖高度不高于53.6 cm ，重量轻≦99kg（不含转子）; 17. 应满足静音运行，噪音水平最低<55 dB(A); 配置： 1. 台式冷冻高速离心机主机一台; 2. 4x750ml 水平转子一个，最高转速≥3900rpm，最大离心力≥3146xg，含圆形吊篮和15 ml/50 ml 锥形离心管适配器一套; 3. 符合医院生物安全气密性水平转子一个，最大相对离心力≥3486 x g，最高转速≥4500 rpm，最大容量≥/2 x6 微孔板 /2 x 2 深孔板/2 x 1 过滤板试剂盒。 | 3
7 | 真空离心浓缩仪 | 进口 | 1 | 15 | 真空离心浓缩仪通过结合真空、离心和加热技术实现高效样品处理，主要功能包括： 1. 快速蒸发溶剂：通过降低压力使溶剂沸点降低，加速蒸发过程 2. 防止暴沸喷溅：离心力将样品甩向管底形成薄液层，增加蒸发面积的同时避免液体沸腾溢出 3. 保留样品活性：冷冻浓缩技术最大限度保护热敏性物质（如DNA/RNA、蛋白质）的生物活性 适用场景 1. 分子生物学：用于核酸浓缩、酶标板处理，提升分子实验效率 2. 药物分析：浓缩药物代谢物、激素类样品，辅助色谱前处理 3. 临床诊断：处理核苷、蛋白等样品，提高检测准确性 4. 环境检测：浓缩残留分析样品，支持食品安全及污染物监测 | 技术参数： 1.最大样品容量：≥144个离心管/2块工作板（0.2–50 mL）； 2.转速/离心力：≥1,400 rpm / 248 x g； 3.真空压：≥20 hPa（20 mbar）； 4.计时：1分钟至9小时59分钟，1 分钟递增，可持续运行； 5.噪音水平：< 50 dB(A)； 6.可选4个预设温度：室温.30℃.45℃.60℃，适用于不同样品的安全高效浓缩； 7.可选3种操作模式（真空浓缩.真空干燥.离心），满足多种应用需求； 8.可选3 种应用模式（水溶液.乙醇和高蒸汽压），针对不同溶剂样品，可缩短20%处理时间； 9.具备软刹车功能，防止样品重悬； 10.耐化学腐蚀，免维护的PTFE 涂层隔膜泵，无需添加泵油； 11.免维护感应驱动和耐化学腐蚀的不锈钢加热腔体，运行安全； 12.不小于15 种不同转子，适合于0.2 mL-50 mL不同体积的离心管、微孔板和PCR板； 13.可与市场上通用的蒸汽冷阱品牌连接使用。 配置清单： 1.浓缩仪主机1台； 2.48x1.5/2.0ml角转子1个； 3.隔膜泵1个； 4.电源线1条。 | 3
8 | 超声波细胞粉碎机 | 进口 | 1 | 5 | 一种利用强超声在液体中产生空化效应进行物质处理的多功能仪器，用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。 | 一. 主要功能特点和技术参数： 1.整体设备操控屏幕和隔音箱一体式设计，箱体主要部件ABS开模制造流线型外观，符合人体工程学的操作界面，人机操控界面友好，不多占实验室空间; *2.箱体内胆采用304不锈钢内胆，内置夹层隔音棉，降低噪音的同时，更利于方便清洁，防止细菌生成; 3.新一代的节能数字超声电路，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量; *4.设备具有超声变幅杆自动识别功能，更换不同尺寸的钛合金变幅杆无需手动调节，仪器具有自动识别功能; 5.二种超声模式可选：可选择连续超声模式；可选择间隙性超声模式，适合不同实验需求; 6. 超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体; 7. 独有的自动振幅和脉冲补偿功能，保持频率稳定，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化; *8.超声探头采用美标TC4高强度钛合金材质，可间歇工作，也可空载运行，长时间使用探头不易磨损空化（需现场验证，连续超声30分钟探头不损伤）; *9.设备主要参数: 9.1. 超声频率：25KHz自动追频，自适应; 9.2. 超声标称功率：900 W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%; 9.3. 处理量： 0.1-800 ml，需要选配不同的变幅杆; 9.4. 总时间可调：0.1 s-9999 m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s; 9.5. 7寸医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能; 9.6. 采用PT100温度传感器，控制样品温度（0-200 ℃）; 9.7. 换能器采用ibidi陶瓷晶片可长时间工作不易发热，具有体积小、重量轻、性能稳定的特点方便手持模式工作; 9.8. 隔音箱分两部分组成，外壳尺寸：330 X 300 X 500 mm，内胆尺寸：290×235×320 mm 材质为304不锈钢，一体式氩焊成型，具有低噪音、易清洁的特点，同时具备照明功能，紫外及臭氧杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能; 9.9. 钛合金变幅杆标配：6 mm(其他尺寸可选)； 二. 基本配置： 1.一体式超声破碎机主机 1台 2.密闭换能器器及钛合金探头 1套 3.铝合金升降台 1个 4.操作手册 1份 5.铝合金支架 1套 6.照明灯 1套 7.温度探头 1个 | 3
9 | 冷冻研磨仪 | 进口 | 1 | 6.5 | 冷冻研磨仪是一种结合低温冷冻与高效研磨技术的实验室设备，主要功能包括：低温研磨使生物组织等样本变脆，便于后续研磨。 在分子生物学领域，可高效破碎动植物细胞，提取DNA/RNA，支持基因测序和病理分析等研究。 | 主要功能和技术指标： 1.15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器; 2.可以兼容的样品量：64*（0.2-0.5 ml）/64*2 ml/12*（5-15）ml/4*25ml/2*50ml 可以定做各种规格研磨管; 3.触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作： 3.1.可存储20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式; 3.2.模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰; 3.3. 开盖运行保护：电磁锁定; 3.4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节; 3.5.最终出料粒度：~5 µm; 3.6.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 ; 3.7.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护; 3.8. 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级： <55db; 3.9.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性; 3.10.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm; 3.11.加速： 在2秒内达到最大速度。 减速： 在2秒内达到最低速度。噪音等级： <55db; 3.12.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作; 3.13.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%; 3.14.制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率; 3.15.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化; 3.16. 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可; 3.17. 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2 ml×96 孔板， 2.0 ml×24适配器，5.0 ml×12适配器，15 ml×8适配器， 15 ml×8适配器， 25 ml×4适配器 ，50 ml×2适配器，2.0 ml×48适配器，5.0 ml×24 适配器， 2.0 ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0 ml×12冷冻适配器（可达-196℃），15 ml×8冷冻适配器（可达-196℃），2 5ml×2冷冻适配器（可达-196℃），50 ml×2冷冻适配器（可达-196℃），可接受任意规格定制。 | 3
10 | 振荡器（多功能） | 进口 | 1 | 2 | 可进行各种混合、振动和旋转作业。 提供不同的涡旋频率，可在 0.5 至 50 ml 管子中进行各种混合，也可为多达 42 个微量离心管同时产生涡流。速度控制器每分钟自动在 RPM 和摇晃之间交替一次，控制精确，可确保摇摆的一致性、可靠性和再现性。 | 技术参数： 1.旋转速度：1-99 RPM； 2.可调旋转速度设置步骤； 3.操作模式数量：28种标准+3种定制； 4.环境温度 ：10~45°C； 5.相对空气湿度：最高80 %； 6.含主体仪器、混合支架、12V电源适配器 DC 12V, 1.5A（含欧式插头）。 | 3
11 | 大小鼠脑立体定位仪（数显） | 进口 | 2 | 24 | 针对小动物颅内手术操作和注射快速精准定位而设计的框架设备。操作简便，显示全面清楚，通过固定杆的可移动型调节。主要用于实验动物脑部结构的精准定位，支持定向刺激、药物注射、电位引导等操作，广泛应用于神经科学研究。 | 技术参数： 1、单臂数显脑立体定位仪 1.1 系统组成： 1.1.1 基座、三轴旋转双臂、大鼠牙齿固定夹； 1.2 招标参数： 1.2.1 粗调： 1.2.1.1 X轴：移动总距离80毫米； 1.2.1.2 Y轴：移动总距离80毫米； 1.2.1.3 Z轴：移动总距离80毫米； 1.2.2 微调： 1.2.2.1 X三轴方向均具有10μm操作精确度。 1.2.2.2 Y三轴方向均具有10μm操作精确度。 1.2.2.3 Z三轴方向均具有10μm操作精确度。 1.2.3 最小步进量：10μm 1.2.4 三轴分辨率：10μm 1.2.5 在垂直角度可以进行180°旋转和任一位点锁定。 1.2.6 在水平角度可以进行360°旋转和任一位点锁定。 1.2.7 数字显示移动距离，精确度为0.1微米 1.2.8 显示屏可以随时调零 | 3
12 | 小动物气体麻醉机 | 国产 | 1 | 7.5 | 小动物气体麻醉机主要用于通过吸入式麻醉实现动物的无痛手术状态，确保实验动物在手术过程中生命体征稳定。通过调节麻醉气体浓度与氧气流量，可精准控制麻醉深度，避免传统注射麻醉需反复补药的风险，同时减少动物应激反应。废气回收系统保障操作人员安全，且蒸发罐出厂全检，浓度输出稳定，不受流量、温度等因素影响。适用于小鼠、大鼠、兔子、猫等7kg以下动物的手术操作，包括脑定位、活体成像、造模、采血、解剖分离等实验场景。 | 技术参数： 1.吸入式气体麻醉设计，适合对5KG 以内啮齿类，兔等动物进行维持和诱导麻醉； 2.异氟烷主机原装进口，性能稳定，符合ISO 13485和欧洲CE质量认证； 3.采用单呼吸管路，无再循环呼吸系统，减少死腔； 4.精确的玻璃管氧气流量计，调节范围0-1000毫升/分钟，精确可调，适合小动物低流量麻醉。流量计带有数字放大功能，观察更清晰方便。可扩展其他范围的流量计。 5.可以根据客户不同需求升级双流量计，可以选择笑气（N2O），氮气（N2），二氧化碳气体（CO2）等； 6.异氟醚麻醉挥发罐输出精度为0.1%，输出稳定，密闭性好，安全可靠，输出浓度0-5%可调； 7.可以在国内实现麻醉罐校准服务，提供校准方案； 8.结构紧凑，美观大方；内置式旋钮，操作方便； 9.机架上自带麻醉气切换开关，抽拉式设计； 10.配备PE手术板，可扩展水浴循环保温功能，对动物进行体温维持； 11.配备翻盖式小动物麻醉诱导盒，可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度。专业各种规格的面罩：能满足大小不同动物的需求，另有多个大小鼠专用面罩(特制)，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小.提供不少于4个面罩； 诱导箱尺寸：20cm*14cm*12cm； 12.可扩展负压型废气清除器，大容量设计，储量可达3500ml，一次装粉可吸收300g的麻醉废气；清除器噪音<20（dBA）；配备内外双层麻醉面罩，尺寸直径21mm*41mm，可实现对超过95%麻醉废气的清除；废气清除器连续工作时间＞24小时；流量可调、可控，标配流量控制范围0-1L/Min，可选配0-5L/Min；带正压供气功能，流量调控范围：0-1L/Min，压力＞0.2kg/cm2； 13.活性炭罐为可重复使用设计，可方便更换活性炭粉，使用和维护成本很低； 14.配备便携式空气泵，尺寸不大于120*70*50mm,，噪音<15 （dBA）； 15.可根据实验需求升级为五通道，每通道独立进行麻醉控制。 | 3
13 | 小鼠尾静脉注射固定器 | 国产 | 1 | 0.3 | 主要用于实验动物尾静脉注射过程中的固定与血管可视化操作，可显著提高注射成功率。该设备专为小鼠尾静脉注射设计，常见于药理学、毒理学等实验研究，尤其在需要精确控制药物剂量的场景中应用广泛。 | 主要技术参数： 1.快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠； 2.0.5W LED 黄光灯； 3.五倍放大镜； 4.配带压块释放脚踏开关； 5.电源适配器：输入：AC100-220V 50Hz，输出：DC 12V 2A； 6.整机尺寸约：220*140*125cm； 7.整机重量：约1.8Kg。 | 3
14 | 超微量注射泵 | 进口 | 1 | 7.2 | 纳升注射系统，主要用于微量液体处理，尤其在生物医学研究和实验动物模型建立中发挥关键作用。广泛应用于药效评估、神经科学实验、基因工程等领域，尤其在动物模型构建中用于药物注射或溶液置换。 | 技术参数： 1. 纳升灌注泵头 1.1 远程控制：可以； 1.2 专用玻璃毛细管外径：1.14毫米； 1.3 专用玻璃毛细管内径：0.53毫米； 1.4 每整步线性移动距离：12.7微米/步； 1.5 不锈钢柱塞外径：0.48毫米； 1.6 每纳升体积柱塞移动：5.5微米； 1.7 最大注射体积：4200纳升； 1.8 最慢注射速度：1.617纳升/分钟； 1.9 最快注射速度：644纳升/秒； 1.10 最小增量体积：0.1纳升； 1.11 运输重量：1.1公斤； 2. 触屏控制器 2.1 操作模式：触屏操作； 2.2 触摸原理：电阻式； 2.3 触控屏大小：12厘米； 2.4 控制器大小：12.7 X 15.2 X 8.9厘米； 2.5 工作电压：12伏直流（1.0安培）； 2.6 控制器通道数量：2个； 2.7 控制器脚踏开关：3.5毫米连接头； 2.8 外接电压范围：100-240伏特； | 3
15 | 振荡培养箱 | 国产 | 1 | 5.9 | 主要用于微生物培养、细胞培养及发酵研究等领域，广泛应用于生物学、医学、制药和环保等科研场景。设备通过恒温控制与振荡功能为样品提供适宜生长环境。 | 技术参数及要求： 1.两层叠加模式：同时至少满足2个振荡需求（多人同时使用不同温度、振荡频率等）； 2.摇板可以自由抽出，摇板下方带有导流防水装置，避免漏液导致电机损坏； 3.振荡频率范围：30-350rpm； 4.振荡频率精度：±2rpm； 5.摇板振幅：大于20mm； 6.温控范围：4-60℃； 7.温度调节精度：±1℃； 8.温度均匀度：±1℃； 9.显示方式： 液晶屏，具有操作界面锁定功能； 10.门板：中空钢化玻璃门，方便观察箱内运行情况； 11.对流方式：强制对流； 12.最大容量： 单层大于250ml×20或500ml×10或1000ml×10或2000ml×4； 13.摇板尺寸：单层小于600mm×600mm； 14.标准配备：万能夹具、固定夹具或试管夹具； 15.电源：AC220±10%50～60Hz； 16.采用自平衡系统设计，确保高频率振荡时机身稳定性； 17.箱体内有紫外灭菌功能。 | 3
16 | 96孔板离心机 | 国产 | 1 | 0.4 | 96孔板离心机是专为96孔板甩板离心设计的离心机 | 技术参数： 1.最高转速：4000rpm； 2.最大相对离心力：1550×g； 3.最大容量：2×96孔； 4.定时范围1～99min； 5.转速精度：±10r/min； 6.适用于微孔板、酶标板、PCR板、各类高度深孔板，兼容性更加广泛； 7.体积小巧，节约实验室空间，采用全钢结构，不锈钢离心腔； 8.微机控制，交流变频电机，运行平稳，宁静； 9.LCD液晶显示，操作简便，显示更为清晰、直观； 10.运行中可随时更改参数，自动计算并同步显示离心力RCF值无需停机； 11.食品级硅胶一体成型密封圈，美观经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，持久不变形不开裂； 12.10档加、减速控制，自动档位调节，可自由停车，40组程序存储空间，用户可自由编程； 13.并设有超速、超温、不平衡、门盖等多种保护及故障自动报警功能，增强安全性； 14.容量：4块酶标板/培养板、2块深孔板/PCR板。 | 3
17 | 翘板摇床 | 国产 | 1 | 0.4 | 翘板摇床主要用于实验室样品处理，通过上下摆动和平台振动实现温和混匀效果，适用于多种实验场景。通过摆幅的波浪式运动，使容器内液体产生波状流动，适用于电泳凝胶染色/脱色、分子杂交、抗原抗体反应等需要温和处理的实验。 | 技术参数： 1.翘板速度：10 ～ 100 rpm； 2.定时范围：1min ～ 99h59m/0为无限长； 3.摆幅：上下 25mm（10 度）； 4.最大载重：5.0kg； 5.输入电源：AC100 ～ 230V,50/60HZ； 6.功率：45W； 7.外形尺寸：（W×D×H） 284×264×139 (mm)； 8.净重：5.6kg； 9.整机采用滚珠轴承，耐磨损，噪音小； 10.采用直流无刷电机，免维护。 | 3
18 | 自动细胞计数仪 | 进口 | 1 | 8 | 细胞计数分析仪是一种生物学领域的自动化分析仪器，主要用于快速、精确地测定细胞浓度和活力。该仪器通过数字图像识别技术实现细胞计数，常用于实验室细胞培养实验。 | 1.专利技术，直接加样计数，无需一次性细胞计数板和血球计数板等任何耗材; 2.内置审计追踪软件，可激活。符合FDA 21 CFR Part 11要求。多级权限，数据不可篡改，具备电子签名等（需选配）; 3.检测浓度范围：1x10^3-3x10^7/ml; 4.*细胞直径范围：1-400um; 5.拍摄通道:6通道; 6.物镜倍数：4X物镜; 7.样品量：可检测4个样品; 8.*样品体积：5 ul(50 um高度)，20 ul(200 um高度)，40 ul(400 um高度); 9.检测速度：明场≦3秒; 10.*检测视野：默认三个视野，可选4，5个视野选择; 11.*可配备贴壁模块，可适配多孔板，培养瓶，培养皿; 12.明场照明：白光LED' 13.对焦方式：自动聚焦; 14.成像元件：630万像素cmos相机' 15.导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml, 死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel; 16.内存：128G固态存储器，可升级; 17.连接：自动WIFI，3个USB接口。 | 3
19 | LCD数控圆盘旋转混匀仪 | 国产 | 1 | 0.31 | 广泛应用于生物化学实验、基因工程、医学检测等领域，适用于1.5-50ml离心管的液体、粉末混合。支持连续运转和定时运转两种模式，满足不同实验需求。通过LCD屏实时显示转速，范围10-70rpm可调，适配不同实验场景。混合角度可在0-90°范围内自由设定，影响混匀效果。 | 技术参数： 1.电压：100-240V，50/60Hz； 2.功率：40W； 3.主机可调角度：0-90°； 4.电机：直流无刷电机； 5.速度范围：10-70rpm； 6.速度显示：LCD； 7.定时：有； 8.时间显示：LCD； 9.时间设置范围：1-1199min； 10.运行方式：定时 / 连续运转； 11.尺寸 [深×宽×高]：280×210×300mm； 12.重量：8kg； 13.允许环境温度：5－40℃； 14.允许相对湿度：80%； 15.外壳防护等级：IP21。 | 3
20 | 紫外交联仪 | 进口 | 1 | 1.3 | 紫外交联仪是一种多用途的254nm紫外辐射系统，主要用于核酸交联于膜上、琼脂糖凝胶中DNA的切割、嘧啶二聚体产生的部分限制性内切酶消化、突变筛选及PCR污染消除。该仪器可替代传统烘箱2小时处理，数秒内完成核酸固定并提升杂交信号强度5-10倍 | 1. 可预设或手动调节紫外强度和曝光时间 2. 最高UV能量设置可达999.9mj/cm2 3. 5个254nm的短波紫外灯管 4. LED显示时间/能量 5. 紫外安全门锁设计 6. 紫外安全视窗 紫外线配置 波长：254 nm（短波紫外线），标配5根紫外灯管，提供均匀照射。 能量控制： 能量范围：0–999.9 mJ/cm²（微处理器精准控制）。 预曝光模式：默认120,000 μJ（微焦耳）或5分钟。 功率：8 W（整机功率60 W）。 时间与测量范围 曝光时间：0–999.9分钟（可自由设定）。 实时监测：内置UV传感器，工厂校准确保数据可靠性 | 3
21 | 磁力搅拌器 | 国产 | 1 | 0.2 | 磁力搅拌器主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理，使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转，从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统，可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度。 | 技术参数： 1.工作盘尺寸：φ135mm（5英寸）； 2.盘面材质：不锈钢陶瓷涂层； 3.电机类型：直流无刷电机； 4.电机输入功率：18W； 5.电机输出功率：10W； 6.功率：30W； 7.电源：100~240V,50/60Hz； 8.搅拌点位：1； 9.最大搅拌量（水）：20L； 10.搅拌子最大尺寸：80mm； 11.转速范围：0~1500rpm； 12.转速显示：刻度； 13.外壳防护等级：IP21； 14.尺寸（长x宽x高） ：160×280×85mm； 15.重量：2.8kg； 16.允许环境温度湿度：5~40℃,80%RH。 | 3
22 | 影像分析工作站 | 进口 | 2 | 24 | 实验室神经系统影像分析工作站主要用于神经科学研究，其核心功能包括多模态影像融合、三维重建、自动测量及数据管理，可支持临床诊疗与科研需求。 多模态影像处理支持MRI、CT、PET等多模态影像数据的融合与三维重建，能够自动生成脑组织结构模型、肿瘤轮廓等，并实现容积测量和动态透视功能。 | 1. 核心硬件参数 1). -处理器：24核CPU：16性能核 + 8能效核 2). -GPU：76核图形处理器（最高配置），支持硬件加速ProRes编解码 3). -内存：128GB统一内存（可扩展至192GB，800GB/s带宽） 4). -存储：2TB固态硬盘（支持PCIe 4.0 NVMe扩展至8TB） 2. 技术参数 1). 扩展性： a. 6个PCIe Gen4扩展槽（分Pool A/B带宽池，支持16+8通道分配） b. 支持外接RAID阵列卡（如HighPoint NVMe RAID AIC），优化存储吞吐 c. -I/O接口： d. 8个雷雳4（USB-C）接口 + 2个HDMI 2.1输出（支持6台Pro Display XDR） e. 双10Gb以太网端口 + Wi-Fi 6E/蓝牙5.3 2). 性能优化： a. 32核神经网络引擎（40%快于M1 Ultra），加速AI图像分析与医学影像处理 b. 媒体引擎支持22路8K ProRes视频流，适配医疗影像实时渲染 3). 生态整合： a. 深度集成Metal API与Core ML框架，提升核磁数据并行计算效率 b. 封闭式硬件-软件协同设计，降低延迟并保障稳定性 4). 安全与维护： a. 硬件级Secure Enclave加密，符合医疗数据安全标准 b. 模块化设计（需专用工具拆卸），但升级需官方支持 | 3
23 | 单神经元追踪分析软件 | 进口 | 1 | 30 | 一款多维图像渲染及交互分析软件，具备展示、分割、分析及演绎等所有3D/4D显微图像渲染所必须的功能。从对大数据的三维重构与可视化，对复杂生物结构的智能检测与空间定位，到对神经元、微丝微管、血管的精确重构，提供了多种常规软件无法得到的详实准确的数据，帮助研究者们对图像中细胞群体内复杂的组分关系和结构关系进行定量，在精细细节层次展示生物学过程及结构的变化。在细胞功能学、神经科学、血管生物学、病理学、发育学等多学科领域得到了广泛应用，能够辅助科研工作者更好的进行科学探索和研究。 | 1多维图像渲染模块 1.1 可对宽场荧光显微镜、激光共聚焦显微镜、转盘共聚焦显微镜、多光子荧光显微镜、超分辨荧光显微镜、电镜、CT、MRI等大部分显微镜厂商的成像数据进行可视化与分析。 1.2实验数据的编辑、检索及管理系统，至少可对多维数据进行Normalize、Smooth等前处理 （需列举处理方式） 1.3 提供 MIP, Blend, Normal Shading等至少三种多维渲染模式（需列举）。至少可添加slicer、clipping plane等两种展示模式 （需列举）。自带影像编辑功能，可自由创建电影，记录展示效果 可输出图片或任意剪切的视频格式 1.4 支持 TB级别的数据渲染与展示 2多维图像测量模块 2.1 可自动计算包括荧光强度，大小，形状，位置在内的多种数据 任意测量多维图像中的空间距离，角度，荧光强度分布等 2.2可自动或手动检测图像信号，并得到相应的空间坐标、强度信息、形态学信息等数据，并可导出为 excel 2.3可通过手动描绘任意感兴趣的区域并进行渲染和计算 ，可根据荧光强度的分布，测算任意结构间空间距离及角度信息 2.4 所有数据都可以用于原始数据的分类，排序或筛选 ，可使用机器学习功能对分割出的结构进行训练和分类，支持TB级别数据处理，同时支持Mac 和Windows 系统。 3. 运动轨迹追踪TrackLineage 3.1.针对 2D/3D时间序列图像，可以利用轨迹追踪算法，识别物体的运动轨迹，并可得到如速度、加速度、位移、运动方向等运动相关的数据。 3.2.提供 Brownian Motion/ Autoregressive Motion /Connected Components/Lineage等多种算法，用于各类数据的自动轨迹追踪和分析。 交互式编辑、创建和修改轨迹和追踪对象。 3.3.自动检测细胞分裂事件，以确定细胞周期的持续时问和生成，同时显示交互式谱系树。 利用Reference Frame自动校正平移和旋转漂移。 | 3
24 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 | 国产 | 1 | 200 | 为中期寻找、图像采集和计算机辅助染色体分析系统，基于明场和荧光扫描技术，临床上用于协助有资质的细胞遗传学家对来源于人体的细胞样本，进行染色体核型分析，包括对染色体进行识别、排序、重定位和高倍图像捕获，协助操作人员观察染色体视图，寻找细胞异常。 | 一、系统组成和配置 1.1. 显微镜部分: 1.1.1、品牌研究级全自动正置荧光显微镜 1套；1.1.2. 带全自动玻片进样系统（通量≥120片） 1套；1.1.3.带全自动滴油系统 1套；1.1.4.带条码扫描器 1套；1.1.5.带智能UPS不间断电源 1套；1.1.6、带荧光光源 1套。 1.2 扫描主机部分: 1.2.1.品牌电脑（服务器级别） 1套；1.2.2. FISH自动扫描及分析软件 1套。 二、技术参数： 2.1.显微镜部分： 2.1.1.全自动正置一体化显微镜：电动Z轴；电动记忆载物台升降；电动光路切换；电动物镜转换器；电动光闸；电控光源管理系统：转换物镜时自动光强度调节，不损害工作人员的眼睛；Z轴电动调焦，自动控制摄像头; 2.1.2.光学系统：无限远光学系统; 2.1.3.*荧光光源：X-Cite LED光源，典型使用寿命25000小时； 2.1.4.按探针要求配置FISH专用荧光滤片（滤块是选配）； 2.1.5.全电动物镜转盘及荧光滤片转轮，可同时安装7个物镜及8个荧光滤片，覆盖所有FISH荧光探针； 2.1.6.所有显微镜参数都量化, 并能被存储和复制；可自动记录、保存光强和孔径光栅设置，物镜转换后不需要调光强; 全自动调节孔径光阑、全自动调节视场光栏，以达到最佳观察效果; 2.1.7.配有TFT液晶触摸屏显示；集成于显微镜主机机身，可显示照明方式、放大倍率、观察方法、光强度、孔径光栏、视场光栏等参数；实现参数的显示和显示屏触摸操; *2.1.8.7位全自动编码物镜转换器：线程值M=25； 2.1.9.恒定色温管理模块：可自动根据使用的每只物镜、光强强度，自动调整色温，照相时不需要在调节摄像头的白平衡操作了，保证了拍摄照片的真实性、不会出现照片由于低压时显微镜的光强度变化而造成背景呈红色和橙色; *2.1.10.配置低倍1.25x，10x扫描物镜和高倍63x捕捉图像物镜共三个; 2.1.11.10X扫描物镜：M=25新型增强反差型荧光物镜(NA≥0.32); 2.1.12.63X捕捉图像物镜：M=25顶级平场半复消色差油镜（NA≥1.32）; 2.1.13.目镜：10X宽视野目镜; *2.1.14.CMOS照相机：科研级别，高分辨高速高灵敏度专业显微镜专用单色照相机,面积≥1.1英寸; *2.1.15.CMOS芯片分辨率：4112x3008像素,即总像素≥1240万，单像素尺寸≥3.45*3.45 um; *2.1.16. 自动进样器一次性装载玻片数量≥120片； 2.1.17. 自动进样器采取封闭性结构，玻片不暴露在空气中，不易污染; 2.1.18. 配备玻片条码识别器，方便日后与医院LIS/HIS/PACS系统对接; 2.1.19.配备智能UPS不间断电源; 2.1.20. 配备DAPI和绿色滤块，Orange滤块。 2.2.扫描软件功能： 2.2.1.一次性可以自动扫描玻片数量≥120片; 2.2.2.自动加油功能：油镜下自动滴加镜油，保证镜油能均匀覆盖在玻片表面; 2.2.3、智能UPS不间断电源保护功能。
2.2.4、可以自动调用模板进行全自动扫描，中途不须人工干预，一次可以自动扫描≥120张玻片以上。 2.2.5、FISH自动扫描，在10倍镜下，系统用大约2分钟来扫描中期相细胞核FISH玻片（扫描区域1cm x 1cm），这个速度包括建立初始的聚焦地图。系统大约用4分钟来捕获10个高倍数中期相FISH图像，每个中期相FISH图像包含3个聚焦平面和4个荧光通道，时间包括所有图像增强的步骤。 2.2.6、系统可全自动完成多通道荧光图像的捕获和拍摄，能够把不在一个焦面景深内的荧光信号进行多层图像组合，不同荧光通道间可以任意搭配组合显示。 *2.2.7、系统可以自动扫描玻片、选择细胞、具有对间期细胞的FISH荧光自动Z轴荧光图像采集，可通过Z轴堆栈图像逐层回放或最大强度投影模式显示。系统自动完成荧光点计数（Spot Counting）功能，可以准确报告荧光点的数目和状态。 2.2.8、FISH：可捕获单通道荧光核型中期相（Q带或DAPI复染）；或多通道捕获中期相FISH图像；可设置模板进行多色荧光核型分析（M-FISH）。 2.2.9、间期细胞FISH：可自动点计数或手动打分分析间期细胞核，用于扩增分析、融合、断裂分析、计数分析。 2.3、FISH分析软件功能(RUO)： 2.3.1、FISH分析软件数（含软件控制单元）1套。 2.3.2、 系统可以控制荧光显微镜的所有电动部件，能够对荧光多通道图像进行层层叠加，处理中期、细胞FISH及组织FISH样本，样本可以被多至三或更多的荧光标记； 2.3.3、对荧光采集图像可以进行自动或手动二值化控制、修正背景、自动清除背景杂质、放大局部图像、以及处理阈度值；可以自动增强DAPI复染色带型、自动或手动干预识别着丝粒、交互显示DAPI复染色图像或多重荧光标记彩色合成图；可进行文字或标签注释； 2.3.4、具有各种方便灵活的功能快捷键界面，使用简单容易掌握；荧光图像处理设有快键键，能自动去除背景荧光，对单通道荧光与组合荧光下的图像均可进行分析处理； 2.3.5、*系统能够自动分析或有选择性合成不同焦面荧光图像，把不同焦面图像组成单一图像（包括所有探针信号）； 2.3.6、图像可以存储成WINDOWS软件通用的TIFF、JPG等格式； 2.3.7、系统可以识别DAPI和PI染色的染色体分带细节，调节FISH图像的探针信号对比度，对目标探针亮度进行单独或全部修饰，有对信号的ROI采集功能； 2.3.8、系统可以对探针标记和G-带染色体进行比较，计数杂交信号，能够计算FISH信号的强度、面积、距离等，可做FISH图，可定位中期FISH图中的信号； 2.3.9、用户可自定义间期细胞分类器，可选择圆形或叶状细胞或者两种形状都选择，这让用户可以针对浆细胞或者针对其他感兴趣的细胞进行打分。同时，分类器还可以区分形状相似大小不同的细胞，以帮助客户筛选特定类型的细胞。 2.3.10、用户可以用3D动画的形式演示帧图像和网格图中的信号点在不同Z轴平面上的情况，确认信号点在3维结构中的定位情况。用互动式饼图进行结果统计，用颜色编码的饼图表示每一类细胞的个数和百分比。可对单个细胞图像进行增强和注释，以供打印或插入报告中。 三、电脑工作站： 3.1 扫描主机 3.1.1、扫描主机：高性能DELL Precision 5820 专用图像处理工作站： 3.1.2.CPU英特尔Xeon 4 core 4.1GHz, 4核，内存：16G 2T SSD硬盘，正版win11软件，24寸以上LED显示器。显卡：Nvidia RTX PCie。6G显存。
25 | 激光共聚焦显微镜成像系统 (包括活细胞工作站 | 进口 | 1 | 400 | 激光共聚焦显微镜广泛应用于生物医学研究和材料科学应用中的表面分析，为研究者提供高精度三维成像数据，以及准确的亚细胞结构和动态成像。具备以下核心功能： 1. 活细胞动态观察 采用高速扫描技术（如250帧/秒）和三维重建技术，可实时追踪细胞骨架、蛋白质合成及胞内信号传导等动态过程，支持长时间成像（如连续观察数小时）。 2. 荧光定量与定位 通过多通道激光检测（如405nm、488nm等）实现荧光蛋白精准定位，结合声光分光器提升检测灵敏度，支持荧光共定位和FRET（荧光共振能量转移）研究。 3. 分子互动分析 可检测蛋白质空间定位及相互作用，分析分子动态交换速率，适用于药物筛选、基因表达调控等研究。 | 一 技术参数 1.激光器系统 1.1.固体激光器405nm，最大功率≥50mW； 1.2.▲脉冲激光器：包含488nm，514±5nm，561±2nm，594nm、638±2nm、685±2nm谱线； 1.3.激光器开闭和电压调节由计算机的激光共聚焦扫描软件系统控制，与整个系统偶合程度高，电噪声小，安全，并有良好的激光管寿命保护装置； 2.荧光寿命检测系统 2.1.▲实时同一检测通道至少2种不同荧光寿命的数据采集，从而实现去除杂信号、反光信号、自发荧光信号等干扰信号，大幅提高信噪比，提高成像质量； 2.2.通过测量平均荧光到达检测器的时间，得到荧光寿命信息，使得成像的结果可以直接包含平均荧光到达信息，从而使一次成像得到多种数据，在单位时间内得到更有效的信息； 2.3.通过测量平均荧光到达检测器的时间，直接对相近波段的染料得到最有效的分离，得到准确的多组分信息，能帮助分析生物样本组分，而无需进行多次标记及多次成像； 2.4.能够评估分子之间存在活跃的相互作用，包含相互作用的分子的比例； 3.扫描检测系统 3.1.扫描光学模块包含显微镜和扫描头上的完整扫描光学元件，一体化像差及色差校正，以保证高质量，高分辨率成像。软件对硬件的有效控制，使系统有优异的稳定性及可维护性； 3.2.▲能够进行X、Y、Z、T、λ（发射光谱扫描）、Λ（激发光谱扫描）、θ（旋转角度）、I（光强度）、A（区域）等多维组合； 3.3.最大扫描视场对角线≥22mm； 3.4.▲高分辨率扫描振镜：扫描速度≥10fps（512 x 512分辨率），大扫描分辨率≥8192 x 8192，扫描速度调节步进≤1Hz，光学扫描放大0.75X～48X，连续可调； 3.5.▲新型内置光谱型荧光检测器≥3个，检测范围至少410nm-850nm，在500nm处量子效率≥58%，所有检测器均拥有模拟、反射光和光子计数三种成像模式可适合不同样品的最佳成像； 3.6.透射光明场检测器：1个明场检测器； 4.激光共聚焦高分辨率系统 4.1.▲成像分辨率：XY方向≤120nm，Z方向≤200nm，在高分辨率模式下支持在线大视野拼图； 4.2.检测器为超高灵敏度的硅基阵列混合型检测器，可进行光谱式成像，光谱检测范围至少410-850nm； 4.3.同一个实验中可实现至少3种颜色的光谱高分辨率同时成像；
5.光学显微镜系统 5.1.全电动倒置荧光显微镜：可实现高精度定位，具备明场、荧光、微分干涉观察功能，显微镜控制可通过彩色触摸屏、机身按钮、共聚焦软件来控制； 5.2.显微镜透射光源：LED光源，色温4500K； 5.3.▲镜体电动Z轴调焦，调焦行程≥12mm； 5.4.▲7孔位电动聚光镜，工作距离≥28mm，数值孔径≥0.55； 5.5.▲全自动DIC调节，当改变物镜倍数时，该倍数DIC所需要的起偏器，检偏器，物镜棱镜，聚光镜自动转移到光路中，可直接在成像软件中直接调节棱镜角度，改变DIC浮雕效果； 5.6.荧光光源，灯泡工作寿命≥2000小时，对镜体无热辐射； 5.7.电动≥6孔荧光滤色块转盘，自动荧光强度管理系统，机身自带≥5档荧光光强调节，配置红，绿，蓝三色荧光滤块； 5.8.▲人体工程学双目观察筒，视场数≥25mm，倾角可调，瞳距调节55-75mm，，宽视野平场目镜10倍，视场数≥25mm，屈光度可补偿调节； 5.9.活细胞工作站 5.9.1.二氧化碳浓度控制范围至少5.0~20.0%可调，浓度精度≤±0.1%，输入的二氧化碳为100%CO2气体； 5.9.2.温度控制器带有温度负反馈控制系统，样品温度控制范围至少室温+5℃~40℃，通过触摸屏进行设置，最低设置精度≤±0.1℃；可以支持培养皿，玻片，以及多孔板的细胞培养； 5.9.3.硬件焦点维持系统：采用850nm近红外光伺服光源监测样本的聚焦点，可确保长时间连续跟踪图像始终清晰； 5.10.物镜 5.11.10倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.=0.4； 5.12.20倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.=0.75； 5.13.40倍共聚焦专用干镜，数值孔径N.A.=0.95； 5.14.63倍共聚焦专用油镜，数值孔径N.A.=1.40； 5.15.XY电动扫描载物台，行程83mm x 127mm，通用样品夹，适合直径24-68毫米的培养皿，适合长度≤120毫米的玻片； 6.原厂验证原装进口配套图像工作站：Intel Xeon w5-3425，≥12核， 3.2 GHz，内存≥128GB，高性能Nvidia RTX A5000显卡≥24GB，硬盘≥12T，液晶真彩4K高清曲面显示屏(1个)≥37.5寸，显示屏分辨率≥3840 x 1600，操作系统Windows 11； 7.软件系统： 7.1.专业的软件，用于控制扫描过程和图像处理，使用先进程序语言，程序执行效率高，快，稳定。整个系统程序，包括控制，检测、分析功能设计合理，操作界面友好，操作简便； 7.2.控制硬件的功能：控制电动显微镜、选择激光波长、调节激光强度、拍摄2-5维图像、选择光谱拍摄范围、成像分辨率、实验条件实时记录、一键式恢复等； 7.3.三维重构软件：具有多种三维重构渲染方式，包括最大强度投影、透明、深度标识和阴影投影等方式，允许xy、xz、yz任意角度进行切面观察，可对重构图进行任意角度旋转、平移、放大和缩小，可对每个荧光通道的强度、灰阶、伽马值及透明度进行独立调节，可根据用户需要对不同荧光通道进行颜色分割显示，可将复杂的3D重构效果导出成电影文件； 7.4.共定位分析软件：通过散点图法对双色荧光数据进行共定位分析，可分别对每个通道的背景及阈值进行调节，得出共定位百分比及皮尔森相关系数等统计数据，数据可导出至Excel表格； 7.5.图像调节亮度、对比度，单个通道分别调节或多个通道同时调节； 7.6.图像处理：旋转、裁剪、多种滤镜、添加标尺、箭头、文字等；
7.7.多功能全标本导航，全标本拼图。能进行自定义ROI形状的拼图，能拼接出长条形或圆形的大图，节省不必需的区域成像，加快拼图速度。能指定不同ROI区域使用不同的物镜进行拼图。能一次性批量化扫描多个标本多个ROI拼图； 7.8.能进行全片无缝拼图扫描，带聚焦地形图功能，能适应标本高低不同的焦面进行多焦点自动对焦及拼图。用户能自定义多个不同的焦点。能结合电动Z轴进行三维拼图，拼接结果能根据需求进行大图三维重建、大图三维叠加； 二 配置清单 1.405 nm固体激光 1根 2.脉冲激光器（包含488nm，514±5nm，561±2nm，594nm、638±2nm、685±2nm谱线） 1套 3.高分辨扫描振镜1个 4.高灵敏度检测器检测器3个 5.明场检测器1个 6.全电动研究级倒置显微镜主机1个 7.荧光光源1个 8.倒置用电动扫描台1个 9.通用型样品夹框1个 10.荧光滤块（红、绿、蓝）1套 11.进口防震台 1个 12.10倍共聚焦专用干镜1个 13.20倍共聚焦专用干镜1个 14.40倍共聚焦专用干镜1个 15.63倍共聚焦专用油镜1个 16.高亮度显示器1个 17.图像工作站1个 18.高分辨率功能1个 19.软件（包含三维重构功能、多功能导航拼图功能、共定位分析功能）1套 20.活细胞工作站 1套 21.硬件防漂移 1个 22.UPS电源（≥15分钟） 1个 23.除湿机 1个
26 | 电穿孔系统 | 进口 | 1 | 20 | 电穿孔系统，主要用于将DNA、RNA、蛋白质等分子高效转入各类细胞中，支持原核（如大肠杆菌、酵母）和真核（如哺乳动物细胞、植物原生质体）细胞类型。 | 一.技术参数： 1. 输出电压：10-3000V 2. 能提供波型：指数衰减波和方波，适用于所有细胞类型，原核的和真核的 3.电容：10-500V，25-3275uF，25uF增量；500-3000V，10，25，50uF 4.电阻（并联）：50-1000欧，50欧增量，加无穷大 5. 样品电阻：10-2500V内，最小20欧；2500-3000V，最小600欧 6. 方波时间：10-500V：持续时间0.05-10ms，0.05ms增量；持续时间10-100ms,1ms 增量，1-10个脉冲，间隔0.1-10ms；500-3000V：持续时间0.05-5ms，0.05ms增量，1-2个脉冲，最小间隔5s 7. 模块化设计，包含 主控制单元，真核控制模块，原核控制模块和独立电击腔 8. 具备PulseTrac 电路 和 Arc 保护技术，可以提供脉冲前样品电阻测量，当脉冲或电路中断时，可安全地自动放电，用户可选择进行校准和电容器测量 9. 预存有经优化的针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序 10. 手工编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需要的时间常数，可储存至少140个用户自己的程序 11. 能根据不同的波型选择，提供实际发送脉冲的数据，显示包括实际的时间常数、实际的电压，脉冲间隔和脉冲时间等参数 12. 能够储存和唤回前至少100次实验的实验参数 13. 电击腔外置，独立电击腔可单手操作，能适当地定位电击杯来进行安全操作，电击腔有一个安全内锁装置，可以避免在开盖时高压电流被发送，同时，需被电击的电穿孔介质可以先放到里面去测量其电阻 14. 用户可选择进行校准和电容器测量 15. 保证高压电容器+/- 10%的公差。低压电容器也可在仪器所有使用寿命过程中被PulseTrac功能测量和调节到±10%的公差 16. 不需要使用专用的电击缓冲液 二. 配置要求： 1. 电穿孔完全系统主控制单元1个 2. 原核控制模块1个 3. 真核控制模块1个 4. 电击腔1个 5. 0.1 cm，0.2 cm，0.4 cm电极杯各5个; 6. 完全系统 包含主单元 + CE模块 + PC模块 + ShockPod电击槽，覆盖真核与原核细胞适用（如哺乳动物细胞、细菌、真菌）
27 | 数据存储器 | 进口 | 2 | 10 | 超大容量存储硬盘，储存神经系统影像学等数据。 | 1. 核心硬件参数 1) 存储类型为固态硬盘（SSD），使用BiCS5 112层 TLC NAND闪存颗粒。 2) 主控芯片为西部数据定制主控。 3) 接口支持USB 3.2 Gen 2×1（10Gbps）。 4) 物理尺寸为99.2×99.2×40.2毫米，重量272克。 2. 性能参数 1) 连续读取速度最高约1000MB/s，连续写入速度未公开。 2) 无独立缓存机制，依赖主控芯片调度资源。 3) 耐用性指标如总写入字节数（TBW）未公开。 3. 独特优势 1) 采用桌面静音设计，无机械结构，实现零噪音运行，适合安静办公环境。 2) 即插即用兼容Windows和macOS系统，预先格式化exFAT文件系统方便快速使用。 3) 紧凑体积设计，比传统桌面硬盘轻约70%，便于空间优化。