## Sheet2
2025年科研设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
8 | 超声波细胞粉碎机 | 进口 | 1 | 5 | 一种利用强超声在液体中产生空化效应进行物质处理的多功能仪器，用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。 | 一. 主要功能特点和技术参数： 1.整体设备操控屏幕和隔音箱一体式设计，箱体主要部件ABS开模制造流线型外观，符合人体工程学的操作界面，人机操控界面友好，不多占实验室空间; *2.箱体内胆采用304不锈钢内胆，内置夹层隔音棉，降低噪音的同时，更利于方便清洁，防止细菌生成; 3.新一代的节能数字超声电路，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需经常手动调节能量; *4.设备具有超声变幅杆自动识别功能，更换不同尺寸的钛合金变幅杆无需手动调节，仪器具有自动识别功能; 5.二种超声模式可选：可选择连续超声模式；可选择间隙性超声模式，适合不同实验需求; 6. 超声变频器采用锆钛酸铅晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体; 7. 独有的自动振幅和脉冲补偿功能，保持频率稳定，确保在超声过程中探头振幅不因承载变化而变化; *8.超声探头采用美标TC4高强度钛合金材质，可间歇工作，也可空载运行，长时间使用探头不易磨损空化（需现场验证，连续超声30分钟探头不损伤）; *9.设备主要参数: 9.1. 超声频率：25KHz自动追频，自适应; 9.2. 超声标称功率：900 W，功率可调：0-100%，步进10%，也可细化至步进1%; 9.3. 处理量： 0.1-800 ml，需要选配不同的变幅杆; 9.4. 总时间可调：0.1 s-9999 m，脉冲间隙时间可调：0.1s-99.9s; 9.5. 7寸医用级电阻触摸屏触控操作，时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，操作简单便捷；屏幕实时显示工作参数，运行状态倒计时显示；微处理控制器设有密码保护功能，可自由编辑程序及自动记忆设定的程序；智能芯片可自动识别不同尺寸变幅杆的功能；仪器具有超电流、超电压、超温报警功能; 9.6. 采用PT100温度传感器，控制样品温度（0-200 ℃）; 9.7. 换能器采用ibidi陶瓷晶片可长时间工作不易发热，具有体积小、重量轻、性能稳定的特点方便手持模式工作; 9.8. 隔音箱分两部分组成，外壳尺寸：330 X 300 X 500 mm，内胆尺寸：290×235×320 mm 材质为304不锈钢，一体式氩焊成型，具有低噪音、易清洁的特点，同时具备照明功能，紫外及臭氧杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能; 9.9. 钛合金变幅杆标配：6 mm(其他尺寸可选)； 二. 基本配置： 1.一体式超声破碎机主机 1台 2.密闭换能器器及钛合金探头 1套 3.铝合金升降台 1个 4.操作手册 1份 5.铝合金支架 1套 6.照明灯 1套 7.温度探头 1个 | 3
9 | 冷冻研磨仪 | 进口 | 1 | 6.5 | 冷冻研磨仪是一种结合低温冷冻与高效研磨技术的实验室设备，主要功能包括：低温研磨使生物组织等样本变脆，便于后续研磨。 在分子生物学领域，可高效破碎动植物细胞，提取DNA/RNA，支持基因测序和病理分析等研究。 | 主要功能和技术指标： 1.15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用24位和48位的低温冷冻适配器; 2.可以兼容的样品量：64*（0.2-0.5 ml）/64*2 ml/12*（5-15）ml/4*25ml/2*50ml 可以定做各种规格研磨管; 3.触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作： 3.1.可存储20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式; 3.2.模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰; 3.3. 开盖运行保护：电磁锁定; 3.4.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节; 3.5.最终出料粒度：~5 µm; 3.6.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 ; 3.7.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护; 3.8. 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级： <55db; 3.9.在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性; 3.10.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm; 3.11.加速： 在2秒内达到最大速度。 减速： 在2秒内达到最低速度。噪音等级： <55db; 3.12.智能启动：在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作; 3.13.固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%; 3.14.制冷功能： 采用“具有冷冻功能的研磨装置”技术，可以实现，-50℃到室温可调节。 控温精度：控温精度：±0.5℃。有效的解决研磨过程中升温过快影响样本变性，结块的问题，提高成功率; 3.15.采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化; 3.16. 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可; 3.17. 可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2 ml×96 孔板， 2.0 ml×24适配器，5.0 ml×12适配器，15 ml×8适配器， 15 ml×8适配器， 25 ml×4适配器 ，50 ml×2适配器，2.0 ml×48适配器，5.0 ml×24 适配器， 2.0 ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0 ml×12冷冻适配器（可达-196℃），15 ml×8冷冻适配器（可达-196℃），2 5ml×2冷冻适配器（可达-196℃），50 ml×2冷冻适配器（可达-196℃），可接受任意规格定制。 | 3
10 | 振荡器（多功能） | 进口 | 1 | 2 | 可进行各种混合、振动和旋转作业。 提供不同的涡旋频率，可在 0.5 至 50 ml 管子中进行各种混合，也可为多达 42 个微量离心管同时产生涡流。速度控制器每分钟自动在 RPM 和摇晃之间交替一次，控制精确，可确保摇摆的一致性、可靠性和再现性。 | 技术参数： 1.旋转速度：1-99 RPM； 2.可调旋转速度设置步骤； 3.操作模式数量：28种标准+3种定制； 4.环境温度 ：10~45°C； 5.相对空气湿度：最高80 %； 6.含主体仪器、混合支架、12V电源适配器 DC 12V, 1.5A（含欧式插头）。 | 3
11 | 大小鼠脑立体定位仪（数显） | 进口 | 2 | 24 | 针对小动物颅内手术操作和注射快速精准定位而设计的框架设备。操作简便，显示全面清楚，通过固定杆的可移动型调节。主要用于实验动物脑部结构的精准定位，支持定向刺激、药物注射、电位引导等操作，广泛应用于神经科学研究。 | 技术参数： 1、单臂数显脑立体定位仪 1.1 系统组成： 1.1.1 基座、三轴旋转双臂、大鼠牙齿固定夹； 1.2 招标参数： 1.2.1 粗调： 1.2.1.1 X轴：移动总距离80毫米； 1.2.1.2 Y轴：移动总距离80毫米； 1.2.1.3 Z轴：移动总距离80毫米； 1.2.2 微调： 1.2.2.1 X三轴方向均具有10μm操作精确度。 1.2.2.2 Y三轴方向均具有10μm操作精确度。 1.2.2.3 Z三轴方向均具有10μm操作精确度。 1.2.3 最小步进量：10μm 1.2.4 三轴分辨率：10μm 1.2.5 在垂直角度可以进行180°旋转和任一位点锁定。 1.2.6 在水平角度可以进行360°旋转和任一位点锁定。 1.2.7 数字显示移动距离，精确度为0.1微米 1.2.8 显示屏可以随时调零 | 3
12 | 小动物气体麻醉机 | 国产 | 1 | 7.5 | 小动物气体麻醉机主要用于通过吸入式麻醉实现动物的无痛手术状态，确保实验动物在手术过程中生命体征稳定。通过调节麻醉气体浓度与氧气流量，可精准控制麻醉深度，避免传统注射麻醉需反复补药的风险，同时减少动物应激反应。废气回收系统保障操作人员安全，且蒸发罐出厂全检，浓度输出稳定，不受流量、温度等因素影响。适用于小鼠、大鼠、兔子、猫等7kg以下动物的手术操作，包括脑定位、活体成像、造模、采血、解剖分离等实验场景。 | 技术参数： 1.吸入式气体麻醉设计，适合对5KG 以内啮齿类，兔等动物进行维持和诱导麻醉； 2.异氟烷主机原装进口，性能稳定，符合ISO 13485和欧洲CE质量认证； 3.采用单呼吸管路，无再循环呼吸系统，减少死腔； 4.精确的玻璃管氧气流量计，调节范围0-1000毫升/分钟，精确可调，适合小动物低流量麻醉。流量计带有数字放大功能，观察更清晰方便。可扩展其他范围的流量计。 5.可以根据客户不同需求升级双流量计，可以选择笑气（N2O），氮气（N2），二氧化碳气体（CO2）等； 6.异氟醚麻醉挥发罐输出精度为0.1%，输出稳定，密闭性好，安全可靠，输出浓度0-5%可调； 7.可以在国内实现麻醉罐校准服务，提供校准方案； 8.结构紧凑，美观大方；内置式旋钮，操作方便； 9.机架上自带麻醉气切换开关，抽拉式设计； 10.配备PE手术板，可扩展水浴循环保温功能，对动物进行体温维持； 11.配备翻盖式小动物麻醉诱导盒，可以清晰观察麻醉动物的麻醉深度。专业各种规格的面罩：能满足大小不同动物的需求，另有多个大小鼠专用面罩(特制)，可以根据动物大小自行裁剪面罩大小.提供不少于4个面罩； 诱导箱尺寸：20cm*14cm*12cm； 12.可扩展负压型废气清除器，大容量设计，储量可达3500ml，一次装粉可吸收300g的麻醉废气；清除器噪音<20（dBA）；配备内外双层麻醉面罩，尺寸直径21mm*41mm，可实现对超过95%麻醉废气的清除；废气清除器连续工作时间＞24小时；流量可调、可控，标配流量控制范围0-1L/Min，可选配0-5L/Min；带正压供气功能，流量调控范围：0-1L/Min，压力＞0.2kg/cm2； 13.活性炭罐为可重复使用设计，可方便更换活性炭粉，使用和维护成本很低； 14.配备便携式空气泵，尺寸不大于120*70*50mm,，噪音<15 （dBA）； 15.可根据实验需求升级为五通道，每通道独立进行麻醉控制。 | 3
13 | 小鼠尾静脉注射固定器 | 国产 | 1 | 0.3 | 主要用于实验动物尾静脉注射过程中的固定与血管可视化操作，可显著提高注射成功率。该设备专为小鼠尾静脉注射设计，常见于药理学、毒理学等实验研究，尤其在需要精确控制药物剂量的场景中应用广泛。 | 主要技术参数： 1.快装鼠筒可盛装17-40g的小鼠； 2.0.5W LED 黄光灯； 3.五倍放大镜； 4.配带压块释放脚踏开关； 5.电源适配器：输入：AC100-220V 50Hz，输出：DC 12V 2A； 6.整机尺寸约：220*140*125cm； 7.整机重量：约1.8Kg。 | 3
14 | 超微量注射泵 | 进口 | 1 | 7.2 | 纳升注射系统，主要用于微量液体处理，尤其在生物医学研究和实验动物模型建立中发挥关键作用。广泛应用于药效评估、神经科学实验、基因工程等领域，尤其在动物模型构建中用于药物注射或溶液置换。 | 技术参数： 1. 纳升灌注泵头 1.1 远程控制：可以； 1.2 专用玻璃毛细管外径：1.14毫米； 1.3 专用玻璃毛细管内径：0.53毫米； 1.4 每整步线性移动距离：12.7微米/步； 1.5 不锈钢柱塞外径：0.48毫米； 1.6 每纳升体积柱塞移动：5.5微米； 1.7 最大注射体积：4200纳升； 1.8 最慢注射速度：1.617纳升/分钟； 1.9 最快注射速度：644纳升/秒； 1.10 最小增量体积：0.1纳升； 1.11 运输重量：1.1公斤； 2. 触屏控制器 2.1 操作模式：触屏操作； 2.2 触摸原理：电阻式； 2.3 触控屏大小：12厘米； 2.4 控制器大小：12.7 X 15.2 X 8.9厘米； 2.5 工作电压：12伏直流（1.0安培）； 2.6 控制器通道数量：2个； 2.7 控制器脚踏开关：3.5毫米连接头； 2.8 外接电压范围：100-240伏特； | 3
15 | 振荡培养箱 | 国产 | 1 | 5.9 | 主要用于微生物培养、细胞培养及发酵研究等领域，广泛应用于生物学、医学、制药和环保等科研场景。设备通过恒温控制与振荡功能为样品提供适宜生长环境。 | 技术参数及要求： 1.两层叠加模式：同时至少满足2个振荡需求（多人同时使用不同温度、振荡频率等）； 2.摇板可以自由抽出，摇板下方带有导流防水装置，避免漏液导致电机损坏； 3.振荡频率范围：30-350rpm； 4.振荡频率精度：±2rpm； 5.摇板振幅：大于20mm； 6.温控范围：4-60℃； 7.温度调节精度：±1℃； 8.温度均匀度：±1℃； 9.显示方式： 液晶屏，具有操作界面锁定功能； 10.门板：中空钢化玻璃门，方便观察箱内运行情况； 11.对流方式：强制对流； 12.最大容量： 单层大于250ml×20或500ml×10或1000ml×10或2000ml×4； 13.摇板尺寸：单层小于600mm×600mm； 14.标准配备：万能夹具、固定夹具或试管夹具； 15.电源：AC220±10%50～60Hz； 16.采用自平衡系统设计，确保高频率振荡时机身稳定性； 17.箱体内有紫外灭菌功能。 | 3
16 | 96孔板离心机 | 国产 | 1 | 0.4 | 96孔板离心机是专为96孔板甩板离心设计的离心机 | 技术参数： 1.最高转速：4000rpm； 2.最大相对离心力：1550×g； 3.最大容量：2×96孔； 4.定时范围1～99min； 5.转速精度：±10r/min； 6.适用于微孔板、酶标板、PCR板、各类高度深孔板，兼容性更加广泛； 7.体积小巧，节约实验室空间，采用全钢结构，不锈钢离心腔； 8.微机控制，交流变频电机，运行平稳，宁静； 9.LCD液晶显示，操作简便，显示更为清晰、直观； 10.运行中可随时更改参数，自动计算并同步显示离心力RCF值无需停机； 11.食品级硅胶一体成型密封圈，美观经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，持久不变形不开裂； 12.10档加、减速控制，自动档位调节，可自由停车，40组程序存储空间，用户可自由编程； 13.并设有超速、超温、不平衡、门盖等多种保护及故障自动报警功能，增强安全性； 14.容量：4块酶标板/培养板、2块深孔板/PCR板。 | 3
17 | 翘板摇床 | 国产 | 1 | 0.4 | 翘板摇床主要用于实验室样品处理，通过上下摆动和平台振动实现温和混匀效果，适用于多种实验场景。通过摆幅的波浪式运动，使容器内液体产生波状流动，适用于电泳凝胶染色/脱色、分子杂交、抗原抗体反应等需要温和处理的实验。 | 技术参数： 1.翘板速度：10 ～ 100 rpm； 2.定时范围：1min ～ 99h59m/0为无限长； 3.摆幅：上下 25mm（10 度）； 4.最大载重：5.0kg； 5.输入电源：AC100 ～ 230V,50/60HZ； 6.功率：45W； 7.外形尺寸：（W×D×H） 284×264×139 (mm)； 8.净重：5.6kg； 9.整机采用滚珠轴承，耐磨损，噪音小； 10.采用直流无刷电机，免维护。 | 3
19 | LCD数控圆盘旋转混匀仪 | 国产 | 1 | 0.31 | 广泛应用于生物化学实验、基因工程、医学检测等领域，适用于1.5-50ml离心管的液体、粉末混合。支持连续运转和定时运转两种模式，满足不同实验需求。通过LCD屏实时显示转速，范围10-70rpm可调，适配不同实验场景。混合角度可在0-90°范围内自由设定，影响混匀效果。 | 技术参数： 1.电压：100-240V，50/60Hz； 2.功率：40W； 3.主机可调角度：0-90°； 4.电机：直流无刷电机； 5.速度范围：10-70rpm； 6.速度显示：LCD； 7.定时：有； 8.时间显示：LCD； 9.时间设置范围：1-1199min； 10.运行方式：定时 / 连续运转； 11.尺寸 [深×宽×高]：280×210×300mm； 12.重量：8kg； 13.允许环境温度：5－40℃； 14.允许相对湿度：80%； 15.外壳防护等级：IP21。 | 3
20 | 紫外交联仪 | 进口 | 1 | 1.3 | 紫外交联仪是一种多用途的254nm紫外辐射系统，主要用于核酸交联于膜上、琼脂糖凝胶中DNA的切割、嘧啶二聚体产生的部分限制性内切酶消化、突变筛选及PCR污染消除。该仪器可替代传统烘箱2小时处理，数秒内完成核酸固定并提升杂交信号强度5-10倍 | 1. 可预设或手动调节紫外强度和曝光时间 2. 最高UV能量设置可达999.9mj/cm2 3. 5个254nm的短波紫外灯管 4. LED显示时间/能量 5. 紫外安全门锁设计 6. 紫外安全视窗 紫外线配置 波长：254 nm（短波紫外线），标配5根紫外灯管，提供均匀照射。 能量控制： 能量范围：0–999.9 mJ/cm²（微处理器精准控制）。 预曝光模式：默认120,000 μJ（微焦耳）或5分钟。 功率：8 W（整机功率60 W）。 时间与测量范围 曝光时间：0–999.9分钟（可自由设定）。 实时监测：内置UV传感器，工厂校准确保数据可靠性 | 3
21 | 磁力搅拌器 | 国产 | 1 | 0.2 | 磁力搅拌器主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理，使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转，从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统，可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度。 | 技术参数： 1.工作盘尺寸：φ135mm（5英寸）； 2.盘面材质：不锈钢陶瓷涂层； 3.电机类型：直流无刷电机； 4.电机输入功率：18W； 5.电机输出功率：10W； 6.功率：30W； 7.电源：100~240V,50/60Hz； 8.搅拌点位：1； 9.最大搅拌量（水）：20L； 10.搅拌子最大尺寸：80mm； 11.转速范围：0~1500rpm； 12.转速显示：刻度； 13.外壳防护等级：IP21； 14.尺寸（长x宽x高） ：160×280×85mm； 15.重量：2.8kg； 16.允许环境温度湿度：5~40℃,80%RH。 | 3
22 | 影像分析工作站 | 进口 | 2 | 24 | 实验室神经系统影像分析工作站主要用于神经科学研究，其核心功能包括多模态影像融合、三维重建、自动测量及数据管理，可支持临床诊疗与科研需求。 多模态影像处理支持MRI、CT、PET等多模态影像数据的融合与三维重建，能够自动生成脑组织结构模型、肿瘤轮廓等，并实现容积测量和动态透视功能。 | 1. 核心硬件参数 1). -处理器：24核CPU：16性能核 + 8能效核 2). -GPU：76核图形处理器（最高配置），支持硬件加速ProRes编解码 3). -内存：128GB统一内存（可扩展至192GB，800GB/s带宽） 4). -存储：2TB固态硬盘（支持PCIe 4.0 NVMe扩展至8TB） 2. 技术参数 1). 扩展性： a. 6个PCIe Gen4扩展槽（分Pool A/B带宽池，支持16+8通道分配） b. 支持外接RAID阵列卡（如HighPoint NVMe RAID AIC），优化存储吞吐 c. -I/O接口： d. 8个雷雳4（USB-C）接口 + 2个HDMI 2.1输出（支持6台Pro Display XDR） e. 双10Gb以太网端口 + Wi-Fi 6E/蓝牙5.3 2). 性能优化： a. 32核神经网络引擎（40%快于M1 Ultra），加速AI图像分析与医学影像处理 b. 媒体引擎支持22路8K ProRes视频流，适配医疗影像实时渲染 3). 生态整合： a. 深度集成Metal API与Core ML框架，提升核磁数据并行计算效率 b. 封闭式硬件-软件协同设计，降低延迟并保障稳定性 4). 安全与维护： a. 硬件级Secure Enclave加密，符合医疗数据安全标准 b. 模块化设计（需专用工具拆卸），但升级需官方支持 | 3
24 | 自动扫描显微镜和图像分析系统 | 国产 | 1 | 200 | 为中期寻找、图像采集和计算机辅助染色体分析系统，基于明场和荧光扫描技术，临床上用于协助有资质的细胞遗传学家对来源于人体的细胞样本，进行染色体核型分析，包括对染色体进行识别、排序、重定位和高倍图像捕获，协助操作人员观察染色体视图，寻找细胞异常。 | 一、系统组成和配置 1.1. 显微镜部分: 1.1.1、品牌研究级全自动正置荧光显微镜 1套；1.1.2. 带全自动玻片进样系统（通量≥120片） 1套；1.1.3.带全自动滴油系统 1套；1.1.4.带条码扫描器 1套；1.1.5.带智能UPS不间断电源 1套；1.1.6、带荧光光源 1套。 1.2 扫描主机部分: 1.2.1.品牌电脑（服务器级别） 1套；1.2.2. FISH自动扫描及分析软件 1套。 二、技术参数： 2.1.显微镜部分： 2.1.1.全自动正置一体化显微镜：电动Z轴；电动记忆载物台升降；电动光路切换；电动物镜转换器；电动光闸；电控光源管理系统：转换物镜时自动光强度调节，不损害工作人员的眼睛；Z轴电动调焦，自动控制摄像头; 2.1.2.光学系统：无限远光学系统; 2.1.3.*荧光光源：X-Cite LED光源，典型使用寿命25000小时； 2.1.4.按探针要求配置FISH专用荧光滤片（滤块是选配）； 2.1.5.全电动物镜转盘及荧光滤片转轮，可同时安装7个物镜及8个荧光滤片，覆盖所有FISH荧光探针； 2.1.6.所有显微镜参数都量化, 并能被存储和复制；可自动记录、保存光强和孔径光栅设置，物镜转换后不需要调光强; 全自动调节孔径光阑、全自动调节视场光栏，以达到最佳观察效果; 2.1.7.配有TFT液晶触摸屏显示；集成于显微镜主机机身，可显示照明方式、放大倍率、观察方法、光强度、孔径光栏、视场光栏等参数；实现参数的显示和显示屏触摸操; *2.1.8.7位全自动编码物镜转换器：线程值M=25； 2.1.9.恒定色温管理模块：可自动根据使用的每只物镜、光强强度，自动调整色温，照相时不需要在调节摄像头的白平衡操作了，保证了拍摄照片的真实性、不会出现照片由于低压时显微镜的光强度变化而造成背景呈红色和橙色; *2.1.10.配置低倍1.25x，10x扫描物镜和高倍63x捕捉图像物镜共三个; 2.1.11.10X扫描物镜：M=25新型增强反差型荧光物镜(NA≥0.32); 2.1.12.63X捕捉图像物镜：M=25顶级平场半复消色差油镜（NA≥1.32）; 2.1.13.目镜：10X宽视野目镜; *2.1.14.CMOS照相机：科研级别，高分辨高速高灵敏度专业显微镜专用单色照相机,面积≥1.1英寸; *2.1.15.CMOS芯片分辨率：4112x3008像素,即总像素≥1240万，单像素尺寸≥3.45*3.45 um; *2.1.16. 自动进样器一次性装载玻片数量≥120片； 2.1.17. 自动进样器采取封闭性结构，玻片不暴露在空气中，不易污染; 2.1.18. 配备玻片条码识别器，方便日后与医院LIS/HIS/PACS系统对接; 2.1.19.配备智能UPS不间断电源; 2.1.20. 配备DAPI和绿色滤块，Orange滤块。 2.2.扫描软件功能： 2.2.1.一次性可以自动扫描玻片数量≥120片; 2.2.2.自动加油功能：油镜下自动滴加镜油，保证镜油能均匀覆盖在玻片表面; 2.2.3、智能UPS不间断电源保护功能。
2.2.4、可以自动调用模板进行全自动扫描，中途不须人工干预，一次可以自动扫描≥120张玻片以上。 2.2.5、FISH自动扫描，在10倍镜下，系统用大约2分钟来扫描中期相细胞核FISH玻片（扫描区域1cm x 1cm），这个速度包括建立初始的聚焦地图。系统大约用4分钟来捕获10个高倍数中期相FISH图像，每个中期相FISH图像包含3个聚焦平面和4个荧光通道，时间包括所有图像增强的步骤。 2.2.6、系统可全自动完成多通道荧光图像的捕获和拍摄，能够把不在一个焦面景深内的荧光信号进行多层图像组合，不同荧光通道间可以任意搭配组合显示。 *2.2.7、系统可以自动扫描玻片、选择细胞、具有对间期细胞的FISH荧光自动Z轴荧光图像采集，可通过Z轴堆栈图像逐层回放或最大强度投影模式显示。系统自动完成荧光点计数（Spot Counting）功能，可以准确报告荧光点的数目和状态。 2.2.8、FISH：可捕获单通道荧光核型中期相（Q带或DAPI复染）；或多通道捕获中期相FISH图像；可设置模板进行多色荧光核型分析（M-FISH）。 2.2.9、间期细胞FISH：可自动点计数或手动打分分析间期细胞核，用于扩增分析、融合、断裂分析、计数分析。 2.3、FISH分析软件功能(RUO)： 2.3.1、FISH分析软件数（含软件控制单元）1套。 2.3.2、 系统可以控制荧光显微镜的所有电动部件，能够对荧光多通道图像进行层层叠加，处理中期、细胞FISH及组织FISH样本，样本可以被多至三或更多的荧光标记； 2.3.3、对荧光采集图像可以进行自动或手动二值化控制、修正背景、自动清除背景杂质、放大局部图像、以及处理阈度值；可以自动增强DAPI复染色带型、自动或手动干预识别着丝粒、交互显示DAPI复染色图像或多重荧光标记彩色合成图；可进行文字或标签注释； 2.3.4、具有各种方便灵活的功能快捷键界面，使用简单容易掌握；荧光图像处理设有快键键，能自动去除背景荧光，对单通道荧光与组合荧光下的图像均可进行分析处理； 2.3.5、*系统能够自动分析或有选择性合成不同焦面荧光图像，把不同焦面图像组成单一图像（包括所有探针信号）； 2.3.6、图像可以存储成WINDOWS软件通用的TIFF、JPG等格式； 2.3.7、系统可以识别DAPI和PI染色的染色体分带细节，调节FISH图像的探针信号对比度，对目标探针亮度进行单独或全部修饰，有对信号的ROI采集功能； 2.3.8、系统可以对探针标记和G-带染色体进行比较，计数杂交信号，能够计算FISH信号的强度、面积、距离等，可做FISH图，可定位中期FISH图中的信号； 2.3.9、用户可自定义间期细胞分类器，可选择圆形或叶状细胞或者两种形状都选择，这让用户可以针对浆细胞或者针对其他感兴趣的细胞进行打分。同时，分类器还可以区分形状相似大小不同的细胞，以帮助客户筛选特定类型的细胞。 2.3.10、用户可以用3D动画的形式演示帧图像和网格图中的信号点在不同Z轴平面上的情况，确认信号点在3维结构中的定位情况。用互动式饼图进行结果统计，用颜色编码的饼图表示每一类细胞的个数和百分比。可对单个细胞图像进行增强和注释，以供打印或插入报告中。 三、电脑工作站： 3.1 扫描主机 3.1.1、扫描主机：高性能DELL Precision 5820 专用图像处理工作站： 3.1.2.CPU英特尔Xeon 4 core 4.1GHz, 4核，内存：16G 2T SSD硬盘，正版win11软件，24寸以上LED显示器。显卡：Nvidia RTX PCie。6G显存。
26 | 电穿孔系统 | 进口 | 1 | 20 | 电穿孔系统，主要用于将DNA、RNA、蛋白质等分子高效转入各类细胞中，支持原核（如大肠杆菌、酵母）和真核（如哺乳动物细胞、植物原生质体）细胞类型。 | 一.技术参数： 1. 输出电压：10-3000V 2. 能提供波型：指数衰减波和方波，适用于所有细胞类型，原核的和真核的 3.电容：10-500V，25-3275uF，25uF增量；500-3000V，10，25，50uF 4.电阻（并联）：50-1000欧，50欧增量，加无穷大 5. 样品电阻：10-2500V内，最小20欧；2500-3000V，最小600欧 6. 方波时间：10-500V：持续时间0.05-10ms，0.05ms增量；持续时间10-100ms,1ms 增量，1-10个脉冲，间隔0.1-10ms；500-3000V：持续时间0.05-5ms，0.05ms增量，1-2个脉冲，最小间隔5s 7. 模块化设计，包含 主控制单元，真核控制模块，原核控制模块和独立电击腔 8. 具备PulseTrac 电路 和 Arc 保护技术，可以提供脉冲前样品电阻测量，当脉冲或电路中断时，可安全地自动放电，用户可选择进行校准和电容器测量 9. 预存有经优化的针对常见的细菌、真菌和动物细胞类型的实验程序 10. 手工编程时可进入或修改所有参数或直接编辑所需要的时间常数，可储存至少140个用户自己的程序 11. 能根据不同的波型选择，提供实际发送脉冲的数据，显示包括实际的时间常数、实际的电压，脉冲间隔和脉冲时间等参数 12. 能够储存和唤回前至少100次实验的实验参数 13. 电击腔外置，独立电击腔可单手操作，能适当地定位电击杯来进行安全操作，电击腔有一个安全内锁装置，可以避免在开盖时高压电流被发送，同时，需被电击的电穿孔介质可以先放到里面去测量其电阻 14. 用户可选择进行校准和电容器测量 15. 保证高压电容器+/- 10%的公差。低压电容器也可在仪器所有使用寿命过程中被PulseTrac功能测量和调节到±10%的公差 16. 不需要使用专用的电击缓冲液 二. 配置要求： 1. 电穿孔完全系统主控制单元1个 2. 原核控制模块1个 3. 真核控制模块1个 4. 电击腔1个 5. 0.1 cm，0.2 cm，0.4 cm电极杯各5个; 6. 完全系统 包含主单元 + CE模块 + PC模块 + ShockPod电击槽，覆盖真核与原核细胞适用（如哺乳动物细胞、细菌、真菌）
27 | 数据存储器 | 进口 | 2 | 10 | 超大容量存储硬盘，储存神经系统影像学等数据。 | 1. 核心硬件参数 1) 存储类型为固态硬盘（SSD），使用BiCS5 112层 TLC NAND闪存颗粒。 2) 主控芯片为西部数据定制主控。 3) 接口支持USB 3.2 Gen 2×1（10Gbps）。 4) 物理尺寸为99.2×99.2×40.2毫米，重量272克。 2. 性能参数 1) 连续读取速度最高约1000MB/s，连续写入速度未公开。 2) 无独立缓存机制，依赖主控芯片调度资源。 3) 耐用性指标如总写入字节数（TBW）未公开。 3. 独特优势 1) 采用桌面静音设计，无机械结构，实现零噪音运行，适合安静办公环境。 2) 即插即用兼容Windows和macOS系统，预先格式化exFAT文件系统方便快速使用。 3) 紧凑体积设计，比传统桌面硬盘轻约70%，便于空间优化。