## Sheet2
2026年第一批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 使用年限 | 对标产品 | 参数反馈 | 是否涉及配套耗材 | 配套耗材是否单一来源 | 配套耗材名称 | 配套耗材价格 | 每人使用量 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 心脏彩色多普勒超声诊断仪 | 国产 | 1 | 339 | 用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及血管（颈部、外周）、术中超声等超声临床诊断应用及相关科研；具备实时二维、实时三维经胸及经食管超声心动图、颈部血管成像技术。 | 1、高端心血管彩色多普勒超声主机 1台 2、成人心脏探头、成人心脏容积探头、儿童心脏探头、成人经食管容积探头、血管探头、小微凸探头各一支 3、提供超声设备必须为该厂家最高型号和最新版本，需配置该超声主机及选配探头所支持的所有软件功能，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。 4. 主机系统 5、超高数字化通道≥7000,000，全程动态聚焦发射声束； 6、宽频带、多频可变频成像技术； 7、数字化二维灰阶成像单元、谐波成像单元、彩色多普勒成像单元、频谱多普勒显示、组织多普勒和M型、解剖M型及四维成像单元。 8、 显示器与操作系统 9、具备≥22英寸数字高分辨率专业影像级液晶显示器，分辨率为≥1920 x 1080，无闪烁，多关节自由臂设计； 10、 主机操作键盘具备≥12英寸高分辨率液晶触摸屏，分辨率≥ 1920 x 1080 ； 11、 触摸屏可以与主显示屏实时同步显示动态图像，并可在触摸屏上进行容积图像的旋转、放大等调整； 12显示器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱和实时三维等； 13、 标准探头接口≥4个，均可互通互换，所有探头接口均为无针式探头接口，可支持经胸容积探头、经食道容积探头； 14、主机具备一体化耦合剂加热装置； 15、 具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节； 16、具备特殊探头技术：具有超宽变频、单晶体探头技术，单晶体探头技术支持本机选配的所有相控阵、矩阵及微凸阵探头。 17、所有探头均为宽频、变频探头，频率具体数值可在屏幕上显示。 18、主要成像技术 19、二维灰阶成像单元及M型显像单元 20、扫描速率: 相控阵探头，90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒；经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000 ，90°×90°、16cm深度时，帧频≥45帧/秒；经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750；凸阵,全视野，18cm深度时，帧速率≥ 45帧/秒；线阵,全视野，4cm深度时，帧速率≥ 74 帧/秒； 21、 扫描深度：心脏最大扫描深度≥30cm； 22、 扇扫角度：成人或儿童相控阵探头：≥120°（附图说明）； 23、声束聚焦:发射接收动态连续聚焦； 24、增益调节:2D/Color/Doppler可独立调节, TGC分段≥8， 支持LGC分段调节；侧向增益补偿技术，可支持相控阵探头，≥8段，且可视可调（附图证明）； 25、 动态范围≥350dB； 26、具备心肌增强功能，增加心肌和其他心脏结构信号，减少噪声及超声伪像，支持成人经胸二维和四维探头；（附图说明） 27、 具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头（包括成人相控阵探头、儿童相控阵探头、成人心脏矩阵探头）； 28、最大测量速度:PW，0°时，血流速度最大≥9m/s；CW，0°时血流速度最大≥25m/s （附图证明）； 29、取样宽度及位置范围:宽度0.5-20mm，分级可调（附图证明）； 30、 具备实时扫描中及已经冻结或存储后的图像参数调节； 31、 提供基于组织多普勒的定量分析，可同时显示32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价； 32 、支持经胸二维及矩阵实时三维造影成像技术； 33、支持经食管心腔造影成像； 34、 支持成人经胸单晶体矩阵实时三维探头、儿童经胸单晶体矩阵实时三维探头、成人经食管单晶体矩阵实时三维探头，单探头解决方案(包括二维、实时三维、造影等模式)； 35、 实时三维灰阶成像和实时三维血流成像，实时三维成像容积角度≥100*100°（附图证明）； 36、 实时任意多平面成像：同屏显示任意相交互的两幅图像；支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影等多种模式下应用；实时任意多平面成像支持自动心脏功能定量分析及多普勒定量； 37、具备实时三维全容积成像、实时三维缩放成像、实时三维高帧频成像、实时三维造影成像； 38、具备心腔镜或心脏内腔镜模式：包括三维容积光影渲染模式、深度三维容积光影渲染模式、彩色三维透视成像；心脏经胸和经食管实时三维模式下均可使用； 39、实时双视野容积成像，支持一键同时显示内面观和对面观，支持经胸和经食管实时三维图像显示； 40、实时三维MPR显示支持任意平面调整； 41、 实时三维断层成像，支持造影，负荷等多种模式应用，可同步显示≥12个切面； 42、实时三维定位评估技术，三维结构指导二维切面快速获取，快速获取所需解剖结构，精准测量感兴趣区大小，协助医生正确选择介入装置； 43、 触摸屏与主显示器可实时同步显示实时或冻结后的成人和儿童心脏三维图像，支持手指直接在触摸屏上调整心脏三维容积数据的旋转、缩放操作； 44、支持三维成像直接测量功能，可测量距离、面积等 45、 测量及定量分析 46、常规测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）：包括一般常规测量（直径、面积、体积、压差等）；多普勒血流测量及分析软件包； 47、 专业心脏功能测量与分析； 48、人工智能自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期，选择合适帧，经用户确认后，自动化进行标准2D距离测量； 49、 使用提供的连续波多普勒 (CW)、脉冲波多普勒 (PW) 和组织多普勒成像 (TDI)的多普勒频谱从心脏解剖标志定位识别主要血流剖面，自动导航至与多普勒测量相关的测量组，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统； 50、 自动二维左心房功能定量，左心房定量分析功能，无心电图依赖； 51、 可自动对二尖瓣环和三尖瓣瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能； 52、心脏自动应变定量：无心电图依赖，支持心脏常规二维、心脏造影成像等多种模式下使用；包含专用左心室心腔模型、专用左心房心腔模型、专用右心室心腔模型，全自动识别追踪，自动分析； 53、三维自动左室及左房定量：全自动识别追踪左室、左房、右室、右房等结构，无需人工点击图像；提供自动的四腔、两腔、三腔二维切面和短轴视图，准确评估心脏功能；通过大数据模型匹配，获得心脏模型及同步显示左心房、左心室容积曲线；提供左心全面三维定量参数；支持多个心动周期分析（不少于5个心动周期），并自动显示平均结果； 54、三维自动右室定量：人工智能技术，一键式启动，基于三维心脏超声全容积数据，自动建模及追踪分析；自动获取右心室容积模型及容积曲线，计算多个右心室容积参数；自动获取右心室为主的心尖四腔心切面，并计算右心室二维定量参数； 55、 三维自动二尖瓣定量：基于实时经食管三维超声数据，自动建模及追踪分析，匹配不同心动周期二尖瓣模型视图，全自动识别、描记、分析三维二尖瓣数据，自动生成彩色二尖瓣三维模型，同时获取≥7个测量组别（瓣环、瓣叶、交界处、其他值、手动测量值、动态测量）对应的核心参数及其曲线； 56、 三维自动左心耳定量：自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数。 57、探头配置：成人心脏单晶体相控阵探头一支； 成人心脏单晶体矩阵探头一支； 儿童心脏单晶体相控阵探头； 成人经食管单晶体矩阵探头一支； 单晶体小微凸探头一支； 血管线阵探头一支。 | 3
2 | 全自动洗胃机 | 国产 | 4 | 3.16 | 通过自动化程序清除胃内有害物质，保障患者安全 | 1 流量:≥2L/min(口腔插管档);≥1L/min(鼻腔插管档) 2 自控液量:冲液量:(250ml~350ml)/次;吸液量:(350ml~450ml)/次 3吸液量大于冲液量≤ 150ml/次 4 正、负压力设定范围:47kPa~67kPa 5 电源:~220V 50Hz 6输入功率≤110VA 7噪音:≤65dB(A) 8具有“口腔插管”和“鼻腔插管”两种洗胃模式 9本机增设手动冲、吸液量平衡装置，可解决由于胃内物质差异所引起的冲、吸液量不平衡状态; 10面板有洗胃循环次数和压力模拟显示状态，方便操作者掌握洗胃机工作状态 和洗胃的进展 11采用定量容积式转换缸，使吸出液量和冲入液量更加准确、可靠 12毛重≤12.5kg 净重≤10kg 13外形尺寸≤43cm×36cm×20.5cm | 3
3 | 全自动心肺复苏机 | 国产 | 1 | 25 | 用于心跳骤停患者的心肺复苏，能够提供胸外按压、人工通气 | 1、便携式电动电控心肺复苏机，适合院内、院前心肺复苏急救。 2、设备主机无触摸屏、显示屏等易碎部位，防摔抗撞、适应于当地急救恶劣环境。 3、主机含电池的重量：≤2.3Kg。（需提供产品说明书或第三方检测报告佐证） 4、主机与固定绑带的结合采用四孔位固定方式，以确保按压稳定性。 5、主机按压频率：至少含有100 次/分钟、110次/分钟、120 次/分钟3档可调，实际按压频率与设置按压频率的误差≤±1次/分钟。 6、主机按压深度：至少含有45mm、50mm、55mm三档可调，实际按压深度与设置按压深度的误差≤±2mm。 7、单块电池供电时间：电池可以连续运行的时间≥60分钟，配有备用电池，锂电池具有电量指示灯和电量检查按键，无需拆卸电池且无需开机即可检查电池当前的电量状态。 8、车载运行性能：通过EN1789《医用车辆和其设备.道路救护车》测试，具有测试报告，在三级公路上行驶速度40km／h，能持续稳定实施胸腔按压，实际按压频率误差≤±1次/分钟，且实际按压深度误差≤±2mm。（需提供产品说明书或第三方检测报告佐证）。 9、防电击类型分类：II类外部电源供电的设备，具有双重绝缘或加强绝缘设计，无需专用接地线，满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用。（需提供产品说明书或第三方检测报告佐证）。 10、设备整机高度：≤178mm，便于移动的救护车或者狭小的空间实施心肺复苏。 11、绷带挂钩距主机底座高度：≥45mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动。（需提供产品说明书或第三方检测报告佐证）。 12、主机两侧绷带挂钩间宽度：≤150mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩。（需提供产品说明书或第三方检测报告佐证）。 13、快速响应，主机开/关机按键启动和关闭时间≤2秒。 14、急救5G通讯要求：主机具有蓝牙及WIFI功能，便于进行5G救护车医疗舱移动局域网部署。 15、通过RTCA/DO-160G机载设备适航测试。（提供机载设备适航测试报告）。 | 3
4 | 高通量测序仪 | 国产 | 1 | 150 | 用于肿瘤、病原、遗传病等相关项目的高通量测序检测 | 1、 获得NMPA批准的三类医疗器械注册证，可用于临床检测。在临床上用于对来源于人体样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列。 2、 可开展肿瘤伴随诊断测序、肿瘤靶向甲基化测序、遗传病诊断测序、小型全基因组测序、宏基因组测序、低深度全基因组测序、转录组测序、多重扩增和杂交捕获等靶向测序等应用。 3、 测序仪控制软件：可实现中英文双语控制系统切换。 4、 操作模式：支持单载片测序、双载片同时测序、双载片滚动上机测序，以及混合读长的双载片混动上机测序等多种测序模式。 5、 采用四色荧光技术。 6、 芯片：单次可同时运行2张芯片。 7、 序列数目：单次运行两张芯片最高产出≥150M Reads数。 8、 数据量：单次运行最少可产出8G碱基数据，每24小时可产出96G碱基数据。 9、 自样品放入基因测序仪后，始终以原始序列为模板进行线性扩增。 10、 支持多种测序模式，支持单端测序 (SE) 和双端测序 (PE),至少包括PE50、SE100，需获得临床准入审批。需提供医疗器械注册证或备案凭证。 11、 SE100测序模式下，测序时长不超过5h。 12、 数据质量：使用标准文库≤100bp测序模式下，高于 Q30 的碱基百分比≥90%。 13、 采用规则阵列芯片技术。 14、 检测模式：可提供一键测序模式。 15、 操作界面智能交互，全流程动画指引，操作流畅，实时可视化。 16、 采用试剂预置设计，提升实验效率。 17、 仪器维护:测序流程运行结束后可直接进行自动清洗，无需手动干预。 | 3
5 | 全自动免疫组化染色系统 | 国产 | 1 | 48 | 用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测 | 1、用于病理组织标本的免疫组织化学和原位杂交检测，在同一台仪器上全自动完成免疫组化染色、双色免疫组化染色、免疫荧光、原位杂交、银染原位杂交等多种染色 2、在同一台仪器上全自动完成烤片、脱腊、抗原修复、染色到复染的全过程，中途无需额外人工操作 3、单一切片样本随时加载或取出，试剂随时添加 4、玻片处理能力：不少于30张玻片/循环 5、免疫组织化学检测提供原厂试剂 6、仪器上配有触摸屏，可以直接通过触摸屏进行仪器的操作 7、每一片玻片有独立加热板加热，具备从室温到100 ℃的加热功能 8、配备全自动液路准确提供实验所需液体，脱腊试剂中不含二甲苯 9、配备空气涡流混合器，能用不超过100ul试剂实现整张玻片上试剂的均匀覆盖 10、试验过程中每张玻片上覆盖液盖膜，保证样本完整及试剂不蒸发 11、具备条码扫描系统，全自动识别样本及试剂，实现玻片与试剂全程跟踪，保证结果的可重复性 12、具有可伸缩工作台，可放置上机试剂和样本，便捷上机 13、仪器运行过程中可以根据染色需要添加、下载、更换检测试剂，可以随时添加缓冲液，实现连续上样 14、具有原厂品牌的且取得NMPA注册证的ER、PR、HER2伴随诊断试剂 15、具有原厂品牌的且取得NMPA注册证的PD-L1伴随诊断试剂 16、可自动处理废液中的DAB 17、可远程查看、管理、完成和打印系统数据 18、具有质控管理和库存管理功能，能够实现批间验证及记录、质控蜡块的验证及记录等质控管理功能以及库存信息并设置最低量提醒 19、可以与LIS系统相连，实现数据的传输 20、原厂专业的工程师提供售后服务 | 3
6 | 全自动快速组织脱水机 | 国产 | 1 | 45 | 全自动快速完成病理组织的固定、脱水、透明、浸蜡，能够随取随做 | 1、功能：全自动快速完成病理组织的固定、脱水、透明、浸蜡，满足随取随做。 2、处理技术：采用第三代超声技术/超声空化组织处理技术，保证组织处理快速、安全，处理结果不影响后续免疫组化、分子病理检测。 3、能够自动检测识别出组织包埋盒数量，并根据识别包埋盒数量自动等比例精准加载试剂。 4、组织脱水时间：小组织（0.3cm及以下点状活检及0.1cm穿刺标本）约20~40min；大组织（直径≤1.5，厚度0.2cm）约60~90min。 5、组织处理仅需使用一种试剂，操作简单，便于管理。试剂不含二甲苯、甲醛。 6、试剂管理：1次加载多天使用；一键加载试剂后，原桶自动回收废试剂。 7、蜡液管理：具备定时预约化蜡功能，具备一键自动排蜡功能。 8、废气处理：废气处理系统内置活性炭炭包，对废气集中处理。 9、具备异常断电恢复功能，异常断电后屏幕显示流程恢复提示信息，使用更安全。 10、提篮清理：集成高温烘烤清理提篮功能，屏幕可实时显示正在提篮烘烤清理界面；清理不使用二甲苯等特殊试剂，不增加使用成本，更环保、人性化； 11、管路清洗：具备管路一键自动清洗功能，防止磷酸盐结晶堵塞，屏幕可实时显示正在清洗界面。 12、最大处理通量：≥90个/小时。 13、固定缸：≥1个，可独立使用。处理缸：≥2个，相互独立工作。浸蜡缸：≥1个，可独立使用。 14、组织处理程序：内置≥10种可编程组织处理程序。 15、显示器：高灵敏度彩色触摸屏，≥10寸。 16、远程联网功能：在线故障监测，及时有效响应售后服务。 17、安全防护：具有设备开机自检功能，设备门打开后机械臂自动停止。 | 3
7 | 标本冷藏柜 | 国产 | 1 | 4 | 用于冷藏存放取材后剩余的标本二周左右 | 1、产品适用于病理活检组织的接收和保存，设计符合“中国安全环保条例”的有关要求，安全无毒，美观耐用。（尺寸：1200*700*2000mm） 2、整体采用1.0mm 304#不锈钢磨砂板，内胆吸塑做防腐处理，具有坚固、美观，耐腐蚀等特点。 3、制冷采用进口压缩机制冷，柜内温度可控制在0℃~10℃。 4、使用电源220V/50HZ，功率300~1000W。 5、门配中空玻璃门，防凝效果好，门体有加热系统，以防冷凝水在门上凝固，四周密封，能有效防止有害气体溢出。 6、风冷型制冷，换热效率高，制冷效果好，无结冰结霜。 7、配数字电脑温度显示器，温控报警系统，以便柜内温度一目了然。 8、中间隔层φ8mm的钢筋喷塑格网，配专用耐腐塑料标本存放盒，承载强度大，以便标本存放方便。隔层高度可调节。(分五层，可以存放10个标本盒） 9、拉手集中在中间。电器控制按钮要安装在位于设备上方，以便开关方便，开门自动照明系统，安全带锁，防止意外开启。 10、设备制冷系统任何部位的制冷剂年泄漏量均≤0.5g（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标志的检测报告） | 3
8 | 外周动脉血流动力学监测模块 | 国产 | 4 | 60 | 通过桡动脉置管，无需校准即可连续监测心排量、外周血管阻力、血容量等循环相关参数，并同时显示动脉血压。 | 1.采用热插拔方式，无需单独的电源，插入监护仪即可监测连续心排量，适配我科现有迈瑞N系列监护仪； 2.无需校准，无需打冰盐水，连接动脉导管后即可进行连续心排量监测； 3.监测参数包括： a)连续心输出量CCO，连续心输出量指数CCI b)每搏量SV，每博射血指数SVI; c)每搏量变异度SVV d)外周血管阻力SVR和SVRI， e)动脉压波形和收缩压舒张压/平均动脉压 4.数据可存储120小时趋势图表，方便回顾及打印； | 3
9 | 高频喷射通气机 | 国产 | 2 | 30 | 采用高频通气原理，通过射流供氧器在气道手术过程中进行高频率小潮气量通气。主要用于耳鼻喉科气管异物和呼吸科纤支镜监测及气管手术用 | 1.通气频率:0-200 次/min 2.驱动压力:50 - 300 kPa 3.持续正压:可调范围0.1-0.8KPa 4.叹息:频率≥6次/min 5.吸呼比:1:1-1:3和反比 内藏蓄电池:停电后连续使用4小时 | 3
10 | 经鼻高流量湿化氧疗仪 | 国产 | 4 | 12 | 高流量呼吸湿化治疗仪,指通过高流量专用鼻塞或其他患者接口，持续为患者提供可以可调控并相对恒定吸氧浓度、温度、湿度的高流量吸入气体。 基本功能具备： 1.保持稳定的高吸入气氧浓度，能改善氧合，降低血氧不足，提高肺泡有效通气量。 2.产生呼气末的低水平正压（PEEP），减少呼吸功耗，改善呼吸频率；促进肺泡开放，有利于氧的弥散。 3.减少口、鼻、咽部死腔，促进氧的转化，提高通气效率。 4.气体加温加湿，改善粘膜清洁功能，促进痰液湿化、排除，减少感染机会。 5.有效改善病人的舒适度和耐受性，提高依从性。 | 1.最大氧流速需≥80L/min，且支持气体温度≥37℃，同时予以100%氧浓度。 2.流量设置调节范围：2L-80L/min；低流量（2L-25L/min）时调节步进为1L/min、高流量（25L-80L/min）时调节步进为5L/min。 3.具备高流量模式、低流量模式、CPAP模式和高湿化模式，高流量和高湿化模式下调节流量为10～80L/min，低流量模式下调节流量为2～25L/min。 4.具有流量爬坡功能，在高流量和高湿化模式时，可以通过设置爬坡时间来实现流量爬坡功能，流量将在爬坡时间内从10L/min上升到设置值。爬坡时间：设置范围：0～60min，步进：1min。 5.在CPAP模式下，压力设置范围：4～20cmH2O，步进0.5cmH2O；压力卸载设置范围：0～3档；爬坡时间设置范围：0～60min，步进：1min；初始压力设置范围：4～20cmH2O；步进0.5cmH2O。 CPAP模式时具有自动开机和自动关机功能，自动开机和自动关机可设置开/关。 6.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步进1℃。在低流量模式下温度默认34℃。 7.采用单向安全气道设计，患者气流不会经过机器内部，避免交叉感染，无需对机器内部进行消毒；双重过滤棉设计：普通过滤棉+PM2.5过滤棉。 8.内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天、3天、7天、30天的温度、流量、氧浓度的治疗趋势。 9.实时监测项目： 高/低流量、高湿化模式：温度、氧浓度、流量、呼吸频率、氧源压力、血氧、脉率、ROX指数。 CPAP模式：压力、温度、氧浓度、流量、呼吸频率、漏气量、氧源压力、血氧、脉率、ROX指数。 10.治疗时间设定：可以显示不同工作模式的治疗时间，治疗时间设定范围：0h-99h，设置步进：1h。 11.内置超声氧浓度传感器，机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步进：1%。氧浓度精度：21-95% ，精度±2.5%，95%-100 % ，精度±5%。 12.触摸彩屏≥5英寸，触摸屏+按键操作。具有夜间模式：开始和停止时间范围：00:00— 24:00，步进为 0.5h。屏幕背光亮度可调：0-100，步进 1。 13.具有一键切换低流量模式：在待机、预热或正常工作状态下，长按旋钮，可在高流量和低流量模式之间切换。 14.具有音量调节功能，设置范围：1～9档，步进1档 15.具有氧气自检功能，可检测出氧源对应的氧源压力、氧气浓度、氧气流量。 16.具有报警事件查看功能：点击进入报警事件查看界面，可查看当前时间最近的3000条报警记录。 | 3
11 | 气道管理组合 | 国产 | 2 | 65 | 气道组合是一套完成的困难气道处理组件推车，内含电子软镜，硬镜，喉镜，同时可以放置气管切开包，鼻咽通气道，口咽通气道，光棒等一次性用品，集于一体用于紧急困难气道的突发处理 | 一.组合由组件推车，电子软镜，可视硬镜，可视喉镜组成。 二.显示主机技术要求 1：可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。 2:广角高亮显示屏，视场角≥160°。 3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。 4：可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。 5：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 6：可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。 7：主机内置操作使用视频 8：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。 9：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转10：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动 三：电子软镜技术要求 1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥120°，中心分辨率≥11.31p/mm。 2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用。 3：插入部外径≤2.4mm，长度≥600mm。） 4：软管前端可弯曲角度，向上≥160°，向下≥150°。 5：照明采用LED灯，亮度≥2000LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。 6：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。 7：图像预冻结功能，一键拍照、录像功能。 8：吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒灭菌。 9：支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。 10：工作站可通过接入WIFI和4G网络实现添加好友、分享视频/图像文件、预约等功能。 四：可视喉镜技术要求 1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。 2：采用可调节多功能手柄，能满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求。 3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。 4：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。 5：照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。 6：手柄可同时适配婴幼儿、儿童型、成人型、成人大号型四种一次性喉镜片或可重复使用窥视叶片。 7：最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。 8：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 9：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器。 五：可视硬镜技术要求： 1：硬管管芯前端可任意塑型，后段高弹性，满足脊柱损伤，张口受限等特殊病患的插管需求 2：具备即开即用的温控防雾能力 3：管径2.2-3.8mm，适用于早产儿到成年人患者 | 3
12 | 除颤仪 | 国产 | 2 | 10 | 心律失常抢救 | 1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。 2.彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.屏幕显示心电波形扫描时间≥36s。 4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/25/30/50 J。 8.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用。 9.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 10.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 13.提供CPR按压干扰滤波功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 14.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 15.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 16.支持设备状态指示灯用户检测。 17.可后期升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 18.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录，可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 19.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 20.配备转接除颤电极贴片的电缆线1条 | 3
13 | 多功能组合式监护仪1 | 国产 | 8 | 280 | 术中常规监护+bis+rSO₂+IBP+AG+NMT监测 | 一、监护仪功能 监护仪具备心电监测（ECG）、血氧饱和度监测(SPO2)、呼吸监测（RR）无创血压监测(NIBP）、双通道体温监测（T1、T2）、双通道有创血压监测（IBP1、IBP2）、麻醉深度监测(BIS)、脑氧饱和度监测(rSO₂)、肌松监测（NMT）、麻醉气体监测（AG）功能 二、监护仪结构 1.模块化插件式床边监护仪，插件槽位≥6个，心电、血氧、血压基础生命体征监测模块，可在任意槽位间自由插拔 2.≥21英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，提供说明书证明材料 4.监护仪主机清洁消毒维护支持的消毒剂≥15种 5.屏幕具备向下倾斜功能 三、监测具体参数： 1.具备心电、血氧、呼吸、脉搏、双通道体温、双通道有创血压同时监测 2.心电监测 (1)心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量 (2)支持室上性心动过速和室上性早搏等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料 (3)QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms (4)具有心率变异性分析功能 3.具备RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm 4.有创血压 (1)具备收缩压力变异SPV实时显示 (2)具备血流动力学计算或监测功能，并得出舒张末期容量指数 5.具备rSO2组织氧饱和度的监测，适用于成人、小儿和新生儿。 6.具备肌松监测功能，测量采用三轴加速度传感器技术，可完成神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定；适用于成人和小儿病人。 7.支持BIS监测，提供1至4通道，EEG、双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、频谱边缘频率（SEF）参数的监测。 系统功能： 1.具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作 2.具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态、麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态； 3.提供CCHD新生儿先心病筛查工具 4.具备≥168小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟 5.具备≥72小时全息波形的存储与回顾功能 6.具备与同品牌除颤监护仪，无线连接至中心监护系统，实现集中管理 7.具备氧合计算功能，输出参数包含动静脉氧含量差、氧摄取率、氧转运量、以及动脉氧含量
14 | 多功能组合式监护仪2 | 国产 | 4 | 180 | 术中常规监护+bis+rSO₂+IBP+AG+NMT+FloTrac监测 | 一、监护仪功能 监护仪具备心电监测（ECG）、血氧饱和度监测(SPO2)、呼吸监测（RR）无创血压监测(NIBP）、双通道体温监测（T1、T2）、双通道有创血压监测（IBP1、IBP2）、麻醉深度监测(BIS)、脑氧饱和度监测(rSO₂)、肌松监测（NMT）、血流动力学监测、麻醉气体监测（AG）功能 二、监护仪结构 1.模块化插件式床边监护仪，插件槽位≥6个，心电、血氧、血压基础生命体征监测模块，可在任意槽位间自由插拔 2.≥21英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素 3.监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C，提供说明书证明材料 4.监护仪主机清洁消毒维护支持的消毒剂≥15种 5.屏幕具备向下倾斜功能 三、监测具体参数： 1.具备心电、血氧、呼吸、脉搏、双通道体温、双通道有创血压同时监测 2.心电监测 (1)心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量 (2)支持室上性心动过速和室上性早搏等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料 (3)QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms (4)具有心率变异性分析功能 3.具备RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm 4.有创血压 (1)具备收缩压力变异SPV实时显示 (2)具备血流动力学计算或监测功能，并得出舒张末期容量指数 5.具备通过桡动脉压力监测，提供每搏动量（SV）、连续心排量（CCO）、每搏量变异（SVV）、实时外周血管阻力（SVR）等连续血流动力学监测功能。 6.具备rSO2组织氧饱和度的监测，适用于成人、小儿和新生儿。 7.具备肌松监测功能，测量采用三轴加速度传感器技术，可完成神经肌肉阻滞情况下肌肉松驰程度的量化评定；适用于成人和小儿病人。 8.具备BIS监测，提供1至4通道，EEG、双频指数（BIS）、肌电活动（EMG）、抑制比（SR）、频谱边缘频率（SEF）参数的监测。 系统功能： 1.具备抢救模式，支持CPR助手，可记录抢救过程中的用药和操作 2.具备麻醉平衡指引显示功能，在同一个界面显示麻醉状态、麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状态； 3.提供CCHD新生儿先心病筛查工具 4.具备≥168小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟 5.具备≥72小时全息波形的存储与回顾功能 6.具备与同品牌除颤监护仪，无线连接至中心监护系统，实现集中管理 7.具备氧合计算功能，输出参数包含动静脉氧含量差、氧摄取率、氧转运量、以及动脉氧含量
15 | 麻醉机 | 国产 | 4 | 200 | 术中常规手术麻醉+支气管手术或气管异物、呼吸科硬气管镜检查 | 一、麻醉机功能 1.用于对成人、儿童和新生儿患者的吸入麻醉和呼吸支持 2.工作环境，温度：10℃ -40℃，湿度：20%-95% 3.具备≥1个网络接口, ≥1个视频信号接口，≥1个USB接口，≥1个RS232接口 4.机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车； 5.主屏幕≥15英寸彩色触摸屏，显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，具备同屏显示波形和呼吸环图；第二状态显示屏可电子化显示气源压力。 6.标配一节锂电子（非铅酸）蓄电池，蓄电池使用时间≥90分钟 7.标配氧气、空气两气源。 8.全电子流量计, 可在屏幕上电子化显示新鲜气体流量，可直接设置氧浓度，无需通过单个气体流量设置进行换算总流量 9.二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml 10.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响。 11.内置3个或以上槽位插件槽，插槽位于机身侧面，可插入麻醉气体AG模块 12.同屏幕≥4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等） 13.具有AGSS麻醉废气主动排污功能 14.可视化报警，技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，具备自动报警限功能 二、吸入麻醉功能 1.具备双麻醉罐位；挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产，配置一个七氟醚挥发罐。 三、呼吸机功能 1.气动电控呼吸机，全中文操作和显示，上升式风箱设计，通过内置皮囊，完成气体输送 2.提供辅助/控制通气，具备VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS模式通气模式。 3.吸气压力设置范围：3-80 cmH2O；支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O 4.呼吸频率：2-100次/分钟 5.容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml 6.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-50 cmH2O 7.具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在手动通气模式和机控通气模式下启动 8.可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重，潮气量设置范围：VCV模式下：10ml-1500ml；PCV-VG模式下：5ml-1500ml 9.配置肺保护工具：支持单周期和多周期两种复张手法，支持定时膨肺功能 10.配置高频喷射通气功能，或提供高频喷射单机，提供高频叠加常频喷射通气模式，并且高频叠加常频通气连接同一通气附件，如配置单机需提供注册证证明材料 11.具备高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%;
16 | 高频手术系统 | 国产 | 1 | 28 | 胆胰疾病的消化内镜下治疗，如ERCP、超声内镜下的介入手术 | 1.内镜电凝电切功能模式≥10种，适用于EMR、ESD、ERCP等内镜手术 2.主机模块化、分体式设计，软硬件能够进行升级 3.显示屏≥8英寸，支持医用手套触控功能 3、功率控制功能 4、切割控制功能 5、功率峰值补偿功能 6、单极切割模式≥5种 7、单极电凝模式≥3种,至少具备双极电切、双极柔和电凝模式。 8、低电压电切模式峰值电压≤780V 9、柔和电凝模式峰值电压≤230V 10、双极电切模式峰值电压≤460V 11、内镜粘膜下剥离术模式、息肉切割模式、十二指肠乳头切开模式。 12、切割效果调节≥4档、切割宽度调节≥4档、切割间隔调节≥10档 13、输出频率≤360KHz 14、主机可储存≥300组程序 15、单极接口≥2个，双极接口≥1个，均兼容其它品牌器械。 16、电极、脚踏板开关接入自动识别 17、中性电极阻抗实时反馈 18、漏电电流报警提示 19、中性电极监测类型≥4种 20、幼儿双片式模式 21、高绝缘性能，输入到输出耐电压≥10000V 22、最高峰值电压≤3900V 23、脚踏一键切换电切、电凝参数，脚踏开关防护等级不低于IPX8 24、配置：高频手术系统1台、连线1根、一次性回路板（中性电极）10片、双脚踏开关1个 | 3
17 | 内镜高频电刀 | 国产 | 1 | 12 | 消化道息肉、癌前病变、早癌等消化内镜下切除术，如EMR、ESD、POEM、STER、EFTR等 | 1.主机具有多种内镜电凝电切功能模式，适用于EMR、ESD等内镜手术。 2.组织实时监测技术可根据组织阻抗的变化调节功率输出。额定功率最小0.1W，最高功率360W 3.适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高压≤4950VVp。 4.能够和所有品牌的内镜匹配通用。 5.中文操作界面。 6.快速参数选择和功率调节。 7.单双极接口设计≧3组，即插即用,均兼容其它品牌器械。 8.单极切割≥299W，单极柔和电凝≥179W，单极强力电凝≥99W。 9.安全可靠的控制监测功能，声光报警功能，并具有婴儿专用监测功能。 10.内镜下电切模式包括切割和凝血，交替进行，切割速度自动控制。 11.各种功能模块化设计，软硬件能够进行升级。 12.接驳氩气功能。 13.故障报警功能。 | 3
18 | 消化道动力检测系统 | 国产 | 1 | 68 | 消化道动力检查，如贲门失弛缓症LES的压力测定，功能性便秘直肠肛管测压 | 1.测压通道数：≥24通道 2.测压范围：-100mmHg～450mmHg 3.满量程输出：≥450mmHg 4.精确度：-100～100mmHg范围内≤±1.7mmHg，100～450mmHg范围内≤±1.7% 5.压力分辨率≥0.04mmHg 6.气泵气密性自动监测，自动断电保护气泵，自动提醒用户监测气密性 7.水路阀门自动控制 8.食管测压功能，包括胆不限于食管动力、UES静息压、LES静息压、残余压、松弛率等指标 9.肛肠测压功能，适用于功能性便秘、大便失禁、先天性巨结肠、药物及生物反馈治疗前后疗效评价、肛门直肠术后功能比较 10.信息数据库式管理，数据自动存储，多方位检索，全部或单个导入、导出 11.自动分析诊断模式，以及人工诊断模式 12.生物反馈训练功能 13.高清色谱显示输出报告，并能绘图辅助判读 14.专用台车系统1套：包括台车1个，校准装置1套 15.设备主机+信号转换器1台，信号连接导线1条 16.高分辨率液态食管压力导管1根 17.高分辨率液态肛肠压力导管1根 | 3
19 | 胆胰子镜成像系统 | 国产 | 1 | 29 | 胆胰疾病可视化内镜手术，如ERCP；或者阑尾炎可视化内镜治疗，即ERAT手术 | 1、图像处理器 1.1图像冻结/解除冻结功能 1.2视频录制功能 1.3LED亮度调节，等级≥3档 1.4自动白平衡、降噪功能 1.5WIFI无线传输功能，无障碍条件下传输距离≥30M 1.6图像放缩功能，调节档位数≥3档 1.7适配四向及二向一次性成像导管，适配规格≥10种 1.8触摸显示屏≥13英寸，同时支持外接显示器 1.9自带电池，非外接电源的情况下运行≥2.5小时 1.10视频输出接口≥4种 1.11免费软件升级 2、成像导管 2.1成像导管与图像处理器匹配 2.2成像导管规格：至少包括3种及以上直径规格，外径7Fr工作通道≥1.10mm;外径9Fr工作通道≥1.10mm;外径11Fr工作通道≥1.8mm 2.3工作长度380mm-2200mm 2.4最大视场角≥120° 2.5同步实现注水和负压功能 2.6后置LED光源的光纤照明系统 2.7进液的防护程度：前端摄像头：IPX7,其他：IPXO | 3
20 | 皮肤注射泵 | 国产 | 1 | 9.8 | 与配套注射器配合使用，供医疗机构对患者面部真皮层进行定量注射透明质酸钠。 | 1. 推进速度：1-2mm/s 2.推进档位：≥6 档可调 3.注射模式：自动模式、连续模式; 4.针剂剂量： 0.8ml - 5ml 可调; 5.注射间隔时间：0.5s -3s 可调; 6.注射次数：10-120 可调; 7.配置清单： 主机:1个 脚踏:1个 手柄: 1个 电源线:1个 | 3
21 | 超声导入仪 | 国产 | 1 | 5 | 通过超声作用，将药物经过皮肤透入人体。 | 1.立式设备，配备万向轮 2.触摸屏操作 3.输出通道≥2通道，可以同时治疗两人以上。 4.超声波输出频率1Mhz±10% 5.具备电导功能，电导频率2000Hz 6.超声输出功率0.24-0.5W 7.超声有效辐射面积：5cm2,允差士10%。 | 3
22 | 头皮熏蒸治疗仪 | 国产 | 2 | 16 | 产品可配合药液，用于人体局部熏蒸治疗 | 1、时间设置：1-99min任意可调，连续工作时间大于8小时。 2、温度显示范围：0℃-200℃，显示精度±0.1℃。 3、压力调节范围：1-40KPa, 任意可调。最小≤1KPa为单位步进调节。压力监控：实时显示当前蒸汽压力值，显示精度为±0.1KPa。 4、输出通道：双路输出，每路单独控制，可同时治疗两个病人。 5、加热时间：常温药液（25℃）加热到出蒸汽时间为5分钟，大大减少病人等待时间。 6、微电脑控制操作系统，8寸彩色液晶触控操作屏。 7、耐高温喷头隔离罩，开口直径为320mm，内置冷凝水回流口。 8、药液浓度监测模式；分等级数字显示，操作者可直接观测到当前药液浓度，已便于调整为当前治疗所适合的浓度值。 9、有冷凝水收集系统，自动回收冷凝水，避免烫伤患者。 10、具有自动漏电保护、具有超温、超压、缺水保护并具有声响提示，多重保护措施。 11、排液模式：具有手动和自动排液两种模式。 12、治疗模式：具有自动及手动两种治疗模式。自动模式：无需打开压力锅添加药液，药液自动从药液箱进入压力锅，并自动加热到适合压力值，直至完成治疗过程，全程只需一键操作简单明了，快捷方便；手动模式：可手动在压力锅内添加所需药液剂量，以满足特殊要求的治疗过程。 13、药液容量：每路输出最大药液容量11升；每路输出正常工作最大加液量8升。 14、智能治疗时间启动模式：当输出压力达到1KPa时（治疗头开始输出蒸汽时），自动启动时间倒计时，确保治疗时长精准可控。 15、温度监测：每路输出均具有两个独立的温度传感器（双路共四个传感器）用于测量皮肤区温度并实时显示在显示屏上，长度为2米，温度传感器精度不低于±0.1℃。 16、液位监控：具有三级液位监控模块，一级模块保护加热装置防干烧、二级模块保证压力锅内至少有一人份药液量确保能完成整个治疗流程，三级模块保证压力锅内液体量不超出正常工作范围，确保设备正常运转。 17、具有药液预加热功能。 | 3