附件：

询价内容

	序号
	品类
	规格
	数量
	单位
	单价

（人民币：元）
	要求

	1
	肺功能气体
	40升/瓶
	1
	瓶
	
	40L，配气要求：气体浓度实测值三位有效数字，精准度±1以内。一氧化碳(CO)：0.300％（范围：0.290％-0.310％）；甲烷(CH4) ：0.300％（范围：0.290％-0.310％）；乙炔（C2H2） ：0.300％（范围：0.290％-0.310％）；氧气(O2)：21.0％（范围：20.5％-21.5％）；平衡气：氮气（N2）。

	2
	食品用二氧化碳
	40升/瓶
	1
	瓶
	
	40L*20kg，食品级，纯度≥99.9％，符合GB 1886.228-2016标准。

	3
	二氧化碳
	40升/瓶
	1
	瓶
	
	40L,纯度要求：CO2 ≥99.99％（体积分数），基础纯度标准符合GB/T 23938-2021标准；安全合规要求：需同时满足GB 1886.228-2016标准 及《中华人民共和国药典》中关于医用气体的相关规定。

	4
	高纯氮
	40 升/瓶 
	1
	瓶
	
	40L，纯度N2≥99.999%（体积分数），符合GB/T 8979-2025标准；安全合规要求：需同时满足《中华人民共和国药典》中关于医用气体的相关规定。

	5
	液氮
	50升/瓶
	1
	瓶
	
	50L,纯度≥99.999％，氮气（N2）纯度（体积分数）/10-2≥99.999％；氧（O2）含量（体积分数）/10-6≤3；氢（H2）含量（体积分数）/10-6≤1；一氧化碳（CO）含量（体积分数）/10-6≤1；二氧化碳（CO2）含量（体积分数）/10-6≤1；甲烷（CH4）含量（体积分数）/10-5≤1；水（H2O）含量（体积分数）/10-6≤3；符合GB/T 8979-2025标准。 

	6
	氢气
	40升/瓶
	1
	瓶
	
	纯度≥99.9999％，符合GB/T 3634.2-2011标准。   

	7
	氦气1
	40升/瓶，纯度≥99.9999％
	1
	瓶
	
	纯度≥99.9999％，符合GB/T 4844-2011标准。

	8
	氦气2
	1升/瓶
	1
	瓶
	
	1L，纯度≥99.999％

	9
	乙炔
	40升/瓶
	1
	瓶
	
	40L，纯度≥99％

	10
	氩气
	5升/瓶
	1
	瓶
	
	5L，纯度≥99.9％

	11
	医用一氧化氮吸入治疗气体
	8升/瓶
	1
	瓶
	
	8L，800-1000ppm的一氧化氮气体，氮气为平衡气。

	12
	心肺功能测试系统标准气（全科）
	4升/瓶
	1
	瓶
	
	4L，标准气：二氧化碳 5.05%±0.5%，氧气15.9%±0.5%，氮气为平衡气。

	13
	心肺运动功能测试仪定标气体（心内科）
	8升/瓶
	1
	瓶
	
	8L,定标气体：二氧化碳5.99%±0.05%，氧气14.99%±0.05%,氮气为平衡气。 

	14
	心肺运动功能测试仪参考气体（心内科）
	8升/瓶
	1
	瓶
	
	8L，参考气体：氧气20.99%±0.05%，氮气为平衡气。

	15
	心肺运动仪定标气体（老年科）
	8升/瓶
	1
	瓶
	
	8L,定标气体：氧气16%±0.03%，二氧化碳5%±0.03%，氮气为平衡气。

	合计
	
	/


注：1升氦气瓶由院方自备。
 联系人：

                                                       联系电话：
