消化内镜洗消追溯系统建设需求

一、技术要求

全流程洗消追溯系统

- 1．内镜清洗追溯管理系统基本功能包括内镜洗消追溯和内镜使用追溯管理功能。符合国家卫生部发布的《内镜清洗消毒操作技术规范》。

- 2．软件系统采用B/S架构，要求满足信息技术应用创新产业的要求，具备与国产化软硬件技术兼容适配的能力，至少包含对海光处理器、统信操作系统、银河麒麟操作系统的支持并提供兼容证书。

- 3．系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有详细的流程操作记录功能。

- 4．支持与医院现有内窥镜系统（成都金盘电子科大多媒体技术有限公司）的对接，实现洗消信息及患者信息互联互通和数据共享。

- 5．系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式。

- 6．提供洗消系统的整体安装与培训。

- 7．为保证项目建设和售后服务的稳定性，产品生产厂商需在本地设有公司或办事处，需提供本地服务场所营业执照证明及驻场人员社保材料；

- 8．采用RFID自动识别技术，需配备专用无线无源数据采集读卡器，降低后期使用过程中的故障率、缩短安装调试周期，应使用独立电池不可外接电源；采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗，次洗，浸泡，末洗，干燥环节。(提供产品实拍图及产品安装效果图)

- 9．系统需采用自组网模型部署，满足内镜中心洗消数据采集的稳定型，不受医院网络质量影响，断网时也能确保洗消流程数据的实时记录，贴合医院实际情况，严格保证质量追溯的稳定性和准确性；（提供软件截图及部署方案说明）

- 10．系统根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。（提供软件截图）

- 11．系统需配置灌流检测仪，支持进行灌流流量实时动态监测，展现监测槽流量情况，呈现不同时间节点的流量变化趋势；(提供软件功能操作界面截图及产品实拍图)

- 12．提供可视化的流程状态实时显示，卡片化展示内镜信息、流程耗时、综合耗时、当前槽位、操作人员等信息展示，并醒目标注当前洗消步骤，方便操作人员区分。（提供软件截图）

- 13．支持未测漏内镜监测，当天未测漏镜子无法进行储存操作；支持使用登记监测，未登记使用的内镜，洗消开始前弹窗提醒并播报；

- 14．支持外部灭菌功能，记录外送灭菌的人员、日期、条码、失效日期等灭菌相关信息；（提供软件截图）

- 15．支持传递仓流程，支持区分洁区/污区，可根据使用时间/洗消时间自动进行出仓登记及记录，并在追溯信息中展示，支持监控大屏实时展示出入仓信息和仓内内镜放置情况；

- 16．支持内镜洗消日志查询，展示内镜关键信息，并以流程图的形式直观呈现内镜流程状态；（提供软件截图）

- 17．支持根据人员、内镜及时间多维度筛选查询洗消日志；支持基于筛选条件下的洗消日志自动刷新展示；

- 18．支持人员工作量报表，以人为主进行洗消各流程统计，附带柱状图/饼图直观展示。

- 19．支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；支持患者维度的使用信息追溯，展示患者基本信息，所使用内镜，并可一键查询所用内镜流程信息。

- 20．可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。

- 21．病人追溯：可追溯患者在院内使用过的历次的内镜信息；查询使用时间，检查医生及相关清洗消毒信息。

- 22．内镜追溯：支持内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。

- 23．人员报表：支持操作人员工作量记录，洗消日志记录，内镜返洗报表。

- 24．设备管理：支持洗消机、储存柜等设备维保周期设置，登记设备维护信息，系统留存设备维护凭据以供备查。

- 25．可支持语音播报功能，对异常环节、已完成节点进行语音提示。

- 26．可通过大屏幕显示当前有洗消信息，支持库房大屏监控，实时展示储存柜中内镜存储情况。（提供软件截图）

- 27．对于提醒信息，大屏幕自动弹出提示框，明显提示。

- 28．支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理。

- 29．支持洗消间耗材出入库管理，支持耗材安全库存及有效期管理，支持耗材出入库记录及库存盘点操作；

- 30．支持系统首页设备智能预警，对于电量/次数异常的设备进行提醒，提前有效预防设备的损耗；（提供软件截图）

- 31．支持实时监测并展示刷卡、灌流数据读取情况；

- 32．支持响应、异常、请求等系统日志的筛选查询；（提供软件截图）

- 33．支持对每条镜子的基本信息、镜子状态等全方位信息记录，定期对镜子损坏维修记录进行查询，分析损坏频发点，针对性的进行解决问题，减少科室维护保养的支出。

34.满足医院两个院区使用。

二、硬件要求

（一）计算资源

1.型号1（1套）

八核处理器、主频2.0GHz以上

内存32G及以上

硬盘容量1TB及以上

2.型号2（2台）

处理器≥六核处理器、主频2.4GHz及以上

内存≥16G

硬盘≥256G SSD

（二）客户端（2台）

处理器≥六核处理器、主频2.4GHz及以上

内存≥8G

硬盘≥128G SSD+ 机械硬盘≥1T

（三）监控大屏（2台）

存储内存≥16GB

系统:Android或兼容Android

CPU核心数:双核及以上

运行内存/RAM≥2GB

屏幕尺寸≥55英寸；分辨率≥2K

（二）本项目实施需要提供的计算资源和存储资源，其中央处理器、操作系统和集中式数据库，在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内，或者已取得由国家认定检测机构出具的包含CNAS或CMA资质的检测合格报告。

三、商务要求

1、本项目在数据接口完成测试之后，40个日历期内实施完毕，具备验收条件，免费运维质保期限为   3  年（运维质保期为验收合格之日起开始计算）；

2、运维期内提供全年7*24小时的维护和故障解决。接到服务请求后30分钟内给与服务响应，4小时内做出维修方案决定，针对电话中无法解决的严重问题12小时内派工程师到达现场，24小时内完成故障处理工作，并承担因此产生的修理调换的配件、运输及人工等费用；

3、供应商提供每月定期巡回保养服务；

4、在质保期内，提供升级维修（包括上门服务）服务，对软件产品生命周期内所有的重大修复、关键安全性升级等技术支持服务；

5、如需更换零配件，成交人应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质，维修期间，成交人向采购人提供同等性能的替用设备；

6、质保期内，同一设备、同一质量问题连续3次维修仍无法正常使用的，须更换新设备，并对产品质量实行“三包”服务；

7、在质保期外，为设备提供终身维修服务或升级技术支持，提供设备、零部件的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

8、履约验收标准：应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等政府采购相关法律法规的要求进行。

9、付款标准：合同签订后支付合同价款40%，项目验收合格后支付合同价款55%，保质期内无异常支付合同价款5%。

三、其他要求

1.接口服务：本次系统建设需要实现与院内相关系统进行无缝对接，各潜在供应商需要实现与第三方厂家（消化内镜系统）数据交互。

2.为保证系统数据稳定性及安全性，在系统上线前需通过甲方组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。

3.服务期内，按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保密法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规及相关政策的要求采取相应措施，接受甲方信息安全管理，协助甲方做好信息安全工作，及时处置安全风险。乙方须与甲方签订数据保密协议，须对其服务人员加强信息系统安全管理教育和培训，增强系统安全防范意识。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院

消化内镜洗消追溯系统采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消化内镜洗消追溯系统 | 详见建设需求。 | 满足医院消化内科信息化使用需求。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院消化内镜洗消追溯系统采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它