可穿戴式多参数患者围术期监护系统及数据库建设需求

一、监护系统要求：

- 整机要求：

  - 穿戴式监护仪直接佩戴在患者身上，支持患者在下床活动、上厕所时佩戴穿戴监护进行生命体征监测，提供持续无间断监护

  - 穿戴式监护仪支持与床旁终端或者与中央站直接连接，形成对患者的无线连续监护，监测内容至少包含呼吸、心电、血氧、血压、脉搏。

  - 负责心电监测的模块部分重量需要≤40g，保证穿戴式监护佩戴的舒适性

  - 安全规格：心电监护防电击程度属于CF型应用部分

  - 监护系统对应终端支持4种界面显示，支持触碰切换。

  - 穿戴监护主机包含显示屏，至少支持一道波形显示

  - 穿戴监护主机防水等级支持IPX2或更高

- 监测参数：

  - 医疗级穿戴监护仪，支持心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测且数据均可集中上传。

  - 心电支持扩展导联线缆。

  - 采用抗运动算法，减少运动干扰所致数据记录

  - 呼吸测量导联可选2种导联

  - 呼吸测量范围：0-120rpm

  - 血氧饱和度在70%-100%范围内，运动状态下精度误差≤±3%。

  - 可选配指环式、指夹式、指套式血氧附件，让患者手部更加舒适

  - NIBP测量范围：成人收缩压30-290mmHg

  - NIBP测量提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

  - 穿戴监护仪至少支持患者4种状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒

  - 穿戴监护仪支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间

- 系统功能：

  - 图形化提示心电、血氧附件脱落报警

  - 支持不小于8小时的趋势数据存储

  - 穿戴监护仪与中央站连接，中央站显示患者状态、患者生理参数与健康参数和心律失常分析功能

  - 支持集中式充电站，无需充电线缆，可收纳监护附件。

二、5G无线传输设备要求：

1 设备为便携式5G无线设备，需通过医院现有移动5G物联专网传输患者数据信息保障监护,设备全程在线。

2 支持5G/4G全网通，无线信号稳定，抗干扰能力强，满足手术室、病区移动

场景使用。

3 支持多设备同时连接，网络安全可靠，具备基础防火墙功能。

三、数据对接与手麻系统接口要求

1.可穿戴监护仪→中央站→手麻系统实现全链路数据无缝对接，所有生命体征（心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏）数值、报警信息实时同步。

2.提供标准接口、对接文档，能从医院系统抓取患者基本信息（科室、床号、姓名、性别、年龄、登记号、住院号）厂商负责全程对接、调试、测试，确保与院方现有手麻系统完全兼容。

3.以上对接所产生的全部费用应包含在本次项目整体报价内。

- 服务器要求：

根据项目的需求，中标供应商提供其对应的产品设计、研发、实施等流程所需要的计算机资源服务、存储资源服务，其中央处理器、操作系统和集中式数据库，在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内，或者已取得由国家认定检测机构出具的包含CNAS或CMA资质的检测合格报告。

- 服务器名称：数据库服务器

- 服务器作用：生产主数据库/备份、从数据库

- 服务器类型：物理机(2U机架式)

- 运行内存(GB)：64GB(满足≥64G指标)

- 硬盘存储(GB)：480GB SSD *2 + 8TBSATA *1(注:总量约8.96T，满足≥2T指标，建议增加数据盘冗余)

- CPU≥64核

- 阵列卡：配置阵列卡(建议配置RAID1/5保护数据)

- 电源：2*900W冗余电源

- 读写速度(I/0)：固态硬盘或读写速度10K及以上(SSD高速系统盘)

- 五、可穿戴式多参数监护仪配置清单：

- 1.穿戴式监护仪数量： 80套

- 2.配套移动集中充电箱 10个

- 3.不小于65英寸的集中显示屏（支持使用HDMI线数据传输）2个

- 4.服务器数量 2台

- 5.中央站数量 2套

- 六、信息安全

- 1.数据库、操作系统等漏洞补丁修复（现有版本如有漏洞，及时更新）；

- 2.系统漏洞扫描，渗透测试问题修复（2小时内响应，48小时内修复完成）；收到安全隐患通知后，24小时内处置安全隐患。

- 3.成立安全管理团队：建立「7×24小时安全值班组」（含开发/运维/安全三方联动），实施「1小时响应会议」机制（漏洞确认后立即启动跨部门会议）；

- 4.为保证系统数据稳定性及安全性，在系统上线前需通过甲方组织的安全评估，合格后方可正式上线运行。

- 5.服务期内，按照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国保密法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规及相关政策的要求采取相应措施，接受甲方信息安全管理，协助甲方做好信息安全工作，及时处置安全风险。乙方须与甲方签订数据保密协议，须对其服务人员加强信息系统安全管理教育和培训，增强系统安全防范意识。

- 七、服务售后

- 交货期及地点
  1.1 交货期：合同签订之日起40个工作日内完成安装运行。
  1.2 交货地点:招标人指定地点。

- 付款方法和条件
  2.1  合同签订后，中标人在40个工作日内将产品送到招标人指定地点并安装调试完后，交由招标人组织验收，并上线运行。全部货物安装调试完毕（如有培训，中标人须为招标人技术人员进行培训）。
  2.2  招标人接到中标人通知与票据凭证资料后的10日内，按照资金支付有关规定，向中标人支付合同金额：
  （1）合同签订后，支付合同总金额的30%；
  （2）硬件到货并安装调试完成后，支付合同总金额的30%；

- （3）软件安装上线试运行期结束并验收合格后，支付合同总金额的30%；

- （4）质保期满后，支付合同总金额的10%。

- 验收方式：中标人与招标人应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收，并出具验收报告。

- 质量要求：投标人提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，必须符合出厂标准，必须是全新设备（包括零部件）。招标人对验收不合格产品拒收，一切损失概由中标人负责。

- 售后服务要求：

- 5.1  所有产品免费保修期为3年。中标人提供7*24小时全天候运维支持，接到报修后，紧急故障：15分钟内响应，2小时内解决或提供解决方案。一般问题：1小时内响应，24小时内解决。

- 5.2  性能优化:不少于每两年一次的系统性能分析和优化，提升系统效率

- 5.3  安全维护:满足信息安全要求，提供系统安全保障。每个月进行一次数据库安全检查，出具检查报告，及时处置异常:

- 5.4  技术支持:提供技术咨询和问题解答、数据提取，协助采购人解决使用过程中遇到的问题:

- 5.5  运维文档:运维服务期间产生的文档及时提供给采购人，文档至少包括:巡检记录、需求更改记录、系统更新记录、数据库维护及优化记录、培训学习记录、报告总结等。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院可穿戴式多参数患者围术期监护系统及数据库采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可穿戴式多参数患者围术期监护系统及数据库 | 详见建设需求。 | 满足医院手术室麻醉信息化使用需求。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院可穿戴式多参数患者围术期监护系统及数据库采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它