## Sheet2
成都市第二人民医院2026年西门子医疗设备维保项目市场调研
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产商 | 维保类型 | 维保年限 | 预算总金额（万元） | 特定资格 | 维保技术参数 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 特定资格意见 | 维保技术参数意见 | 是否为原厂保 | 维保价格 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 双源CT（128排） | SOMATOM Drive | 西门子 | 全保（白金保） | 三年 | 全保（白金保） | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅲ类射线装置” | 1.对CT性能检测服务： CT检测指标：1）诊断床定位精度mm；2）定位光精度mm；3）扫描架倾角精度（度）；4）重建层厚偏差（s）mm；5）CTDI mGy；6）CT值（水）HU；7）均匀性HU；8）噪声%；9）高对比分辨力lp/cm；10）低对比可探测能力；11）CT值线性HU。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对CT每年至少提供一次性能检测服务。CT每年根据《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）要求进行设备稳定性检测。若出现重大维修或更换重要部件（如球管、影像接收器）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对CT提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.提供设备安全升级（费用包含在投标总价中）：（1）提供持续监控设备升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。（提供承诺函，格式自拟） 12.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 13.维修人员要求：投标人提供具有西门子CT原制造商认证合格的维修工程师≥2人，提供工程师培训证书扫描件；或投标人能提供原厂服务支持的证明文件。（需提供相关证明材料） 14.备件要求：中标供应商负责更换与设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于球管、探测器、高压发生器、外水冷机、高压油箱、高压注射器、铅门、除湿机、精密空调、缓冲闭门器等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装配件，保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。
2 | 磁共振成像系统（3.0T磁共振成像设备） | MAGNETOM Vida | 西门子 | 全保（白金保） | 三年 | 全保（白金保） | 无 | 1.对MRI性能检测服务： MRI检测指标：1）共振频率；2）溢流层；3）信噪比；4）几何畸变率；5）高对比空间分辨力；6）影像均匀性；7）层厚；8）层剖面分布曲线；9）层厚非均匀性；10）纵横比；11）静磁场（Bo）均匀度；12）影像伪影；13）制冷剂（液氦、液氮）挥发率；14）水平和垂直空间分辨力。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对MRI每年至少提供一次性能检测服务。若出现重大维修或更换重要部件（如球管、影像接收器）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对CT提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.提供设备安全升级（费用包含在投标总价中）：（1）提供持续监控设备升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。（提供承诺函，格式自拟） 12.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 13.维修人员要求：投标人提供具有西门子MRI原制造商认证合格的维修工程师≥2人，提供工程师培训证书扫描件；或投标人能提供原厂服务支持的证明文件。（需提供相关证明材料） 14.备件要求：中标供应商负责更换与设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于磁体、制冷系统（精密空调）、液氦、高压注射器、线圈、外水冷机、除湿机等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装配件，保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。 15.核磁共振维保专业工具提供保证：（1）具有MR专用励磁、匀场工具；（2）具有MR梯度涡流校正工具；（3）具有MR专用射频调试工具。
3 | 核磁共振（1.5T MRI） | MAGNETOM Avanto | 西门子 | 全保（白金保） | 三年 | 全保（白金保） | 无 | 1.对MRI性能检测服务： MRI检测指标：1）共振频率；2）溢流层；3）信噪比；4）几何畸变率；5）高对比空间分辨力；6）影像均匀性；7）层厚；8）层剖面分布曲线；9）层厚非均匀性；10）纵横比；11）静磁场（Bo）均匀度；12）影像伪影；13）制冷剂（液氦、液氮）挥发率；14）水平和垂直空间分辨力。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对MRI每年至少提供一次性能检测服务。若出现重大维修或更换重要部件（如球管、影像接收器）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对CT提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.提供设备安全升级（费用包含在投标总价中）：（1）提供持续监控设备升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。（提供承诺函，格式自拟） 12.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 13.维修人员要求：投标人提供具有西门子MRI原制造商认证合格的维修工程师≥2人，提供工程师培训证书扫描件；或投标人能提供原厂服务支持的证明文件。（需提供相关证明材料） 14.备件要求：中标供应商负责更换与设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于磁体、制冷系统（精密空调）、液氦、高压注射器、线圈、外水冷机、除湿机等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装配件，保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。 15.核磁共振维保专业工具提供保证：（1）具有MR专用励磁、匀场工具；（2）具有MR梯度涡流校正工具；（3）具有MR专用射频调试工具。
4 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统（PETCT） | Biograph mcT-S | 西门子 | 全保（白金保） | 三年 | 全保（白金保） | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅲ类射线装置及使用V类放射源许可” | 1.对PET CT性能检测服务： PET CT检测指标：1）诊断床定位精度mm；2）定位光精度mm；3）扫描架倾角精度（度）；4）重建层厚偏差（s）mm；5）CTDI mGy；6）CT值（水）HU；7）均匀性HU；8）噪声%；9）高对比分辨力lp/cm；10）低对比可探测能力；11）CT值线性HU；12）散射分数；13）灵敏度；14）噪声等效计数率；15）空间分辨力；16）飞行时间分辨力。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对PET CT每年至少提供一次性能检测服务。PET CT每年根据《正电子发射断层成像（PET）设备质量控制检测标准》（WS 817—2023）要求进行设备稳定性检测。若出现重大维修或更换重要部件（如球管、影像接收器）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对CT提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.提供设备安全升级（费用包含在投标总价中）：（1）提供持续监控设备升级；（2）提供安全性升级；（3）提供建议性升级；（4）记录升级程序。（提供承诺函，格式自拟） 12.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 13.维修人员要求：投标人提供具有西门子PET CT原制造商认证合格的维修工程师≥2人，提供工程师培训证书扫描件；或投标人能提供原厂服务支持的证明文件。（需提供相关证明材料） 14.备件要求：中标供应商负责更换与设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于球管、探测器、高压发生器、高压油箱、操作电脑、后处理工作站及软件、外水冷机、高压注射器、铅门、除湿机、精密空调等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装配件，保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，符合国家相关法律法规规定的技术标准，且所需费用包含在投标报价中。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于进口产品，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。 15.正电子发射及X射线计算机断层成像系统（PETCT）每年扫描次数不超过10万秒次。