	序号
	包号
	使用科室
	产品名称
	单价最高限价

(元）
	数量
	单位
	总金额

（元）
	参数
	商务要求

	1
	1
	检验科
	抗内因子（IF）抗体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	17
	1000
	人份
	17000
	阳性参考品符合率
对企业阳性参考品 P1~P10 进行检测，阳性符合率（+/+）应为10/10。
阴性参考品符合率
对企业阴性参考品 N1~N10进行检测，阴性符合率（-/-）应为10/10。
检测限
对企业检测限参考品 L1~L8 进行检测，L1~L4 应均为阳性，L5~L6 可为
阳性或阴性，L7~L8 应均为阴性。
重复性
变异系数 CV 应≤8.0%，且精密度参考品 R1-R2 检测结果应均为阳性。
批间差
变异系数 CV 应≤15.0%，且精密度参考品 R1-R2 检测结果应均为阳性。
	结果公示后可2个工作日内到货

	2
	1
	检验科
	抗胃壁细胞IgG抗体（PCA IgG）测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	10
	1000
	人份
	10000
	阳性参考品符合率
对企业阳性参考品 P1~P10 进行检测，阳性符合率（+/+）应为10/10。
阴性参考品符合率
对企业阴性参考品 N1~N10进行检测，阴性符合率（-/-）应为10/10。
检测限
对企业检测限参考品 L1~L8 进行检测，L1~L4 检测结果应均为阳性，
L5~L6 可为阳性或阴性，L7~L8 应均为阴性。
重复性
变异系数 CV 应≤8.0%，检测结果均为阳性。
批间差
变异系数 CV 应≤15.0%，检测结果均为阳性。
瓶内均一性
对照品 C1-C2 瓶内均一性以变异系数CV 为指标，满足CV≤10%。
瓶间均一性
对照品 C1-C2 瓶间均一性以变异系数CV 为指标，满足CV≤10%。
	结果公示后可2个工作日内到货

	3
	2
	检验科
	I型单纯疱疹病毒IgG抗体(HSV-I IgG)检测试剂盒
	12
	3000
	人份
	36000
	本试剂盒适用于体外定性检测人血清或血浆中的 I 型单纯疱疹病毒 IgG 抗体。. 2~8℃避光保存，有效期 18 个月。开封试剂，在机或 2~8℃，有效期 4 周。复溶后的 HSV-I IgG 阴阳性对照在 2~8℃的储存环境下有效期为15天，在-20℃的储存环境下有效期为3个月（仅可冻融一次）。
可选择如下试验方法之一：
对国家阳性参考品进行检测，要求国家阳性参考品 P1~P10 检测结果均为 I
型单纯疱疹病毒 IgG 抗体阳性，阳性符合率（+/+）为 10/10。
对企业阳性参考品进行检测，要求企业阳性参考品 P1~P10 检测结果均为 I
型单纯疱疹病毒 IgG 抗体阳性，阳性符合率（+/+）为 10/10。
阴性符合率
可选择如下试验方法之一：
对国家阴性参考品进行检测，要求国家阴性参考品 N1~N5 检测结果均为 I
型单纯疱疹病毒 IgG 抗体阴性，阴性符合率（-/-）为 5/5。
对企业阴性参考品进行检测，要求企业阴性参考品 N1~N5 检测结果均为 I
型单纯疱疹病毒 IgG 抗体阴性，阴性符合率（-/-）为 5/5。
最低检出限
可选择如下试验方法之一：
对国家最低检出限参考品 L1~L3 进行检测，要求 L1~L2 检测结果应为阳性，
L3 可为阳性或阴性。
对企业最低检出限参考品 L1~L6 进行检测，要求 L1~L3 检测结果应为阳性，
L4、L5 可为阳性或阴性，L6 应为阴性。
重复性
变异系数 CV≤15.0%。
批间差
变异系数 CV≤15.0%。
瓶内均一性
阴性对照和阳性对照瓶内均一性以变异系数 CV 为指标，满足 CV≤15.0%。
瓶间均一性
阴性对照和阳性对照瓶间均一性以变异系数 CV 为指标，满足 CV≤15.0%。
特异性
交叉反应：本试剂盒对特异性样本 Toxo IgG、CMV IgG、Rub IgG、HSV-II IgG、
VZV IgG、EBV IgG、B19 IgG、HBV IgG、HAV IgG 及肺炎支原体 IgG 的
检测结果 COI 值均小于 0.6，即均为阴性。
干扰因素：样本中胆红素≤20mg/dL、血红蛋白≤500mg/dL、甘油三酯
≤3000mg/dL 、 总 蛋 白 ≤12g/dL 、 类 风 湿 因 子 ≤200IU/mL 、 人 抗 鼠 抗 体
≤285ng/mL、抗核抗体≤380U/mL、抗线粒体抗体≤200U/mL、总 IgG≤27g/L、
总 IgM≤40g/L 时对检测结果无影响。系统性红斑狼疮患者血清对检测结果
无影响。样本中 HSV-I IgG 的 COI 值在 200 范围内不会出现 HOOK 效应。
	结果公示后可2个工作日内到货

	4
	2
	检验科
	I型单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-I IgM)检测试剂盒
	12
	3000
	人份
	36000
	本试剂盒适用于体外定性检测人血清或血浆中的1型单纯疱疹病毒 IgM 抗 体 。阳性符合率
对企业阳性参考品进行检测，要求企业阳性参考品Pl-P10   检测结果均为 I 型单纯疱疹病毒IgM  抗体阳性，阳性符合率(+/+)为10/10。
阴性符合率
对企业阴性参考品进行检测，要求企业阴性参考品N1~N14  检测结果均为 I 型单纯疱疹病毒IgM  抗体阴性。
最低检出限
最低检出限为1 COI(1.05         ISR)。
对企业最低检出限参考品L1~L6 进行检测，要求L1~L3  检测结果应为阳 性 ，L4 、L5  可为阳性或阴性， L6  应为阴性。
重复性
变异系数CV 应 ≤ 1 5 % 。
批间差
变异系数CV 应 ≤ 1 5 % 。
瓶内均一性
阴性对照和阳性对照瓶内均一性以变异系数CV  为指标，满足 CV≤15%。 瓶间均一性
阴性对照和阳性对照瓶间均一性以变异系数CV  为指标，满足 CV≤15%。 特异性
本试剂盒对特异性抗体Toxo   lgM≤7.281ISR、CMVIgM≤4.120   ISR、Rub IgM≤11.846       ISR、HSV-II       IgM≤2.531       ISR,VZVIgM≤3.06A 、EBVIgM ≤3.553      ISR、B19IgM≤15.1       Index,HSV-IIgG≤2.46      ISR、HAVIgM≤1.89
A 、MPIgM≤3.85       COI、乙型肝炎病毒核心抗体IgM≤8.06      S/COI、酿 酒  酵母抗体IgM≤52.69U/mL     的检测结果COT 值均小于0.80,即均为阴性。 样本中胆红素≤20mg/dL 、血红蛋白≤500mg/dL 、甘油三酯≤3000mg/dL、
总蛋白≤12g/dL 、类风湿因子≤200IU/mL、人抗鼠抗体≤285ng/mL 、抗 核 抗 体≤380U/mL 、抗线粒体抗体≤200U/mL 、总 IgG≤27g/L 、 总 IgM≤40g/L
时对检测结果无影响。系统性红斑狼疮患者血清对检测结果无影响。
阿昔洛韦、喷昔洛韦、泛昔洛韦、盐酸伐昔洛韦、夫西地酸、莫匹罗星、 膦甲酸钠、利巴韦林、甲钴胺、加巴喷丁、吲噪美辛对本产品的检测结果  无影响。
HOOK  效 应
样本中HSV-I  IgM的 COI  值在350范围内(1:540,20.085 ISR)  不会出现 HOOK  效应。
精密度
实验室内精密度、实验点间精密度、总不精密度的变异系数CV 均≤15%。
	结果公示后可2个工作日内到货

	5
	2
	检验科
	II型单纯疱疹病毒 IgG抗体(HSV-II IgG)检测试剂盒
	12
	3000
	人份
	36000
	本试剂盒适用于体外定性检测人血清或血浆中的Ⅱ型单纯疱疹病毒 IgG 抗体。阳性符合率
可选择如下试验方法之一：
对国家阳性参考品进行检测，要求国家阳性参考品P1~P10  检测结果均为 Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG 抗体阳性，阳性符合率(+/+)为10/10。
对企业阳性参考品进行检测，要求企业阳性参考品P1~P10  检测结果均为 Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG 抗体阳性，阳性符合率(+/+)为10/10。
阴性符合率
可选择如下试验方法之一：
对国家阴性参考品进行检测，要求国家阴性参考品N1~N5  检测结果均为 Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG 抗体阴性，阴性符合率(-L) 为5/5。
对企业阴性参考品进行检测，要求企业阴性参考品N1-N5   检测结果均为 Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG 抗体阴性，阴性符合率(-L) 为5/5。
最低检出限
最低检出限为1 COI。
可选择如下试验方法之一：
对国家最低检出限参考品LI-L3 进行检测，要求L1-L2 检测结果应为阳 性 ，L3  可为阳性或阴性。
对企业最低检出限参考品LI-L6 进行检测，要求L1-L3 检测结果应为阳 性 ，L4、L5 可为阳性或阴性， L6 应为阴性。
重复性
变异系数CV≤15.0%。
批间差
变异系数CV≤15.0%.
瓶内均一性
阴性对照和阳性对照瓶内均一性以变异系数CV 为指标，满足CV≤15.0%。 瓶间均一性
阴性对照和阳性对照瓶间均一性以变异系数CV 为指标，满足CV≤15.0%。 特异性
交叉反应：本试剂盒对特异性样本Toxo  IgG≤4.36  ISR、CMV  IgG≤3.25  ISR、 Rub   IgG≤2.08    ISR.HSV-IIgG≤3.72    ISR.VZV   IgG≤1.03A 、EBV    IgG≤3.52      ISR、B19     IgG≤1.19A 、HBV      IgG≤87mlU/mL 、HAVIgG≤1.25A及肺炎支   原体IgG≤1.16A   的检测结果COI  值均小于0.51,即均为阴性。
样本中胆红素≤20mg/dL 、 血红蛋白≤500mg/dL 、甘油三酯≤3000mg/dL、
总蛋白≤12g/dL、类风湿因子≤200 IU/mL、 人抗鼠抗体≤285 ng/mL、抗核抗 体≤380U/mL 、抗线粒体抗体≤200U/mL 、总 IgG≤27g/L 、 总 IgM≤40g/L  时  对检测结果无影响。系统性红斑狼疮患者血清(抗dsDNA 抗体浓度≤68.78  IU/mL)   对检测结果无影响。
	结果公示后可2个工作日内到货

	6
	2
	检验科
	II型单纯疱疹病毒IgM抗体(HSV-II IgM)检测试剂盒
	12
	3000
	人份
	36000
	本试剂盒适用于体外定性检测人血清或血浆中的Ⅱ型单纯疱疹病毒 IgM 抗体。阳性符合率
对企业阳性参考品进行检测，要求企业阳性参考品P1~P10 检测结果均为 Ⅱ型单纯疱疹病毒IgM 抗体阳性，阳性符合率(+/+)为10/10。
阴性符合率
对企业阴性参考品进行检测，要求企业阴性参考品N1~N14 检测结果均为 Ⅱ型单纯疤疹病毒IgM 抗体阴性，阴性符合率(-/-)为14/14。
最低检出限
最低检出限为1 COI。
对企业最低检出限参考品LI-L6 进行检测，要求L1~L3 检测结果应为阳 性 ，L4、L5 可为阳性或阴性，L6 应为阴性。
重复性
变异系数CV≤15%,
批间差
变异系数CV≤15%
瓶内均一性
阴性对照和阳性对照瓶内均一性以变异系数CV 为指标，满足CV≤15%。 瓶间均一性
阴性对照和阳性对照瓶间均一性以变异系数CV 为指标，满足CV≤15%
特异性
本试剂盒对特异性抗体Toxo IgM≤7.35 ISR、Rub IgM≤10.39ISR、CMV  IgM≤4.15ISR、HSV-I IgM≤3.73 ISR、VZVIgM≤3.16A 、EBV IgM≤3.45  ISR、B19IgM≤15.3 Index 、HSV-II IgG≤3.37 ISR、HAV IgM≤1.86A 、 MP IgM≤3.45 COI、乙型肝炎病毒核心抗体IgM≤8.06   S/COI、大肠杆菌 抗体IgM≤2.37  OD的检测结果COI 值均小于0.80,即均为阴性。
样本中胆红素≤20mg/dL、血红蛋白≤500mg/dL、甘油三酯≤3000mg/dL、 总蛋白≤12g/dL、类风湿因子≤200IU/mL、人抗鼠抗体≤285ng/mL、抗  核抗体≤380U/mL、抗线粒体抗体≤200U/mL、总 IgG≤27g/L 、总 IgM≤     40g/L时对检测结果无影响。系统性红斑狼疮患者血清对检测结果无影响。 阿昔洛韦、喷昔洛韦、泛昔洛韦、盐酸伐昔洛韦、夫西地酸、莫匹罗星、 瞬甲酸钠、利巴韦林、甲钴胺、加巴喷丁、吲哚美辛对本产品的检测结果  无影响。
HOOK  效应
样本中HSV-I IgM 的 COI 值在450范围内(1:700)不会出现HOOK。 精密度
实验室内精密度、实验点间精密度、总不精密度的变异系数CV 均≤15%。
	结果公示后可2个工作日内到货

	7
	2
	检验科
	抗磷脂酶A2受体抗体测定试剂盒
	89
	1000
	人份
	89000
	用于体外定量检测人血清中抗磷脂酶 A2 受体（PLA2R）抗体的含量。
2开封的试剂组分，2~8℃保存有效期 4 周；复溶后的校准品和质控品，
2~8℃保存有效期为 15 天；-20℃保存有效期为 3 个月（仅可冻融一次）。
相对偏差应在±10.0%范围内。
空白限
空白限应不大于 0.6 U/mL。
线性
试剂盒在 6~500 U/mL 区间内，其相关系数（r）应不低于 0.9900。
重复性
变异系数 CV 应≤8.0%。
批间差
变异系数 CV 应≤15.0%。
赋值准确度
相对偏差应在±10 .0%范围内。
瓶内均一性
校准品 C1-C2 瓶内均一性以变异系数 CV 为指标，满足 CV≤10.0%。
瓶间均一性
校准品 C1-C2 瓶间均一性以变异系数 CV 为指标，满足 CV≤10.0%。
预期结果
质控品检测结果均应在质控品可接受区间值内。
均匀性
质控品变异系数 CV 应≤10.0%。
	结果公示后可2个工作日内到货

	8
	3
	检验科
	特殊肿瘤标志物液体非定值质控品
	512
	180
	ml
	92160
	1、规格：6 x 3mL              浓度水平：水平1、2
2、性状及储存条件：液体2-8℃   储存效期：5年
3、开瓶稳定期：2-8℃稳定60天，-20~-70℃稳定180天
4、分析物：甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,前列腺特异性抗原（PSA）,糖类抗原 125（CA 125）,糖类抗原 15-3（CA 15-3）,糖类抗原 19-9（CA 19-9）,铁蛋白（Ferritin）,人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）,游离前列腺特异性抗原（F-PSA）,细胞角蛋白19片段（Cyfra 21-1）,癌相关血清抗原（CASA*）,鳞状细胞癌抗原（SCC）,组织多肽抗原（TPA）,组织多肽特异抗原（TPS）,糖类抗原 50（CA 50）,糖类抗原 72-4（CA 72-4）,糖类抗原 242（CA242）,人附睾蛋白4（HE4）,糖类抗原549（CA549*）
	结果公示后可2个工作日内到货

	9
	3
	检验科
	特殊免疫非定值质控品
	444.9
	144
	ml
	64065.6
	1、规格：6 x 3mL              浓度水平：水平1、2、3
2、性状及储存条件：干粉2-8℃   储存效期：3年
3、开瓶稳定期：2-8℃稳定5天，-20~-70℃稳定20天
4、分析物：醛固酮（ALD）,抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）,抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）,甲状腺球蛋白（Tg）,降钙素原（PCT）,促肾上腺皮质激素（ACTH）,肾素（Renin）,血管紧张素I，血管紧张素II，促甲状腺素受体抗体（TRAb）,降钙素（CT）
	结果公示后可2个工作日内到货

	10
	3
	检验科
	ToRch全套非定值质控品
	597.24
	30
	ml
	17917.2
	1、规格：6 x 5mL，浓度水平：水平A
2、性状及储存条件：液体2-8℃，储存效期≥3年
3、开瓶稳定期：2-8℃稳定≥60天
4、分析物：抗巨细胞病毒 IgM（CMV IgM）,抗弓形体 IgM（TOX IgM）,抗风疹病毒 IgM（RV IgM）,抗1/2型单纯疱疹病毒 IgM（HSV-1/2 IgM）,抗巨细胞病毒 IgG（CMV IgG）,抗弓形体 IgG（TOX IgG）,抗风疹病毒 IgG（RV IgG）,抗1/2型单纯疱疹病毒IgG（HSV-1/2 IgG）
	结果公示后可2个工作日内到货

	11
	3
	检验科
	复合免疫分析非定值质控品
	227.7
	900
	ml
	204930
	1、规格：6 x 3mL              浓度水平：水平1、2、3
2、性状及储存条件：干粉2-8℃   储存效期：3年
3、开瓶稳定期：2-8℃稳定10天，-20℃~-70℃稳定30天
4、分析物：肌酸激酶（CK）,肌酸激酶-MB (活性)（CK-MB）,肌红蛋白（Myo / Mb）,肌钙蛋白I（TnI）,肌钙蛋白T（TnT）,N-末端脑钠肽前体（NT-proBNP）,地高辛（DGXN）,茶碱（THEO）,总三碘甲状原氨酸（TT3）,游离T3（FT3）,总T4（TT4）,游离T4（FT4）,促甲状腺素（TSH）,皮质醇（Cortisol）,促卵泡刺激素（FSH）,促黄体生成素（LH）,孕酮（PROG）,催/ 泌乳素（PRL）,睾酮（TES）,雌二醇（E2）,C-肽（C-P）,叶酸（FA）,胰岛素（INS）,维生素B12（VB12）,免疫球蛋白 IgE（IgE）,甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,人绒毛膜促性腺激素（hCG）,前列腺特异性抗原（PSA）,糖类抗原 125（CA 125）,糖类抗原 15-3（CA 15-3）,糖类抗原 19-9（CA 19-9）,β-2-微球蛋白（β2M）,铁蛋白（Ferritin）,人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）,游离前列腺特异性抗原（F-PSA）,同型半胱氨酸（HCY）,17-羟孕酮（17-OHP）,雄烯二酮（ASD）,醛固酮（ALD）,抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-Tg）,抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）,硫酸脱氢表雄酮（DHEA-S）,促红细胞生成素（EPO）,人生长激素（HGH）,胰岛素生长因子1（IGF1）,甲基丙二酸（MetyA）,骨泌素（Ost*）,甲状旁腺素（PTH）,性激素结合球蛋白（SHBG）,甲状腺球蛋白（Tg）,25羟基维生素D3（25-OH-VD3）,甲状腺结合球蛋白（TBG）
	结果公示后可2个工作日内到货

	12
	4
	检验科
	EB病毒早期抗原（EA）IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	9
	768
	人份
	6912
	1. 试剂名称：EB病毒早期抗原（EA）IgA抗体检测试剂
2. 试剂用途：产品用于定性检测人血清中EB病毒早期抗原（EA）IgA抗体。
3.包装规格：96人份/盒（重量0.26千克，体积1440立方厘米）
4.检验原理：试剂采用间接ELISA方法检测人血清中EB病毒EA-IgA抗体。
5.储存条件及有效期：
（1）试剂盒贮存于2～8℃，有效期12个月。
（2）开封后试剂在2～8℃可稳定60天（EBV EA抗原包被板需在干燥的2～8℃保存）。
（3）稀释后的洗涤液在2～8℃可稳定30天。
6.适用仪器：本试剂适用于各种酶标仪（双波长 450/630nm）。
7.产品性能指标：
（1）阳性参考品符合率：用试剂盒检测企业自制参考品P1-P10，阳性参考品符合率为100％
（2）阴性参考品符合率：用试剂盒检测企业自制参考品N1-N10，阴性参考品符合率为100％
（3）灵敏度参考品：用试剂盒检测企业自制灵敏度参考品L1-L4，L1-L2为阳性，L3为阴性或阳性，L4为阴性。
（4）精密度：通过检测企业自制精密度血清计算批内和批间的变异系数（CV）%，批内检测的（CV）%基于10次检测的结果，而批间检测的（CV）%则基于不同批次，每批次检测10次的结果。
　           n          SD (CV)%
批内变异系数 10 1.114 0.053 4.8
批间变异系数 30 1.023 0.068 6.6
（5） 阳性判断值：
用本试剂盒检测545份健康献血员血清中EBV EA-IgA水平，用待检样本Abs与校准品比值1.0作为判定值或临界值（Cut off）时，56%健康献血员血清中EBV  EA-IgA抗体为阳性。
8.参考区间：
(1)建议以校准品的吸光度值作为未感染人群参考范围的上限（临界值），检测结果高于临界值为阳性，低于临界值为阴性。如果待测样本吸光度与校准品吸光度的比值(S/Co)小于0.8，则该样本判定为阴性；如果待测样本吸光度与校准品吸光度的比值S/Co值≥1.1，则该样本判定为阳性；若0.8≤S/Co值＜1.1，则该样本判定为为可疑，可疑样本应7日后重新采集，并重新检测前后两次采集样本，监测EB病毒EA-IgA抗体的动态变化。
(2)质量控制：如阳性对照≥0.8，阴性对照＜0.1，则本次检测结果有效；如上述任何一项不成立，则本次检测结果无效。
	结果公示后可2个工作日内到货

	13
	4
	检验科
	EB病毒Rta蛋白抗体IgG检测试剂盒（酶联免疫法）
	58
	768
	人份
	44544
	1.试剂名称：EB 病毒 Rta 蛋白抗体 IgG 检测试剂
2.试剂用途：用于体外定性检测人血清中EB病毒Rta蛋白IgG抗体。
3.包装规格：96人份/盒（重量0.26千克，体积1440立方厘米）。
4.检验原理：本试剂采用间接酶联免疫法（ELISA）检测人血清中EB病毒Rta-IgG抗体。
5.储存条件及有效期：
（1）2~8℃保存，有效期 12 个月。
（2）开封后试剂在 2~8℃可稳定 60 天（EBV Rta-IgG 酶标板需在干燥的 2~8℃保存）。 
（3） 稀释后的洗涤液在 2~8℃可稳定 30 天。 
6. 适用仪器：本试剂适用于各种酶标仪（双波长 450/630nm）。
7. 产品性能指标：
（1）阳性参考品符合率：用试剂检测阳性参考品 P1-P10，阳性参考品符合率为 100％。 
（2）阴性参考品符合率：用试剂检测阴性参考品 N1-N10，阴性参考品符合率为 100％。 
(3)检测限：用试剂盒检测检测限参考品 L1-L4，L1-L2 为阳性，L3 为阴性或阳性，L4 为阴性。 
(4) 重复性：变异系数（CV）应不大于≤10％。 
(5) 批间差：变异系数（CV）应不大于≤15％。
(6) 阳性判断值：
本试剂检测 1027 份健康献血员血清中 EBV Rta-IgG 水平，用待检样本 Abs 与校准品比值 1.0 作为判定值或临界值（Cut off）时，5.1%健康献血员血清中 EBV Rta-IgG 抗体为阳性。
8.参考区间：
(1) 按以下公式计算待检样本吸光度值和校准品吸光度值的比(S/CO），通过 S/CO 值定性判断结果： 
S/CO 值=样本吸光度值/校准品吸光度 
建议按以下原则解释结果：S/CO 值＜1.0 判定结果为阴性,S/CO 值≥1.0 判定结果为阳性。 
(2) 质量控制：如阳性对照≥0.8，阴性对照＜0.1，则本次检测结果有效；如上述任何一项不成立，则本次检测结果无效。
	结果公示后可2个工作日内到货

	14
	4
	检验科
	EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体检测试剂盒（酶联免疫法）
	9
	768
	人份
	6912
	1.试剂名称：EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体检测试剂
2.试剂用途：本产品用于定性检测人血清中EB病毒衣壳抗原（VCA）IgA抗体。
3.包装规格：96人份/盒（重量0.26千克，体积1440立方厘米）
4.检验原理：本试剂采用间接ELISA方法检测人血清中EB病毒VCA-IgA抗体。
2.储存条件及有效期：
（1）试剂盒贮存于2～8℃，有效期12个月。
（2）开封后试剂在2～8℃可稳定60天（EBV VCA抗原包被板需在干燥的2～8℃保存）。
（3）稀释后的洗涤液在2～8℃可稳定30天。
3.适用仪器：本试剂适用于各种酶标仪（双波长 450/630nm）。
4.产品性能指标：
（1）阳性参考品符合率：用试剂盒检测企业自制参考品P1-P10，阳性参考品符合率为100％
（2）阴性参考品符合率：用试剂盒检测企业自制参考品N1-N10，阴性参考品符合率为100％
（3）灵敏度参考品：用试剂盒检测企业自制灵敏度参考品L1-L4，L1-L2为阳性，L3为阴性或阳性，L4为阴性。
（4）精密度：通过检测企业自制精密度血清计算批内和批间的变异系数（CV）%，批内检测的（CV）%基于10次检测的结果，而批间检测的（CV）%则基于不同批次，每批次检测10次的结果。
　 n  SD (CV)%
批内变异系数 10 0.886 0.048 5.4
批间变异系数 30 0.913 0.072 7.9
 (5） 阳性判断值：用本试剂盒检测545份健康献血员血清中EBV VCA-IgA水平，用待检样本Abs与校准品比值1.0作为判定值或临界值（Cut off）时，56%健康献血员血清中EBV  VCA-IgA抗体为阳性。
5.参考区间：
（1）建议以校准品的吸光度值作为未感染人群参考范围的上限（临界值），检测结果高于临界值为阳性，低于临界值为阴性。如果待测样本吸光度与校准品吸光度的比值(S/Co)小于0.8，则该样本判定为阴性；如果待测样本吸光度与校准品吸光度的比值S/Co值≥1.1，则该样本判定为阳性；若0.8≤S/Co值＜1.1，则该样本判定为为可疑，可疑样本应7日后重新采集，并重新检测前后两次采集样本，监测EB病毒VCA-IgA抗体的动态变化。
（2）质量控制：如阳性对照≥0.8，阴性对照＜0.1，则本次检测结果有效。
	结果公示后可2个工作日内到货

	15
	5
	检验科
	单克隆免疫球蛋白测定试剂盒（电泳-免疫固定法）
	106.67
	2250
	人份
	240007.5
	1、用途：单克隆免疫球蛋白测定试剂盒(电泳-免疫固定法)采用蛋白电泳和免疫固定的方法定性鉴定血清中的单克隆免疫球蛋白(包括IgG、lgM、IgA、Kappa、Lambda)。2、方法学：电泳-免疫固定法。★3、适用仪器：适用于海伦娜SPIFE系列全自动电泳系统。4、规格：90人份/盒。
	结果公示后可2个工作日内到货

	16
	6
	检验科
	曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法） 
	107
	960
	测试
	102720
	1.样本类型：痰液。2、检测靶点：曲霉菌属、新型隐球菌、耶氏肺孢子菌。3、精密性：批内≤5.0%；批间≤5.0%。4.试剂开盖后，反复冻融次数不低于6次。5.与青霉菌无交叉反应。 6.有效期：-20℃， 有效期≥18个月。
	结果公示后可2个工作日内到货

	17
	7
	检验科
	D-二聚体检测试剂盒
	122.13
	3200
	ml
	390816
	1.2-8℃保存，有效期限≥24个月；
2.开封后：2-8℃保存，有效期≥30天；
3.试剂的线性范围为0.5-100 vg/mL，线性范围内的相关系数r≥0.980；
4.重复性：采用正常质控血浆进行重复试验，所得变异系数(CV)≤15%。采用高值质控异常血浆进行重复试验，所得变异系数(CV)≤10%；
★5.需配套sysmex全自动凝血分析仪CS-5100；
	结果公示后可2个工作日内到货

	18
	7
	检验科
	一次性采样拭子
	3
	20000
	支
	60000
	1.由采样杆和采样头组成。
2.细菌菌落总数(CFU/支)200，真菌菌落总数(CFU/支)100。大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌与溶血性链球菌不得检
出。
	结果公示后可2个工作日内到货

	19
	8
	检验科
	25-羟基维生素D检测试剂盒（电化学发光法）
	23.54
	6000
	人份
	141240
	1.采用电化学发光法；
2.检测时间≤27分钟；
3.需配套cobas 8000 e 801仪器；
4.在机稳定期≥11周；
5.最长定标稳定期≥11周；
6.两点定标；
7.加样量≤9μL；
8.空白限≤2ng/mL；
9.检出限≤3ng/mL；
10.定量检出限≤6ng/mL；
11.包装规格：300测试/盒
★12.使用范围：该项目需配套试剂和配套校准品，需配套cobas 8000 e 801仪器
	结果公示后可2个工作日内到货

	20
	9
	检验科
	钠、钾、氯离子测定校准液
	64
	450
	ml
	28800
	★1.需配套仪器：全自生化分析仪LST008；
2.用于使用离子选择电极方式的日立电解质分析仪，测定临床样本中的钠、钾、氯离子浓度时，以消除仪器间的测定结果误差。
3.储存条件:2°C-8°C，有效期为一年；
	结果公示后可2个工作日内到货

	21
	10
	泌尿外科
	医用激光光纤（550um）
	5500
	1
	根
	5500
	1.需要与我院设备瑞柯恩激光治疗机配套使用；2.光纤长度：≥2.8m,光纤芯径550um；3.光纤适用的波长：375nm-2100nm；4.光纤的接口类型：SMA-905；5.对应波长的最低传输效率：95%；6.消毒或灭菌后的光纤传输效率：不小于消毒或灭菌前的95%。
	结果公示后可2个工作日内到货

	22
	10
	泌尿外科
	医用激光光纤（272um）
	6500
	1
	根
	6500
	1.需要与我院设备瑞柯恩激光治疗机配套使用；2.光纤长度：≥2.8m,光纤芯径272um；3.光纤适用的波长：375nm-2100nm；4.光纤的接口类型：SMA-905；5.对应波长的最低传输效率：95%；6.消毒或灭菌后的光纤传输效率：不小于消毒或灭菌前的95%。
	结果公示后可2个工作日内到货

	23
	11
	重症医学科
	听诊器
	17
	58
	个
	986
	听头直径：成人约 30–50 mm
导管长度：65–70 cm
导管：单腔 / 双腔，PVC 材质
耳件：金属弹性耳挂，硅胶耳塞
频率范围：20 Hz–2000 Hz
重量：100–160 g
	结果公示后可2个工作日内到货


