## Sheet2
成都市第二人民医院2026年科研设备（第二批）需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价/万 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 对标产品 | 使用年限 | 参数反馈 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 二氧化碳培养箱 | 国产 | 3 | 14.64 | 用于细胞、组织、微生物等体外培养，提供稳定的温度、CO₂浓度及湿度环境。 | 技术参数 1.工作体积≥185升； 2.箱体表面采用最新抗菌喷涂技术，防止细菌等微生物附着； 3.标配搁板数目/最多可选装搁板数：≥3块/10块，隔板带孔可调节高度； 4.单隔板承重≥10kg，总承重≥30kg； 5.温度控制范围：高于室温3℃～55℃； 6.温度控制精度：±0.1℃；温度均一性:≤±0.3℃@37℃ 7.显示：≥8英寸液晶触摸屏。 控温方式：六面直热式； 8.四温度探头，PID控制，确保温度不会过冲。 9.开门后30s，温度恢复至37度时间≤6分钟；： 10.二氧化碳控制范围：0～20%；二氧化碳控制精度：±0.1%； 11.二氧化碳跟踪报警：有, ±1%，系统带一键自动校准功能； 12.二氧化碳浓度控制：单光速双波长红外传感器探头， 可原位灭菌，灵敏度高，使用寿命长。 ★13.标配内部HEPA过滤器，开门30s后关闭，仅5分钟能够使培养箱体内环境达到ISO-5级。为保证箱体内空气洁净度HEPA高效过滤器面积要求≥500cm²，（提供实测照片，并作为验收依据。） 14.开门30s后，二氧化碳浓度恢复时间≤5分钟； ★15.无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并能主动控制湿度； 16.湿度恢复速度≤12分钟（开门30s后） 17.90度干热灭菌程序，可保证全部配件在位灭菌，灭菌测试点27个包括玻璃内门都能达到90摄氏度。 ▲18.搭载复苏模块：采用干式环绕风浴方式进行加热，规避水浴污染，双测温传感器设计：热敏电阻(NTC)：精度≤±0.1℃，检测风场温度用；数字红外温度传感器（IR）：精度≤ ±0.5℃，自带至少≥4.3英寸高清显示屏，搭配500万高清摄像头，实时成像观察复苏状态 19.显示控制：触摸屏显示温度、湿度和二氧化碳浓度，具有程序自检功能和自动校正功能 20.微信小程序报警，机器出故障可以短信和电话报警 21.选配电子门锁，屏幕可设置密码，保护样品安全，。 ★机器配置： 1.二氧化碳培养箱主机 1 台 2.说明书1份 3.电源线 1根 4.合格证 1份 5.不锈钢隔板 3 块 6.30*20cmHEPA过滤1个 7.复苏仪1个 | 1年
2 | 液氮存储罐 | 国产 | 2 | 4 | 利用-196℃液氮深低温环境，通过高真空绝热技术保持稳定超低温，实现细胞、组织、胚胎等生物样本的长期活性保存，满足生物样本库与科研实验室的冻存需求。 | 1 最大可贮存样品（2ml冻存管）≥4800个 2 每个冻存管提桶冻存盒数≤8个 3 每盒冻存管数（100格/盒）≥100 4 冻存管提桶数量：≥6个 5 几何容积：L≥145 6 口径：216±2mm 7 外径：681±5mm 8 高度：970±10mm 9 空重≤52KG ▲ 10 静态液氮日蒸发量≤0.94L ▲ 11 静态液氮保存期≥154天 ▲ 12 材质及表面喷涂工艺：内外胆均为铝合金材质，外表面采用耐低温且附着力极佳的喷塑工艺； 13 标配锁盖，方便加锁保护样本安全； 14 可选配运输小车，方便室内移动； ▲ 15 检测报告：提供该型号或同系列型号的第三方检测机构出具的《检验报告》（复印件加盖制造商公章），出具检测报告的第三方检测机构需具备CNAS认可的检测能力范围：液氮生物容器、大口径液氮容器、真空绝热深冷设备等。 ▲ 16 证书：提供该型号或同系列型号的第三方认证机构出具的CE证书（复印件加盖制造商公章）。 配置清单： 液氮存储罐：1个 冻存管提桶：6个 | 3年
3 | 流式细胞仪(分选) | 进口 | 1 | 540 | 1.高纯度细胞制备：为单细胞测序（scRNA-seq）、类器官培养、细胞治疗等下游应用提供高纯度、高活性的目标细胞； 2.单克隆细胞株构建：利用其精准的单细胞分选功能，高效构建稳定表达特定蛋白的细胞株，服务于抗体药物开发和基础研究； 3.稀有细胞群分选：如循环肿瘤细胞（CTC）、特定亚群的T细胞等，为转化医学研究提供关键材料； 4.微生物与纳米颗粒分选：其出色的灵敏度使其能够对细菌、酵母、藻类乃至外泌体等微小颗粒进行分析和分选，拓展了实验室的研究范畴。 | 1. 核心性能 ★1.1激光及检测器配置：配置≥4根固态激光器，405nm、488 nm、640±3nm、561nm，至少具备4个激光孔，配置≥15个高性能荧光检测器。 ▲1.2散射光灵敏度和分辨率：分辨率≤80nm的聚苯乙烯标准颗粒；荧光灵敏度：FITC：≤16MESF、PE：≤3MESF、APC≤3MESF；（需在投标文件中提供中国计量科学研究院技术服务测试报告或者其他第三方检测机构出具的具有CNAS或CMA标识的检测报告影印件）； ▲1.3具备≥4路分选功能：同时具备富集、纯度、单细胞等≥3种分选模式，具备混合分选模式，多路分选时，每路分选液流可单独设置不同分选模式，以适应不同目标含量细胞同时分选； 2. 分析性能 2.1 荧光补偿：具有全自动补偿能力，可通过细胞或微球进行补偿。可在线或脱机补偿，结果仍可同时显示补偿及未补偿的情况，具备荧光数据补偿库。 ▲2.2 分光方式：采用波分多路复用器(WDM)或粗波分多路复用器（CWDM）光学传输模块，全带通滤光片，采用APD类检测器； 2.3 信号精度：≥24-bit。可实现结果无损放大，复杂群落及差别微小的群落划门分析及分选。 3. 分选性能 3.1 分析速度：最大有效分析速度≥40,000 events/s。 3.2 分选纯度：30,000 events/s下，分选纯度：≥99%。 3.3 分选活率：30,000 events/s下，分选活率≥90%。 ▲3.4 具备不加电垂直分选功能，分选液滴不带电垂直下落，增加分选定位准确度，适应多孔板、深孔板分选，提高细胞活性。 3.5具备自动分选设置功能：能自动开关机、自动监控并调节分选设置，操作者无需进行复杂的分选设置和操作即可完成实验，且设定液滴延迟不需要微球调节。 ▲3.6满足侧群（SP）细胞的检测（需提供≥1篇使用投标型号的产品所发表的文献证明，文献内容中需体现侧群（SP）细胞检测的实验结果图，并提供文献下载链接）。 4. 液流系统 4.1 配置全自动进样装置，具备排气泡、样品混匀、反冲、清洗等功能。 4.2在线气泡检测器：可在管空时自动检测并停止取样，避免气泡进入流动池增加操作难度；如果在分选过程中液路不稳定，系统会自动消除流动池中的气泡，并自动恢复分选； 4.3鞘液系统：与100µm喷嘴相匹配的不高于16Psi鞘液系统； 4.4内置泵系统，具有防振静音设计，为系统提供压力和真空，无须外接压力和真空装置 4.5具备自动液滴延迟（Drop Delay）调节计算功能，计算功能全由电脑自动完成，液滴断点自动监控功能。 5. 软件 5.1中英文分析软件，具备数据采集及分析功能； 5.2可进行远程诊断和操作软件，如遇问题可实时在线连接援助。 ★6. 配置要求： 6.1流式细胞仪主机一套；6.2分析软件1套；6.3 4L钢制鞘液桶1个；6.4单克隆分选装置1套；6.5光谱检测模块 1套；6.6装机试剂1套；6.7 喷嘴1套；6.8鞘液过滤器1个； | 3年
4 | 流式细胞仪 | 国产 | 1 | 108 | 1.深度免疫图谱绘制：适用于肿瘤免疫、感染免疫、自身免疫病等领域，通过10色以上的面板对免疫细胞进行精细分型，全面解析免疫微环境； 2.细胞信号通路与功能研究：结合磷酸化蛋白检测、细胞因子分泌等技术，深入研究细胞在不同刺激下的功能状态和信号转导通路； 3.干细胞与发育生物学研究：精准鉴定和定量分析组织或器官中的稀有干细胞及祖细胞群体； 4.微量样本多重蛋白定量（CBA）：可替代部分ELISA实验，用极少量的样本同时检测多种细胞因子或信号分子，尤其适用于珍贵临床样本的分析。 | 一、技术参数 ★1.主机至少配置4根固态激光器488nm、640±5nm、405nm、561nm； 2. 检测器：采用APD类检测器，具有全域补偿数据库，随着增益的调节，实现补偿矩阵自动调节，信号经由光纤传到至检测器； ▲3.检测通道：具备≥13个独立荧光检测通道，后期可升级至55个独立荧光检测通道； ▲4.要求仪器平台具备检测近红外长波荧光素的能力（波长≥900nm）； 5.采用非注射泵等可连续非多次吸样方式进样； 6.无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度； 7.颗粒检测分辨率：≤80nm，可用于纳米级颗粒、凋亡小体、微囊泡、外泌体等； ▲8.分光方式：采用波分多路复用器(WDM)类或粗波分复用（CWDM）光学传输模块，全带通滤光片，数值孔径NA＞1.25； 9.数据软件：具备高维数据分析功能，数据可通过软件中的功能键直接上传到对应的站点，进行≥4种方法学的降维数据分析，2种方法学聚类分析； 10.样本流速：预设低、中、高三个速度，且10μL-240μL/min范围内可调节； 11.上样方式：可采用5ml流式管、1.5ml、2ml EP管等上样； 12.荧光检测灵敏度：FITC≤30MESF、PE≤10MESF； 13. 无需微球的绝对计数功能，在检测的同时即可自动计算样本浓度； 14. 软件系统：同时具备英文和中文语言系统供选择，可任意安装在个人电脑上，无需密码狗， 15.软件符合21 CFR Part 11标准要求，具备电子记录和电子签名； ★二、配置要求： 1．流式细胞仪主机一套； 2．分析软件1套； 3．流式管1000支； 4．清洗液1桶； 5．深度清洁液1桶； 6．质控微球1瓶； | 3年
5 | 常规恒温培养箱（不接气瓶） | 国产 | 2 | 1 | 是微生物、细胞培养及环境试验等领域的基础仪器。它能提供稳定可控的恒温环境，温度控制精准均匀，可模拟各类微生物、细菌、霉菌的生长条件，广泛应用于生物工程、医学研究、食品检测及水质分析等场景 | 技术参数 1.方式：强制对流 2.使用温度范围：无加湿：0-65℃ 有加湿：10-65℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 5.温度分布精度：±1℃ 6.控温范围：45%-90%RH 7.湿度波动率：±5% 8.内装：镜面不锈钢板 9.外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 10.断热材：聚氨酯 11.加热器：不锈钢加热管 12.额定功率：≤1.0 kw 13.压缩机：风冷密闭压缩机 14.制冷剂：R134A 15.除霜构造：自动 16.控湿方式：自动 17.引线孔：内径≤52mm一个 18.内尺寸（宽*深*高mm）：≤500*400*750±10 19.外尺寸（宽*深*高mm）：≤640*620*1260±10 20.外包装尺寸（宽*深*高mm）：790*770*1380±10 21.内容积：≥150 L 22.隔板承重：≥15kg 23.隔板层数：≥9层 配置要求： 主机一台 | 1年
6 | 磁力架 | 国产 | 2 | 0.36 | 分子生物学实验中磁珠分离、核酸纯化、蛋白提取等步骤的核心辅助设备 | 技术参数 1.孔≥16 2.光圈≥10.9毫米 3.样品容量：1.5ml离心管 4.量程：10-1000ul 5.磁铁拉力≥5,000克 6.磁场强度>5,000 高斯 7.尺寸190x43.8x39.8mm±5 配置要求 主机一台 | 1年
7 | 超低温冰箱温度监测计 | 国产 | 4 | 0.72 | 实时监测并记录超低温冰箱内部温度，超限时通过声光、短信或云端发出报警，确保细胞、疫苗等珍贵样本在-80℃环境下安全存储，避免因设备故障导致样本失效。 | 1.采用高性能4G通讯模块，保证产品通讯实时在线； 2.量程:温度-200℃~150℃； 3.温度分辨率0.1℃； 4.精度±0.5℃。 | 3年
8 | 磁力搅拌器 | 国产 | 2 | 0.2 | 实验室基础搅拌设备，通过磁场驱动搅拌子旋转，实现液体样品的均匀混合 | 技术参数 1.工作盘尺寸：≥φ135mm； 2.盘面材质：不锈钢陶瓷涂层； 3.电机类型：直流无刷电机； 4.电机输入功率：≤18W； 5.电机输出功率：≤10W； 6.功率：≤600W； 7.电源：100～240V,50/60Hz； 8.搅拌点位：≥1； 9.最大搅拌量（水）：≥5L； ▲11.转速范围：0～1500rpm； 12.转速显示：LED； 13.外壳防护等级≥IP42； 14.尺寸（长×宽×高） ：≤160×280×85mm； 15.重量：≤2kg； 16.允许环境温度湿度：5～40℃,80%RH。 配置要求： 主机一台 电源线一根 说明书一份 合格证一份 | 1年
9 | 蓝光电泳监测仪 | 国产 | 2 | 0.2 | 采用470nm LED 蓝光激发，安全无紫外伤害，用于核酸 / 蛋白凝胶观察、切胶回收 | 技术参数 1.波长: 470 nm 2.切胶面尺寸: 190x 112 mm±5 3.蓝光LED寿命: ≥60,000 h 4.蓝光LED照射方式: 矩阵底部透射 5.底座设计 平板 6.材料 琥珀色滤光器由金属框架包裹 7.滤光片角度 琥珀色滤光片0-145°可调 8.变压器 DC 12V, 2A 9.输入电源 AC220V,50/60HZ 10.外观尺寸(mm) 220x220x35±5 11.仪器重量（kg） ≤1kg 配置要求 主机一台 | 1年
10 | 封口机 | 国产 | 2 | 0.2 | 为医用普及型连续封口机 | 技术参数 1.封口速度10m/min；走纸自动感应控制。 2.封纹宽度12mm； 3.封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求； 4.尺寸：482×242×157（mm）±5 5封口留边0~35mm可调； 6.重量：≤15kg 7.封口压力80N-90N 配置要求 主机一台 电源线1根 说明书1份 合格证1份 | 1年
11 | 超声波清洗机 | 国产 | 2 | 0.3 | 采用40kHz 超声波空化效应，高效剥离器皿、器械、零件的油污、杂质、灰尘。数显控温（室温～80℃）+ 定时（1-99min），全不锈钢槽体，带网篮与降音盖，断电记忆，适合实验室、医疗、电子、五金等精密清洗。 | 技术参数 1.内槽尺寸≤（ 长·宽·高）：240*140*100mm±5 2.容 量：≥3L 3.频 率：40KHz 4.超声功率：≤120W 5.加热功率：≤200W 6.温度可调：室温-80℃ 7.时间可调：1-99min 8.网架：有 9.降音盖：有 主机一台 电源线一根 说明书一份 合格证一份 | 1年
12 | 恒温震荡培养箱 | 国产 | 2 | 2.4 | 是微生物、细胞及分子生物学实验中常用的培养设备，可在设定温度下，通过回旋振荡为样品提供均匀的温度与氧气环境，广泛应用于细菌培养、发酵实验、酶反应优化等场景 | 技术参数： 振荡频率 40-300rpm 显示方式 LCD 液晶显示 振荡幅度 26mm 控温范围 4-60℃ 分辨率 ±0.1℃ ▲托盘尺寸 460＊360mm 250ml×12个×2层或者500ml*6*2层 标准配置 上、下层配不锈钢万能夹具 输入功率 350W 定时范围 1-9999min 外形尺寸 600*600*1300mm 电 源 AC220V50Hz 配置：主机1台 | 1年
13 | 超声破碎仪 | 国产 | 1 | 1.2 | 利用高能超声波空化效应，对微生物、细胞、组织进行破碎、裂解，可用于核酸提取、蛋白释放、样品乳化、分散及均质等实验 | 技术参数 1.采用32位微电脑控制器,7寸触摸屏。触摸开关、图形指示操作简便；拒绝液晶及按键方式； 2.可编程控制模式：可存储50种操作工艺； 3.外壳采用高分子合成材料，具体有耐酸碱、抗腐蚀性。整体开模，一体成型，无螺丝榫卯连接； 4.▲主机与隔音箱叠加，占地少，节省空间； 5.超声定时、时长、功率可任意设定； 6、操作屏可设定工作台升降、工作台可拆卸； 7.具有超温、过载和时间保护功能，故障报警及故障显示； 8.带有紫外灭菌、照明功能； 9.频率: 20-25 KHz 自动跟踪，自适应； 10.触摸屏显示: 振幅、功率、温度、时间、50组工艺； 11.破碎容量: 1-600 ml； 12破碎功率可调：12-1200W； 13.温度报警: 配有温度传感器，可测温度； ★14.隔音箱：双层设计，隔音效果好，易清理、减少污染； 配置要求： 主机一台 电源线一根 说明书一份 合格证一份 | 1年
14 | 电子天平 | 进口 | 1 | 1.3 | 用于实验室样品的精密称量，具备高精度称重、自动校准、去皮、累计称重等功能 | 技术参数 1.高分辨率彩色触控屏 2.单体精密质量传感器 3.实时显示量程进度条 4.自动双量程、双精度功能 5.自定义双智能内部校准功能 6.可对内置砝码值进行修正 7.实时温度补偿功能 8.七级防震滤波可调功能 9.称重稳定时间可调功能 10.具有克、毫克、盎司等20多种可屏蔽单位 11.可自定义两种单位 12.开关机自动锁定当前模式 13.内置日期、时间、温度显示可调功能 14.便携式手提把手，后置砝码手套工具箱 15.多种设置一键直达，操作更简便 16.安装插件，PC端天平数据可直读 17.防静电金属防风罩背板 18.配备USB/RS232通讯端口连接外围设备 19.可读性(mg)0.01/0.1 20.重复性(mg)±0.03/0.1 21.线性误差(mg)±0.03/0.2 配置要求： 主机一台 | 1年
15 | 生物安全柜 | 国产 | 1 | 8 | 保护人员样品安全 | 技术参数 1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环。 2、外形尺寸 ：≤1535*790*2200mm（宽*深*高），工作区尺寸：≥1355*610*680mm（宽*深*高）； ▲ 3、整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏，需要提供证明资料； ▲ 4、具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互，需提供见证资料； 5、前窗玻璃：单层防紫外线钢化玻璃覆防爆膜，增强玻璃的抗冲击性和防紫外线的能力，实现对操作人员最大强度的保护。单层玻璃厚度≥6mm。 ★6、风速：下降风速≥0.33m/s；流入风速≥0.55m/s，安全柜的噪声≤64dB(A)，需要提供证明资料；进、排风过滤器采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，CLASS 3级 7、配置风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力值，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，可以实时数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示； ▲ 8、标配电动门，前窗定位采用显示屏按键、脚踏和遥控器升降三重模式，开关随意定位，操作自由轻松，杜绝二次污染。标配遥控器装置，遥控器可遥控控制风机、照明灯、杀菌灯和安全柜前窗升降； 9、智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关，稳定可靠，免维护，使用寿命长。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全； 10、一键式预约紫外灯消毒时间，预约具备自动记忆功能，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能，实现班前班后两个时段自动运行； 11、配置12V直流LED照明灯，使用寿命长，无频闪，保护操作者视力； ▲ 12、玻璃清洁，前窗玻璃可全幅清洁，不可直接拉下，防止误操作造成泄露。 配置清单： 主机1台 | 1年
16 | 超纯水发生装置 | 国产 | 1 | 8 | 纯化柱： 采用三根独立纯化柱设计，纯化柱具备识别芯片，卡扣式设计，安装方便。 TOC检测模块： 内置TOC检测仪，带独立的氧化池，并联到系统内封闭氧化，检测范围1-999ppb，分辨率可到0.01ppb。 取水手臂： 独立取水手臂，集成5英寸触摸屏，手臂挂钩，辅助磁吸设计，灵活拿取。 智能人机交互： 提供中英双语显示，动画图标，简洁方便。 云端管理： 物联网平台实时在线监控仪器数据，信号稳定，适用范围广。 环境友好： 设备运行噪音低于50dB，安静舒适。 | 技术参数 1．进水条件：以纯水（反渗透水、蒸馏水、EDI水）作为进水水源，生产达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM D1193、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB/T6682等，及美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国2020版药典（ChP）中规定的试剂级超纯水要求。 2．产水水质：★产水电阻率：18•2 MΩ.cm @ 25℃；TOC含量：＜2ppb（提供权威第三方检测机构报告证明）；颗粒（＞0.22μm）：＜1 unit/mL （提供权威第三方检测机构报告明）； 微生物：＜0.01CFU/mL（提供权威第三方检测机构报告证明）；致热原（内毒素）：＜0.001EU/mL（提供权威第三方检测机构报告证明）；RNA酶：＜1 pg/mL（提供权威第三方检测机构报告证明）；DNA酶：＜5pg/mL（提供权威第三方检测机构报告证明）；产水速度：≥2L/min可调，可连续调节，不受档位限制。 3．纯化柱采用≥3支独立纯化柱设计，填充高分子材料合成活性炭，去除水中痕量有机物，电子级树脂，去除痕量离子。纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材；卡扣式设计，安装方便。提供彩页资料或官网证明。 4．▲供水泵具备智能反馈调节功能，可根据温度、产水水质等变化自动调节增压泵工作状态，保证系统供水速度稳定。 5．内置≥2个高精度电导率仪，电阻池灵敏常数：≤ 0.01cm-1，温度灵敏度≤ 0.1℃，符合GB6682-2008的要求；同时监测源水电导率、超纯水电阻率；检测异常时自动报警。提供电导率仪原厂检验证书复印件，供货随主机提供检验证书原件。 6．系统内置185/254nm双波长紫外灯，非单波长设计；254nm有效杀菌，抑菌效果好；185nm氧化有机物，有效降低TOC值。 ★7．设备内置TOC检测仪，带独立的氧化池，并联到系统内封闭氧化，检测范围0.01-999.99ppb，精度不低于0.01ppb；需提供校验证书；满足USP适应性测试。提供彩页资料或官网证明。 8▲．独立取水手臂，主机与取水手臂分离，取水手臂集成液晶触摸屏幕，屏幕≤5英寸，屏幕可显示：（1）原水电导率及温度、（2）超纯水电阻率及温度、（3）TOC含量等数据；提供彩页资料、实物图片或官网证明。 9．取水手臂辅助磁吸设计，灵活拿取；最多可选配4个取水手臂，多种管线长度可选，最远可提供≥16m连接组件。 10．▲手臂取水流速0-2L/min，无级变速，1%-100%可调，不受档位限制。 11．三种取水功能选择：手柄按键取水：单击按键取水，无需长按，方便快捷；定量取水：0.01-100L，人性化设置，可中断操作；标配脚踏取水开关，解放双手，适应多种取水环境。 12．设备提供中英俄等多种语言显示，三级权限管理：操作者、管理员、工程师。提供彩页资料、实物图片证明。 13．★云端物联网功能，用户可通过手机或电脑实时查看水机运行状况，支持WiFi和4G两种模式。所有水质参数与水机实时同步，用户以短信或公众号方式接收报警信息；耗材到期远程预警功能；具有远程诊断功能，可以通过云端，远程诊断水机故障，及时解决。提供彩页资料、云端网址及界面截图证明。 14．主机与云端双备份数据存储，用户可通过云端下载数据报表，也可通过U盘实时导出，信息存储≥60万条；用户还可自己设置子账号，方便管理；预留接口可直接对接实验室LIMS系统。以上所有功能终身免费。提供彩页资料或官网证明。 15．标配双位点漏水检测器，精准识别触水点，区分水源与仪器风险，保证整个实验室安全；智能程序控制，根据运行状态自动启停，无需人工。 16．★可同品牌升级痕量离子去除装置，离子含量达到ppt及亚ppt级（ICP-MS专用）。 17．▲可选择安装≥5种同品牌专用终端滤器,保证水质满足多种实验室应用要求。提供不同类型终端滤器原厂检验证书复印件，供货随主机提供检验证书原件。 （1）生产无颗粒无细菌的0.22+0.45微米的微孔过滤器；（2）除热源和核酸酶污染物过滤器；（3）无内分泌干扰污染物终端过滤器；（4）超低有机物型终端过滤器，产水TOC≤1ppb；（5）超低挥发性有机物型终端过滤器，产水苯≤0.05ppb，一溴二氯甲烷≤0.05ppb。 配置明细： 主机一台 取水手臂一个 漏水检测器一个 预纯化柱两个 精纯化柱一个 TOC检测仪一台 智能控制系统一个 云端控制系统一个 | 1年
17 | 便携式深冷转运液氮罐 | 国产 | 1 | 0.58 | 利用高真空多层绝热技术维持-150℃以下深低温环境，实现生物样本在实验室内部、城市间或航空条件下的安全短途转运。 | 1.外径：156mm； 2.口径：125mm； 3.内部深度≥190mm； 4.总高≤262mm； 5.罐体空重≤3KG； 6.有效容积≥2L； 7.液相保存时间≥8h； 8.气相保存时间≥6h； 9.2ml内旋冻存管容量≥54支； 10.温度范围：-196℃~-135℃。 配置清单： 液氮罐：1个 | 3年
18 | 恒温金属浴 | 国产 | 1 | 0.2 | 采用微电脑 PID 控制，通过高导热金属模块实现精准干式加热， BlockM 为双模块高温型，控温范围 RT+5℃~150℃，精度 ±0.5℃，升温快速均匀。可替代传统水浴，用于样品孵育、酶反应、核酸 / 蛋白变性、PCR 样品恒温等，双模块设计支持双温区同步实验，模块可快速更换，广泛应用于分子生物、临床检验、食品检测等实验室样本前处理 | 技术参数 1.模块数量：≥2 2.LED交替显示设置/实际温度；可进行时间倒计时 3.时间设置范围：1分-99小时59分 4.显示分辨率 [K] ：0.1 ▲5.温度加热范围[° C]：室温+5°C-150°C ▲6.模块内的温度稳定性在37°C时：±0.5°C 7.模块内的温度稳定性在60°C时：±0.5°C 8.温度均一性：±0.5°C@37℃ ▲9.加热速率（带外部传感器）[K/min]：≥4.5 10.标配外置温度传感器PT1000更好控制样品温度 11.外置温度传感器PT1000校准后，可用外置温度传感器对内置温度传感器进行自动校准 12.其他功能：错误代码显示、自动故障检测报警、硬件及软件双重过温保护、固定170℃安全温度 13.工作盘材质：铝合金 14.重量[kg]：≤2.5 15.工作盘尺寸[mm]：≥96x152 16.外形尺寸 (W x H x D)：152x86x300mm±5 17.允许环境温度[°C]：5 - 40 °C 18.允许相对湿度：80% 配置要求 主机一台 | 1年
19 | 均质裂解仪 | 国产 | 1 | 16.45 | 均值裂解仪用于生物行业细胞破碎的技术至2000年引入国内后在行业内不断得到认可，由于其高效率的破碎速度和95%以上的高破碎率正好满足现代生物制药行业对细胞破碎的要求。目前国内各大高校及知名中小型企业都已经开始使用均质裂解仪，从实验到中试、生产的技术都已经非常成熟，为了与现代技术接轨，将产、学、研完美结合起来，均质裂解仪的产业化将会提高很大的经济效益，已经成为样品处理的必须设备。 | ▲1.压力高度：≥200mpa/29000psi； 2.速度：≥165ml /min； 3.小量：≤15ml/个； 4.精确度：≤1bar； ▲5.安全性：有急停按钮和过压停机保护功能； ▲6.温度：带温度补偿交换器； 7.功能，充分保证样品活性不受温度破坏； 8.动力系统1：连杆传动，液体机油润滑体系； ▲9.动力系统2：带丝杆传动，精度高，可直线运动； 10.出料摸头：不锈钢镜面精度； 11.底部材质：硬质铝； 12.外壳：烤漆； 13.打印：有； 14.电源：220V； | 3年
20 | 超低温冰箱 (-80度) | 国产 | 1 | 5.1 | 通过双压缩机复叠制冷与高密度真空隔热技术，将箱内温度稳定维持在-86℃超低温环境，用于长期保存病毒、细菌、细胞、组织等生物样本，确保样本活性 | ▲1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；样式：立式；有效容积≥620L；整机宽度≤1050mm(含手把、箱体、铰链)，保障足够放置空间；整机装箱量≥400个冻存盒，整机样本量≥40000份（2ml冻存管）； ▲2、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保，全球变暖潜能值GWP＜10；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；制冷剂用量符合国家安全标准，单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g；提供产品铭牌和相关证明材料； ▲3、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机耦合优化复叠制冷循环，具有级间换热器；高温级提供低温级的负荷，不单独参与箱内制冷，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音；提供产品彩页和制冷原理图等相关证明材料； 4、温度控制：微电脑控制，箱内温度-40℃~-86℃可调，LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 5、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； 6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。双锁结构设计,自带暗锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好； 7、使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡（90mm），VIP厚度≥15mm，保温效果好； 8、搁架可调，方便用户存储物品，可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒等；双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 9、整机温度均匀性好，箱内每层5点（四角及中心），整机20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀一致； 10、自动加热门体快速平衡孔设计，二次开门时间小于1.5分钟，支持短时间内连续多次开门； 11、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险； ▲12.安全系统：标配压力开关与气液分离器/分凝器，压力开关可防止设备因风机损坏或空调故障导致的制冷系统压力高，压缩机损伤，压缩机爆炸风险；气液分离器/分凝器保障设备运行稳定可靠性，提供压缩机运行稳定环境，防止制冷系统压力高，回液多，压缩机阀片断裂的情况产生。提供制造商盖章的制冷原理图作为佐证材料 ▲13.电路系统中配有过载开关来进行过载保护，滤波器进行双向滤波，保障信号稳定传输。当电路中的电流超过负载时保护装置主动切断电源防止电线过热设备烧毁引起火灾。滤波器正向阻隔电网噪声，反向抑制设备干扰，长期运行稳定可靠。提供制造商盖章的电路系统佐证材料。 配置清单：主机1台、说明书1本、电源线1条 | 5年
21 | 医用低温箱(-40度) | 国产 | 3 | 9.6 | 通过高效压缩机制冷与高密度保温层，将箱内温度稳定维持在-40℃低温环境，用于长期保存血浆、疫苗、试剂、生物制品等温度敏感样本，确保样本活性 | ▲1.微电脑控制，温度范围-20~-40℃可调，控温精度0.1℃； ▲2.标配≥4寸液晶屏，可显示两个箱体温度，显示精度0.1℃，本机端可随时查看24h/7D/30D温度数据，掌握全流程样本存储状态；(投标文件需提供：生产厂家盖章的公开印制版彩页，生产厂家盖章的公开发行的技术白皮书和生产厂家盖章的产品实物图。）； 3.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆、传感器故障保护运行； 4.多种故障报警（高温报警，低温报警，传感器故障报警，环温高报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警、通讯故障报警 ）； 5.采用碳氢环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g； ▲6.采用双变频压缩机，更环保节能; 25℃环温时，空箱耗电量应≤4.5Kw.h/24h；提供具有CMA认证资质的第三方检测公司出具的相关检测报告； ▲7.温度均匀度≤1.5℃，温度波动度≤1℃，提供具有CMA认证资质的第三方检测公司出具的相关检测报告； 8.一体式手把门锁设计，单手实现开关门，可同时使用暗锁（四把钥匙）及挂锁，实现多人管理；2个发泡外门、双密封设计、密封保温效果好； ▲9.独立双温区控制，上下箱体完全独立，互不干扰，可支持单一箱体独立运行；具有≥4个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；(投标文件需提供：生产厂家盖章的公开印制版彩页，生产厂家盖章的公开发行的技术白皮书和生产厂家盖章的产品实物图。）； 配置清单：主机1台、说明书1本、电源线1条 | 5年
22 | 超低温冰箱 (-25度) | 国产 | 1 | 0.94 | 通过双压缩机独立制冷系统，实现冷藏室2~8℃、冷冻室-10~-40℃双温区精准控温，满足疫苗、试剂、药品及生物样本的分区储存需求。 | ▲1.有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L； 2.整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优； 3.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度； 4.核心组件：采用高效压缩机，风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明； ▲5.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±1℃，波动性≤±3℃；提供实验室符合CMA资格的第三方机构报告； ▲6.物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒.提供制造商盖章的软件截图； ▲7.18.25℃环温时，耗电量应小于2 Kw.h/24h；提供实验室符合CMA资格的第三方机构报告。 配置清单：主机1台、说明书1本、电源线1条 | 3年
23 | 医用负20度冰箱 | 国产 | 2 | 2 | 通过高效压缩机制冷与高密度保温层，将箱内温度稳定维持在-25℃低温环境，用于长期保存血浆、疫苗、试剂、生物制品等温度敏感样本，确保样本活性与安全。 | 1.温度范围-10℃~ -25℃可调节，控温精度0.1℃；需配冷链监控，可接入我院温度监控模块； ▲2.有效容积>260L； 3.微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃； 4.箱内温度均匀性±5℃以内； ▲5.设备稳定运行耗电量低至1KWH/24H； ▲6.采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准，可燃制冷剂不能高于150g； 7.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量；符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求； 8.平衡阀设计，单手可开门；门体机械暗锁+锁扣设计，既一把钥匙开一把锁，有可增加外挂锁，可实现多人管理； 9.设备设计≥6 个独立抽屉，每个抽屉都可单独拿出来存放物品再放回去； 10.优化系统与结构低噪音设计，运行噪音≤35dB。 配置清单：主机1台、说明书1本、电源线1条 | 5年
24 | 医用冷藏箱（≥750L） | 国产 | 1 | 2.8 | 通过强制风冷循环与微电脑精准控温，将箱内温度稳定维持在2~8℃医用冷藏环境，用于保存疫苗、药品、血液制品、生物试剂等温度敏感物品，确保其活性与有效性。 | ▲1、立式对开门设计，有效容积≥760L; 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃；LED温度显示，控制&显示精度0.1℃； ▲3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃； 4、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5、标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； ▲6、采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露； 7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧； 8、具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警； ▲9、智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机； ▲10、整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至2.6kW·h，可提供第三方性能检测报告 11、标配后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 12、6路传感器：控制、上温、下温、化霜、冷凝器、环温；有效保证温控的准确性； 13、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用； 14、标配USB模块，输出PDF格式文件；可记录十年的温度数据，方便追溯查询； ▲15、标配WIFI物联模块，可通过手机APP远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况； 16、产品具备CQC节能环保认证。 配置清单：主机1台、说明书1本、电源线1条 | 5年
25 | 医用冷藏箱（≥1000L） | 国产 | 3 | 15 | 通过强制风冷循环与微电脑精准控温，将箱内温度稳定维持在2~8℃医用冷藏环境，用于保存疫苗、药品、血液制品、生物试剂等温度敏感物品，确保其活性与有效性。 | 1.▲立式对开门设计，有效容积≥1031L，产品外部尺寸≤1210*800*1990mm（宽*深*高）；内部尺寸（宽*深*高mm）：≥1110×590×1670； ▲2.微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，箱内控湿范围35-75%Rh，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度、湿度，观察方便；控温、控湿精度显示精度均为0.1℃、0.1%RH； ▲3.风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为4℃），温度均匀度±1.5℃；提供实验室符合CMA资格的第三方机构报告； 4.整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度； 5.标配12个蘸塑搁架，充分利用空间，满足用户存放要求；标配10个价目条； ▲6.采用三层钢化镀膜玻璃，边框电加热结构，智感除露（受环温控制），32℃、80%湿度下无凝露； 7.全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧； 8.具备4种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警、云平台报警；报警功能齐全：高温报警、低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、传感器故障报警、电池故障报警、冷凝器脏堵报警、通讯故障报警； ▲9.智能变频压缩机，碳氢制冷剂；直流静音冷凝风机；整机噪音低至39dB(A)，日能耗低至3.2kW·h；提供实验室符合CMA资格的第三方机构报告； 10.后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求； 11.▲7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；* 12.箱内设置4个LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；* ▲13.标配WIFI物联模块，通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况。* 配置清单：主机1台、说明书1本、电源线1条 | 5年