## Sheet2
2026年第二批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 使用年限 | 对标产品 | 参数反馈 | 是否涉及配套耗材 | 配套耗材是否单一来源 | 配套耗材名称 | 配套耗材价格 | 每人使用量 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 内镜 | 国产 | 70 | 42 | 门诊检查需要使用 | 耳内窥镜 0°，φ2.7/φ3*110mm 10支 高清，广角。 鼻窦镜 0°，φ3/φ4*175mm 15支 高清，广角。 鼻窦镜 70°，φ3/φ4*175mm 25支 高清，广角。 喉内窥镜 70°，φ6/φ8*185mm 20支 高清，广角。 | 3
2 | 鼻内镜手术器械包 | 国产 | 2 | 30 | 开展鼻内镜鼻窦手术 | 单套配置如下： 鼻粘膜刀 镰状/尖头 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻窦刮匙 50°麦粒形/锐口，6×2.3×1.7mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻剥离器 长圆形/微弯 内侧吸引 W3.8mm旋转 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 0°，后弯，带旋转，φ3mm 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 40°/圆柄 带旋转 φ3mm 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 75°/圆柄 带旋转，内侧减压φ3mm 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 40°/圆柄 带旋转 φ2.5mm，柔性可调 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 吸引管 75°/圆柄 带旋转 φ3.5mm，柔性可调 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻探针 55°左长右短 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，0°， 8*3*2.1mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，0°，10*4*2.3 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，45°，8*3*2.1mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻筛窦钳 尖圆形，45°，10*4*2.3 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 抓钳 长圆形，120°，10*3.7*3.5 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 尖圆形 0° 6.5×2.4×2.2mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆形，75°，φ5mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 尖圆形 45° 6×2.4×2.2mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆钝形，45°，6.5*2.4*2.2mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆钝形 0° 8*2.4*2.2mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 圆形，0°，φ5mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻息肉钳 75°，前后开口，6*3.5mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻组织剪 直形，10*0.7*0.8mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 上颌窦咬骨钳 长方形 0° 7.5×1.8×1.9mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬骨钳 0°，长圆口，可拆卸，60°，斜切口，7*3*2.9mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬切钳 360°，旋转、带吸引 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻介剪 直形，33*1*1.8mm 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 鼻咬骨钳 75°，长圆口/60°，斜切口 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 | 3
3 | 便携式睡眠监测仪 | 国产 | 2 | 19.6 | 便携式睡眠呼吸监测 | 1、设备监测参数（≥34导），脑电2导、眼电2导、下颌肌电2导、心电2导、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、鼻气流（压力式）、鼾声（压力式）、胸式运动、腹式运动、胸/腹式运动（3D)、5体位、体动、MIC鼾声、语音记录、心率、心率变异性、心肺耦合、动态血压(收缩压、舒张压、平均压）、脉搏传导时间、腿动、模拟气流、呼吸努力度、时间日期、记录时长、剩余存储空间、电池电量、双指示灯、CPAP压力滴定。 2、内置≥16G TF存储卡，支持高速USB读取数据，数据自动循环覆盖存储，并可通过显示屏实时查看存储卡剩余存储空间，内存足够多人适用，保证数据采集。 3、内置≥4000mAh可充电锂电池，屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能，内置电池，防止使用时脱落。 4、≥3.0英寸TFT彩色显示屏，显示脑电、心电、口鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态。（能够清晰分辨波形，确保佩戴正确，方便医护及用户随时观察设备运行情况） 5、显示屏有日期时间显示，无需在监测前录入病例信息，并有当次监测记录时长显示。 6、使用3D陀螺仪技术采集胸腹运动信号，3D陀螺仪技术能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术具有灵敏度高，抗干扰能力强，对各种微小动作敏感度高等特点。 7、主机一体化设计，无需通过任何模块、组件进行连接，血氧、脑电等所有数据采集传感器直接与主机连接。 8、可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验，并可与同品牌呼吸机进行远程压力滴定、远程呼吸机参数调节（需选配压力滴定组件）。 9、无线数据遥测功能，通过内置蓝牙模块实现实时无线数据传输功能，具备无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式。 10、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测，分析软件具备MIC鼾声语音回放功能。 11、语音记录功能（采样率≥10kBps），软件端具备同步鼾声录音回放功能。 12、腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动。 13、心肺耦合（CPC）技术，通过分析心电信号，提取心率变异性中的呼吸调制信息，计算与呼吸的耦合强度，辅助睡眠分期。 14、集成式一体化脑电线设计，金杯式镀金电极。 15、专业防呆口设计，每一个传感器接口规格都不相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接是正确的。 16、配置金属鲁尔接头，经久耐用。 17、主机具备 Type-C四合一接口，无需对设备进行拔卡读取数据。 18、分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能。 19、连续无创血压分析脉搏传导时间、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），记录睡眠过程中血压变化趋势，并出具动态血压报告。 20、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能，并可出具心率变异分析报告。 21、AI智能电脑分析软件，内置成人、儿童分析功能，软件具备自动分析、手动分析功能，自动分析过后的数据依然可以手动修改。 22、报告样式可选择PDF、Word、JPG不同格式模版。全中文报告模版，具备多种监测报告模版供临床人员自主选择，支持报告模版自定义编辑修改。 23、可将记录数据导出为EDF格式文件，并可导出Excel事件统计表，方便临床进行数据统计及科研教学使用。 24、可配置同品牌呼吸机，用于远程压力滴定系统，可出具详细的压力滴定报告。 24.1、呼吸机工作模式包含不限于：CPAP、AUTO CPAP、AUTO S、ST、S、T、APCV。 24.2、内置蓝牙，可实时远程调节呼吸机工作模式，调节参数包括压力步进、吸气压、呼气压、最大吸气压、最小吸气压、起始压力、延迟升压、备份频率、压力上升时间、压力下降时间、吸气灵敏度、呼气灵敏度、目标潮气量。可通过蓝牙无线连接脉搏血氧仪。 24.3吸呼比IE%：10%-90%可调。APCV模式下可精确控制用户吸气时长（吸气时长0.5-4S可调，步进0.1S），设置目标潮气量(目标潮气量200-1200ml可调，步进10ml)，针对呼吸频率浅快的患者，能有效的保障潮气量的供给，调整患者的呼吸频率。 26、支持扩充同步高清音频、高清视频监测功能，一体化工作站台车设计。（选配） | 3
4 | 鼻颅底器械包 | 国产 | 1 | 12 | 开展鼻科前颅底手术 | 鼻筛窦钳0°，3.0×150mm（卵圆口），1把，鼻筛窦钳工作长度150mm， 头部尺寸3.0mm，0°卵圆口，盖板式，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻筛窦钳45°，3.0×150mm（卵圆口），1把，鼻筛窦钳工作长度150mm， 头部尺寸3.0mm，45°卵圆口，盖板式，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻筛窦钳90°，3.5×150mm ，1把， 鼻筛窦钳工作长度150mm， 头部尺寸3.5mm，90°，盖板式，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻咬切钳 0°， 2.5mm*150mm ，2把， 鼻咬切钳工作长度150mm，头部尺寸2.5mm，0°卵圆口，盖板式，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻咬切钳 45°，2.5mm*150mm ，2把，鼻咬切钳工作长度150mm，头部尺寸2.5mm，45°上翘卵圆口，盖板式，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻息肉钳0°， 2.0mm×180mm，1把，鼻息肉钳工作长度180mm，头部尺寸Φ2.0mm，0°，盖板式，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻息肉钳45°， 2.0mm×180mm，1把，鼻息肉钳工作长度180mm，头部尺寸Φ2.0mm，45°，盖板式，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻息肉钳左弯， 2.0mm×180mm，1把，鼻息肉钳工作长度180mm，头部尺寸Φ2.0mm，左弯，盖板式，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻息肉钳右弯， 2.0mm×180mm，1把，鼻息肉钳工作长度180mm，头部尺寸Φ2.0mm，右弯，盖板式，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻组织剪 0°， 2.0mm×180mm 1把， 鼻组织剪工作长度180mm，尺寸2.0mm，0°，盖板式，精细型显微器械，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻组织剪 45°， 2.0mm×180mm 1把， 鼻组织剪工作长度180mm，尺寸2.0mm，45°，盖板式，精细型显微器械，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻粘膜刀90°，4.5mm，1把，鼻黏膜刀头部尺寸4.5mm，90°，精细型显微器械，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻剥离器铲型锋利，3.0mm*250mm ，1把，鼻剥离长度250mm，头部尺寸4mm，铲型锋利，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻剥离器铲型钝头，3.0mm*250mm，1把，鼻剥离长度250mm，头部尺寸3mm，铲型钝角，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻粘膜刀45°，3mm×250mm，1把，鼻黏膜刀长度250mm，头部尺寸3.0mm，45°圆形，精细型显微器械，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻粘膜刀15°，3.0mm×250mm（圆形），1把，鼻黏膜刀长度250mm，头部尺寸3.0mm，15°圆形，精细型显微器械，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 刮匙φ3.0×250mm ∥45°1把，刮匙工作长度250mm，Φ3.0mm，∥45°，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 刮匙φ3.0×250mm ⊥45°1把，刮匙工作长度250mm，Φ5.0mm，∥45°，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻探针30°，1.2mm×250mm，1根，鼻探针长度250mm，头部尺寸1.2mm，30°，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 蝶窦咬骨钳椎板式 3mm 1把，1、蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸3.0mm，40°斜切口椎板式，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 蝶窦咬骨钳椎板式 2mm 1把，蝶窦咬骨钳工作长度170mm，头部尺寸2.0mm，40°斜切口椎板式，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻粘膜刀45°，4.5mm ，1把，鼻黏膜刀头部尺寸4.5mm，45°，精细型显微器械，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻探针 0°，1.2mm×250mm(带球头），1根，鼻探针长度250mm，头部尺寸1.2mm，球头，0°，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻探针90°，1.2mm×250mm(带球头），1根，鼻探针长度250mm，头部尺寸1.2mm，球头，90°，精细型显微器械，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻吸引管3.0mm*150mm 下弯30°，1根，1、鼻吸引管工作长度150mm，Φ3.0mm，30°下弯，精细型显微器械，手柄为整体，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻吸引管3.0mm*150mm 上弯30°1根，鼻吸引管工作长度150mm，Φ3.0mm，30°上弯，精细型显微器械，手柄为整体，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻吸引管 3mm*150mm 1根，鼻吸引管工作长度150mm，Φ3.0mm，精细型显微器械，手柄为整体，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻剥离器230mm(双头） 1个，鼻剥离长度230mm，双头，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 髓核钳 0° 4.0×180mm 1把，髓核钳工作长度180mm，头部尺寸4.0mm，0°，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 髓核钳 30° 4.0×180mm 1把， 髓核钳工作长度180mm，头部尺寸4.0mm，30°，刃口锋利，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 | 3
5 | 人工耳蜗器械包 | 国产 | 1 | 12 | 开展新技术人工耳蜗 | 耳剥离子 W1.6mm、卵圆状、微弯 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳剥离子 W2.0mm、卵圆状、微弯 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用手柄 8mm 、分体式带负压孔 1只 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 0.8mm 、分体式、直管 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 1.0mm 、分体式、直管 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 1.5mm、分体式、直管 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 2.0mm 、分体式、直管 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 2.5mm 、分体式、直管 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳吸引管 3.0mm、分体式、直管 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳针 45°、L0.8、尖头 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳针 90°、L1.0、尖头 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳针 弧形、中弯、尖头 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用探针 弧形微弯、0.7mm、球头 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用刀 镰状、尖头、直形 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用刀 半圆状/直形/L2mm 2支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 麦粒形/带齿/直形6*0.7*1 2把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 圆碗形/上翘45°φ2 2把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 长碗形/直形/1.8*1 2把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉剪 枪式/左弯/锐头/精细 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉剪 枪式/直形/锐头/精细 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳刀 圆状/45°/φ2mm 2支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳刀 圆状/90°/φ2mm 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 45°/L1.4/尖头 2支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳用刮匙 碗状、15°、锐口、2*1.4/2.2*1.6 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳用刮匙 碗状/15°/锐口/2.8*2.2/3*2.4 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 镫骨足弓剪 枪式直形/微上弯/右开口 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 槌骨剪 推切口，上开口 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微镰状刀 半柳叶状/直形/尖头 2支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳鼓膜刀 手柄/可拆卸 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微刀 菱形/直杆 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微剥离子 卵圆状/微弯/W1.2 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳显微剥离子 卵圆状/微弯/W2 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用骨凿 直形/锐口/圆刃/1.2*3*0.5 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳组织剪 直式、直形、锐头、小号 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳组织剪 直式、弯形、锐头、小号 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 置放钳 斜杆 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 测量器 斜杆 1把 国产优质304材质。 拉钩 钳头、小号 1支 国产优质304材质。 刀柄 7号 1支 国产优质304材质。 止血钳 尖头微弯12cm 1把 国产优质304材质。 持针钳 14mm镶片、精细 1把 国产优质304材质。 耳用镊 1.5mm 鼠齿、精细款 1把 国产优质304材质。 耳用镊 1.0mm 无损伤、精细款 1把 国产优质304材质。 拉钩 一端弧形、一端角弯 1支 国产优质304材质。 枪状镊 尖头、160mm、精细款 1支 国产优质304材质。 专用消毒盒 / 1只 国产优质304材质。 | 3
6 | 耳科侧颅底手术器械 | 国产 | 1 | 11 | 开展耳科侧颅底手术 | 中耳息肉钳 0°，φ2*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 45°，φ2*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 0°，φ3*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 中耳息肉钳 45°，φ2*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳息肉剪 0°，φ2*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳息肉剪 45°，φ2*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳息肉剪 左弯，φ2*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳息肉剪 右弯，φ2*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳钳 麦粒头，0°，φ4*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳钳 麦粒头，45°，φ4*140mm，加长款 1把 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用吸引管 φ3*120mm，带侧孔，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳用吸引管 φ2*120mm，带侧孔，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 90°，φ2*220mm，钝头，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 90°，φ2*220mm，尖头，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 45°，φ1*220mm，尖头，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 45°，φ1*220mm，球头，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 显微耳钩 90°，φ1*220mm，球头，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 剥离器 φ1.4*220mm，微弯，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 剥离器 φ2.0*220mm，微弯，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳道皮瓣刀 45°，φ2.5*245mm ，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳道皮瓣刀 90°，φ2.5*245mm ，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳刮匙 15°，φ3.0*245mm ，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 耳刮匙 45°，φ3.0*245mm ，加长款 1支 采用630医用不锈钢材质，pvd镀膜，耐磨抗腐蚀。 消毒盒 耳科专用 1只 | 3
7 | 动态喉镜摄像头 | 进口 | 1 | 9.8 | 用于声带活动度检查 | 1、摄像头卡口通用，可接鼻内镜，耳内镜，光学喉镜，纤维鼻咽喉镜； 2、手柄自带两个功能按键，方便功能操作应用； 3、连接线长2100mm； 4、摄像头内置麦克风，可用于动态喉镜。 | 3
8 | 鼻咬切钳 | 国产 | 12 | 8.4 | 用于鼻窦开放术 | 鼻咬切钳 3.5*140mm 12把： 1、鼻咬切钳工作长度140mm，头部Φ3.5mm，带吸引;切割引流管工作长度140mm，头部Φ3.5mm外管;切割引流管工作长度140mm，头部Φ3.0mm内管;医用吸引头工作长度40mm，头部Φ7.6mm。 2、刃口锋利，硬度HRC51。 3、整体采用医用级不锈钢材料。 | 3
9 | 扁桃体开口器 | 国产 | 2 | 3 | 扁桃体手术使用 | 单套配置如下： 口腔开口器 支撑架子，左开 1只。 长：151mm±5mm,宽：60mm±5mm。采用630医用不锈钢材质。采用PVD镀膜 口腔开口器 支撑架子，右开 1只。 长：151mm±5mm,宽：60mm±5mm,右开。采用630医用不锈钢材质。采用PVD镀膜 压舌板 大号 1只。采用630医用不锈钢材质。 压舌板 中号 1只。 采用630医用不锈钢材质。 压舌板 小号 1支。 采用630医用不锈钢材质。 压舌板 特小号 1只。 采用630医用不锈钢材质。 照明用光缆 2500mm 1根。采用金属插口、石英光纤束、伸缩螺旋管、硅胶线材组成。石英光纤束直径：Ø5*2500mm。温控范围：-40℃～130℃。 吸引管 1支。规格：Φ3.5*250mm，优质304不锈钢材质。 | 3
10 | 鼻筛窦钳 | 国产 | 4 | 2.4 | 用于鼻窦开放术 | 鼻筛窦钳 0°，3*130mm，2把，工作长度130mm，头部尺寸3.0mm，0°卵圆口，超精细，盖板式，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 鼻筛窦钳45°，3*130mm ，2把，工作长度130mm，头部尺寸3.0mm，45°上翘卵圆口，超精细，盖板式，硬度HRC51，整体采用医用级不锈钢材料。 | 3
11 | 显微喉刀 | 国产 | 4 | 0.8 | 用于喉部良性病变的切除 | 显微喉刀，镰状 4把 1、显微喉刀总长：230mm，头部镰状型1.8mm×9mm，刀杆锥度φ1-φ3，一体式带手柄。 2、整体硬度HRC51，头部切割锋利 3、整体采用医用级不锈钢。 | 3
12 | 显微喉剪 | 国产 | 4 | 0.8 | 用于喉部良性病变的切除 | 显微喉剪，上弯45° 4把 1、显微喉剪工作长度230mm，头部尺寸1.6mm，30°，钳杆锥度型φ1.8-φ3.0mm。 2、钳杆灰黑色防反光处理。 3、整体硬度HRC51，头部咬切锋利 4、整体采用医用级不锈钢。 | 3
13 | 头架（含牵开器） | 进口 | 1 | 54.9 | 含神经外科小儿专用手术头架、仿 Leksell4 钉头架基础版，可兼容现有 Mayfield 头架接口，分龄适配新生儿至成人不同头型，固定稳固且调节灵活；专为癫痫外科手术设计适配性，可满足 SEEG 电极植入、致痫灶精准切除等术式的头部定位要求，全组件可高温高压灭菌，是神经外科（含癫痫外科）成人及小儿手术必备的基础配套器械。 | 1、用于神经外科、骨科外科手术中头部的固定；可满足正卧位、俯卧位、侧卧位和坐姿等体位的支撑。 2、具有FDA或 ISO或CE认证。 3、具备可拆卸更换摇臂的头夹。摇臂可更换为标准摇臂（单钉侧施加压力）；单钉可分别调压摇臂；儿童摇臂。 4、可拆卸摇臂头夹扭力螺栓可以更换，具有成人扭矩螺栓（80磅）、儿童扭矩螺栓（18磅）。 5、有单钉侧调压、双钉侧调压和三颗头钉分别调压显压的头夹供采购方选择。（需提供注册证或彩页佐证） 6、有金属、PEEK和碳纤维材质的头夹供采购方选择，招标提供样品。 7、可提供不少于10种连接器供选择。（需提供注册证或彩页佐证） 8、连床基座为复合双锁闭横杆固定，非单锁闭横杆固定。 9、基座插杆间距可调，可与手术床连接，有绝缘垫，确保和手术床绝缘，复合双锁闭横杆固定扳手镀金防锈处理，附调节扳手。 10、有一次性使用和重复消毒使用的头钉，一次性及重复使用头钉均具备二类医疗器械注册证(需提供注册证)，且与头架属于同一品牌。 11、能兼容适配医院现有脑牵拉系统及手术床。 12、具有成人头托,儿童头托。 13、头托具备水平侧向、垂直高度双向调节功能，侧向调节范围≥50mm，垂直调节范围≥40mm；配备球窝旋转关节，旋转角度≥180°，锁紧后无位移、无松动。 | 3
14 | 数字化脑电图机 | 国产 | 1 | 89.8 | 视频脑电监测：同步采集 16-128 导头皮脑电信号与高清动态视频，用于癫痫发作的临床表型分析与无创定位； 脑深部电极监测：兼容立体定向脑电图（SEEG）技术，支持深部电极信号的低噪声采集，输入阻抗≥10GΩ，适用于颅内致痫灶的精准定位监测。 设备全面满足《神经电生理诊断技术规范》，是开展癫痫术前评估、发作分型及神经功能监测的核心医用设备。 | 一、硬件参数： 1、放大器技术参数： 1.1、放大器接口：网线连接。 1.2、放大器模式：一体化放大器,不接受数个分离式放大器联合使用组成多导联放大器。 1.3、放大器：具备256通道。要求具备超强抗干扰能力，自带C02接口：≥1个，SPO2接口：≥1个。 1.4、输入漏电流：＜5nA 。 1.5、输入阻抗：≥300MΩ。 1.6、内部噪音水平：≤1.5μVp-p（0.53—60Hz）（检测报告证明）。 1.7、共模抑制比：＞110dB。 1.8、AD解析度：16bit。 1.9、采样频率： 可实现全导联10000Hz采样频率。 1.10、低频滤波：0.08-300Hz,可根据需求自定义滤波值。 1.11、高频滤波：15-3000Hz，可根据需求自定义滤波值。 1.12、阻抗检查LED指示:阻抗高于预设阻抗阈值的电极接线盒上的 LED亮灯。 1.13、可适用于SEEG并采集波形数据。 2. 数据采集主机： 2.1、CPUi7或以上性能。 2.2、内存：≥8G；固态硬盘≥250GB,机械硬盘≥4000G。 2.3、彩色液晶显示器：≥24英寸。 二、数据采集分析软件： 2.1、数据任意回放功能：病人数据可在任意安装了Windows操作系统的计算机回放，无需安装脑电图专用软件，回放过程中可编辑数据高频滤波、低频滤波等参数，便于学术交流及会诊。 2.2、波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值。 2.3、视频窗口透明度可调；在记录回放过程中可调整视频窗口透明度，即可同时关注波形和视频，也可以避免视频窗口覆盖波形。 2.4、宽频分析软件，可自动提取分析高频振荡，也可用于不同频段波形提取分析。 2.5、ECG滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，不需要调整灵敏度、滤波参数等。快速肌电滤波功能：≥50RP。 2.6、回放走纸速度（走纸精度）：≤0.1秒/帧。 2.7、专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV），Aav，顶参考方（Vx）,源参考法（SD）系统参考法（Org）,双A1→A2,A1←A2,A1↔A2，A1+A2等模式。 2.8、具备8导DSA:采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联，振幅范围。 2.9、动态地形图：在采集过程中实时分析各部位振幅值的变化，并以图形形式表现。 2.10、二维地形图，三维地形图：三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定测定位。 2.11、阻抗检查屏幕指示：画面上按照电极位置布局显示所有电极。显示每个电极的阻抗，阻抗高于预先设阻抗阈值的电极高亮显示。 2.12、中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印。 2.13、高清晰度视频图像高分辨率≥1920×1080像素。 | 3
15 | 经鼻颅内手术器械 | 国产 | 2 | 29.96 | 经鼻颅内手术器械，由鼻窥器，显微镊，枪式显微弯剪等多种器械构成，可完成经鼻垂体瘤切除术。 | 鼻窥器，80X11MM、90X13MM、100X15MM 垂体刮匙，垂直成角45°，头端直径≥4.0MM，总长≥180MM 垂体刮匙，水平成角45°，头端直径≥6.5MM，工作长≥140/总长≥260MM 垂体刮匙，直角，头端直径≥4.0MM，工作长≥140/总长≥260MM 显微镊，刺刀状，总长≥240MM，头尖宽≥0.9MM，无齿。 取瘤镊，刺刀状，总长≥240MM，工作端直径≥5MM。 髓核钳，工作长度≥140MM，头端长≥5MM，直型。 枪式显微弯剪，工作长度≥165MM，工作头端上弯，双刃锐。 | 3
16 | 专用显微神经外科器械 | 进口 | 1 | 23 | 由动脉瘤夹，显微剪，吸引器构成，可完成常规的开颅手术。 | 刺刀状显微剪，总长≥215MM，工作长度≥90MM，手柄有塑料材质，工作端弯型，双刃尖钝。 刺刀状显微剪，总长≥245MM，工作长度≥120MM，手柄有塑料材质，工作端弯型，双刃尖钝。 泪滴状吸引器，孔径≥1.33MM，工作长度≥140MM/总长≥205MM，可自由塑形，可指控流速。 泪滴状吸引器，孔径≥2.0MM，工作长度≥140MM/总长≥205MM，可自由塑形，可指控流速。 钛合金材质.迷你、标准型施夹钳，刺刀状，工作杆360°可旋转，可拆卸，适合锁孔手术，保证最大视野，工作长度≥110mm,总长≥240mm 泪滴状吸引器，孔径1.6MM，工作长度115MM/总长180MM，可自由塑形，可指控流速。 泪滴状吸引器，孔径2.0MM，工作长度115MM/总长180MM，可自由塑形，可指控流速。 咬骨钳，侧弯，长度≥180MM 可拆卸咬骨钳，可拆卸，向上开口角度≥130゜，角板宽度≥1.5MM，总长度≥180MM 双击电凝工作端≥1.0MM，总长≥215MM 双击电凝工作端≥0.7MM，总长≥235MM 持针器头端直型，总长度200MM | 3
17 | 射频控温热凝器 | 国产 | 1 | 22.47 | 既可用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛，又可以配合颅内深部热凝电极治疗难治性癫痫。 | 1、电阻抗范围30-2999Ω 2、电刺激模式 2.1电压刺激模式：电压刺激幅度范围0.01-10.0V； 2.2电流刺激模式：电流刺激幅度范围0.01-10.0mA。 3、连续射频模式：温度范围30-95℃； 4、脉冲射频模式 4.1高温脉冲射频温度范围：30-95℃ 4.2高电压脉冲射频电压范围：20-99V 4.3脉宽脉冲射频脉宽范围：3-40ms 5、电刺激定位脉冲频率范围;1-200Hz,电脉冲宽度范围：0.1-3ms。 6、连续射频时间设定范围：0-10min; 7、射频输出功率：≥50W 8、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式 9、热凝工作频率：488±5KHZ 配置：主机一台，手术电极2支，套管针6支。 | 3
18 | 显微剪刀 | 进口 | 8 | 15.6288 | 显微剪刀，手柄塑料材质便于握持；工作端具有直型和弯型两种，双刃尖，具备不同的工作长度 | 刺刀状显微剪，总长≥215MM，工作长度≥90MM，手柄有塑料材质，工作端直型、双刃尖锐。 刺刀状显微剪，总长≥245MM，工作长度≥120MM，手柄有塑料材质，工作端直型，双刃尖锐。 刺刀状显微剪，总长≥215MM，工作长度≥90MM，手柄有塑料材质，工作端弯型，双刃尖锐。 刺刀状显微剪，总长≥245MM，工作长度≥120MM，手柄有塑料材质，工作端弯型，双刃尖锐。 | 3
19 | 吸引器 | 进口 | 8 | 6.2184 | 泪滴状吸引器，工作长度140MM/总长205MM，可自由塑形，可通过拇指控制吸引流速，要求提供多种直径可选。 | 泪滴状吸引器，孔径≥1.33MM，工作长度≥140MM/总长≥205MM，可自由塑形，可指控流速。 泪滴状吸引器，孔径≥2.33MM，工作长度≥140MM/总长≥205MM，可自由塑形，可指控流速。 泪滴状吸引器，孔径≥3.0MM，工作长度≥140MM/总长≥205MM，可自由塑形，可指控流速。 泪滴状吸引器，孔径≥2.0MM，工作长度≥140MM/总长≥205MM，可自由塑形，可指控流速。 | 3
20 | 显微镜神经外科手术椅 | 国产 | 1 | 0.96 | 1、自重力脚轮自停设计，固定移动灵活方便。 2、两半马鞍状座面，顺应人体臀部力学。 3、座面中部漏空，缓解男性久坐性器官不适。 4、座面360度旋转，前后可以调整倾角。 5、座面可以根据手术上下调整高度。 6、靠背腰托可以根据自身特点调整倾角。 | 1、座椅净重：15kg 2、最大承载：250kg 3、上下调整高度：40-80cm 4、座面前后倾角：20度 5、靠背调整倾角：60度 6、半座面面积：550cm | 3
21 | 儿童腹腔镜手术器械包 | 进口 | 1 | 20 | 用于儿童腹腔镜手术， 儿童体内器官组织更需精细腔镜器械 | 1.无创通用镂空抓钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用； 2.无创组织抓钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用； 3.钝头抓取钳1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用； 4.精细剪刀1把 工作长度≤300mm，直径3.5mm，器械四拆分设计，可高温高压消毒反复使用； 5.高清小儿腹腔镜1支，直径5mm，工作长度≥310mm，视场角30°。 | 3
22 | 组织钳（鸭嘴型） | 进口 | 4 | 10.4 | 用于腹腔镜手术中精细操作， 减少术中出血，保证安全 | 组织钳（鸭嘴型）， 工作长度≥310mm，直径5mm，可以360°旋转， 器械四拆分设计，高温高压消毒重复使用。 | 3
23 | 关节镜动力系统 | 进口 | 1 | 35.2 | 可完成关节镜下刨削，打磨功能，满足膝，肩，腕肘足踝关节镜手术要求 | 技术参数： (一)动力主机： 1，LCD液晶触摸屏，双手柄接口，2个手柄可同步运行，并在界面上动态呈现； 2，最大工作扭矩0.20-0.23Nm; 3，能识别刀具，主机能识别不同的刀具设定不同的转速范围； 4，动力系统能实现刀具的顺时针、逆时针的旋转； 5，动力系统具有窗口锁定功能； 6，动力系统能实现手柄有至少两种往复模式，固定时间周期或按完成转速设定； 7，转速范围：100转/分-10000转/分，空载与满载转速的变动率≤5%； 8，噪声≤75dB； 9，使用期限不少于15年； (二)手控式刨削手柄： 1，手控式刨削手柄，手柄上有三个按钮，带吸引控制杆； 2，最大转速能达到10000RPM； 3，具备双槽卡口； 4，手柄对刀具的装夹力：轴向施加力≥30N； 5，表面粗糙度≤1.6μm； (三)脚踏开关： 1，并行端口控制，具备“无级变速”和“On/Off”两种控制模式; 2，可控制刀片“向前”、“向后”、“摆动”和“窗锁”； 3，变换脚踏开关接口配置，可激活手动重写功能，设置脚踏开关模式，以及修改前向或反向脚踏的设置； 4，带灌注冲洗开关，可在刨削同时控制灌注泵冲洗功能； | 3
24 | 拉钩（天平） | 国产 | 2 | 19 | 纵隔及食管手术牵引胸骨用 | 器械由主框支架、手术床固定器、悬臂梁及固定系统、滑杆与挂钩组件组成；横杆高度调节范围：150mm±5，悬臂梁水平位移范围：100mm±3，滑杆垂直升降精度：±1 mm，两竖杆跨距调节范围：20mm±2，最大静态牵拉力：≥500N，挂钩组件动态载荷：≥500N，锁紧机构抗滑移力：≥400N。 | 3
25 | 腔镜用微创笔式针持 | 进口 | 2 | 18 | 腔镜心脏瓣膜手术缝合用 | 长：360mm，防过锁设计，弯头，头部5mm；手柄有防滑设计；适用2-5/0针。 | 3
26 | 腔镜用心脏瓣膜剪刀 | 进口 | 2 | 12 | 腔镜心脏瓣膜手术组织剪 | 用于风湿性瓣膜病瓣膜修剪，加强加厚款，可修剪瓣膜170次以上；头端角度30°-55°，长度35-37cm。 | 3
27 | 弹簧针持 | 进口 | 2 | 12 | 冠脉搭桥血管缝合用 | 工作端金刚砂涂层，夹持5/0-7/0，整件长230mm±10mm；器械具有铝钛氮合金涂层工艺，高尔夫球手柄设计。 | 3
28 | 卵圆钳 | 国产 | 8 | 9.6 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 器械具有双关节设计，工作端10mm无损伤，整件长340mm±10mm；器械采用医用630不锈钢制成。 | 3
29 | 人工心脏起搏器 | 进口 | 1 | 9 | 微创心脏手术快速起搏和心脏手术后预防传导阻滞用 | 起搏模式：AAI，AOO，VVI，VOO；起搏频率：30-200ppm；输出波形：恒定电流或恒定电压；输出脉冲幅度：0.5-25mA或0.1-12V；脉冲宽度：1.5ms±10%；感知灵敏度：0.4-10mV；参数调节方式：旋钮调节参数。 | 3
30 | 腔镜用卵圆钳 | 国产 | 16 | 8.32 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 器械具有双关节设计，工作端10mm无损伤，整件长340mm±10mm；器械采用医用630不锈钢制成。 | 3
31 | 腔镜用长直角钳 | 国产 | 10 | 8 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 长：350±10mm，头端成直角，双关节，带锁扣。 | 3
32 | 腔镜用针持 | 国产 | 4 | 8 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 器械具有双关节设计，工作端弯型无损伤，整件长340mm±10mm；器械采用医用630不锈钢制成。 | 3
33 | 头灯 | 进口 | 1 | 6 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 可固定于手术放大镜上或便携头戴；重量：29~35克；工作距离≥40cm时光照输出14000-60000；工作距离40cm时光照范围：≥60mm ；工作时长：最大亮度：≥5小时；最小亮度≥24小时；色温：6000~6200K；可多挡调节及远程遥控。 | 3
34 | 直角阻断钳 | 国产 | 4 | 5.2 | 心脏瓣膜小切口微创手术主动脉阻断用 | 工作端90°弯曲，长70mm，整件长150mm±10mm | 3
35 | 蛇头钳 | 国产 | 5 | 5 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 双关节，三角蛇形头部；头宽8mm，5*340mm，带横齿 | 3
36 | 推结器 | 国产 | 5 | 5 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 优质医用不锈钢制成；工作端具有直行及45°可选；整件长≥360mm；手柄采用高尔夫球防滑处理，peek材质。 | 3
37 | 弯吸引杆 | 国产 | 4 | 4.8 | 普胸腔镜用手术常规器械 | 工作端8mm，具有防滑处理，整件长340mm±10mm；器械采用医用630不锈钢制成。 | 3
38 | 冠脉探条 | 国产 | 1 | 0.97 | 冠脉搭桥血管大小测量器 | 材质：不锈钢；头端有1mm，1.5mm，2mm三个规格；长度200±50mm。 | 3
39 | 普通针持 | 进口 | 4 | 2.8 | 心脏瓣膜开胸手术精细缝合用 | 夹持2/0-4/0，整件长230mm±10mm，工作端真空焊接碳钨合金镶片。 | 3
40 | 脑机接口设备（大脑认知功能辅助评估系统） | 国产 | 1 | 70 | 具备二类医疗器械注册证，能够对轻度认知功能障碍进行辅助诊断，自动出具检测结果。采样率高于800hz，满足临床诊疗和科研双用途。具备数据采集模块、数据分析模块、报告模块。快速、准确的对多种神经退行性疾病早期的筛查。 | 大脑生理与认知功能辅助评估系统一套；支持患者信息管理，可对用户信息新增、修改、查看等操作；可跟随眼动对瞳孔进行追踪；软件可显示和回放患者的整体视频/图像和左右眼视频/图像，软件可显示视频图像区域、眼动模拟情况、双眼实时眼动轨迹；能够对轻度认知功能障碍进行辅助诊断，自动出具检测结果。眼动采样率高于800hz | 3