## Sheet2 (2)
2026年第三批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 使用年限 | 对标产品 | 参数反馈 | 是否涉及配套耗材 | 配套耗材是否单一来源 | 配套耗材名称 | 配套耗材价格 | 每人使用量 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 国产 | 1 | 55 | 用于神经重症多模态脑血流监测 | 1.频谱分辨率：64点、128点、256点、512点、1024点、2048点。 2.流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；4MHz探头在20mm深度时最大流速测量可达到300cm/s；2MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到500cm/s。 3.增益范围：1～60dB可调。 4.15.6英寸触摸屏一体式主机；主机内置6400mAh电池。 5.检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）、自动计算屏气指数(BHI)、血流速度增快百分率(PCi)、血流自动调节指数(ARI)，颅内压（TICP）。 6.支持测量方式：两点测量、三点测量、H测量、直线测量、DFI测量、钉子波测量。 7.双通12深：双通道每通道可同时显示6个深度图谱；各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度。 8.具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（如解剖位置、深度范围、探头角度等）。 9.具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路≥25条，图像化、文字化引导流程、路径。 10.教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测； 11.自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，获得最佳频谱； 12.操作方式：配备无线遥控器，可远距离无线操控，具有自定义按键功能。 13.支持DICOM3.0网络接口。 14.多模态管理系统 14.1同步采集多设备、多模态数据，实现多维度、多模态数据分析，助力床旁病理生理改变可视化呈现。 14.2可以直接将TCD、脑氧、脑功能，颅内压，连续血压等监护仪设备连接到统一的信息支撑平台进行实时的数据采集后集中管理。 14.3可实现脑血流调节、临界关闭压、最佳灌注压评估。 14.4可计算及评估参数：ARI,Mx,CA,Cox，CrCP，ABPopt，CPPopt等。 15.配置便携式经颅多普勒1台、神经重症多模态系统1套 | 3
2 | 血液灌流机 | 国产 | 1 | 4.4 | 科室目前无血液灌流机，面对急性中毒、尿毒症、重型肝病等患者，无法及时有效清除血液中的毒素及废物。血液灌流机能净化血液，改善患者病情，为抢救与治疗争取宝贵时间。 | 1.机身小巧灵便，标识清楚、易学易用，可在多个科室、野外开展治疗。 2.多种治疗模式：实现血液灌流、血液滤过、血浆置换、免疫吸附、单纯超滤、腹水过滤浓缩回输功能，满足多样化临床需求。 3.各功能指示灯显示出系统的工作状态，对治疗所需的各种详细参数指标进行实时监测,各参数可调节并显示在数码管显示屏上。 4.一机多能，可单泵独立运行，也可作为配合其他单泵血透机联合治疗使用。 5.具备自动推注肝素功能，无需人工推注。 6.水浴加温，可以平稳地加热，稳定性好，避免直接加热造成的过度剧烈与温度的不可控性。 7.具备红外及超声监测双保险功能，防止空气进入人体。 8.装备有确保患者安全的全方位安全监护系统：气泡报警、液位报警、压力报警、结束报警、肝素推注完报警、肝素阻塞报警、加热器超温报警、电源供电中断报警。 9.至少包括治疗时间到、肝素时间到、预置量到三项结束报警提示。 10.音量可调节。 11.耐严寒，可在-20℃下储存。 12.血液保温器温度调节范围：36℃～42℃。 13.血液泵流量调节范围：10 ml/min ～ 380 ml/min，管径Ф6mm；20 ml/min ～ 500 ml/min ，管径Ф8mm；流量精度：±5 %。 14.肝素泵流量调节范围：0～10mL/h；肝素泵流量精度：±5 %。 15.灌流器前压显示范围：-210mmHg～+315mmHg，显示精度±1kPa。灌流器前压报警上下限可设置范围：-210mmHg～+315mmHg。 16.静脉压显示范围：-45mmHg～+480mmHg，显示精度±2kPa。静脉压报警上下限可设置范围：-45mmHg～+480mmHg；当报警下限设置低于＋15mmHg。 17.工作环境：温度5℃～40℃，相对湿度不大于80%。 18.噪音不大于62dB。 19.电源电压 AC220V，频率50Hz。 20.功率不大于 200W。 21.设备所用耗材（血液灌流器、管路等）全部开放。 22.标准配置 1）可选配一体化专用台车。（含移动脚轮、移动扶手、补液架装置） 2）电源线 1根。 3）保险丝 2个（备用）。 4）泵头调整工具：1套。 5）产品操作指南（VCD）：1盘。 6）产品随机资料：1套（包含使用说明书、装置操作指引、安装报告单、产品合格证、产品保修卡等） | 3
3 | 充气升温装置 | 国产 | 2 | 2 | 1、体表热空气对流式加温；2、温度设置范围：33℃-41℃，多档快捷可调；3、高低风挡可调；4、温度出风口温度准确性≤±1℃；5、最大送风量≥42CFM | 1.加热方式：热空气对流式加温 2.温度设定范围应包括：室温(降温档)、33℃～43℃ 3.温度准确度误差：≤±1℃（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 4.超温断电报警保护：45℃软/硬件双重独立保护 5.温控超限报警：出风口温度超过设定温度±1.5℃ 6.加温时间：到达设定温度应≤2分钟（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告 7.最大送风量：42CFM（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 8.工作最大噪声：46dB（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） 9.空气过滤器：0.2㎛HEPA过滤器 10.设备具有单次工作计时功能和累计工作计时和查询功能 11.报警保护功能：温控超限报警、超温报警、机械超温保护器触发报警、风机故障报警、加热回路故障报警、传感器故障报警、过滤器维护提示 12.设备具有面板操作测试功能：对视觉报警、听觉报警、屏幕显示、各按键功能、温度传感器、风机、加热回路、机械超温保护器功能是否正常进行测试； 13.运行模式：连续运行制 14.额定功率：1400VA 15.防触电保护类型：I类 16.应用部分：防除颤BF型应用部分 17.配置：1、主机 2、送风管 3、台车 | 3
4 | 气管插管车 | 国产 | 2 | 2 | 医护人员对病患进行急救气管插管时辅助使用，可以将气管插管所有耗材放入，便于急救气管插管时使用，也可存储转运各类药品器具 | 1、车体主体采用钢塑件,钢板厚度≥1.0mm表面静电粉末喷塑，美观大方，坚固耐用 2、ABS台面一体注塑成型，采用凸缘式护栏，经过专业处理，可有效防渗透、耐腐蚀、耐磨损，表面涂抗菌材料 3、铝合金立柱，提供铝型材抗拉强度，氧化膜性能，化学成分符合要求的投标制造商送检的国家权威检测机构出具CNAS的检测报告 4、抽屉材质为高强度工程塑料及铝型材，抽屉面板内带有双侧面锁扣板，抽屉两侧面带有双锁舌锁定机构，用以防止抽屉滑出，锁定机构采用ABS模具成型。抽屉导轨采用模具成型，为尼龙材料。第一、二、三层抽屉高度80-100mm，可分类放置各种药品等；第四、五、六层抽屉高度160mm；可放大药盒、器械或其它物品；抽屉上下可互换满足使用要求，抽屉均可端出，车体右前上方配有锁； 5、台面上后方配有双层透明物料盒；台面左右各配有大扶手，车体左侧上部配分隔储物盒，下部配有一个塑料娄筐，右下方配有一平盖式脚踏污物桶，医疗垃圾桶与生活垃圾桶中间设有隔断，垃圾桶开盖方式为踩一次打开再踩一次关闭。开启关闭静音缓冲，内分隔，方便拆卸清洗； 6、车体底部配有四只Φ125mm聚胺脂脚轮，其中有两只带刹，超静音，防卷发。 | 3
5 | 电动手术床 | 国产 | 5 | 80 | 手术床为电动液压驱动机制，床面采用可透X光材质，手术台床垫采用优质柔软记忆减压床垫，配备有立柱应急控制面板和有线遥控器，台面板尺寸：≥2000㎜×550㎜，头腿板可拆卸，升降高度：最低高度≤520mm 最高高度≥1010mm，承重：≥270KG，床体表面材料为优质不锈钢，手术床底座必须用不锈钢包覆，便于清洁消毒，耐冲击，床面可以调节位置（包括前后平移，左右侧倾，头低脚高，头高脚低） | 1、手术床为电动液压驱动机制，执行GB9706.1-2020 系列标准。（提供检验报告） 2床面采用可透X光材质。 3、手术台床垫采用优质柔软记忆减压床垫，厚度为≥80mm 4、配备有应急辅助控制器和有线手控制器。 5、台面板尺寸：≥2000㎜×500㎜，手术床台面具备180°旋转功能，可减少底座的干扰空间，方便外科医生手术。（提供生产厂家公开发布的彩页） 6、头腿板可拆卸， 7、升降高度：最低高度≤520mm 最高高度≥1010mm， 8、承重：≥270KG。 9、床体表面材料为优质不锈钢，手术床底座用不锈钢包覆，耐腐蚀、防生锈，便于清洁消毒，防碰撞，可以有效保护手术床内部结构 10、床面可以调节位置，横向倾斜：左右各≥20°纵向倾斜：前后各≥26° 背板调节角度上折≥80度/下折≥40度;头板：上≥60°/下≥90°;腰下：≤100°腰上：≥220° 11、手术台应符合YY/T1106-2023中相应要求，液压系统无渗漏现象。（提供检验报告） 12、电磁兼容性应符合医用电气设备YY9706.102-2021和YY9706.246-2023标准中相应要求。（提供检验报告） 13、手术台在刹车状态下，当设备在正常位置、最低高度和加载安全负荷时，设备不能旋转或在6°斜坡上移动。（提供检验报告） 14、床台具有一键复位功能，只需按一个操作键，即可让床台恢复水平状态 15、每台手术床附件配置：头板1组、手臂板1对、腿板1对、麻醉布帘架1套、手术床专用床垫1套、截石位腿架1对、腰架1对 | 3
6 | 手术无影灯2 | 国产 | 2 | 38 | 用于手术视野照明，配备两盏灯，灯光光圈聚集可调，LCD灯，亮度调整范围40000-160000Lux，配置第三臂，第三臂上配置尺寸≥27英寸显示器 | 1.无影灯为子母灯，灯头照明采用LED灯泡设计。 2.灯头具有良好的层流穿透效果。 3.灯头采用圆型化的设计，易清洁无清洁死角，灯体外缘具有防撞拉环，同时具备移动、操作灯体的功能。 4.照明深度要求：≥110cm。 5.光斑调整范围：子灯16～25cm，母灯16～31cm. 6.光斑均匀度(D50/D10）：≥0.5； 7.手术灯显色指数Ra≥97，R9≥98，色温不小于4100K，最高照明亮度：≥160000 Lux ；亮度调整范围： 10000~160000 Lux；灯泡寿命≥60000小时。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 8.单个无影灯灯泡数量≥98颗。 9.具备第三臂显示器悬挂系统，满足悬挂目前市面上尺寸≥21英寸的显示器 10.具备显示器 11.1.尺寸≥21英寸，AHVA硬屏显示技术，屏幕比例：16：9，分辨率：≥1920×1080，像素点距：≤0.248mm，对比度：≥1000:1，视角：水平：≥178，垂直≥178（Typ.），支持腔镜输出的16：9比例的视频信号的全屏显示，支持彩色≥1670万，亮度≥350 cd/m² （Typ.），全平面一体化设计，满足手术室日常清洁消毒的需要，（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 11.2.产品支持单画面、画中画、左右画面三种显示模式；画中画模式：支持大/小两种窗口模式，用户可以根据需要进行选择；显示比例：提供全屏，比例全屏，原始大小三种模式供用户选择（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 11.3.显示器需至少包含HDMI、DVI其中两种视频信号接入口各1个 12.灯头控制系统采用触控式控制面板和红外遥控器两种方式，触控式控制面板需设计在手术灯的耳臂关节处。灯头的控制面板上设计有LED电路失效指示灯，用于指示电路的异常状态。（提供有效证明材料：包含不限于说明书，产品彩页等材料） 13.配置同轴灯头悬臂预留显示屏支架（含21寸医用显示器、电源及视频线材一组）。 14.热辐射度的检验结果：子灯≤531 W/㎡，母灯≤571W/㎡。（需提供投标产品上市前审批注册的检验报告复印件佐证并加盖生产厂家公章） 15.内建微创照明功能，距离1m的最大照度实测值：≤315Lx。 （需提供投标产品上市前审批注册的检验报告复印件佐证并加盖生产厂家公章） 16.附件配置：每一个灯需配5个可重复消毒灭菌把手 | 3
7 | 手术无影灯1 | 国产 | 2 | 30 | 用于手术视野照明，配备两盏灯，灯光光圈聚集可调，LCD灯，亮度调整范围40000-160000Lux | 1.灯头采用流线型设计，适合层流手术室要求，灯头后盖采用金属材质，能确保散热性，表面应光滑无缝隙； 2.灯头采用圆型化的设计，易清洁无清洁死角，灯体外缘具有防撞拉环，同时具备移动、操作灯体的功能。无影灯为双母灯，灯头直径≥65cm；灯头照明采用LED灯泡设计，采用单色光源设计，每颗LED灯泡规格色温均相同；光照强度采用8段分级调节模式； 3.采用智能光源选择模式，可通过≥4种模式选择，将光斑、照明深度及无影效果设置在最佳模式，以减少手术中频繁操作，为医护提供便利性，每个模式下还可以进行亮度的调节，标配两套操作系统，其中一套为红外遥控系统，能通过红外遥控器控制灯头的光斑模式、亮度、开关、微创手术照明； 4.最高照明亮度：≥160000 Lux ；亮度调整范围： 40000~160000 Lux； 5.光斑调整范围需包含：子灯16～25cm，母灯16～31cm 6.光斑均匀度(D50/D10）：≥0.5； 应具备微创手术低亮度照明模式；附件配置：每一个灯需配5个可重复消毒灭菌把手 | 3
8 | 气压止血带 | 国产 | 4 | 20 | 通过给止血袖带充气加压达到压迫止血的功能，压力范围（0~70）kPa,允差：±1kPa，具有断电保护功能，双通道 | 1.供电电源：220VAC，50Hz。 2.额定功率：≤75VA。 3.输出控制方式：双路输出，左右独立控制。 4.压力设定范围：7kPa-80kPa，调节步长≤1kPa，压力控制精度±1kPa；压力上限设定范围30-80kPa，压力上限设定步长1kPa。 5.充气速度：从0达到50kPa，用时≤15秒； 6.放气速度：压力从50kPa降到0，用时29-38秒； 7.定时提醒范围：2～240min，时间调节步长1min。 8.自检功能：开机逐侧自检，确保使用安全性。 9.放气锁定功能：具备放气锁定功能，使得无论任何原因造成的系统关机，袖带内的气压不能骤变。 10.故障智能诊断功能：具有漏气提示、电池电量即将用尽等提示。 11.中文语音提醒功能：防止误操作的中文语音提醒。 12.一键静音功能：一键静音功能，同时不影响安全提示。 13.压力显示单位切换：具有kPa或mmHg压力显示单位切换功能。 14.不插电工作：内置可充电锂电池，使用时长≥240分钟。 15.袖带生物相容性：适配袖带通过生物相容性检测。 16.有可移动设备安装架，可将设备固定在上面，并且有袖带收纳篮 17.单台设备附件配置：大、中、小三种型号袖带适用于大腿、小腿、手臂至少各配1套 | 3
9 | 新生儿辐射保暖台 | 国产 | 1 | 5 | 用于手术室新生儿保暖、护理 | 1.加热器材质：进口不锈钢加热管。 2.辐射灯头：斜照灯头，床面正上方无加热器遮挡，方便医护人员临床操作。 3.控温模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。 4.肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃。 5.肤温测量范围不窄于 25℃～45℃。 6.肤温测量精度：±0.2℃。 7.床面温度均匀性：≤2℃。 8.手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。 9.手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。 10.显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。 11.具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°，误差±1°。 12.内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。 13.内置穿刺灯，光亮强度4500LUX，方便随时检查婴儿状况。 14.具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。 15.婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。 16.具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。 17.具有肤温传感器脱落报警提示功能。 18.配置储物盆，便于医护人员放置必备物品。 19.配置输液杆、托盘。 20.超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。 21.具有USB接口、RS232接口。 | 3
10 | 手术患者转运床 | 国产 | 3 | 2.4 | 用于手术患者转运，床面高度可调，背板可升降，具有中控刹车，定向轮，静音车轮，有病人安全束缚带，双侧扶手可升降 | 1、推床全长≥1940mm，全宽≤730mm，床面板距离地面高度最低位≤550mm，最高位≥850mm，整体升降行程范围：0～300mm±5mm， 2、背板升降采用气动弹簧控制，能在0～70°升降范围内无级操作，背板升降范围：0～70°±5°。 3、床面采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，床面整体厚度≥45mm，床面二端带推拉扶手方便整车移动，床面腿段带挡凸台，防止背板升起床垫向腿段滑动，床面胸部和腿部带安全带二条固定病人，防止病人在推动过程中的跌落。 4、护栏采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，壁厚≥3mm，护栏升起后距床面高度≥310mm、护栏与床面间隙≤35mm能有效防止病人跌落。 5、下架罩采用ABS树脂一次性吸塑成型，中间凹陷深度≥40mm防止物品滑落，下罩壁厚≥5mm。 6、脚轮：直径≥150mm中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单只动载载重≥125Kg，静载载重≥200 Kg； 7、床体装备独立的中心第五轮导向轮设计，第五轮直径≥125mm可拆卸更换，推床两侧都安装中心第五轮控制踏板。 8、刹车系统：一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，一键操作解锁或锁定整体平稳无晃动； 9、床头床尾各两个输液架插座，内配工程塑料内芯 10、整车最大承载：≥250kg 11、整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。（提供制造商电泳喷粉涂装生产线加工设备的购买或者租赁发票复印件） 12、配置：不锈钢两段升降插式输液杆1根。氧气瓶架1个。引流袋挂钩4个引流袋挂钩额定载荷≥2kg，安全带2付，床垫1张床垫外层是防水、耐磨、防滑面料，里层是厚度≥5cm的优质记忆海绵。 | 3
11 | 电动人流吸引器 | 国产 | 2 | 0.6 | 用于人流手术，具有I级负压和II级负压，电动人工流产吸引器由负压泵、负压调节器、负压指示器、收集容器组件（缓冲瓶、收集瓶、吸引管、过滤器）、脚踏开关、机箱组成。脚踏开关可以控制吸引压力，方便使用。负压调节范围为0.02MPa（150mmHg）-0.09MPa（680mmHg） | 1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压； 2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。 3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便； 4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品； 5. 精心设计的手柄和脚轮使机器简洁大方，移动灵活、舒适 6. 储物箱内可放置电源线和脚踏开关，便于机器停用时收藏； 7. 整机外部均有圆弧光滑过度，易于清洁和保养。 8.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压） 9.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 10.抽气速率：≥15L/min 11.贮液瓶：500ml×2（玻璃） 12.贮气瓶：2500ml×2（玻璃） 13.电源：AC220V 50Hz | 3
12 | 新生儿体重秤 | 国产 | 1 | 0.1 | 用于新生儿体重和体长测量，体重允许误差≤20克，，体长允许误差±0.5CM | 1、主要功能：测量婴儿体重 、身高功能 2、身高测量方式：电阻自动感应测量 3、重量可选择锁定功能及去皮功能 4、最大秤量:≥20公斤;分度值:5克，起磅重量：50g 5、10KG允许误差20克，20KG允许误差25克； 6、身高测量范围:48-68CM，分度值0.1CM误差±0.5CM 7、采用液晶显示 8、开机方式：按键开机；自动零点跟踪及自动关机功能 9、具有中文字幕单位转换：公斤/斤 10、供电电源：4颗7号AAA电池或有供电USB口 | 3
13 | 多道电生理记录仪 | 国产 | 1 | 60 | 用于描记心脏活动时人体体表心电图心腔内的心电波形、测量心腔和血管内压力、发放刺激，以供临床诊断或电生理研究之用。 | 1.安全标准：整机具备除颤防护功能，安全标准最低执行Ⅰ类CF型； 2.前置放大器1台：通道数≥56个通道，其中至少包括32道心腔内输入通道，12道全体表通道，4道有创血压通道，4道外刺激信号输入通道， 4道模拟信号输出通道； 3.控制主机1台：双核CPU、内存≥8G、硬盘4T、具备双硬盘双系统功能； 4.刺激仪：集成在多道生理记录仪前置放大器内。操作人员可通过鼠标和键盘控制刺激仪所有操作，任意通道发放刺激； 5.内置刺激仪至少两种模式可选：①电压范围：1V-8V；②电流范围：0.2mA-25.0mA。 6.显示系统2台： ≥24寸液晶显示器，分辨率达到≥1680*1050及以上； 7.显示系统中，1台作为实时显示，1台作为回顾分析，回顾屏能够实时显示波形； 8.采样率: 每通道恒定采样率≥2KHz； 9.硬件增益、软件增益多档可选：硬件增益放大倍数≥10000倍，采样敏感度≤0.01mV；软件增益放大倍数≥400倍。 10.输入阻抗： 体表输入阻抗≥2.5MΩ，心内输入阻抗≥2.5MΩ； 11.共模抑制比：体表≥85dB、心内≥85dB； 12.工频滤波：具备自适应滤波、50Hz 、60Hz 滤波开关设置； 13.心电信号分≥6个窗口显示，各导联可根据需要进行参数调整，如导联颜色、硬件增益、软件增益、滤波带宽、陷波、自定义限幅开关等； 14.导管的插接具有可视化的图示，只需选择导管第一个电极的位置，其余电极软件自动排列(提供技术支持资料)； 15. 二维三维一体化。具有多道记录功能，可以显示标准12导联心电图及32路心内电图，每个通道可独立设置滤波、陷波参数、显示颜色，可以更改通道的增益、刷新速度等;并提供模板保存功能，保存以上设置； 16. 具备脉冲消融系统兼容性，具备多极同时消融，可选择相邻任意两个电极间单独消融功能； 17.具备量化的形态学模板匹配：可根据选择的体表波形模板，实时进行波形匹配，并给出相识度参考值，便于室速、室早消融靶点的快速标测； 18.数据存储：全程自动存储、部分数据选择存储两种方式可选；术中隐藏未显示的通道，术后可随时调取显示，实现真正意义上的全程存储； 19.两种截图功能：屏幕截图功能和高清截图功能，截图分辨率≥6000×4000像素； 20.兼容性：兼容各品牌心脏射频消融仪、三维标测系统、冷冻消融系统 21.配置要求：控制主机1台；隔离电源：1台；前置放大器1台；内置刺激仪1套（具备电流模式、电压模式）；图形显示器4台；脉冲消融系统1套；附件线缆1套。 | 3
14 | 动态心电血压记录仪 | 国产 | 5 | 18 | 能同时进行动态心电及动态血压监测，要求使用一个分析软件，心电分析软件具有散点图、直方图、叠加图分析功能，具有房颤、起搏分析功能。 | 一、采集盒技术参数 1、记录器采用动态心电、动态血压检测二合一设计，一机两用；支持多种工作模式：单心电、单血压及心电血压二合一监测可调； 2、自动心电事件检测及血压触发技术，当检测到心动过速／心动过缓/ST段改变等事 件发生时，及时触发血压追加测量，通过设备设置； 3、心电导联：标准10电极12导联，兼容3通道心电图记录模式； 4、心电采样频率：32000Hz； 5、心电存储频率：250～1000Hz可调，通过记录器参数设置； 6、心电采样精度：24位； 7、心电频率特性：0.05～240Hz； 8、动态输入范围：±20mV； 9、共模抑制比：≥90dB； 10、血压测量方法：示波震荡法 11、血压收缩压测量范围：60-255mmHg； 12、血压舒张压测量范围：20-195mmHg； 13、心率测量范围：40-200bmp； 14、血压精确度：±3mmHg； 15、血压提供白天、晚上以及特殊时间段（自定义）等多个测量时间段设置；提供5、16、15、20、30、45、60、120分钟等多种测量间隔； 17、血压测量失败,提供自动重测功能； 18、屏幕显示：OLED显示屏彩色文字和波形，支持中、英文操作界面，记录过程中能 够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换； 19、蓝牙功能，通过蓝牙连接可以实现波形预览、参数设置、 时间同步、启动记录、 自动触发事件和手动触发事件传送到手机或其他蓝牙传输设备； 20、体位监测：支持体位和运动信息连续记录，提供运动校验功能； 21、事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能； 22、兼容性：动态心电记录器可以直接在原有分析系统通讯，分析出具报告，记录器原始数据可以直接通讯到医院现有动态心电网络系统，实现全院的报告统一； 二、分析软件功能 1、分析软件支持独立心电分析、独立血压分析以及心电血压关联同步分析； 2、软件提供全面的散点图逆向分析功能：包括24小时时间散点图、1小时散点图、 Lorenz散点图、差值散点图和四象限散点图五大功能； 3、散点图编辑提供包括室早、房早、正常、伪差、起搏等各心搏类型的快捷显示； 4、软件能提供散点图和叠加图同步逆向分析，叠加区域可以多次逆向选取和编辑，提 供心率校准、漏波批量添加、房早未下传批量添加等多种快捷功能； 5、软件提供独立的房颤房扑分析模块，提供包括P波瀑布图、RR间期趋势图在内的编 辑工具，对快速分析和添加小于1分钟的房颤具有很好优势； 6、软件提供起搏脉冲显示和编辑通道，自动分类和统计起搏心搏类型，统计起搏时间； 7、软件提供多种高级分析功能：心率变异性分析、心率震荡分析、T波电交替分析、 心向量、心室晚电位、QT分析、心率减速力、睡眠呼吸暂停综合征分析等； 8、血压分析提供成人和儿童分析两种模式，儿童模式可根据性别、身高等信息自动调 整血压分析标准，减少医生手动调整的工作量； 9、血压分析提供高血压评估、血压负荷、血压变异系数、血管僵硬指数等高级分析； 10、血压分析提供总报告、测量数据表、小时统计表、趋势图、圆饼图、柱状图等报告； 11、软件提供体位和运动状态同步显示分析通道，用于辅助了解心率及心电图改变，客 观了解血压测量准确性。 12、软件提供心电和血压结合报告界面，提供24小时心电和血压趋势，对每次血压测 量提供心电图同步对照，帮助医生了解血压和心电的关联性。 13、支持升级网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享。 14、为保证动态心电血压检查流程与报告的统一性，动态心电血压硬件和软件可兼容医院原有动态心电血压设备和分析软件，实现互通使用。 | 3
15 | 动态心电图记录仪 | 国产 | 5 | 10 | 能连续进行1-3天心电记录，分析软件具有散点图、直方图、叠加图分析功能，具有房颤、起搏分析功能。 | 一、记录器技术参数 1)导联数目：12导联/3导联二合一，自动识别导联线类型，实现12导联和3导联两种记录工作模式。 2)采样率250～1000点/秒可调，最高可达32000点/秒； 3)频率特性：0.05～240Hz；（提供检测报告证明） 4)记录时间：全信息，1节5号电池支持连续记录长达7天，支持不断电更换电池功能，可进行30天长程连续监测，均通过记录盒设置； 5)存储媒介：SD卡（8GB），可扩展； 6)ECG显示：OLED显示彩色文字和波形，支持中、英文操作界面，记录过程中能够随时查看心电图波形，提供记录时间和心电波形之间的任意切换； 7)A/D精度：24位A/D转换精度，通过软件可放大看到高质量的心电图波形；（提供检测报告证明） 8)增益：0.5、1、2、4； 9)自动检测电池电量、导联线连接、闪存卡等，提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警提示，蜂鸣器可选择关闭。欠压检测：自动检测电池电量，提示报警电池电量不足； 10)记录器具有蓝牙功能，采集的心电波形可通过蓝牙通讯方式发送到接收设备，接收设备可以通过蓝牙通讯对记录器参数进行设置,设置类型包括记录时间、电极脱落报警、电池类型、事件开关、心率参数、停博事件等。（提供检测报告证明） 11)具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。 12)记录器对有害进液的防护程度为IPX6。（提供检测报告证明） 13)事件按钮：支持记录过程中突发不适等事件按钮功能； 14)体位监测：内置三维加速度传感器，支持体位运动信息； 15)电源：1节5号（AA）电池； 16)兼容性：动态心电记录器可以直接在原有分析系统通讯，分析出具报告，记录器原始数据可以直接通讯到医院现有动态心电网络系统，实现全院的报告统一； 二、软件功能及特点 1)中文操作界面，可兼容原有动态心电器出具报告，并免费提供报告对接医院his系统服务。 2)可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。 3)真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。 4)采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总模板包含房早、交界性早搏、室早、正常、房性逸搏、交界性逸搏、室性逸搏、伪差、未知等类型，提供模板合并和拆分功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。 5)提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。 6)包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。 7)独有的房颤、房扑自动分析功能。独创心搏能量谱技术及P波瀑布图显示分析技术，可显示P波带、QRS波群带、T波带。房颤和房扑分开统计，提供独立的房颤、房扑分析报告。 8)提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，医生快速识别和分析起搏器功能，提供独立分析报告。 9)具有心率变异性(HRV)分析功能、具有心率震荡（HRT）分析功能、具有T波电交替分析功能、具有睡眠呼吸暂停综合征分析功能、具有心率减速力DC和DRs分析功能。 10)具有散点图反向编辑心搏类型功能且可以从模版或任意子模板进入散点图编辑。散点图选取方式可以方框拉选或用鼠标任意圈取，人性化设计。 | 3
16 | LED 光谱治疗仪（腔道内） | 国产 | 1 | 10 | 核心用于重度痤疮及皮肤表皮癌变的光动力治疗，采用LED冷光源技术，通过特定波长光谱精准激发病灶部位光敏剂，产生单线态氧，选择性破坏病变细胞，对周围正常皮肤组织无明显损伤。设备支持多参数灵活调节，适配不同病灶大小、部位及患者皮肤状况，操作简单易上手，治疗过程无创伤、无明显痛感，可满足皮肤科临床常规及复杂光动力治疗需求，保障治疗安全性与有效性。 | 光谱波长：红光633nm±10nm 有效辐照度：红光≤200mW/cm2 基本配置：主机1台、治疗头一、治疗头二、护目镜1副、电源线1根 | 3
17 | 半导体激光治疗机（尿道口） | 国产 | 1 | 10 | 主要用于尿道、宫颈穹隆及表皮肿瘤病变的治疗，同时可开展HPV感染相关病变的光动力治疗。采用高功率半导体激光技术，通过光纤精准传导激光，激发病灶部位光敏剂，靶向清除病变细胞，对尿道、宫颈穹隆等隐蔽、特殊部位的病灶可实现精准送达，创伤小、出血少、恢复快。设备具备多重安全防护，操作便捷，可适配妇科、泌尿外科、皮肤科临床诊疗需求，有效提升病变治疗效果，降低复发率。 | 激光器：固态半导体激光 激光波长：635nm，单模连续输出 激光输出方式：双探头输出 A输出方式：点状光纤输出，治疗表面病症 B输出方式：柱状光纤输出，治疗腔内病症 基本配置： 主机1台、关节臂1个、光纤2支、光纤支架1个、电源线1根、钥匙2把 | 3
18 | 干燥柜 | 国产 | 2 | 40 | 用于消毒供应室干燥清洗后的器械、器具及物品使用 | 1、设备外罩、柜体、门板外观材质为SUS304不锈钢拉丝板，外罩、柜体板材厚度≥1.2mm，门板板材厚度≥2mm，设备整体为不锈钢； 2、设备顶部有风机，具有内循环加热系统。 3、采用电子锁门密封；耐高温防爆玻璃门。 4、容积：1台≥300L，1台≥500L； 5、设备具有自我诊断功能、漏电、报警保护功能等； 6、干燥温度35℃-90℃可调节，时间设置范围0～166min可调； | 3
19 | 脉动真空清洗消毒器 | 国产 | 1 | 35 | 用于庆云院区手术室腔镜工作站机器清洗腔镜器械及低温可机器清洗的器械使用 | 1.容积 ：≥100L ，外形尺寸：受场地限制外形尺寸≤1200×900×2000mm 2.显示屏；采用≥5.7寸彩色触摸屏 3.材质要求：外罩：优质不锈钢拉丝板，清洗舱：316镜面不锈钢，厚度≥5mm：密封门；304不锈钢；管路系统：卫生级304不锈钢 4.运行时间 一个流程≤60min，时间1-99min（可调） 5.装载量；≥10个标准器械托盘（约480mm*250mm*50mm）或≥8个微创器械托盘（约580mm*250mm*60mm） 6.功能：主要用于管腔类、微创类手术器械的清洗、消毒和干燥，具有脉动或脉冲、负压，抽真空，干燥等功能 7.装载方式置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接 8.双门通道型、自动门、双门可实现互锁，带玻璃视窗方便观察内部运行情况 9.程序： ≥5 套预置程序， ≥5 套自定义程序，可根据用户需求自定义程序编辑 10.使用寿命：≥10 年/30000 次循环，设备生产日期不早于设备验收完成日期前6个月 11. 安全保护： 含超温自动保护装置 、防干烧保护装置 、电机过流保护装置、真空泵空转保护、真空泵超时保护、真空泵过载保护等安全装置 12.报警功能： 具有故障报警信息显示以及语音提示功能 13.打印功能；内置热敏打印机，至少可打印运行时间、温度、压力、A0值 14.信息接口；开放信息管理与质量追溯系统接口，可与医院现有质量追溯及信息管理系统对接，实时传输数据给信息管理与质量追溯系统；传输数据包括；清洗过程、清洗温度、清洗时间、清洗过程中的报警信息、设备开关机时间等重要信息，含相关改造硬件等费用 16.证书报告：提供二类医疗器械注册证 17.清洗效果检测报告 提供相关部门出具的依据清洗消器行业标准《YY/T0734-清洗消毒器》提供的清洗效果检测报告。 | 3
20 | 医用无油空压机 | 国产 | 2 | 32 | 用于消毒供应中心工作区域的清洗机、灭菌器、高压气枪等设备使用的压缩空气供能工作 | 1、医用无油空压机（组）1套（主机1台，储气罐1台，冷干机1台、三级管道过滤器、安装管路和阀门1套）； 2、医用无油空压机（组）1套（主机2台，储气罐1台，冷干机1台、三级管道过滤器、安装管路和阀门1套）； （一）主机3台，参数具体如下： 1、涡旋箱式静音全无油空压机主机3台，（其中主机≥11KW1台、≥7.5KW的2台），额定电压380V/50HZ； 2、额定容积流量：11KW≥1000L/min，7.5KW≥800L/min； 3、 额定压力：≥0.8Mpa； 4、启动方式：变频启动,PLC智能控制； 5、11KW的主机机头具有两个无油涡旋式机头，单个机头排气量≥400L/min，可根据使用需求随意切换使用。7.5KW机头排气量≥800L/min，指标符合《GB50751-2012》的相关要求，可根据使用需求随意切换使用， 6、显示器：采用彩色液晶显示屏，可触摸操作，控制面板显示每个机头运行状态、温度、累计运行时间及设备故障信息。 7、冷却方式：风冷，主机带有两级冷却系统 8、启动方式：变频启动，具有低压启动，高压整机停机功能 9、设备管理系统:具有定时系统，依据定时设置实现设备的启停机功能，可任意设置导出设备相关运行数据 10、多级节能模式：均衡主机负载分配，保障两套设备的工作时间相等；且控制系统依据压力智能调节启动机头的数量，最大限度减小设备功率消耗；也可实现根据工作需要人工控制； 11.故障报警系统：分为三级预警，能准确指示设备状态；维护提醒信息，提醒客户进行维护； 12、提供一类医疗器械备案表。（提供证明材料复印件） 13、具有无油认证证书（提供具有国家认可资质机构出具的无油认证证书复印件） （二）冷干机2台 1、处理能力：≥1.5m³/min 2、入口温度：≤60℃ 3、额定进气压力：≤1.0Mpa 4、环境温度：≤45℃ 5、压力损失：≤0.02Mpa 6、电源：220V/50HZ 7、制冷剂：R134a 8、压力露点：3℃~10℃ 9、进出口管径：DN25 10、三级精密过滤器带自动排水过滤精度：5um/1um/0.01um （三)储气罐2台： 1、容积：≥0.6m³ 2、工作压力：0.8Mpa 3、设计温度：≤150℃ 4、进出气口径：规格DN40 5、材质：304不锈钢 6、安全阀：≤0.84Mpa (四）安装要求 1、包含旧机、管路拆除及新机、管路安装（包含供应室内所有用气点的管路铺设（如高温灭菌器、全自动清洗机、压力气枪等用气点位）等全套工作。 2、以上设备涉及年检的安全阀，压力表等均需提供≥2套，且进行效验合格后安装使用（一套使用，一套备检）。 | 3
21 | 软式内镜清洗工作站 | 国产 | 1 | 30 | 用于庆云院区手术室腔镜工作站手工清洗腔镜器械及低温精密器械等使用 | 1、主体功能要求：由回收分类台、阳性浸泡槽、冲洗槽、超声波清洗槽、漂洗槽、终末漂洗槽、干燥台、高压水枪、高压气枪及管路系统、控制系统等配套设施组成；能够满足硬式内镜与软式内镜的清洗消毒。 2、台面高度 880 mm、前后宽度800mm，槽口前后宽度尺寸为460mm～470 mm，长度710-720mm：干燥台无槽口尺寸，具体尺寸根据现场情况定制）±1%，回收分类台长130cm，阳性浸泡槽、冲洗槽长168cm，超声波清洗槽100cm，漂洗槽、终末漂洗槽长168cm、干燥消毒台70cm，误差应在±2% 范围内，具体尺寸需根据现场最终定制； 3、材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM。高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试，并提供相关证明材料； 4、清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，台面采用前高后低倾斜式防泛水设计，最前方采用大圆弧台面造型设计，干燥台有防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的功能；功能背板一次性整体吸塑成型，使用与清洗槽相同材质（含灯带及操作面板安装平面）；台面支架为优质304#不锈钢，厚度≥1.2mm，上挡板和下柜门分体设计，柜内设置有专用PVC储物底板；支架及柜门皆采用分段式倾斜设计； 5、回收分类台下面设、设计有高压蒸汽喷枪主机放置处，台面留孔方便高压蒸汽喷枪管路通过； 6、配置要求：回收分类台1个、阳性槽1个、清洗槽1个，超声槽1个，漂洗槽1个，终末漂洗槽1个，干燥台1个，空压机1个，高压水枪4把，高压气枪2把。各槽内应有容量标识，标示的分度值应不大于 2 L，容量标示误差应不超过20%； 7、管件管路要求：负责水处理机至工作站的管道铺设，纯水专用UPVC冷、热水管材和管件， 8、气源处理系统要求：包括气源处理器、中心气体处理器和灌流气压调节器.气源处理器过滤精度为 0.01 μm ； 9、提供医用无油静音空气压缩机，最大供气压力≥0.7MPa，供气量≥110L/min，储气量≥20L，噪音≦60dB，为内镜清洗工作提供纯净的压缩空气 10、自动灌流器（自动控制器）要求：.采用人性化“隐形设计”，由操作面板和执行部件两部分组成；采用流动水灌注；清洗、次洗、浸泡、干燥等灌注助剂（清洗液、消毒液和干燥液）时，自动灌流器（自动控制器）应配置双向自动封闭的活接头，注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换 11、所有排水管采用优质 PVC-U 排水管材和管件，符合相应国家标准要求；具备同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，可接受较大膨胀。 12.具备优质 SUS304 不锈钢材质可折叠水龙头，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250μm(≥60 目)，360 度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全 304 优质高压编织供水软管及管件。 13.落水器具备全优质 ABS 材料落水器，密封圈具备硅胶材质。过滤网格直径≤5mm。 14.高压水枪枪体均为 SUS304 不锈钢，防止内腔腐蚀生锈；耐受压力范围≥[0.07]MPa。 15.高压气枪枪体具备 SUS304 不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，耐受压力范围≥[0.07]MPa。 | 3
22 | 牙科手机清洗注油一体机 | 国产 | 1 | 15 | 用于牙科手机清洗、注油、消毒及内外表面干燥及牙科器械、配件的清洗、消毒； | 1、一次处理牙科手机≥32把手机； 2、装载方式：4个独立的清洗盘，每个盘可装载8把手机，标准配置可装24把高速手机和8把低速手机； 3、清洗舱：由优质304不锈钢拉丝板制作，清洗舱内部装有喷射臂，可喷出水流，全方位清洗物品； 4、可根据程序设定≥3种程序，清洗消毒注油程序/清洗消毒程序/注油程序（牙科手机内部注油） 5、运行周期：≤60分钟； 6、牙科手机内部清洗及润滑方式：通过清洁的高压气体将清洗用水高速带入牙科手机内部管腔；通过清洁的高压气体将牙科手机专用润滑油高速注入牙科手机内部管腔达到清洗及润滑作用； 7、消毒方式：93℃热力消毒； 8、独立热风干燥系统对牙科手机外部进行干燥，洁净压缩空气对牙科手机内部管腔进行干燥 | 3
23 | 小型脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 国产 | 1 | 10 | 用于庆云院区手术室腔镜工作站紧急手术急需灭菌高温物品灭菌时使用 | 1、容积：≥45L且≤60L 2、设计压力：-0.1-0.3MPa 3、设计温度：142±2℃ 4、至少3次预真空 5、开关门方式：全自动开门 6、水质检测：具有蒸馏水水质检测，缺水提示功能 7、 内置打印机 灭菌完后可自动打印灭菌记录 8、电子记录输出 灭菌完自动输出电子记录，通过USB接口输出到U盘 9、灭菌记录储存 灭菌器可自动存储一万条灭菌记录数据，可随时输出 10、具有储水和排水装置：内置储水箱，自动进水，自动排水 11、彩色触摸屏显示温度、压力、报警信息等 12、程序至少包含：裸露程序、包装程序、橡胶程序、自定义程序、液体程序、N类快速、B类快速、BD&Helix、真空测试、预热程序、干燥程序等 13、安全系统 （1） 过热保护系统 具备，超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； （2）压力保护系统 具备，超过设定压力自动报警功能;超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压; （3） 电路保护系统 具备，设备电流过载时，过流保护动作，系统自动跳闸切断电源; （4） 安全门锁系统 电子安全门锁和机械锁连锁装置，门未关到位时无法启动程序，程序运行中无 （5）提醒系统 储水箱缺水提醒，废水箱水满提醒，门锁未关闭提醒，灭菌完成提醒 （6）故障报警系统 故障时，机器停止运行，且显示故障编号 | 3
24 | 高压蒸汽清洗机（活动式） | 国产 | 1 | 9 | 该设备产生的蒸汽用于清洗手术器械,微创器械,硬式内窥镜等部件的污渍，尤其对凝固干涸血液等重度污染器械具有较好的清洗效果。设备为移动式，可满足多位置点位使用。 | 1、采用可移动式结构，配备外置大容量水箱≤10L，机器内置水箱≥1.6L,储水箱和加热系统为独立的单元模式； 2、机器面板控制模式为 液晶屏与智能按键结合； 3、机器进水模式为自动模式/手动模式选择（不需要停机减压，可随时加水）； 4、手柄及喷枪头端有防烫保护；蒸汽喷出操作方式可手动按钮或脚踏开关控制 5、蒸汽压力值为 4—8bar可调，蒸汽出口最高温度≤120℃; 6、机器有安全保护缺水保护、过压保护、过温保护、漏电保护、安全警报提示等； 7、带防护罩，移动式操作推车1个 8、操作方式可手动或脚踏两种方式可选。 | 3
25 | 医用切割封口一体机 | 国产 | 1 | 7 | 用于庆云院区消毒供应室纸塑型、Tyvek型包装平袋和折叠袋的切割、封口使用 | 1、用于纸塑型、Tyvek型包装平袋和折叠袋的切割、封口； 2、内置微处理器自动控制，可连续不断的自动切割线密封，也可单独用做切割或者单独进行热封、封口打印等功能； 3、可一次装入多卷不同宽度的封装袋； 4、自带封口机中文打印系统，内置打印机，可实现消供行业规范要求的失效期、批次、使用科室名称、操作者姓名或代码、锅号、锅次等各种打印要求； 5、封口性能测试模式内置，自动核算打印最小宽度，实现纸塑袋宽度不足时封口预警； 6、封口温度：0°C-220°C,可调;温度误差<1%；高低温可调封口模式； | 3
26 | 小型超声波清洗机 | 国产 | 1 | 2 | 用于超声波清洗眼科、口腔等精密细小器械 | 1、超声频率：中高变频可调，80-100KHz； 2、外形尺寸：长＜500mm,宽＜300mm，高度＜300mm； 3、清洗槽内尺寸：长＜400mm,宽＜250mm，高度＜200mm； 4、容量：≤13L； | 3
27 | 血型分析仪 | 国产 | 1 | 9 | 用于血型判定，能全自动完成血型检测、抗体筛查、交叉配血、抗体效价、直接抗人球蛋白试验、抗体鉴定、室内质控等检测。不同项目可任意组合。 | 1.检测方法：微柱凝集法 2.机器有连续梯度稀释功能，能自动完成抗体效价试验，且可与其他项目任意组合。 3.检测速度：≥240个测试孔/小时。 4. 样本位：≥40个 5. 样本类型：经离心处理的全血和血浆。 6.样本装载方式：可以连续或随机加样装载，不停机插入样品试管。 7. 急诊样本管理：有急诊模块，可自动优先进行急诊项目测试。 8.加样针数量≥1，有严格的洗针方式，防止携带污染，避免交叉污染。 9. 全自动加样，加样量10ul至50ml。探测感应：具有液面探测、凝块检测、气泡检测功能。 10. 孵育位≥30个 11. 离心机：2台离心机，总离心卡位≥20个 12. 试剂卡储存位：可储存≥140张凝胶卡。 13. 使用彩色CCD摄像机实现高分辨率彩色判读，判读结果反应等级明确。 14. 试验过程全程控制，自动检测试剂卡状态，自动匹配试剂卡与样本，有加样容量检测，漏加样时仪器有提示。 15. 质控模块，可完成相关室内质控工作。 16.数据传输格式：国际标准ASTM格式，可与实验室LIS系统实现数据双向通迅。可存储数据，转存数据和查询数据，永久保存结果。 17.仪器智能管理试剂和样本信息：追踪记忆功能：对样品、试验和结果可追踪，并有操作权限的设置；可自动记住识别未使用完的凝胶卡，放置48小时以上可继续使用，最长至有效期前均可使用。 18.异常报警功能：具有试验状态报警和仪器故障报警功能；可追溯所有结果及错误报警。 19.检测项目灵活组合：仪器实验程序能根据用户需要能进行调整和实验项目组合，具有急诊模块。 20.试剂管理功能：有仪器原厂配套试剂卡、反定细胞、抗筛细胞。 | 3
28 | 恒温摆动保存箱 | 国产 | 2 | 4 | 储存血小板 | 1，温度设定范围20-24℃，误差不超过+-1℃。 2，默认22℃.精度0.2℃。 3，摆动频率60周/分。 4，有紫外消毒。 | 3
29 | 摆动采血仪 | 国产 | 1 | 2.5 | 用于血液采集称重与混匀 | 1、操作简便，自动去皮称重。 2、全过程匀速混匀，保证血液质量。 3、采血全过程监控和具备异常报警能。 4、自动检测托盘中的血袋，防止采血仪空运行。 5、采血过程显示实时采集速度与采集量，采血结束后自动显示本次采血信息。 6、操作时有实时中文语音提示和关键图文指示。 7、全彩色触摸屏操作界面。 8、USB移动硬盘、无线WiFi等方式进行数据传输，可按照需要选择日期导出数据。 9、配有安全管路夹，防止血袋管路脱落。 10、采液范围：0～1000ml 11、采液误差：不大于3ml 12、摆动角度：11-13（±2）° 13、摆动频次（次/min）：30-32 14、适用管径：3-6mm 15、功率：35-40W 16、电源：100～240V，50/60Hz 17、尺寸：长≤385×宽≤230×高≤210mm（长×宽×高） 18、工作环境：-10～40℃，相对湿度不大于85% | 3
30 | 高效晶体管热合机 | 国产 | 1 | 2.2 | 用于血袋血辫热合处理 | 1.热合头需要高频电极，对管路进行高频感应（PVC高频电场下分子极化）加热熔融，同时热合电极压紧熔融部分，按预设的程序，完成管路热合； 2.可根据不同厚度的管路自动调节热合功率，特殊情况可以根据人工调节热合面宽度； 3.隔热型热合电极，避免溶血现象发生； 4.晶体管控制及功率输出，辐射微弱，有安全、可靠、寿命长优点； 5.透明可伸缩防溅保护片，避免热合时血液溅入操作者眼中，保护操作人员安全； 6.热合头保护罩可以拆卸和清洗，便于清洁热合头； 7.有复合滤波屏蔽防辐射设计，保证献血及操作人员安全，保证周围仪器不受干扰； 8.整机材料环保安全，散热系统优良，保证机器可连续正常工作8小时以上； 9.工作状态指示灯以及异常情况指示灯警告。 10.环境温度：0℃～40℃，相对湿度：≤80% 11.电源：220V±22V 50Hz±1Hz 12.射频功率：30-40W 13.热合时间：<4秒 14.热合管路直径：2～6mm 15.外型尺寸：长≤320mm*宽≤180mm*高≤150mm 16、电压、电流： 220-240V，50/60Hz，0.4A； 耗电量≤ 56W | 3
31 | 医用低温箱 | 国产 | 2 | 2 | 储存血浆 | 1，柜内温控范围（-20℃~-40℃），上下两室独立控制。含收纳箱≧12个 2，数显（表示温度-50~+50℃），精度0.1℃。 3，外箱尺寸不大于宽793*纵深770*高1806。 4，有效容积480-500L. 5，有高、低温报警，停电报警 | 3
32 | 水浴箱 | 国产 | 2 | 0.6 | 广泛用于水浴恒温加热和其它温度试验 | 1，LED数显，有定时、超温报警装置。 2，水箱的水经过电热管加热后有较好的恒温效果。 3，温控范围+5℃~65℃，温度波动+/-0.5℃，输入功率≧500W，温度均匀性+/-0.5℃。 | 3
33 | 低速离心机 | 国产 | 2 | 0.6 | 标本离心 | 1，最高转速4200r/min，最大相对离心力3155×g 2，一次性离心真空采血管≧16个 3，盖子有透明校准孔 | 3
34 | 低速离心机（血库配血专用离心机） | 国产 | 1 | 0.4 | 血库配血专用离心机，用于分离血液混合物中各组分的机械，（试管法血型鉴定，凝聚胺合血等） | 1，最高转速5000r/min，最大相对离心力3075×g 2，最大容量10ml×12 3，盖子有透明校准孔 | 3
35 | 低速台式离心机 | 国产 | 1 | 5 | 可用于制备富血小板血浆 | 1，稳定性佳，避免血液提前活化，损失生长因子 2，专用离心转子，可兼容多重孔径的PRP采血管 3，设置专用参数，简便易用，避免参数设置错误制备失败 4，吊杯及适配器等转子部分可以高温灭菌消毒 | 3
36 | CGF医用离心机 | 国产 | 1 | 9.8 | 用于CGF中血液离心（CGF用于各种脱发的中胚层注射） | 1.最高转速:<4000r/min，角转子8x15ML 2.最大相对离心力:>2000xg 3.转速精度:±10/rmin 4.时间设置范围:1sec~99h99min59sec 5.温度设置范围:-20℃-40℃ 6.温度控制精度:±1℃ 7.整机噪音:<55dB 8.电源：AC220V；50Hz；10A 9.外形尺寸:(长375-630mm)x(宽320-500mm)x(高240-400mm) 10.净重:>68kg 11 .离心程序:>3组启动固定程序 | 3
37 | 台式医用高速冷冻离心机 | 国产 | 2 | 9.2 | 利用独有的DCT“差速离心”应用技术，用于试验分析前人体样本的分离 | 1、最高转速：23000rpm ，最大相对离心力：36796xg，转速精度：±10rpm 2、工作程序选择：1010组； 3、升降速档：101加速档/101减速档 4、定时范围1s～99H59min59s/瞬时离心 5、温控范围：-20℃-40℃ 温控精度：±1℃ 6、磁性转子自动识别：具备 7、角转子配置： 1.5ml/2.2mlx24 20000rpm 38750xg 50mlx8 【15ml适配器】 12000rpm 16904xg | 3
38 | 离心机 | 国产 | 1 | 0.5 | 用于G，GM血液，灌洗液离心 | 1.支持血清/血浆分离，转速范围需覆盖1500–3000 rpm，满足全血样本快速分层。 2.转速精准可控，误差≤±50 rpm，确保结果重复性。 3加减速平稳，减少样本泡沫与交叉污染风险。 噪音低于60分贝，适应常规实验室环境。 4.配备自动锁盖装置与失衡保护机制，保障高速运行安全。 5.转子材质耐腐蚀、可高温高压灭菌，符合生物安全二级（BSL-2）标准。 6.具备程序记忆功能。 | 3
39 | 低速冷冻离心机 | 国产 | 1 | 1.3 | 1.离心功能； 2.冷冻功能：具备无氟制冷能力，温控范围适配常规实验，制冷运行稳定无异常。 3.适配功能：标配适配转子，可兼容多种规格离心管，转子易拆卸、可消毒，支持基础实验所需的转子规格切换。 4.安全功能：具备超速、超温、不平衡核心保护，配备门盖保护及应急解锁功能，运行异常可自动报警停机，保障人机安全。 5.操控功能：采用简易微机控制，显示清晰，可直观查看运行参数，操作便捷，支持基础程序设置与存储，运行噪音符合实验室标准。 | 1.离心性能：最大转速6000rpm，最大相对离心力（RCF）≤5123×g，转速精度±20r/min，支持转速与RCF一键切换，运行误差≤1%；定时范围1~99min，可设置连续运行模式，满足不同实验需求，配备10档升降速率可调，适配不同敏感样品离心需求。 2.冷冻系统：采用无氟环保压缩机制冷，双循环制冷设计，温控范围-20℃至+40℃，温控精度±1℃，支持智能预冷功能，室温下快速降温至4℃仅需约9分钟，可有效保护温度敏感样品活性，制冷功率适配设备整体运行，无环境污染。 3.转子配置：标配水平转子+角转子，可适配多种规格离心管（0.5ml~100ml），常见适配规格包括4×100ml、6×50ml、32×15ml、48×7ml等，转子采用耐腐蚀材质，支持高温高压消毒，可选配微量板转子、大容量转子，满足临床检验、生物实验等多场景使用。 4.安全保护：具备超速、超温、不平衡三重核心保护，同时配备门盖误操作保护、应急解锁功能，机身内置不锈钢防爆内套，三重防护保障人机安全；运行异常时自动报警并停机，可显示故障代码，便于检修。 5.操控与外观：采用微机控制，搭配高清显示面板，可直观显示转速、RCF、温度、运行时间、转子状态等参数，支持10种程序存储，操作便捷且可防止误触；机身采用优质钢制结构，表面防腐蚀处理，配备静音万向轮，运行噪音≤65dB，尺寸适配实验室摆放，净重根据配置约10.5~310kg。 6.电气与环境：电源AC 220V、50Hz，功率适配设备配置，绝缘性能良好，符合实验室电气安全标准；可在40℃/93%RH高温高湿环境下稳定运行，广泛应用于临床检验、生物制药、分子生物学等领域。 | 3
40 | 医用冷藏箱 | 国产 | 1 | 2.98 | 具备温度实时显示、超温报警、断电报警功能，温度稳定控制在 2～8℃，安全门锁，适用于药品、试剂冷藏储存。 | 1.容积≥1500L 2.控温范围2～8℃，精度±0.5℃ 3.数字显示 4.声光超温/断电报警 5.风冷无霜 6.不锈钢内胆 7.带安全门锁 | 3