## Sheet2
2026年第四批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 使用年限 | 对标产品 | 参数反馈 | 是否涉及配套耗材 | 配套耗材是否单一来源 | 配套耗材名称 | 配套耗材价格 | 每人使用量 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 体外冲击波碎石机 | 国产 | 1 | 100 | 适用于泌尿系结石的体外超声冲击波碎石，同时可用于泌尿系结石体外碎石超声定位。 | 一、基本要求： 1.冲击波波源：需采用透镜聚焦电磁式冲击波波源 2.带有智能化负压装置：可自动实时抽真空 3.具备自动水循环和自动水汽分离功能 4.定位方式为超声定位，同时具备上、下定位功能，并能切换上、下定位方式 5.设备使用寿命≥10年 二、治疗主机需满足如下参数： 1.高压调节范围:10～18KV之间，工作时高压范围：14～18KV之间 2.高压开关、高压电容可单独更换 3.压缩声压峰值:25Mpa～85Mpa；膨胀声压峰值：0Mpa～10Mpa 4.治疗机械臂：左右平移运动≥95mm 5.治疗头沿探头中轴线直线运动的行程≥95mm 6.治疗头上下运动≥300mm，前后伸缩≥250mm 7.治疗深度≥130mm 8.具有摇杆操作、液晶显示操作面板 三、搭配的彩超需满足如下参数： 1.≥21.5寸高分辨率彩色液晶显示器 2.具备微米成像技术、高分辨率血流成像技术 3.有定位的中线 4.抗冲击波干扰 5.动态测量深度 6.配备双探头（定位探头和检查探头） 配置： 1.治疗主机 1台 2.可移动床体 1张 3.工具箱 1套 4.水囊 2个 5.彩色多普勒超声诊断系统 1台 | 3
2 | 等离子盐水电切系统 | 国产 | 2 | 30 | 等离子主机与电切镜以及电极搭配，用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝，可对人体组织进行双极切割和凝血。与现有摄像设备系统配套使用。 | 1、能量主机： 1-1、可与电切镜及电极配合使用，用于生理盐水环境下的等离子电切和电凝。 1-2、可对人体组织进行双极切割和凝血，主机具有独立的双极电切电凝输出接口，切割2种模式，凝血2种模式。 1-3、等离子工作模式下的主载频率＞300Khz。 1-4、切割模式下：额定负载300Ω,最大输出功率 200 W，凝血模式下：额定负载100Ω，最大输出功率120W。 1-5、不小于7寸彩色液晶控制屏。 1-6、防电击安全等级I类CF型。 1-7、脚踏开关：需要防水，含有切、凝双踏板。 2、电切镜： 2-1、内窥镜：直径4毫米，镜子视向角满足12度或30度，视场角≥60度。 2-2、操作器（手件）：被动式。 2-3、内鞘：周径≤25Fr、可360°旋转。 2-4、外鞘：周径≤27Fr，带进出水开关。 2-5、闭孔器：须具有 2-6、可同时适用于泌尿外科手术和妇科手术。 2-7、内鞘进水接头：与内鞘配合使用，具有双进出水阀门 3、电切镜电极：环状、粗环状、钩针状、铲状等可选择，可适用于泌尿外科手术。 4、配套电切环价格≤1300元/把。 5、满足配置：能量主机1台、脚踏开关2个、内窥镜3支、工作把手2把、内鞘2支、外鞘2支、闭孔器2支、高频双极线2条。 | 3
3 | 电子内窥镜图像处理器 | 国产 | 2 | 1 | 与一次性使用电子膀胱内窥镜导管配套使用，用于将内窥镜采集到的图像进行处理后传输至监视器，并为内窥镜提供电源。 | 1. 采用彩色 LCD液晶触摸屏，≥13.3英寸。主机自带触控屏幕可独立成像，无须外接显示器 2. 可以新建患者信息，将拍照，录像信息保存在单独病人信息目录下并支持查询，图像和视频可存储在主机上，并支持在该图像处理器的屏幕上回看照片和录像； 3. 具有用户管理功能，可兼容不同用户的个性化参数设置和保存 4. 具有光强度增强功能; 5. 多种视频信号输出需求至少包括以下三种：HDMI、SDI、CVBS； 6. 具有亮度调节、图像冻结、放大缩小、色彩调节功能； 7. 视框切换：支持圆形、八边形、方形三种模式； 8. 影像旋转：支持实现图像顺时针旋转0°，90°，180°，270°； 9. 图像放大功能 10.存储空间≥192G，图像及录像记录支持导出到便携式存储器和服务器；需自带USD 3.0接口 11.无内置LED冷光源系统,支持前置双LED光源的照明方式； | 3
4 | 内窥镜动力系统 | 国产 | 2 | 44 | 用于在内窥镜手术中，实现绞碎或切除组织等手术功能 | 1.临床应用范围：用于在内窥镜手术中，实现绞碎或切除组织等手术功能 2.主机可输出≥4种切割模式，包含前后纵向切割、正向旋切、逆向旋切、往复旋切。根据手术情境，可以通过控制刨削器主机面板选择适合于各类不同手术情况的旋转模式与刀头配合，提高手术效率； 3.具有与手柄脚踏连动的吸引开关，手柄待机时负压蓄力，手柄运行时自动开启，保证最大切吸效率的同时保证待机腔内不失压； 4.刨削刀头为钝性无创头端设计；刀具外径尺寸至少3种规格可选，包含≥3mm/4mm/5mm，其中最大规格刀头直径应≥5mm；针对大型组织切割更有力，缩短手术时间； 5.具备可重复使用的刀具，刀具工作长度≥3种规格可选，至少应包含≥330mm/390mm/410mm；最大刀具工作长度≥410mm，保证了较大子宫的手术工作距离需求； 6.具备纵切刀头，纵切模式下前后往复500～3000转/分； 7.往复频率每秒钟1-10次可调，可以自定义切吸频率； 8.产品具有智能控制软件、有负压、吸力、运动状态实时监测功能。 9.具备旋切刀头，正向、逆向、往复切割500～12000转/分； 10.产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021、YY 9706.102-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优； 11.同品牌需具备视场角≥100°Z型冷刀宫腔镜可选配，便于后期拓展使用，冷刀宫腔镜需支持高温高压消毒灭菌； 12.至少配置主机一台，手柄1个，脚踏1个，刨削刀头5把，纵切刀头5把。 | 3
5 | 全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统（可视人流B超机） | 国产 | 1 | 34 | 适用于超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术。 | 适用范围: 适用于超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术。 1. 主要配置： 1.1. 具有彩色多普勒功能主机(含显示器) 1台 1.2. 凸阵6.5MHz 手术探头 1只 1.3 3.5MHz ≤R50凸阵探头 1只 1.4.可消毒使用通用双翼阴道手术扩张器 6只 1.5. 超声耦合剂 1瓶 2. 主要技术性能和技术参数： 1. 结构：主机设备与人流吸引器分立,非一体式。避免反复抽气震动影响超声监测。 2. 显示器：≥15英寸高分辨率医用彩色液晶显示器，带万向悬臂，方向可任意调节。 3. 手术探头超薄小巧，术中贴在通用窥器下页外侧使用，不需要与窥器下页卡、扣联接。手术探头与通用窥器术中结合时能左右分开，调整扫描角度，满足临床动态需要。 4. 手术探头能在术前、术后不依靠其他器械独立进行妇检，确保手术效果。 5. 凸阵6.5MHz ≤R13手术探头； 5.1. 探头具有自动识别和变频功能。 5.2. 手术探头轴向分辨力：纵（轴）向≤0.5mm（深度≤40mm）；横（侧）向≤1mm（深度≤40mm）。 5.3. 手术探头最大探测深度：≥160mm ；盲区：≤3mm 。 6. 发射聚焦方式：1～4个发射焦点，发射焦点任意可选组合。 7. 采用数字波束形成技术、实时逐点动态接收聚焦技术、实时动态孔径成像技术、实时动态声束变迹技术以及多级电压发射技术。 8. B、B/B、4B、B/M、M、CF、PW、B+CF+PW 式多种显示模式。 9.图像×1、×1.5、×2、×2.5 四种放大倍率，显示深度连续可调。 10.四探头接口，自动识别可任意插接，全激活。 11. 8段TGC调节、0～100dB总增益调节。 12. 中文操作界面及导航，支持多种中文输入法。 13. 1024帧电影回放功能。 14. 宫内节育器智能IUD优选功能。 15主机内置1TB硬盘、超声工作站及光驱。 | 3
6 | 耳声发射仪 | 国产 | 1 | 4.6 | 该设备用于新生儿、婴幼儿及儿童的听力筛查与评估，适用于产科、新生儿科、儿保科等场景。 | 1、核心技术参数 1.1、同时具有TEOAE和DPOAE两种测试功能 刺激水平：（DPOAE）50~65dB SPL 刺激类型：Click（非线性）（TEOAE）60~80dB SPL 频率范围：（DPOAE）2kHz、3kHz、4kHz、5kHz (TEOAE)1.5KHz、2KHz、2.5KHz、3KHz、3.5KHz、4KHz 信噪比：（DPOAE）6d（TEOAE）4dB 测试通过：（DPOAE）4个频率中的3个或以上 （TEOAE）6个频率中的3个或以上 显示：测试进程、环境噪声、测试频率、信噪比强度 结果显示：PASS/REFER（通过/转诊） 测试模式：常规模式及快速筛查模式。 1.2、显示器：≥2.4寸TFT彩色显示器，清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果。 1.3、用户输入：按键操作，简单易操作（上、下、左、右、确认） 1.4、内置存储：≥50个受试者，≥200个测试结果。 1.5、内置电池：电池容量≥4200mA,连续使用≥8小时 1.6、可选配：与医疗系统数据互通，三种对接模式可选，支持HL7协议对接，XML文件对接，数据库对接，轻松实现与医疗系统信息对接，上传测试报告。可获取患者数据直接用于测试数据选择受试者。 1.7、数据传输：充电与数据传输共用，操作更便捷。使用USB2.0接口连接PC端，读取并暂存报告，可随时匹配受试者并查看打印测试报告，采用专用通讯数据线。 1.8、与主机连接后，可缓存设备中的测试信息保存到PC端，并匹配受试者信息并打印或上传报告。报告可显示噪声、信噪比和判断结果，图表可选择柱状图或折线图显示。 1.9、探头：符合人体工学不易脱落，易消毒清洗。采用高精度声学传声器及高灵敏度声电传感器适配。 1.10、语言：中文操作界面，可选英文。 1.11、抗干扰能力强，可在门诊，办公室及病房进行听力测试，获得可靠数据 。 1.12、打印机：采用蓝牙打印机无需匹配实现快速打印。 1.13、耳塞：多种尺寸硅胶耳塞。 1.14、自带校准腔，便于随时校准。 1.15、设备性能稳定可靠，可通过每年省级质量监督检验部门的专项质检。 2、设备全套配置要求 配置：主机1PCS 探头2PCS 耳塞10PCS 校准腔1PCS 复位针1PCS 数据线1PCS 主机充电器1PCS 蓝牙热敏打印机1PCS 打印机适配器1PCS 热敏打印纸1PCS 说明书1PCS 合格证1PCS 联机软件1PCS | 3
7 | 经皮黄疸仪 | 国产 | 1 | 0.9 | 设备用途:动态监测新生儿的血清胆红素经皮值；结构组成:由主机、底座及电源适配器组成。 | 主机由光学探头、显示屏组成，电池底座可供主机充电内含校验屏； 检查屏:对白色屏显示0.0-1.5，对黄色屏显示20.0±1.5； 测量原理:光反射原理，蓝绿光比较；参数:氙闪光灯光源，使用寿命≥150000次测量； 操作界面:≥3.0英寸彩色触摸显示屏，中文操作界面，触摸屏操作。具有画面锁定功能，防止误操作； 参数:同一屏幕可显示多次测量数据（当前测量数据、上次测量数据、上上次测量数据）； 同屏显示的其他信息:医护ID、婴儿ID、优先权治疗、蓝光治疗完成标志、可保存的数据件数； 检测方法:将光学探头垂直放置在测量点（胸骨或额头）上，轻轻推动，直到发光，此时将执行测量； 平均测量功能:可预设平均次数，设置2～5次平均测量方式，则完成选择次数的测量后，自动计算平均值； 测量单位:至少有两种单位可选：mg/dL, μmol/L（可切换）； 测量范围:不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)； 测量精度:误差范围小于等于1.5 mg/dL 或± 25.5 μmol/L； 信息提示:电量不足，测量错误； 参数:无需一次性耗材，无需用户校准，校验屏固定在充电座上，防止丢失； 满电测量次数:充满后可连续测量≥2000次（无其他操作的情况下）。 网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz。 网电源供电时，设备输入功率：30VA。 内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V (锂电池) | 3
8 | 人体成份分析仪 | 国产 | 1 | 18 | 生物电阻抗测试法，通过5个不同的频率分别在3个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行电阻抗测量，进行生物阻抗向量分析、相位角、肌肉品质等检测。可客观评估肥胖状况，营养分析软件。 | 一、技术规格 1.生物阻抗分析 (BIA)：25项阻抗测量：5频率（5kHz,20kHz,50kHz,100kHz,250kHz），5肢段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢） 2.电极方法：8点式接触式电极 3.显示器类型：1280 x 800 像素，10.1英寸彩色触控式LCD显示器 4.量程 /精准度：最大量程300kg（精准度0.1kg） 5.测量年龄范围：6-85岁 6.输出/传输：USB 2.0 x3、RS232 x1、蓝牙、Wi-Fi、RJ45网络 7.储存容量：100,000 笔测量数据 （可透过USB、蓝牙、Wi-Fi传输） 8.测量时间：小于50 秒 9.数据库：完整的华人数据库，有大量的临床验证，可以为临床提供可靠的分析依据 10.认证：ISO9001，ISO13485认证，FDA 认证 二、测量参数 1.体组成分析：细胞内液、细胞外液、体水分、蛋白质、矿物量、体脂肪质量、肌肉量、去脂肪质量、体重 2.肌肉脂肪分析:体重、骨骼肌质量、体脂肪质量 3.肥胖分析:身体质量指数、体脂肪率、腰臀围比 4.腹部脂肪:（L4-L5椎骨）内脏脂肪面积、皮下脂肪面积 5.全身与各肢段:肌肉量（全身、右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢） 6.体脂肪质量（全身、右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢） 7.健康分数:综合评估体组成测量结果 8.成年人体脂肪率百分位:将体脂肪率和同性别、年龄、人种相比 9.体水分分析：细胞内液、细胞外液、体水分、水肿指数、细胞外液 / 体水分比例 10.生物阻抗向量分析：Bioelectrical Impedance Vector Analysis (BIVA) 11.相位角：成年人50kHz全身相位角百分位 12.肌肉品质：握力（N、kgf） 13.研究用信息：基础代谢率、腰臀围比、腰围、腹部内脏脂肪面积、体细胞质量、右臂围、左臂围、臂围（肌肉）、体水分/去脂肪质量、去脂肪质量指数、脂肪质量指数、骨骼肌质量指数 14.可客观评估肥胖状况，全面反映细胞健康状态，全面分析肌肉量和握力评估，协助判定受测者的肌肉状况并测量各肢段的肌肉量，可评估水肿指数 15.营养分析软件：可连接专业营养分析软件，获得成人、儿童、孕期的营养分析报告 16.可连接互联网+医疗软件系统，并与医院 HIS系统兼容，符合三高共管-Connection/慢病深管-Connection标准等相关慢病软件系统连接 | 3
9 | 医用全自动电子血压计 | 国产 | 2 | 3.8 | 超声波测量，身高（70cm-220cm）体重(5kg-200kg)、有人声自动报数据、有客户端可回传报告 | 1. 操作方式：手动（遥控）﹑自动两种方式可随意选择 2. 身高测量方式：超声波测量 3. 扫码登录：一维、二维码扫描登录。 4. 显示方式：数字式 LCD 屏幕显示 5.重力补偿值 可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定 6. 测量范围：身高：30－205CM，体重：5－300KG 7. 精确度：身高： ±0.5CM ，体重： ±0.05KG 8. 外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型 9. 打印方式：微型高速热敏打印机 10. 裁纸方式：自动 11. 语音提示：有 12. 体型：国际通用体格指数（BMI) 13. 数据输出格式：RS-232 、网口 14. 可选配工作站 14.1 可实现一体式电脑控制。 14.2 可选择身份证和就诊卡及社保卡读卡验证。 14.3 具备实时秤量功能，同步实时显示身高、体重、BMI 值、测量结果是 否正常提示； 14.4 根据预置条件，自动生成个人身高、体重、BMI 趋势报告, 自动生成 群体体格(肥胖)状况报告。 | 3
10 | 电子人体秤（超声波体检仪） | 国产 | 2 | 3.8 | 示波法，左右臂均可测量、血压：0～299mmHg；脉博：40～180次/分、臂筒上下活动功能 | 1 测量原理 示波法 2 显示屏 LCD 显示屏 3 测量位置 左右臂均可 4 适应臂周范围 17～42cm 5 测量范围 血压量程：0～299mmHg； 脉博数：40～180 次/分 6 手臂伸入检测功能 手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导 7 测量精度 压力显示精度： ±3mmHg (±0.4KPa）； 脉搏测量精度： ±2%或±2 次/分（取最大者） 8 肘部位置传感器 电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 9 臂筒角度调节 自动上下浮动式臂筒 10 平均测量模式 可一键启动连续 3 次测量，并自动得出平均值（中国高血压 防治指南推荐的诊室测量方法） 11 二维码打印 测量结果可以二维码形式打印出来 12 打印装置 热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 13 ID 功能 可连接扫描枪或身份证读卡器 14 抗菌设计对应 外壳：抗菌树脂 袖带：抗菌布套 15 臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。 16 语音功能 10 档音量调节，测量全程语音引导和测量结果播报。 17 用户教育 根据测量结果，显示提示信息 18 通信数据输出 USB 数据传输 19 外形尺寸\重量： 长 460mm × 高 270mm × 宽 420mm（不包含搁手板）±10%\5.5KG±10% | 3
11 | 回弹式眼压计 | 国产 | 1 | 4 | 用于测量眼压，易于携带 | 1.测量范围：5mmHg～70mmHg; 2.测量误差：±1.5mmHg（5mmHg≤被测眼球内压≤25mmHg） ±2.5mmHg（25mmHg＜被测眼球内压≤70mmHg） 3.无线传输打印数据 4.重量：≤270g（净重）,小巧轻便，易于携带 5.无需麻醉 | 3
12 | 内窥镜储镜柜 | 国产 | 1 | 1.99 | 储存内窥镜耗材 | 宽900–1200 mm × 深450–600 mm × 高2000–2200 mm，深度增加50–100 mm以容纳控制系统，支持触摸屏与数据追溯‌‌，需预留‌至少50 mm背面散热空间‌； ‌透明钢化玻璃门‌会增加整体厚度约15–20 mm； 若配备‌恒温干燥功能‌，高度可能增加100–150 mm； 储存方式应符合《WS 507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范》要求，采用‌悬挂式非托盘储存‌‌‌ | 3
13 | 医用外伤多功能清洗池 | 国产 | 2 | 1.4 | 主要目的在于去除伤口中的污染物和细菌，以降低感染风险。而外伤冲洗池作为其核心应用之一，凭借其高效的冲洗能力，将冲洗水均匀喷洒到伤口及周围区域，从而实现深层清洗。在狂犬病暴露预防处置工作规范中，强调了对伤口进行彻底冲洗的重要性 | 冲洗机综合参数 操作与控制：≥7 寸医用级彩色触摸液晶屏；PLC 控制系统，支持触屏、脚踏开关、冲洗手柄三种控制方式，带语音播报、扫码录入功能。 材质与结构 主体材质：304 不锈钢 / 玻璃钢 / ABS+PMMA 高分子复合材料，厚度≥8mm，耐酸碱、耐腐蚀、易消毒 结构设计：高低位一体 / 坐卧两用，前高后低大圆弧防溅，底部带排水坡度（≥3cm 高差），无积水、防堵塞 载重：≥200kg，适配成人坐卧冲洗 冲洗模式：清水 / 清洗液 / 生理盐水单独冲、清水 + 清洗液交替冲、混合冲，一键启动且参数记忆；标配管路自洁模式，满足狂犬暴露处置规范。 水温与流量：水温 25℃~39℃可调（核心 33℃-38℃），允差 ±2℃；清水流量 350~3000ml/min 可调，清洗液 / 生理盐水流量均≥100ml/min；支持脉动压力冲洗（140ml/min 可调）。 扬程：清水最大扬程≥1600mm、最小≥100mm；清洗液扬程≥800mm；生理盐水扬程≥10cm。 时间设置：自动 / 手动双模式，自动洗液冲 10s、清水冲 180s，手动可按需调，完整冲洗周期≥15min。 硬件与安装：壁挂式，配三通冲吸器、可调喷头、精密过滤器，冲洗管路≥1400mm；尺寸约 36-45.2cm×15-20cm×50-60cm。 数据与安全：自动打印处置记录单；带防干烧、防高温保护，符合 GB 9706.1-2020 安全标准，运行噪声≤64dB。 电源与环境：输入 AC220V/50Hz，功率 550-2300W；工作环境 5℃~40℃、湿度≤80%，水源压力 0.15-0.75MPa。 | 3
14 | 体重秤 | 国产 | 1 | 0.4 | 可测量身高、体重、体脂 | 可测量身高、体重、体脂 LED显示 充电插电两用 身高范围：82CM-205CM 体重范围：1KG-200KG 体脂要求：10多项身体数据分析 蓝牙连接小程序，身高测量用航空铝管，一体机，稳固底座不晃动，自动语音播报，超声波测量身高，自动打印测量数据（并根据体型提供饮食建议，显示血压心率正常值提供参考） | 3
15 | 全自动微生物样本处理系统 | 国产 | 2 | 38 | 用于临床微生物检验微生物培养标本的标准接种分离检测，为临床提供解决病原菌鉴定及药敏报告更快速、更标准化的问题 | 1.接种速度：≥150块培养皿/小时。 2. 平板载入量：≥5种不同类型，总容量≥140块，支持运行时不停机添加。 3.样本载入量：≥20个，支持随机讲样。 4. 接种工具加载量：≥150个，支持运行时不停机补充。 5.接液处理：必须内置痰样木自动消化液化功能。 6.生物安全参数：内置负压系统，抽风量 ≥10m³/分钟；高效空气过滤效率 >99.99%：紫外消毒模块辐射强度 ≥400mW/m*。 7. 条码管理：必须可自动扫描识别样本条码及患者信息，并自动打印、粘贴条码于培养皿。 8，加样预签：具备异常标本处理模块，可监测堵针、空吸和混加等功能，保证加样质量。 9. 培养皿规格：必须适用标准90mm通用型平板，无需额外载具。 10，占地面积：≤1.5平方米。 11. 仪器寿命：设计使用寿命 ≥6年。 | 3
16 | 裂解仪 | 国产 | 1 | 25 | 流式荧光分析仪前处理 | 1、支持管型：常规采血管：3mL真空采血管（支持2种采血管，1-2mL，3-5mL管型）；流式管、12X75流式管。 2、处理规格：一次性最大样本处理量45个；处理时间小于1小时。 3、定量精度：血液样本加样重复性CV＜2%；抗体加样重复性CV＜2%；溶血素加样重复性CV＜0.5%； 4、抗体位≥36个，样本位40个。 5、携带污染率≤0.1%。 6、自动全血混匀，自动条码扫描，自动封闭穿刺取血，自动加试剂，自动样本混匀，自动孵育，自动识别长短采血管吸样，取样和取试剂时采用独立双针吸样，自动液量不足报警，自动故障报警，紫外灯消杀等功能。 7、无需拔盖封闭穿刺取血液样本和抗体，采用独立的双针吸样、以及试剂余量自动监测等功能 8、自定义设置：可对加样体积、加试剂体积、孵育时间等参数进行自定义设置。 9、自动旋转扫码，无需用户调整条码位置。 10、可单机使用，一键控制，操作简捷，自动样本制备检测过程无需人为干预。 | 3
17 | 全自动干式免疫分析仪 | 国产 | 2 | 20 | 用于甲乙流抗原检测，为临床诊断呼吸道感染疾病的问题。 | 1.可用于呼吸道、肠道等咽试子、鼻拭子及血液样本检测； 2.设备支持集成荧光与胶体金检测模块，适配主流荧光及胶体金免疫层析试剂； 3.支持原始样本管直接上机，全自动完成上样、洗脱、检测、判读及报告生成； 4.外置式卡片仓设计，取放简单，支持随到随检，不间断上样，无需停机一次装载不低于100人份检测卡； 5.双通道并行检测，首报告时间《15min，最大时速可达90T； 6.结果符合率：胶体金免疫层析须达到CV≤5%，荧光免疫层析须达到CV≤5%； 7.具有监控试剂量、耗材及仪器状态自动监测提醒功能； 8.支持预制条码扫描，支持双向LIS系统连接，检测结果实时储存； 9.使用一次性tip头加样避免携带污染； 10.内置抽取式废片仓设计，检测完成后废试剂板和一次性耗材自动进入收集盒，避免人工收集造成交叉污染； | 3
18 | 全自动化学发光免疫分析仪1 | 国产 | 1 | 19 | 用于胃功能3项(胃泌素17、胃蛋白酶原I定量检测、胃蛋白酶原II定量检测)，为临床胃癌筛查、诊断提供有力依据。 | 1.测试速度:单机≥1000T/h 2.首报告结果≤20分钟 3.可同时开展≥12个不同项目，可一次性装载≥60份样本 4.独立的供电冷藏控制系统，支持24小时冷藏，试剂可在机直接保存 5.机内稀释 6.反应杯连续供给，投放量大于等于500个 7.校准品、质控品免费 8.有胃功能三项解读功能、特异性过敏原IgE及IgG检测功能。 | 3
19 | 全自动化学发光免疫分析仪3 | 国产 | 1 | 15 | 结核v干扰素、甲肝、戊肝等测定 | 1、可开展结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测。 2、检测速度：单台≥200测试/小时；设备可拓展联机，多台联机后检测速度≥800测试/小时；恒速时分析速度为60测试/小时；非恒速时为200测试/小时； 3、反应原理：吖啶酯为标记物的直接化学发光或酶促间接化学发光 4、样本位：≥150个，具备独立急诊位，急诊项目出结果时间≤15min。 5、样本实时在线添加，检测不间断。 6、样本原位稀释，灰区与超限样本自动重检功能。 7、试剂位：单台≥20个，多台联机可≥80个，试剂仓具有冷藏功能且有独立电源。 8、定标方式：二维条码，两点或三点定标或6点定标。 9、加样类型：采用一次性普通吸头的加样方式或固定钢针加样 10、试剂、耗材添加便利，所有试剂耗材均能在线更换。 11、设备操作快捷：结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测的前处理少，无需手工分装培养液，培养管原管上机。 12、采血管原始管机，系统可进行扫描条码识别。 13、支持与医院实验室管理系统LIS软件连接；发放检验报告，实现智能化信息管理。 | 3
20 | 染色机 | 国产 | 1 | 12 | 通过自动化、标准化流程替代传统手工染色 | 1.样品盘容量： ≥16玻片 2.安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，机器运行时候自动开启电磁锁，保证操作人员安全，显示屏显示机器运行状态。 3.双通道设计，每款试剂都是独立管路，可同时支持革兰氏染色和抗酸染色。染色流程全自动化，只需加载玻片，操作时无需人为干预。 4.每种试剂都有独立的试剂泵、输送管道和喷嘴，防止试剂残留影响染色效果。 5.支持高压喷雾染色和注液离心浸染染色，喷染、注染一体，支持根据用户需求进行切换。 6.可自定义1-16染色样本玻片数量，达到更高的节省试剂要求。 7.染色完成时，染色片已经经过离心干燥，可直接用于镜检。 8.采用无刷直流电机，杜绝有刷电机打火现象。全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境。使用过程更安全，产品寿命长、功耗小、噪音低。 9.革兰氏染色支持三步法或四步法。抗酸染色支持萋尼氏法（冷染和热染）或抗酸荧光法。 10.萋尼氏热染内置快速试剂加热模块，试剂温度设置范围为65-85度。 11.喷染染色效率：抗酸萋尼氏染色（冷染法）≧60片/小时，抗酸萋尼氏染色（热染法）≧80片/小时。抗酸荧光染色≧75片/小时。革兰染色≧200片/小时。 12.注染染色效率：抗酸萋尼氏染色（冷染法）≧60片/小时，抗酸萋尼氏染色（热染法）≧73片/小时。抗酸荧光染色≧69片/小时。革兰染色≧137片/小时。 13.7英寸彩色超大触摸屏+快捷按键操作。全封闭系统，不需要接近水槽，不污染实验室环境。 14.具有自动酒精清洗，特殊流路清洗和喷量检测，维护方便。染色时有染色进度条，染色完成时，自动弹开电磁锁。具有试剂不足自动报警和故障报警功能。 15.选配：细胞离心转子。具有细胞离心功能，可用于胸腹水、脑脊液的样本处理。 | 3
21 | 全自动血小板功能分析仪 | 国产 | 1 | 10 | 用于分析全血样本中血小板数量、体积和聚集率相关参数。 | 1 仪器类型 全自动血小板功能分析仪 2 方法学及原理 鞘流阻抗法 3 样本类型 可直接使用抗凝全血上机检测，无需样本前处理。 4 检测项目 至少包括血小板最大聚集率、血小板平均聚集率、血小板最大抑制率、血小板平均抑制率、聚集后血小板数、原始血小板数、血小板聚集曲线参数。 5 加样系统 穿刺加样针，原始管上机，采用电容感应具有独立的试剂和样本液面感应功能。 6 样本混匀 可以对样本管自动摇匀，防止血液中细胞成分在静置时分层，导致分布不均 7 样本用量 ≤0.3mL 全血/测试 8 进样方式 三维加样臂，旋转加样臂实现全自动加样，自动识别样本，无需拔帽，自动混匀 9 条码扫描系统 可识别通用格式条码，样本、试剂、全部实现条码自动管理与识别，支持手工扫描并且可以验证试剂有效期 10 试剂原瓶上机无需人工分装，避免交叉污染，降低人工干预 11 配套试剂 血小板聚集功能检测试剂盒二磷酸腺苷(ADP) 血小板聚集功能检测试剂盒花生四烯酸(AA) 血小板聚集功能检测试剂盒胶原(COL) 血小板聚集功能检测试剂盒肾上腺素(EPI) 12 试剂舱 具备试剂冷藏，可满载 5 种试剂：ADP、AA、EPI、COL、其他， 13 测定速度 测试速度≥16 测试/小时 14 样本位容量 轨道式上样，一次性最大可上样 50 个，可随时连续加载。 15 急诊位 满足急诊需求 16 测试通道 4 个测试通道 17 质量控制 具备校准和质控体系，以确保检测结果一致 18 样本质量评估 至少可通过血小板数量对样本质量进行判断，有效排除样本质量原因导致的检测结果误差。 19 试剂用量 根据不同诱导剂用量不同可以设置， 20 检测结果重复性 CV≤8% 21 携带污染率 RBC≤2.0%；PLT-Baseline≤5.0% 22 线性范围 聚集率 0-100%，血小板数量：0-999×10^9 个/L | 3
22 | 全自动核酸分析仪 | 国产 | 2 | 0.4 | 用于核酸快速检测 | 1.检测原理：基于荧光聚合酶链反应原理； 2.检测通量：≥16个模块； 3.适用样本类型(至少包含):咽拭子、痰液、生殖道拭子、尿液； 4.检测模式：核酸提取、扩增检测均在同一封闭、便携式仪器上完成；样本上机后至结果报告过程，无需任何手工操作； 5.检测时间：甲乙流≤30分钟，百日咳检测时间≤45分钟；(需提供产品注册证或四川省药械平台挂网截图) 6.检测模块：每个模块之间相互独立，可实现来样即测，不受批次影响，运行中可随时插入检测任务； 7.核酸提取方式：离心柱或磁珠法提取； 8.可支持≥4种项目混合检测； 9.可开展的检测项目:甲乙流、百日咳、新冠、结核、肺支、呼吸道合胞病毒、沙眼衣原体和淋球菌、生殖支原体；(以上所有项目需提供产品注册证或四川省药械平台挂网截图) 10.配套试剂2~8C储存，即拿即用，无需室温融化、振荡、离心；试剂可常温运输。 11.荧光强度检测重复性：CV值≤3%; 12.荧光强度检测精密度：CV≤5%; 13.结果判读及报告：系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果； 14.具备溶解曲线功能； 15.检测过程中无需试剂管外液体转移，液体不与空气接触； 16.仪器自重≤50kg; | 3
23 | 肺结节射频消融仪 | 国产 | 1 | 30 | 肺结节微创消融治疗用 | 能对组织进行低温冷冻消融治疗； ≥2个治疗通道； 无预冷系统，开机即可冷冻，连续工作不间断； 冷媒使用氩气或液氮或co2，热媒使用氦气或无水乙醇； 低温治疗器外直径≤1.40mm； 消融针规格≥3个； 主机测温性能：-200℃~+100℃； 制冷功率设定范围0%~100%； | 3
24 | 超声波熏洗治疗仪 | 国产 | 2 | 8 | 在医疗机构内使用，与药液配合，用于人体臀部、会阴部、肛门、肛周部位的熏蒸、熏洗治疗，超声雾化、气泡水疗。 | 1.超声振荡频率与 2.4MH频率的偏差：≤±10%。 2.超声最大雾化率：≥0.5mL/min。 3.雾化器正常工作时的整机噪声：≤50dB(A计权）。 4.雾化器产生的雾粒的中位粒径≤ 5.2μm，精确：±25%。 5.雾化率宜能调节。 6.具有液体超温保护装置（保护温度：40℃±5℃）、低水位提示功能。 7.连续工作≥4小时，仪器应能正常工作。 8.具备气泡清洗功能，进入后可对治疗部位进行冲洗。 9.整机没有药液的管路。 10.配有隔离伤口装置，有效隔离伤口和机器，能有效预防交叉感染。 11.设备具有热水加热模块，机器开机热水从室温加热到37度时间≤5秒。 12.具有可旋转刹车轮子（承重150kg）。 13.机器一体结构合理，移动方便，使用地点灵活，不需要上下水管。 14.雾化器水糟内水温：≤45℃。 15.设定温度与实际温度偏差≤5℃。 16.带有薄膜开关，具备 “一键启动联动功能”，点击雾化按键，可完成雾化熏洗和气泡按摩清洗功能，雾化、气泡清洗强度1-10档可调。 17.防止交叉感染套件，没有下水孔、出气孔，具备一定强度。 18.没有靠背方便灵活推动，可做床旁治疗。 19.环境温度：[5，35]℃。 20.设备需配有容量为10000ml清水箱，具有自动排水功能。 21.整机UV光油处理，耐酸、耐酒精擦拭。 22.设备座位两侧带有U型防滑扶手。 23.注册证预期用途中须明确描述该产品带有雾化功能且作用于肛门部位的熏洗治疗。 24.电源：AC[220,240]V。 25.薄膜开关有4个功能按键：水疗、雾化、“+”档位、“-”档位。 | 3
25 | 血管斑块旋切控制装置 | 进口 | 1 | 15 | 该设备主要用于股腘动脉原发性病变的经皮腔内斑块旋切预处理治疗，具备旋切及抽吸模式、盐水灌注功能、导丝防旋转功能 | 1.电源电压：200-240VAC 2.电源频率：50/60Hz 3.电源电流：70VA 4.输出特性：最大20±90VDC 5.工作温度：10℃～40℃ 6.工作湿度：30%～75%（无冷凝） 7.工作大气压力：70kPa～106khPa 8.电击保护程度：防除颤CF型装置 9.安全标准：符合 AMMI ES 60601-1和CAN/CSA-C22.2（编号 60601-1）的规定 10.适用血管范围：适用于下肢血管直径≥2.5mm的血管 11.控制台自检：控制台一键启动自检 12.导管的识别：导管自动识别 13.警报和错误消息提示：当设备准备不当或组件操作异常时，控制台面板将显示警报 14.控制面板显示功能：显示导管旋切时间及错误消息提示 15.图标显示：可显示目前旋切刀头工作状态 16.治疗停启控制：通过导管手柄上的开关按键控制 17.旋切模式：旋转的刀头旋切病变并可抽吸出体外。该旋切模式配套带可扩张刀片的导管时，可以选择可扩张刀片展开及不展开两种模式，以获得不同大小的管腔 18.回撤及抽吸模式：在导管回退时使用，此时不再旋切病变，但保持负压抽吸 | 3
26 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 国产 | 1 | 4.97 | 射频闭合导管的配套使用设备，用于下肢大隐静脉主干曲张的微创治疗。 | 1)产品为射频发生器，为专用导管提供受控的射频能量，用于下肢静脉曲张微创治疗。 2)具有导管温度检测和控制功能，温控精度：±3℃。 3)设备可使用 220 VAC/50 Hz（额定功率 300VA）的交流电源。工作频率不高于 200kHz。 4)设备具备触摸操控屏幕，操作软件应为中文操作界面。 5)设备须配有提示音，用于提醒操作员。提示音的音量可设置与环境兼容。 6)主机适配导管工作温度：100℃-120℃。 7)设备可自动识别和显示导管型号，以输出相适应工作功率。 8)设备适配导管加热元件长度可选，3cm-7cm,导管输送长度可选60cm-100cm。 9)主机适配导管适配血管鞘不大于6F。 10)主机适配导管加热方式采用分段加热，每工作周期升温时间≤5秒。 11)主机适配导管体带有外指示标识，便于手术体外操作快速定位。 | 3
27 | 血管内冲击波治疗系统 | 国产 | 1 | 1.8 | 血管内冲击波治疗设备配合一次性使用外周血管内冲击波导管，对成人患者髂动脉、股动脉、腘动脉、肾动脉和膝下动脉的钙化病变(血管狭窄程度≥50%)进行预处理及球囊扩张，充分管腔准备，减少支架置入。 | 1.功率：50-70VA 2.使用寿命：≥5年 3.输出参数：900V-3000V、脉冲频率1Hz；脉冲宽度1us-100us 4.符合国家医疗电器设备质量标准： 5.功能要求： 1）能同时兼容0.014系统和0.018系统冲击波球囊 2）市电供电或电池供电 3）发射器驱动通道≥5个通道，提供不同档位及操作控制模式 4)单周期最大脉冲次数可控，设备对脉冲释放次数进行记录和显示 ，并可以显示当前能量档位 5)自检功能：主机开机后自动启动，完成自检后进入操作主菜单界面 6)自动识别：主机能自动识别并显示导管型号规格 7)安全保护：主机可实时监测系统工作状态，一旦发生异常则停止脉冲释放，并显示相应提示信息 8)安全等级：CF | 3
28 | 微波治疗仪 | 国产 | 1 | 0.2 | 用于下肢隐静脉曲张的微创消融治疗 | 1.工作频率：设备支持频率2450MHz+50 MHz。 2.微波发射源：2450MHz 3.工作电源：电压220V士10%;频率50Hz±1 Hz。 4.额定输入功率：≤700VA 5.输出功率：2450MHz±30MHz 6.工作模式： a)模式1:0～150W连续可调 b)模式2:0～80W连续可调 c)输出工作方式：脉冲、连续双模式 开关控制：提供至少包含脚踏开关控制和手动开关控制的二种控制模式。 7.控温系统：智能冷却系统，降低介入消融器与正常组织接触面的温度，温度控制在45℃以下，防止烫伤皮肤、正常组织等 8.工作环境：温度5—40°℃:湿度≤80%的条件均可正常工作；气压700 hPa~1060 hPa | 3
29 | 碳13呼气试验检测仪 | 国产 | 1 | 1 | 13碳素呼气试验检测幽门螺旋杆菌感染 | 1、一键式操作完成测量，全中文界面，操作界面直观、简单。 2、有病人信息储存及查询系统，可提供医疗信息化管理用His及Lis接口。 3、开机预热时间≤20分钟。 4、检测样品浓度范围1%∼6%。 5、完善的一起自检功能，随时进行仪器核心部件的检测判断。 6、精密度要求：δsd≤0.2‰；C.V.≤±1% 7、分析速度≤2.0分钟/对样品。 8、稳定性：8小时内测量，C.V.≤±2% 9、孔间差：△δ不超过0.4‰。 10、准确性：测定DOB在10的气体，偏差不超过±13%。 11、CO2线性：CO2浓度在1%∼6%范围内，相关系数R≥0.99 12、通道数：不少于10通道。 13、红外光源，高效率、长寿命、低衰减。 14、可兼容目前院内试剂：北京海德润医药集团有限公司-尿素【13】片呼气试验药盒，规格：45mg。 15、呼气样品袋自动止回阀。 16、设备接口为止回阀专用适配器接口。 17、使用第14项内所述试剂时采样检测时间不超过20分钟。 18、厂家能提供每日及每月质控硬件及软件程序，保证设备的准确运行。 | 3
30 | 成像控制器 | 国产 | 2 | 0.4 | 1、主要用途：用于开展直视化ERCP； 2、可以在ERCP手术已经腹腔镜胆胰手术中，帮助医生直视观察胰胆结构的内部情况，看到胰胆管粘膜形态和分支状况，还可以进入肝内胆管探查诊断治疗，比如直视下看清胆管内结石，可以马上碎石取石。支持医生尝试经自然生理腔道入路或微创入路，进入胆囊和肝脏进行诊断和治疗。 | 1.1具有嵌入式医用内窥镜图像处理软件 1.2具有自动或手动白平衡调节 1.3具有≥10档亮度调节功能 1.4可存储图片及视频，并通过USB接口导出 1.5具有冻结/解冻摄像机图像功能 1.6具有≥3档图像缩放功能 1.7具有DVI、SDI、S-Video、CVBS接口，输出视频信号 1.8具有拍照、录像功能 1.9具有≥7种图像边框功能 1.10具备血管增强模式，调节挡位≥3档 2.医用视频显示器 2.1输入信号：包含VGA/DVI-A/DVI-D/SDI/Y/C(S-Video)/YPbPr/RGBS/CVBS 2.2输出信号：包含CVBS/SDI/DVI-D/S-Video(Y/C)/YPbPr/RGBS 2.3尺寸：≥24英寸 2.4多种显示模式：具有画中画功能和画外画功能，能同时查看不同的实时图像 2.5分辨率：≥1920*1200 2.6亮度：900cd/m² 3.高清视频录制盒 3.1支持电脑USB采集接口，SD卡/U盘/移动硬盘存储接口 3.2录制分辨率支持1920x1080 4.内镜送水装置 4.1流量可控流速可调：流量可调，流速可控，LED显示当前流量或转速，左右无限位的设定按钮，自动流量设置记忆； 4.2脚踏开关：脚踏开关可安全控制液体输送的启动、停止 5.一次性使用成像导管 5.1具备双LED照明 5.2视野角度：120度 5.3视向角度：直视（0度） 5.4工作通道直径：≥1.2mm； 5.5导管外径：≥9种规格 | 3