## Sheet2
2026年第五批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 使用年限 | 对标产品 | 参数反馈 | 是否涉及配套耗材 | 配套耗材是否单一来源 | 配套耗材名称 | 配套耗材价格 | 每人使用量 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 体外冲击波治疗系统 | 国产 | 1 | 9.9 | 适用于慢性继发性肌肉骨骼疼痛（CSMSP）的辅助治疗 | 配置： 1、冲击波主机 1 台. 2、台车 1 套 3、治疗套件 1 套 4、直径 15mm 治疗探头 1 个. 5、直径 20mm 治疗探头 1 个. 6、直径 25mm 治疗探头 1 个. 参数： 1治疗手柄采用高精密锁定弹道传导恒定能量 2、主机、台车分体式设计，空气压缩机为内置式超静音一体化设计. 3、台车具有理线杆，方便整理手柄连接线 4、治疗手柄必须通过振动安全监测，有独立减震硅胶软握把设计，减轻反作用力对于操作者的影响 5、主机,手柄,探头为同一品牌同一制作商生产 6、治疗头及弹道可+135℃高温高压消毒 7、控制界面：可方便精确调节气压输出大小、输出频率、冲击次数等参数 8.额定功率：电压：220V〜±10%；电源频率：50Hz±2%；输入功率：≤150VA。 9、整机重量（含内置式空气压缩机）：≤13Kg. 10、频率调节范围：1-21 Hz，1Hz 步进. 11、压力选择范围：1-4bar，0.1Bar 步进. 12、穿透深度：最大穿透深度 45mm,误差不应超岀士 20% 13、碰撞频率：碰撞频率 1〜21Hz 可调，连续碰撞频率误差不超出±5% 14、能量稳定性：产生的压力波能量的稳定性优于土 15% 16、治疗探头需通过生物相容性监测. 17、治疗探头能量流密度：0.75mJ/mm2，0.39mJ/mm2，0.25mJ/mm2，误差为±20%。 18、直径 15/20/25mm 钛合金深部治疗探头. 19、具有肌筋膜激痛点治疗功能. 20、具有肌腱止点功能障碍治疗功能. 21、具有活化肌肉和结缔组织功能. 22、具有针灸冲击波疗法功能. | 3
2 | 体外冲击波治疗仪 | 国产 | 1 | 12 | 主要用于治疗因为长期劳作、运动、出现纤维、钙化组织、造成的疼痛以及肌肉肌腱、软组织挫伤，还有网球肘、跟痛病、膑腱炎等病。采用专利的放散状体外冲击波(RESWT)技术对骨骼肌肉末端病和近骨软组织的慢性疼痛和炎症进行更为积极实效的治疗；其不需要服药、不注射和不需要手术治疗温和而有效的治疗方式可以使80％的患者在经过3－4次冲击波治疗后疼痛缓解； | 1、智能化设计，内置≥49个专家型临床数据库预设处方，具备治疗指导方案，包括VAS疼痛量表、治疗部位肌肉、骨骼及皮肤的图示等等，节省操作时间。 2、强大的病人管理系统，可自定义治疗处方并保存，支持中文输入。 3、不少于三种工作模式：连续模式、单次模式、阶梯模式。实时显示治疗参数，监控治疗过程。 4、治疗过程中医生可随时根据治疗情况修改治疗参数，以达到更好的治疗目的。 5、可选配脚控开关，让治疗过程中更加方便操作及轻松治疗。 6、超长的手柄使用寿命，手柄的使用寿命可达到200万次以上。 7、安全的气路双过压保护功能。 8、全视角≥7英寸高分辨率智能彩色液晶触屏显示，操作和界面简洁直观，模式设置时可快速预览，让操作者对产品功能一目了然。 9、采用原装进口气泵，噪音更低，振动更小，寿命更长。（提供报关证明） 10、治疗手柄配置按键和显示屏，可直接在手柄上调节参数，方便快捷。 11、治疗时治疗头带有伸缩功能。伸缩范围0-4cm 12、治疗手柄可配有不少于3种治疗头。 13、功率 <150VA。 14、通道数：双通道，双枪模式下两个通道同时独立输出。 15、最大治疗频率≥22Hz，最大治疗压力不低于5bar。 16、手柄设计符合人体工程学，适合左右手舒适使用并可防止手柄滑落；具有压力减振系统，减少对操作人员手部的后冲力以保护操作人员的手腕。用户可自行更换治疗手柄耗材，无需返回厂家更换。 17、产品使用年限8年。输出压力波的脉冲宽度为260μs | 3
3 | 无线中低频电刺激仪 | 国产 | 3 | 24 | 1、具有低频及中频治疗设备应该具有的治疗作用。 2、便捷可移动、支持多场景，病房及治疗大厅距离无限制，操作界面方便简单。低频机可脱离主机独立使用。 3、内置常见疾病治疗处方，同时可根据患者病情需要手动设置处方。 6、无线低频主机快速充电，充满电后续航时间不能低于半天工作时间（3.5小时），刺激强度可自由调节。 | 1、设备由主机、低频电刺激模块、低频电刺激基座、中频电极线等组成，系统可同时实现中频与低频两种电刺激功能，可单独或同时使用，便于临床根据患者需求选择使用。 2.主机通过电刺激基座对低频电刺激模块进行统一充电和治疗方案配置管理。 3、低频电刺激模块至少≥10 个，每个低频电刺激模块可作为1个独立低频通道使用，所有低频电刺激模块也可以同时使用。 4、低频电刺激模块导线接口采用磁吸导联的方式，磁吸导联线连接件同低频模块1对1配置；低频无线主机磁吸导联线另一端连接口设计兼容常用电极片使用；中频≥4通道，4通道可单独或同时使用。 5、主机部分有把手结构，支持手提便携，主机重量轻便不超过5kg。主机触屏操作，液晶显示屏≥10 英寸，分辨率≥1280*800。 6、配置好治疗方案的低频主机，可以脱离主机和充电座独立使用，且不受距离限制，实现跨楼层和跨楼栋的低频治疗，低频电刺激模块外形尺寸≤60mm× 50mm×20mm，单体重量≤50g，其上设置按钮，能灵敏调节刺激强度。内置锂电池且使用时间≥ 3.5小时。 7.低频治疗脉冲频率可调范围：1Hz～150Hz，步长 1Hz。脉宽 20 μs～400 μs， 波形种类：方波、正弦波、三角波，可调节强度范围 1-35档，中频治疗可调范围：1kHz～10kHz，脉宽 20～100 μs，波形种类：方波、正弦波、三角波，可调节强度 1-25档。 8、设备使用年限≥5 年，治疗方案数≥35 个，软件具备一键配置一个或多个低频主机处方功能，软件内置中频和低频各治疗方案的电极贴片位置示意图，指导用户准确使用；主机软件具备自定义治疗方案功能，可根据治疗需求按中频和低频的频率、波型、脉宽、治疗通断时间等参数自定义处方，自定义治疗处方功能无限配置。 9.治疗时间默认 20 分钟，可调范围：1～60 分钟，调整范围内的参数为数字式连续可调。 10.配置清单至少包含主机（含软件）1台、低频电刺激模块12台、低频电刺激基座1台、中频电极线4根、电源适配器1套。 | 3
4 | 冷红光治疗仪 | 国产 | 1 | 4.6 | 冷红光治疗仪通过光化学作用促进细胞修复、消炎止痛，具有非侵入，无痛无创、安全性高的特点，广泛应用于皮肤科、外科、妇科、廉复科等多个医疗领域的炎症消除、疼痛缓解和创面愈合， | 1、光源:高功率LED带状冷红光光源 2、波长：≥650nm 3、有效红光辐照度的均匀性＞0.4。 4、有效红光辐照度的不稳定度<±10% ; 5、使用寿命>50000小时 : 6、可作用于皮下≥10公分 ; 7、运行方式:具备连续运行和自定义运行功能 ; 8、 ABS高档台车，一次压膜成型，更坚固，更耐用。 9、10.1英寸高清液晶、触摸显示屏，双通道设计，可同时使用也可单独使用 10、产品结构:C型旋转的双头治疗臂，可360度无死角旋转，使用更方便。 11、 机械关节≥5节可调，可多角度治疗 12、治疗臂臂展≥160cm，方便医务人员使用 13、时间设置:治疗时间≥90分钟可调。 14、相对湿度范围 : ≤80% ; 15、输入电源：a.c.220V,50Hz 16、输入功率：250VA | 3
5 | 加压冷疗系统 | 国产 | 2 | 16 | 全自动冷疗仪用于急性软组织损伤、骨科手术术前术后、关节置换术后。本产品适用于医疗单位对踝、膝、肩、肘、腕关节、大\小腿和腰部作物理降温使用。可以减少渗出、镇痛、消肿、缓解疼痛。 | 1、主机1台，至少包含五种种规格冰囊（肩关节、肘关节、腰部、膝关节、踝关节），满足各种冷疗部位的使用需求。 2、采用半导体制冷方式。常温下，将3L（25±2℃）的水制冷到1℃时间不超过90 min。 3、机器水容器中的水温度在0－20度之间，步进0.5度，根据需求任意设置,治疗中的皮肤温度可以显示。 4、最低制冷温度须低于3度。 5、治疗中冰袋内压力高压值可显示： 治疗压力高压值为6.0KPa-8.5KPa(45-63.8mmhg)。 低压值为3.0KPa-5.0KPa(22.5-37.50mmhg)。 步进0.1KPa（0.75mmhg），按需自主调节、治疗中治疗部位所受压力的大小可显示。 6、可同时满足两名患者或两个部位使用。 7、冷疗仪在治疗时为高、低压间歇循环治疗，高、低压保持时间均为30秒。 8、治疗中机器水容器中的水与冰袋中的水进行完全互换的间隔时间按需自主调节，表达方式为高低压循环的次数,1--99次可调。 9、 10、设备的最大输入功率：≤1000VA（1000W）。 11、噪声: ≤65dB(A)。 | 3
6 | 射频理疗仪 | 国产 | 1 | 40 | 通过高频能量缓解疼痛，促进血液循环，加速新陈代谢，增加细胞膜通透性，提高营养物质的供给，加速受损组织的修复。含电容、电阻模式。 | 1.输入电源：220V，50Hz，额定功率：300VA 2.显示屏：液晶触摸屏。 3.治疗时间：治疗时间选择范围1-60分钟。 4.提示音：治疗开始、暂停、停止有提示音。 5.治疗频率：非单一治疗频率，频率范围在0.3MHz-1MKHz，二种不同的治疗频率。（提供检测报告或者说明书佐证） 6.治疗频率工作模式：单频率模式；动态切换频率模式。 7.治疗模式：具备不少于二种治疗模式，单独治疗模式不少于2种，交替治疗模式不少于1种。 8.工作模式：浅层模式，工作频率0.5MHz，；深度模式，工作频率0.3MHz。（提供检测报告或者说明书佐证） 9.电极片尺寸：标准圆片电极，三种尺寸直径不少于40mm、60mm、70mm。 10.治疗强度选择：强度范围在0-100%，步进10%。 11.安全措施：具备手持急停开关。 12.主机体积：体积长×宽×高= ≤340×≤335×≤130mm。 13.基础配置要求：主机一台（电容电极操作头1个、电阻电极操作头1个、电容电极片3个、电阻电极片3个）。 | 3
7 | 三维震动物理治疗仪 | 国产 | 1 | 7.49 | 促进肺部血液循环，协助患者排出呼吸道分泌物 | 1.主机配备彩色触控液晶显示屏 2.主机输出通道数量≥3 3.治疗单元种类≥2，至少包含手持治疗头和靠垫治疗头（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求） 4.治疗单元与主机最大连接距离≥2m 5.治疗单元可满足在X、Y、Z三个轴向上同时振动（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求） 6.治疗单元振幅≤4mm 7.治疗单元振动强度(加速度)≤120m/s2（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求） 8.治疗单元振动频率范围10Hz~60Hz，每5Hz一档 9.拥有STD、CPM、TS三种输出模式 10.※可实现无需人员持续操作的背部仰卧位全自动排痰（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求） 11.可实现患者身体可选部位的手持半自动排痰 12.治疗时间范围：5~60分钟，档位数≥10 13.不同种类治疗单元可单独或同时使用 14.支持所有治疗单元当前参数同步独立显示 15.支持各配件在不停机状态下随时调节其频率、模式、时间等参数 16.拥有语音、文字两种播报方式 17.语音大小调节档位≥3档，可调至挡位0（静音运作） 18.消毒方式：75%酒精或者其他医用消毒剂擦拭消毒。（需要提供佐证：使用说明书或产品技术要求）工作噪声≤65dB（A） 19.电磁兼容符合GB 4824，不易对附近电子设备产生干扰。 20.主机电源具有熔断功能，≥2个熔断器 | 3
8 | 体外膈肌起搏器 | 国产 | 2 | 3.1 | 用于膈肌的神经电刺激，促进膈肌的收缩，促进呼吸功能改善，适用于长期卧床、肺部感染、重症患者 | 1、手持式设计，小巧便携； 2、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 3、双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 4、治疗时间：5～120分钟，不低于八档可调； 5、脉冲宽度：100～200μs； 6、脉冲频率：30Hz～50Hz 7、刺激强度：20~30档可调； 8、刺激次数：5～15次/分钟可调； 9、开机时有提醒功能，正常输出时具有指示的功能； 10、工作时间有倒计时功能，结束治疗时有提示； 11、内置电池，并配置有电量提示功能； | 3
9 | 3D体态及脊柱评估系统 | 国产 | 1 | 38 | 1、主要用于身体姿态及脊柱侧弯的评估、监测及指导。通过无辐射的三维扫描、建模技术对人体数据进行采集、分析和处理。进行体态、脊柱、骨盆方面的自动化、数字化、系统化评估。 2、可通过无辐射3D扫描技术快速对人体进行全身扫描，并完成三维建模，呈现多个体位的3D图像模型。 3、自动追踪身体标识点，无需手动标识点位。 4、支持足底压力检测，并结合各压力分布情况。 5、最后根据评估结果得出专业性评估报告，内容至少包括体姿态评估及脊柱侧弯相关评估，需图文结合。 6、人机交互方式≥2种；支持按键操作和无接触操作 | 1.三维原始点云密度：点云间距：≤0.01mm； 2.无需人工辅助，AI自动识别人体骨性标志点≥27个，包括：第七颈椎棘突、肩峰、左/右肩胛骨下缘、第十二胸椎棘突、左/右髂后上棘、左/右髂前上棘、足跟、骶骨最低点、耻骨联合、股骨大转子、左/右下臀线、左/右臀峰、腘窝、膝关节、踝关节、内踝等。 3.设备具有静态体态评估功能，包括：评估项目包括：颈部矢状面姿势评估（头前引评估）、颈部冠状面水平面姿势评估、脊柱侧弯、高低肩评估、圆肩评估、下肢膝关节冠状面评估（X腿、O型腿）、下肢膝关节矢状面评估（膝过伸）； 4.脊柱侧弯评估：可重建人体背部冠状面、矢状面模型，使用数字摩尔纹条纹测量技术进行脊柱胸椎段、胸腰段、腰椎段的侧弯、旋转进行评估。脊柱C型、S型侧弯评估与脊柱胸椎曲度、腰椎曲度评估，可输出偏移值、评估结论等。 5.关节活动度评估：对颈部和脊柱在不同平面下的运动轨迹进行动态捕捉与追踪，可完颈部、脊柱关节（胸腰椎）冠状面、矢状面及水平面的关节活动度的评估； 6.人体中线及生物力线评估：可实现360°旋转查看； 7.3D骨盆专项评估：可生成个性化骨盆轮廓截面图，进行骨盆前/后倾斜，骨盆前/后移、骨盆旋移、骨盆侧倾的评估，可输出偏移值、评估结论、异常项目肌肉情况分析等。 8.支持对人体重心平衡检测，评估左脚、右脚、前后重心、左右重心，并结合四象限的各压力分布情况，同时完成人体足底压力分布评估，得出风险提示与建议； 9.通过无辐射3D扫描技术对人体进行全身扫描，扫描不受身高影响。并完成真实三维模型重建，模型可360°旋转并可呈现人体正面 3D 图像模型，背面、侧面 3D 图像模型，侧面、水平顶视图评估; 10.支持导出人体三维模型文件； 11.人机交互方式≥3种：手势交互、触屏交互、姿势交互； 12.支持自动存储所有数据并自动上传至云端、支持远程查看。 13.支持数据可追溯，可通过数据管理平台随时调取历次三维模型与测评数据。并对历史数据进行处理，生成趋势变化图； 14.具有电子版报告和纸质版报告2种呈现方式。电子版报告：设备端测量完成后，登录管理平台并绑定用户信息查看电子版报告；纸质版报告：设备测量完成后，登陆B端管理平台绑定测量用户信息，选择报告，打印报告；或在设备端打印报告； 15.提供包括HIS、EMR等多种数据接口； 16.设备具有急停按键、电源空气开关可在紧急情况下一键断电，可确保设备用电安全，防爆、防滑也具有电源外漏接触部分降压处理，降为安全电压，阻燃。 | 3
10 | 电动起立床 | 国产 | 2 | 4.72 | 对于长期卧床和脊髓损伤患者，可有效预防体位性低血压、肌肉萎缩和关节僵硬等多种并发症，利用起立床的倾斜功能，达到患者站姿训练的目的。 | 1、设备采用电机缓慢起动和停止，让患者更舒适。 2、宽大的固定绑带极为舒适，适用于胸、腰和膝等部位的固定。 3、连续可调的扶手和桌板，方便不同高度的病人。 4、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。 5、宽敞的床面，可内外翻、上下调节的脚踏板。 6、操作方式：手控器控制。 7. 运行模式：连续运行。 8、床面尺寸：650*1850mm。 9、起立角度：0°～80°。 10、脚踏板活动角度：内翻0°～35°，外翻0°～35°，趾屈0°～15°，背屈0°～20°。 11、配备紧急停止开关。 12、床体负载≥135kg。 13、设备使用年限：10年。 | 3
11 | 反重力跑台 | 国产 | 1 | 48 | 1.适用于骨关节疾病(如骨折术后、关节炎)、脑损伤(如中风廉复、帕金森症)及运动损伤(如运动员体能恢复)患者的康复训练。通过减少下肢负重(最高可减重80%),帮助恢复步态稳定性、肌肉力量及平衡能力，降低运动对关节的冲击力。 2.采用空气压差技术（DAP），实现安全的减重环境，便于患者开展绝对安全的主动强化训练。 3.支持超低速度运行，适合康复患者早期步态训练‌。跑台可正向、反向运行。倾斜角度可调节。 4.配备红外步态传感器及足底压力传感器，提供步频、步长、步幅、负重、对称性等数据，纠正患者步态，支持步态评估及报告打印。 5.提供多款尺寸的密封裤，便于不同体型、性别的患者选用。 6.具有安全急停装置，保证使用者训练安全。 7.具备训练数据管理系统，便于查询患者的步频、步长、步幅、对称性、平衡性等数据，并可打印和生成PDF导出。 | 1.采用空气压力差减重技术，可进行减重步态训练 2.人体穿着密封短裤与气压仓连接，短裤尺寸可选，至少可满足髋周长（髋围）范围：61cm-125cm、大腿周长（大腿围）范围：33cm-60cm的人群使用。 3. 跑带最大正向运行速度≥15km/h ，最小启动速度≤0.1Km/h 4. 跑带最大反向运行速度≥5 km/h ，最小启动速度≤0.1Km/h 5.速度调节精度≤0.1km/h 6. 倾斜角度≥9档可调 7. 人体最小负重≤20%体重，减重调节精度≤1%体重 8. 气压仓高度≥5档可调，适用身高范围140cm-195 cm 9. 跑台可正向、反向运行，通过面板上按键调节运行方向 10. 跑台最大承重≥135 kg（实验载荷≥660Kg） 11. 具有安全急停装置，能够急停跑台，保证使用者训练安全 12. 触控面板需操作简单，并显示时间、距离、坡度、能耗和步速等参数 13. 显示器实时反馈使用者步行或奔跑时肢体状态 14 具有3个摄像头，满足前方、侧方和后方进行视频反馈需要，三个视频可随时切换。 15. 显示器≥17英寸，分辨率≥1280*1024 16.支持步态评估和步态打印 17、工作站： 17.1、CPU：i7或以上性能 17.2、内存≥8G；硬盘≥128G 18、配备红外步态传感器可提供步频、步长、步幅、对称性、平衡性数据并打印 19、配备足底力传感器 20、跑台有效训练范围(长×宽）≥146cm×53cm 21、采用手动磁吸式气压仓升降杆，磁吸式气压仓升降杆1S内完成与扶手的结合和脱离，升降杆能够落到跑台表面，方便患者进出； 22、与升降台直接连接的主扶手与升降台采用焊接方式，两个扶手内宽度不低于600.5mm，方便大体重患者训练，长度（从扶手与操作台接触面算起）不少于1000mm，保证连接强度同时方便患者在背向操作台站立时的抓握。 23、短裤选型中支持侧走、正走、倒走3种选择，提供冬夏2种不同季节短裤，可提供选择的短裤尺寸不少于XXS，XS，S，M，L，XL，XXL，XXXL，XXXXL，XXXXXL10种。 24、患者训练视频可以实时显示以纠正患者步态，分辨率最高可设置为1280*1024，视频可以存储和导出。 25、集成用户训练数据管理系统，支持时间、姓名2种查询和管理方式，可以查询患者的步频、步长、步幅、对称性、平衡性等数据及训练数据曲线，支持查询数据和曲线的再次打印和自动生成PDF导出 26、内置UPS不间断电源，能够随时切断系统电源，意外断电数据不丢失。 26.1、电压12V，DC，容量：7AH 26.2、UPS只支持给控制系统供电，不支持给设备的动力系统供电。目的是防止突然断电导致，控制系统损坏和文件记录丢失。满电量的UPS可维持控制系统运行5分钟。 27、气压仓采用压板方式，通过螺丝固定到底框上防止气体泄漏； 28、患者进入高度：底框高度不高于126mm，跑带到地面高度不高于205mm，方便行动不便的患者进出。 29、支持简体中文、繁体中文、英语、西班牙语、法语、意大利语、俄语、土耳其语、乌克兰语等最少9种语言，方便不同国家患者使用。 | 3
12 | 整脊床 | 国产 | 1 | 32 | 1、用于治疗由于脊柱相关疾病引起的劳损、疼痛、活动受限、姿势异常等问题，如脊柱侧弯、各种颈椎病、胸椎病、腰椎病、椎间盘突出、腰椎滑脱、椎管狭窄、坐骨神经痛、小关节紊乱、骶髂关节错位、骨质增生等。 2、治疗脑卒中后或脊髓损伤后引起的肢体主动运动不足及肌张力异常，从而引起全身肌肉萎缩、体位性低血压等多种并发症。该设备可以帮助患者减少各种并发症的发生，维持脊柱、盆骨及下肢的应力负荷，是促进患者功能恢复的有效手段。 3、配合医师的手法，对颈、胸、腰椎和骨盆的骨关节，椎间盘以及脊柱相关软组织的劳损，紧张僵硬或退化性改变进行调整，以恢复脊柱内的生物力学平衡关系；解除脊柱周围软组织急慢性损伤的病理改变，来达到调节其外在生物力学平衡和气血、阴阳平衡。 | 1、功能：适用于临床治疗师的诊断和治疗。可以使用床的牵引、顿落、弯曲、侧向屈曲和旋转以及重力三维等功能进行移动性治疗。 2、床体尺寸不小于长190cm×宽55cm。 3、床面工艺采用易于护理、经久耐用的软模-床垫，增加床面耐磨程度及达到抑菌效果。 4、具备两个起重电机，双起重电机相互协调共同控制床体活动，具备直立、倒立功能，协助医师进行体位调整。 5、床体升降及倾斜角度调节可通过脚踏升降杆进行调节，解放双手，调节方便。 6、采用吸盘支撑脚设计，增加床体的稳定性，保证患者安全，确保治疗效果。 7、具备可锁式脚轮，方便床体移动。 8、具备倾斜顿落功能（非垂直顿落），并进行轻度的腰骶关节的牵引，使关节松动效果最优化。 9、床体可电动升降，床体高度调节范围：49cm~105cm。 10、床体可电动纵向倾斜，调节范围上倾53°/ 下倾32°。 11、床体设计符合人体工学，具备头部段位、双扶手段位、上胸椎段位、下胸椎段位、腰部、下肢段位及脚踏板，且每个段位可自由移动。 12、头部段位设有呼吸孔，保证患者治疗过程中的舒适度。 13、头部段位垂直方向可调节（头部段位上下屈曲功能），垂直方向调节范围+40°（向上最大）/ -30°（向下最大）。 14、头部段位水平方向可调节（头部段位左右摇摆功能），调节范围0~18°。 15、头部段位可向前调节，最大调节范围50°。 16、头部段位具备颈部牵引功能，牵引范围0~68mm。 17、头部段位可平行于地面及床体进行水平高度调节，调节范围+28cm（高于水平床体）/ -5cm（低于水平床体）。 18、扶手段位垂直方向高度可无极调节，升降调节距离24cm。 19、扶手段位可水平方向移动，用于肩关节外展训练及用于患者手臂摆放，左右扶手的顺、逆时针的旋转角度最大为20°。 20、胸部段位的侧屈训练，上胸椎段位可水平方向调节，调节范围0~18°。 21、胸部段位的弯曲训练，上胸椎段位可垂直方向调节，调节范围+15°（向上最大）/ -13°（向下最大）。 22、腰部相关部位的弯曲训练，腰部及下肢段位可垂直方向调节，调节范围+21.5°（向上最大）/ -40°（向下最大）。 23、腰部相关部位的侧屈训练，腰部及下肢段位可水平方向调节，调节范围0~18°。 24、颈椎、胸椎、腰椎都具备三维旋转调节功能。 25、腰部及下肢段位具备腰椎牵引功能，牵引调节范围0~85mm。 26、脚踏板竖直位，放倒时作为脚踏或梯级踏板，脚板角度调节范围0~90°。 27、诊疗床具备安全报警功能，床体下降过程中，患者手臂粗碰安全胶条，床体立刻停止下降并开始上升，同时发出报警提示音。 28、诊疗床具备休眠功能，若长时间停止使用，设备自动锁定，激活只需轻抬两下脚踏升降杆，可防止患者及无关人员的误操作。 29、设备安全负荷不低于150kg。 30、额定电压和频率：AC100-240V，50~60Hz。 31、功率：450VA | 3
13 | 电动站立轮椅 | 国产 | 1 | 1.4 | 快速站立，蹲起复健训练，室内外便捷移动，低重心设计防侧翻。 | 1.能使患者快速站立； 2.能为患者提供坐站转移训练； 3.能在室内外便捷移动； 4.具备低重心防侧翻设计。 | 3
14 | 虚拟现实训练系统 | 国产 | 1 | 18 | 通过虚拟现实技术构建沉浸式的评估环境，结合眼动追踪技术，实时记录并分析受试者的眼动轨迹，反应时间、注视占比等，结合大量数据AI建模，评估患者的注意、抽象、记忆、计算、执行、回忆等认知能力，精准区分正常-轻度认知障碍-痴呆风险人群，并通过虚拟场景及眼动追踪技术为患者提供身临其境的认知及运动动能训练。 | VR头显：高清显示，支持眼动追踪与认知场景任务； 软件：认知评估、运动训练、双模态康复； 支持个性化康复处方与评估报告。 运动手柄：体感手柄，支持光学定位，支持线性振动马达。 | 3
15 | 肌骨超声仪（便携式） | 国产 | 3 | 24 | 用于临床超声检查 | 1、主要用于：腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、泌尿、肌骨、急诊、麻醉、等全身应用 2支、持全域动态聚焦，全场无焦点，即支持全程发射及全程接收聚焦，使图像近、中、远场保持均匀一致 3、组织自适应成像、自适应多普勒成像、频率复合成像、空间复合成像、谐波成像、斑点噪声抑制、数字多波束合成 4、具备多种专用检查预设，并以脏器图形和文字的形式同时显示检查部位。 5、内置设备操作引导，以动画与图形的方式呈现操作步骤和功能，协助用户迅速掌握设备操作。 6、符合YY 9706.112-2021标准，预期在紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 7、内置远程超声会诊模块，支持远程实时会诊。 8、探头具备实时温控提示功能，以图标形式直观展示当前探头温度状态。 | 3
16 | 医用臭氧治疗仪 | 国产 | 1 | 18 | 制备浓度精确的臭氧气体，可注射器取气，定时定量出气，自动正负压出气。 | 1.输入氧气压力:100-150Kpa 2.输入氧气流量:0.5-1.5L/min 3.输出臭氧浓度:5-80mg/l 4.浓度显示误差:≤3%(最大浓度） 5.自动存储历史操作记录:1000 条 6、立式推车式设备，彩色触摸屏技术，具备智能人预好话式控制界面，各种操作用手轻轻 点触即可实现，制取臭氧浓度显示以 0.1mg/l作为计量单位，精确值高。 7.具备浓度值的压力、温度参数补偿功能，确保了浓度的准确性。 8.浓度自动校准:待机时按照一定时间间隔自动进行浓度校准,保证浓度实时准确性。 9.具备完善的报警系统，包括压力超限报警、温度超限报警、浓度传感器故障报警系统、氧气流量超限报警。 10.具备氧气恒流量供气功能，免于流量手动调节。 11.内置恒温加热型自修复式臭氧催化还原装置，可将臭氧高效还原成氧气后排出，确保在治疗过程中医务人员和患者的健康安全的同时也防止臭氧泄露造成空气污染。废气排达到国家标准1小时最高容许度 0.1mg/m3 的安全指标。 12.具有强大的历史记录功能，电脑记录取气操作的时间和次数，档案可随机查阅，方便医院对设备的管理。 13.开、关机管道自动冲洗、消毒系统,确保设备不被腐蚀,保证产生臭氧气体的纯度。 14.配备新型自锁式取气接口，具备臭氧定时输出功能，定量输出功能，实时显示臭氧流量累积值。 15.自动正负压功能:可根据临床使用要求，对负压和正压进行设置和调整 | 3
17 | 射频控温热凝器 | 国产 | 1 | 33.8 | 用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）。 | 主机一台 手术电极5根 射频套管针10根 消毒盒2个 手术电极连接线2根 中性电极连接线1根 等电位连接线1根 测试狗2个 电源线1根 一次性使用中性电极3块 中性电极 2块 台车1套 | 3
18 | 表面肌电仪 | 国产 | 1 | 30 | 帮助临床医生提高检查与诊断水平，确定发作类型，指导用药等； | 1 工作站 工作站 / 1 套 2 主要部件 放大盒 Z2S-K41-AMP-W 1 台 3 1米网线 / 1 根 4 电池5# 5# 4 节 5 电极部分 表面肌电图仪一体化电极线（1-8） II型(1-8) 1 根 6 表面肌电图仪一体化电极线（9-16） II型(9-16) 1 根 7 理疗电极片 LT-7 50 片 8 资料 保修卡 ZQT-BXK 1 张 9 表面肌电图仪-合格证 Myomove-EOW 1 张 10 表面肌电图仪-说明书 Z15SMS-EOW 1 套 11 软件 表面肌电图仪-软件 MyoMove-EOW 1 套 12 台车 台车(小底座) / 1 台 | 3
19 | 电子支气管镜 | 国产 | 1 | 16 | 高清可视检查气道，可吸引分泌物、简单介入操作，影像记录与存储，满足康复科气道评估需求。 | 1.用途：通过显示终端的配合，用于气管、支气管的观察、诊断和治疗。（投标人须提供相关证明） 2.操作手柄 2.1景深：≥3mm-150mm。 2.2视场角：≥120°。 2.3视向角：≥0°～3°。 2.4有效长度：≥600mm。 2.5成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤。 2.6操作手柄：插入部外径≤5.2mm，工作通道≥2.8mm。 2.7镜体插入管软管前端蛇骨弯曲角度：向上≥180°，向下≥130°。 2.8操控部手柄功能按键≥2个，可进行图像摄录，图像冻结，图像缩放等预设功能。 2.9前端内置LED光源，全密封防水设计，具备防雾功能，无需预热，即可观察。 2.10可进行支气管检查与活检、细胞刷、冷冻等治疗。 2.11采用无顶针双向通气阀，气体能自由进出液体无法进入镜体内，降低洗消灭菌、空运等情况下误操作损坏镜体的风险。 2.12指膜印操作手柄，握持舒适稳定，利于长时间使用。 2.13操作手柄与显示终端自动识别，把视频信号传输到后台处理器，提高产品连接的稳定性和耐用性。 2.14采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题。 2.15操作部防水等级达到IPX7或以上，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底。 | 3
20 | 吞咽舌压神经肌肉电刺激仪 | 国产 | 2 | 54 | 核心用途是通过低频电刺激作用于吞咽相关神经和肌肉，增强肌肉力量与协调性，帮助患者恢复安全吞咽能力，减少误吸风险。 | 1.工作站式设备，每台主机配备两个子机，每个子机可以单独设置不同的治疗模式，可至少同时满足3名患者治疗。 2.具有专用的手持电极，可进行移动式口腔内/外电刺激，且可更换不少于5种电极头（包括但不限于单球电极、双球电极、板状电极等），用于进行口面部不同部位及治疗面积的电刺激。 3.电刺激手柄和舌压测量头的头部属于防水型（等级为IPX7），使用安全，便于清洗 4.配备舌压测量头，采用T形五点舌压传感器，能分别同时测出舌前部、舌中部、舌后部以及舌两侧边缘与上颚接触的舌压。 主机性能参数： 1.主机设备具备舌压测量、手持式电刺激模式。可以针对不同程度的吞咽患者的舌功能提供有选择性的治疗方案。 2.手持式电刺激模式，具有可移动性，治疗电极设计小巧具有治疗灵活性，能够突破传统电刺激局限于口腔外治疗的缺点，对舌肌、软腭等的改善迅速起效。 3.可提供舌压抗阻反馈训练功能，患者根据主机发出的指令上抬舌肌，放松舌肌，进行舌压抗阻反馈训练 4.固定电极模式：用于进行面颌部及颈部的经皮电刺激。 5.每台子机含三个通道，可适配1组电刺激手柄及2组固定式贴片电极或舌压手柄 6.子机具有末次治疗模式和参数记忆功能，方便下次快捷使用 | 3
21 | S-S儿童语言发育迟缓评估工具箱 | 国产 | 1 | 0.485 | 核心用途是通过标准化的评估项目，系统检测2岁至6岁（部分版本可扩展）儿童的语言理解、表达及相关能力，判断是否存在语言发育迟缓及迟缓程度，为制定康复训练方案提供依据。 | 包含符号形式与指示内容关系（5个阶段)、基础性过程（操作性课题、听觉记忆力）及交流态度（7个观察项目） 是中国康复研究中心在1990年根据日本语言发育迟缓委员会编制的“语言发育迟缓检查法”修订而成的。49张、言语训练图卡66张、检查手册1本、检查图片册1本、量表1套以及配套箱1个 | 3
22 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 国产 | 2 | 4 | 治疗工具：通过电刺激预防肌肉萎缩、增强肌力、改善感觉和训练喉部上抬。 评估工具：提供客观量化指标，跟踪康复进展。 训练平台：提供生物反馈，鼓励患者主动参与，实现“被动刺激”与“主动训练”的完美结合。 | 1.同时具备评估、治疗及训练三种功能。治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线） 2.四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。 | 3
23 | 吞咽喉镜评估系统 | 国产 | 1 | 48 | 高清内镜床旁检查咽喉，实时观察吞咽功能，可录像、抓拍、逐帧分析，出具吞咽障碍评估报告。 | 1.一体化整合双光路高性能LED光源，光源寿命≥30000小时，LED光源整合在喉镜中，无需额外光源，镜子采用前端图像采集电子芯片 2.感光芯片分辨率不低于1280×720，60帧/秒，高清显示 3.前端最粗位置的插入部外径≤3.9mm 4.有效工作距离不超过300mm，适合吞咽障碍评估的最佳长度 5.弯曲角度≥310° 6.视野方向：0° 7.视野角≥80° 8.景深范围不超过6-60 mm 9.枪型设计 10.内置国际专家认可和国内主委单位认可的吞咽障碍评估报告系统 11.吞咽评估系统所出具的报告具备摄食评估和非摄食评估两个部分 12.可修改报告模板模块及定制文字内容，可根据食物种类，任意增加进食评估报告数量 13.一次性生成的报告具备无限添加图片，可自动分页。 14.吞咽评估系统的所有量表均可由临床医生自行修改、添加、删减内容。（默认自带量表不少于分泌物评估、组织结构评估、摄食后残留渗漏和误吸评估） 15.吞咽评估系统采用无数据库模式，可在DATA文件夹下查看到所有患者信息、图片、视频、报告信息。并且支持无损迁移合并到其他电脑上。 | 3
24 | 康复训练站立护理床 | 国产 | 2 | 4.16 | 1、预防体位性低血压。 2、牵拉软组织，保持关节的正常活动度。 3、使身体负重，防治长期卧床导致的骨折和骨质疏松。 4、矫治尖足、足内翻等异常模式，牵拉跟腱。 5、对神智不清状态者，通过电动直立床训练进行。 6、刺激内脏功能如肠蠕动和膀胱排空，预防泌尿系感染。 7、改善通气，预防肺部感染及坠积性肺炎。 8、头低脚高位有利于肺部分泌物引流，十二指肠引流术、下肢骨折牵引等 | 1.适用范围：供临床各类病房承载和护理患者用，并适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练。可提供符合适用范围的医疗器械注册证。 2.床体站立位角度可电动调节，调节范围不窄于0~85°（±15°），有利于预防长期卧床导致的并发症。 3.床体垂头仰卧位可电动调节，最大角度≥12°。 4.床体靠背板可电动调节，调节范围不窄于0~60°（±5°）；大腿板可电动调节，调节范围不窄于0~30°（±5°）；小腿板具有≥7档高度可调。 5.床体可电动垂直升降，升降高度调节范围不窄于492~780.6mm（±50mm），便于转移及床边治疗操作。 6.具有一键CPR功能，一键即可使床体恢复至最低高度的水平位。 7.配有可折叠式护栏，护栏高度≥350mm（±50mm），护栏材质HDPE。 8.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板在3000N载荷下变形量≤0.5%。 9.至少配有3条魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重≥500N。 10.床下框离地间距不小于150mm，方便床旁型主被动训练仪器的使用。 11.具有≥5个静音电机控制床体升降及角度，其中站立电机负载≥8000N。 12.双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。 13.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体直立角度＞15°时，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，当直立角度0°~15°时，可执行背部上升/下降和腿部上升/下降的操作。 14.床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动。 15.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳。 16.四角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩。 17.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作。 18.配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。 19.床体最大承重≥175kg。 | 3
25 | 经颅磁刺激仪 | 国产 | 1 | 40 | 利用电磁感应原理，由储能电容向刺激线圈快速放电，刺激线圈的电流产生的磁场通过颅骨或其他组织，在刺激部位的生物组织内感应出生物电流，可以无损无痛地刺激大脑或外周神经，引起神经细胞兴奋活动，神经细胞的活动产生一系列生物效应；既可以用于神经功能诊断，也可以用于对神经功能的干预与调制 | 1、输出频率: 0.1Hz～80Hz。 2、刺激强度：1.5T～8T。 3、输出步长：输出脉冲频率在1Hz以下时，脉冲频率设置步长为0.1Hz，超过1Hz时步长为0.5Hz。脉冲宽度：330us~410us。 （需提供检验报告证明） 4、计时功能:设定刺激方案后，设备应能依据设定方案自行计算总刺激时间。 5、具备多种刺激模式，包括：单脉冲刺激模式、重复刺激模式、序列刺激模式、TBS刺激模式、外部触发模式，单拍成对刺激模式，可自由切换 6、配备专业医用级隔离电源。系统为硬件级安全的双系统。 7、具备有医疗器械注册证或者符合YY 1057-2016标准要求的脚踏开关，确保性能稳定，操作使用更方便。 8、圆环线圈、平面8字型线圈均具备双面刺激。 9、磁刺激主机自带显示屏，显示屏可直观显示刺激强度、线圈温度、线圈连接状态、通信连接状态及液冷机运行状态，设备操作界面非一体式工作站或笔记本电脑。（需提供照片证明） 10、同一台机器，既可实现双拍毫秒级同步刺激，也可实现单拍毫秒级同步。满足特殊患者脑网络多个关键节点关联刺激的要求 11、具有双路独立的温控液冷功能，非两台液冷机拼凑式降温。 12、单拍同步时间间隔：10ms～254ms （单脉冲模式）双拍同步刺激时间间隔：0ms～252ms（重复刺激模式），双拍同步刺激时间间隔0~58000ms（单脉冲刺激模式）。（需提供检验报告证明） 13、靶点位置3D显示功能，提示大脑皮层靶点刺激区及头部治疗区的准确位置。治疗方案：设备软件具备≥195种治疗处方. 14、治疗模式和肌电诱发模式下，可以实现肌电图的连续监控。 15、设备治疗结束有语音提示功能，治疗结束后可语音提示病人。 16、一台设备可以同时满足：A线圈和B线圈可以实现不同处方、不同刺激强度同时治疗两个不同病症病人，A线圈治疗病人过程中可以随时开启B线圈病人的治疗。磁刺激仪台车左右两侧共具备4个线圈支臂固定位置，可自由切换，满足不同治疗模式。（提供设备图片证明）。 17、设备软件具有电容放电计数功能，兼容多种设备的触发接口，满足临床和科研使用。 18、磁感应最大变化率：30 KT/s -130KT/s。 19、保护装置：线圈应有独立的保护装置，当线圈发生故障时，停止磁场输出并有提示。 20、设备非一体机，主机，副机，液冷机独立分开，磁刺激主机可单独链接肌电图做检测使用。 21、资质要求： 产品应符合 YY 9706.240-2021 的标准要求。（需提供检验报告证明） 性。 本设备必须具备与前期我科申购的经颅磁影像导航匹配的端口，具体配置：磁刺激仪主机 1台，磁刺激仪副机1台，液冷机 1台，台车 1台，刺激线圈及专用支臂：2套，运动诱发检测模块及附件1套，脚踏开关一套，一体机一台，磁刺激软件系统1套， | 3
26 | 艾灸仪 | 国产 | 2 | 11 | 通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位，用于疾病预防与治疗； | 1、工作噪音：≤60db。 2、用艾柱规格：可装直径18mm-60mm,长度27mm-35mm以内的艾柱。 3、正常施灸工作距离：30-60mm范围内。 4、支撑手臂上下运动范围：800-1100mm(±20mm)。 5、支撑手臂水平运动范围：以支撑部的中心点为起点，灸头装置中心点半径不低于810mm(±20mm)范围内。 6、连续无故障工作时间：不低于3小时。 7、净烟除味；充分吸收灸疗过程产生的烟雾、粉尘、气味，并实现内部净化，可吸入颗粒物≦0.1mg/m，TVOC≦0.6mg/m，符合GB/T1883-2022室内空气质量标准。（提供第三方检测报告）。 8、温度监控；实时监视艾灸部位体表温度，具有超温报警预警功能，防止病人灼伤。（提供说明书、彩页或检测报告）。 9、多体位施灸；臂杆可以水平和垂直多角度方向移动调整，匹配临床各种体位施灸需求。 10、双臂杆，双臂展开最大范围为不低于160CM，可同时给两个人施灸，也可以同时给多部位，多穴位施灸。 11、一个圆灸筒（可放1个最大直径为6厘米的艾柱），一个长灸筒（可放3个最大直径为6厘米的艾柱）。可做督脉灸、局部灸、雷火灸、腹部灸、背部灸等。 12、臂杆和灸头可收纳进机身，便于移动。 13、排烟管路和机械臂一体化设计，无需外置抽烟管路。 14、需提供医疗器械注册证。 15、无专机专用耗材。 | 3
27 | 影像导航系统 | 国产 | 1 | 102 | 锁定神经调控靶点，用于脑卒中后肢体运动功能障碍、痴呆、睡眠障碍、焦虑、抑郁等疾病的治疗靶点的精准定位，提高疾病治疗效果，改善疾病的康复预后 | 1.支持导入MRI/fMRI的图像，可以自动处理的MRI/fMRI（DICOM）数据，以获得真实的头皮和大脑皮层模型。 能够基于患者的静息态fMRI数据，计算个体化的靶点位置。 2.可以识别磁共振不同扫描序列的DICOM文件，实现数据自动化分类，能够准确分类T1、T2、fMRI、DWI、FLAIR序列的影像数据，简化数据处理流程 3.全自动机械臂可实现自动化靶点定位和动态追踪，避免脱靶 4.能够基于患者的脑影像数据，把标准坐标点转换到患者个体空间，实现个体化的靶点定位 5.提供磁共振数据批量上传功能，并实现多名患者并行计算 6.支持直观的目标视图：利用线圈在预设刺激目标的精确定位，来指示目标的距离和相对于预设方向的线圈方向，能够实时显示线圈与头颅的移动。 7.支持病人注册、头部磁共振数据分割建模及数字化。 8.可下载靶点计算过程中产生的中间文件；提供靶点定位方法发明专利证书和软著证书； 9.提供在线查看个体化靶点与脑结构关系的视图功能。 10.根据选定的标记点与被试头模进行重新匹配。用户可自由旋转选择切割面，支持3D显示。 11.支持定制跟踪工具，与TMS线圈相兼容，以确保精确的定位和定向。 12.治疗过程中，能够实时显示线圈与靶点的，径向误差、横向误差和总误差。 13.支持在患者3D脑结构图像上，手动选择刺激靶点； 14.离线分析能力：可回顾所有治疗记录。 15、可以下载计算过程中产生的中间文件 16、能够报告虚拟现实配准时的实际误差 | 3
28 | 上肢训练与评估系统 | 国产 | 1 | 71.8 | 基于力反馈技术可以实现多样化的任务导向训练，精确客观地量化每个动作，同时提供沉浸式的互动体验，迅速提高使用者运动的力度、速度、准确度，进而重塑上肢功能。 | 1、上肢外骨骼机械臂：以人体解剖学设计，基于力反馈技术可以实现多样化的任务导向训练，精确客观地量化上肢每个 动作，具有肩关节内收、肩关节外展、肩关节前屈、肘关节屈伸、腕关节屈伸、前臂旋前旋后等各关节活动范围及手握力的评估和训练，能辅助患者完成主动、被动主被动等模式的上肢评估及训练。 2、自动换臂功能：系统预设换臂程序，可一键切换左右训练臂，无需治疗师拆卸结构或者繁琐手动操作。 3、多种训练模式：被动训练、助力训练、主动训练、处方训练、轨迹学习和组合训练等。 4、轨迹学习功能：系统具备轨迹学习功能，能够准确记录和还原治疗师设置的个性化的训练轨迹。 5、轨迹编程功能：在轨迹编程界面治疗师可以编辑自己想要让患者进行训练的动作轨迹，添加轨迹时按照执行顺序添加需要训练的关节、当前关节运行速度、当前关节运动角度等参数，患者按照编辑好的轨迹去执行训练。支持轨迹演示播放功能，可进行轨迹演示操作。 6、处方训练：处方训练模式包括单关节训练和多关节训练两种预设方案。其中，多关节训练方案中包含日常生活活动的训练。 7、助力模式：在患者上肢缺乏肌力的情况下，设备提供一定的引导力，辅助患者完成情景互动游戏训练。助力模式下设备可自动检测静止时间，可自动切换为助力模式，监测时间可调节。 8、主动模式：患者主动在设备中与情景游戏互动，完成单关节、多关节的训练，完善上肢动作的控制、力量和稳定性。 9、组合训练模式：可定制训练方案，可将不同运动模式、不同训练处方进行组合模式训练，训练中途无需治疗师操作，可自动切换至下一训练。 10、设备角速度五档位可调：慢速、慢中速、中速、中快速和快速。 11、速度等级：具有-5、-4、-3、-2、-1、0六个级别。 12、助力等级、游戏难易程度等级≥3个级别 13、虚拟情景游戏：≥40款游戏。 14、信息管理功能：患者档案数据和治疗信息的存储和查看功能。训练或评估结束后，系统能够自动生成及储存训练\评估信息报告，并支持导出为Excel表格报告，支持打印或传真。信息查询功能支持快捷查询，包括编号查询、用户名查询和单字模糊查询等。 15、痉挛灵敏度：训练过程中能够实时监测，全方位的保护患者的安全，避免造成运动过程中的损伤。 16、急停装置：方便治疗师与患者控制训练情况，双重保护患者安全。 17、引导力设置范围：10～100%，步进5%。 18、设备可升降：可快速调节设备升降柱高度，匹配患者不同坐高的上机使用。 19、软件升级：软件界面及游戏数量OTA在线升级。 20、上肢外骨骼评估\训练范围： 肩关节外展活动角度范围；0°～75° 肩关节内收活动角度范围；0°～45° 肩关节前屈活动角度范围：40°～130°(以机械臂垂直向下为0°基准) 腕关节掌屈活动角度范围：0°～60° 腕关节背伸活动角度范围：0°～60° 肘屈曲活动角度范围：0°～100° 前臂旋前：0°～90° 前臂旋后：0°～90° 21、上肢外骨骼硬件参数： 肩关节高度范围：80cm～120cm 肩关节高度可调范围：0cm～40cm 上臂长短范围：25.5cm～31.5cm 上臂长度可调范围：0cm～6cm 前臂长短范围：22cm～28cm 前臂长度可调范围：0cm～6cm 握力值设置范围：0～10kg 22、外骨骼置入式点光源激光定位器 | 3
29 | 下肢外骨骼机器人 | 国产 | 1 | 69.48 | 主要用途： 1、可实现下肢在矢状面的康复训练，包括髋关节的屈曲伸展，膝关节的屈曲伸展、踝关节的被动跖屈背屈训练。 2、运动训练：可实现多关节的被动训练、助力运动、抗阻运动、减负行走等多种训练模式；具备被动模式和助力模式两种训练功能。 3、可实现原地步行训练、转动步行训练、正向反向行走、室内室外场景步行训练。 4、步速、步态可调节。 5、可在步行训练时调节下肢负重能力 6、具备“无源轮式及有源”双驱动模式，可实现双驱动模式下髋膝踝关节协调的仿人直立行走训练，具备一体化框架作为支撑平衡。 7、适应于下肢运动功能障碍患者的早期损伤、中后期、恢复期康复训练；适用疾病包括但不限于脑卒中、脊髓损伤、脊髓炎、颅脑损伤、脑瘫、外伤、关节置换术后患者的康复训练；以及失能老人、长期卧床患者的运动功能训练。 | 功能要求： （1）适用身高范围：150cm~190cm，最大承重≥150KG。 （2）速度范围：被动训练模式落地行走最大速度不小于60m/min，最小可至1m/min，悬空行走2.0s-60s/步态周期；助力训练模式落地行走最大速度不小于60m/min，悬空行走速度最大可达1.5s/步态周期。 （3）电源：AC 220V±10%；锂电池，额定容量≥9AH；额定电压≤48,直流电压，连续运行时间≥8小时。 （4）设备具备坐式及站式两种穿戴模式 （5）肩部、腰部、臀部、大腿、小腿、脚板等部位均使用绑带固定，以此实现机器人对患者腿部的带动作用。 （6）安全保护： （6.1）出现异常情况，有明显的声音提示； （6.2）设备有急停开关；机器人本体具备机械限位保护； （6.3）软件及控制系统有软件功能限位；机器人具有过流、过压、低压、堵转、温度保护功能。 （7）结构：由移动车架、动力辅助装置、绑带等组成，整体为优质钢架构；设备前后各具备一个智能屏幕，可分别供穿戴者和操作者使用；设备整体为一体式结构。 （8）升降模式：同时具备手动升降及电动自动升降两种模式。 （9）软件功能： （9.1）预留通用接口，可以系统替换、系统升级、外接设备加载、功能扩展等；患者个人信息支持云端保存，可编辑修改信息； （9.2）智能处方支持云端保存，可自定义编辑病种处方方案，训练方案云端实时同步； （9.3）训练全过程中可通过屏幕对穿戴者实时正确用力部位进行精准引导； （9.4）训练结束后可查看训练数据分析。 | 3
30 | 天轨康复训 练及移位系 统 | 国产 | 1 | 204 | 用于医疗机构转运、移动患者。 | 1、天轨主机： 1.1 整机外形尺寸：≥L380mm×W280mm×H250mm 1.2 静态最大负重≥250kg 1.3 最大提升重量≥180kg 1.4 吊带长度：≥2.5m 1.5 吊带提升速度：空载≥4.3/s，负重100kg≥3.3cm/s，负重180kg≥2.6cm/s 1.6 电池：铅酸电池，充电时长≤4h 1.7 充电方式：控制手柄挂墙式充电，操作方便； 1.8 紧急开关：主机上安装拉绳式急停开关； 1.9 主机上设计有机械按钮，紧急情况下可通过机械按钮进行控制上下升降 1.10 主机具有自动刹车功能，能够在轨道任意位置完成刹车固定机头； 1.11 两向四向切换功能：主机可通过手持控制器一键切换四向和两向功能； 1.12 主机上有紧急上升和下降按钮（作为手持控制器的补充）； 1.13 控制手柄具有红外遥控功能 1.14 水平行走速度（误差±10%）：空载水平移动速度 22cm/s；负重50kg水平移动速度 21cm/s；负重100kg 水平移动速度17cm/s，负重180kg水平移动速度16cm/s； 1.15 故障提示：设备出现故障时通过蜂鸣器发出提示音，并亮起故障提示灯； 1.16 灯光指示：主机切到四项模式，底部箭头灯亮起，对应运动方向的箭头亮起； 1.17 待机：主机待机10分钟，不做任何操作时，主机将进入休眠，关断所有指示灯，按任意键后恢复正常。 2、轨道： 2.1轨道尺寸：≥90mm*55mm，H型截面航空铝合金材料，力学强度高，具有静音抗氧化防锈功能； 2.2 蝶形连接头：最大额定负载：300kg，蝶形设计，确保安全性，无需破坏轨道，可安装在轨道任意位置； 3、转轨装置： 3.1天轨转轨装置带有语音提示功能； 3.2 红外遥控控制轨道转向： 3.3天轨转轨装置转轨速度：3秒完成一次转轨旋转动作 3.4转轨安全限位保护和过载保护功能，出现异常情况，将自动停止工作 3.5 轨道转向保护：具有位置感应功能，确认转向过程中机头位置，保证转向安全 3.6转轨装置有手动功能，在停电状态仍能手动调整方向 3.7最大额定负载：≥300kg，外形尺寸：≤ø400mm×≤H85mm 3.8外形尺寸：≥ø400mm×H85mm | 3
31 | 脊柱减压牵引系统 | 国产 | 2 | 50 | 1、主要用途：颈腰椎脊柱非手术减压治疗设备用于治疗膨出型、突出型腰椎间盘突出症，以及神经根型颈椎病、颈型颈椎病（非急性期）及轻度脊髓型颈椎病。是保守治疗椎间盘膨出突出等疾病治疗效果最好的设备，有众多国内外论文论证其治疗效果。脊柱减压治疗系统通过高精度传感器和精准力学控制形成的闭环式反馈系统，实现非线性对数作用力，消除椎旁肌肉抵抗，以减压力角度设计精确定位病变椎间隙，并使盘内形成持续高负压，经过反复泵式负压吸引营造生理滋养，从而改善或治愈颈、腰椎病。 | 1、治疗床安全工作载荷：≤150kg； 2、 分离式床体：床体可分离，减小身体与床体的摩擦力，保证更多的力量作用于人体； 3、 头颈一体化头枕：符合人体工程学，兼顾患者安全舒适与治疗效果 4、 患者安全开关：安全开关按下后，终止治疗，牵引力松弛至初始状态，起保护作用； 5. 治疗软件功能模块构成：病人信息档案管理模块、治疗及治疗方案控制模块、数据库管理模块、检测模块、系统状态监测等； 6. 治疗参数显示：治疗实施载荷、实时循环时间、减压力实时载荷、腰平面治疗角度及设备运行情况相关参数； 7. 闭环式反馈系统，高精度传感器（减压力信号实时纠正：≥100次/S），实时反馈牵引力与被牵引组织对抗的信息，并智能调整牵引力大小； 8. 精准力学控制（载荷反馈精度：≤10N）； 9. 非线性对数治疗曲线：非线性对数作用力能够消除椎旁肌肉抵抗，使肌肉放松； 10. 实时显示减压力数值及曲线：预设方案数值、曲线；实时反馈数值、曲线；伺服纠正曲线； 11. 治疗角度的准确定位：可直接作用于所需治疗的椎节，腰椎： 0°、10°、15°、20°、23°、25°，颈椎：0°、2°、4°、8°、13°、17°； 12、载荷（减压力）：颈椎：0N～222N，腰椎：0N～667N误差：±10%； 13、 减压距离（最大）：102mm，误差：±5mm； 14、减压时间设定范围：15min-30min； 15、 持续高负压效果：真正实现准确定位椎间隙的持续高负压； 16、 侧面的触摸屏电脑尺寸：19寸； 17、 触摸屏电脑可快速输入治疗方案，并通过治疗数据库记录患者治疗情况，显示在显示器上以供参考。技术人员通过腰颈椎选择面板调整治疗角度。 18、 床体尺寸2900mm×1530mm×610mm； 床板长度：I段1080mm±20mm、II段800mm±20mm； 19、适用范围：用于治疗膨出型、突出型腰椎间盘突出症、神经根型颈椎病、颈型颈椎病（非急性期）及轻度脊髓型颈椎病。 | 3
32 | 多关节等速训练与测试系统 | 国产 | 1 | 68.5 | 1、主要用途：等速肌力测试技术在行业内是公认的力量测试金标准，也是公认的最安全、高效的力量训练手段之一。当前我院康复科主要依赖传统等张肌力训练，存在阻力不可控、关节压力大等问题。该设备的引进能够提高我科的评估、训练和科研水平，突破力量测试评定方面瓶颈，高效精准康复。适用于：肌肉骨骼系统疾病（如ACL损伤/重建术后、肩袖损伤/术后、踝关节损伤/术后、关节置换术后等）、神经康复（脑卒中、脊髓损伤、帕金森、周围神经损伤等）及慢性疼痛等。 | 1）具有持续被动、等长、等速、等张4种模式，具有向心/向心、向心/离心、离心/向心、离心/离心4种收缩方式。 2）软件系统配置0重力功能，能够去除最终报告中的重力影响，还可在测试评估或训练过程中，从体感上去除重力的影响。 3）配备用于肩、肘、腕、髋、膝、踝关节测试训练的专用配件。 4）配备上肢神经评估训练手套。 5）动力头参数：向心力矩监测范围：0Nm~630Nm；离心力矩及等张力矩设置范围：0Nm~630Nm；向心速度可达500°/s；离心速度可达360°/s；持续被动速度可达360°/s；最低速度可达0.05°/s；动力头转轴可360°任意旋转。 6）座椅采用抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。 7）座椅靠背深度可调节，可无极调节。 8）座椅靠背可进行倾斜角度调节，调节范围为0~90°。座椅符合人体工程学设计，确保坐位和卧位的稳定和舒适性。 9）座椅可进行旋转调节，调节范围为0~360°，可无极调节。 10）座椅基座可在滑轨上移动调节；座椅可在基座滑轨上移动调节；座椅椅面可进行倾斜调节。 11）动力头高度可电动调节，调节范围为0~300mm，可无极调节。 12）动力头可水平旋转，旋转范围为0~360°，可无极调节。 16）动力头可进行倾斜调节，调节范围为-20°~90°。 17）所有座椅及动力头位置参数信息都可以记录在特定患者的特定运动模式中，并在之后每次测试或训练前给予治疗师提示，确保测试评估和训练的可重复性，从而确保了测试评估结果的有效性。 18）系统为治疗师和患者各配置了一个急停按钮，确保在测试评估或训练时，患者出现紧急情况时能够第一时间停止动力头的运转。 19）测试或训练中可实时反馈：当组内峰力矩、实时力矩、力矩时间曲线、力矩位置曲线、单次力矩柱状图、多次力矩柱状图，并可在训练时为患者设定个性化的训练目标力矩值提示。 20）配置品牌一体机，方便操作。 21）可进行测试和训练的关节运动模式共22种，包括：①肩关节：外展内收，前屈后伸，水平面外展内收，肩关节内外旋（肩关节外展90°位），肩关节内外旋（修正中立站位），肩关节内外旋（修正中立坐位），肩关节内外旋（肩关节前屈位），PNF D1运动模式，PNF D2运动模式。②肘关节：屈伸。③腕关节：屈伸，尺偏桡偏。④前臂：旋前旋后。⑤髋关节：外展内收，屈伸，内旋外旋。⑥膝关节：屈伸（坐位），屈伸（俯卧位），胫骨内旋外旋。⑦踝关节：屈伸（仰卧位），屈伸（俯卧位），内翻外翻。 22）系统软件具有智能痉挛监测功能和痉挛保护功能，最大程度降低肌张力异常患者在训练中的风险。监测到痉挛发生时，设备缓慢反转至关节活动范围末端并停止；痉挛保护激活时伴有声音提示信号；若反转后再次监测到痉挛发生，重新激活痉挛保护。 23）提供标准的测试和训练模板，并且可在系统软件中根据康复中心需求，新增不同的测试或训练模板。 24）软件系统提供强大的方案编辑系统，能够进行复制和更改顺序的操作，能够编辑的内容包括：阻力模式、运动模式、热身及正式的次数/时间及休息时间、运动速度、缓冲强度、离心力矩限制、离心力矩阈值，针对等张模式的力矩值，针对等长的力矩阈值、收缩时长、休息时长，针对持续被动的初始速度、加速次数、末端暂停时间等。 25）在测试评估或训练准备阶段能够根据患者具体情况设置个性化关节运动范围，并自动进行软件限位保护。在软件限位确定之后，软件系统会自动给出硬件限位的具体位置。硬件限位可以移动至任意特定位置，起到安全保险的作用。 26）在测试或训练完成后，软件系统自动生成相应报告，提供不少于10种不同的报告模板，报告模板包括：简略报告、详细报告、平均力矩报告、多曲线重叠报告、图形汇总报告、组间峰力矩对比报告、组内峰力矩对比报告、组内报告、等长报告、进展报告，包括相关数据、力矩时间曲线、力矩位置曲线、柱状图。 27）报告中的数据包括：峰力矩，峰力矩体重比，平均峰力矩，平均峰力矩体重比，平均力矩，峰力矩角度，达到峰力矩时间，力量衰减时间，运动活动范围，最大做功，最大做功体重比，平均功率，平均功率体重比，总做功，耐力比等。 28）提供专业的曲线图像分析功能，具有指针操作功能，显示指针所在位置的角度、力矩、时间等信息。 29）提供曲线回放功能，能够将曲线按顺序回放显示，方便了解每次曲线的变化过程。具有曲线显示/隐藏功能，方便针对特定的曲线进行详细分析。 30）在软件系统中可选择患者不同时间进行的测试，生成对比报告，评估患者康复训练效果。 31）软件系统配置双重量（11.25Kg和45Kg）的动态校准系统，确保不同力矩和不同角度位置的测试数据的精确性。 32）软件系统具有在线升级功能，能够随时检查软件系统是否为最新版本，并可进行在线更新操作。 | 3