## Sheet2
2026年第六批医疗设备需求 | [7 empty] | 报名填报信息
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 国产/进口 | 数量（台） | 预算总金额（万元） | 基本功能要求（设备功能描述） | 基本配置（技术参数要求） | 质保年限 | 品牌 | 规格型号 | 注册证号 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 整体报价 | 报名产品参数 | 过保后维保方案及价格 | 供货周期 | 使用年限 | 对标产品 | 参数反馈 | 是否涉及配套耗材 | 配套耗材是否单一来源 | 配套耗材名称 | 配套耗材价格 | 每人使用量 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 单极射频仪 | 国产 | 1 | 80 | 1.除皱：面部皱纹，包括额纹、鱼尾纹、眉间纹等动力性皱纹及静态皱纹 2.消除皮肤松弛、皮肤紧致提升治疗 面部皮肤松弛：中下面部松弛、下颌缘轮廓不清、鼻唇沟加深、眉下垂等 眼周老化：眼睑松弛、眼周细纹、轻度眼袋 身体皮肤松弛：产后腹部松弛、蝴蝶袖、大腿皮肤松弛等 3.面部轮廓塑形：通过紧致皮肤实现V脸提升效果 | 一、资质与适用范围 1. 设备应取得国家药品监督管理局（NMPA）颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。 2. 注册证或产品说明书中明确的适用范围应皮肤皱纹改善、皮肤松弛提升。 二、物理配置与系统架构 3. 主机采用模块化设计，支持软件升级和功能扩展。 4. 配备彩色液晶触摸屏，中文操作界面，可实时显示治疗参数。 5. 具备治疗数据记录、累计能量显示及导出功能（如USB接口或存储卡）。 6. 具备手控启动及脚踏开关两种控制方式。 7. 正常工作时设备噪声≤70dB（A计权）。 三、治疗模式与输出性能 8. 工作频率：≥1MHz，且≤50MHz，确保射频能量有效穿透。 9. 最大输出功率：≥150W，功率多级可调（步进≤1档或≤0.5档）。 10. 输出模式：至少具备连续模式和脉冲模式。 11. 脉冲宽度：可调范围应覆盖临床常用区间（如0.1ms～2000ms之间）。 12. 脉冲周期：具备脉冲周期调节功能，可调范围应覆盖0.5s～2.0s，步进≤0.1s。 13.能量控制技术：具备实时阻抗监测功能，可显示阻抗值，并根据组织阻抗自动匹配或补偿输出能量。 四、治疗头与深度控制 14. 治疗头接触面积在3cm²～5cm²之间。 15. 治疗头应为一次性使用，内置唯一识别码，具备防伪验证及剩余发数显示功能。 16. 有效治疗深度范围应包含3mm～6mm，可通过手具更换、能量聚焦或参数设置等方式实现深度调节。 17. 治疗头应具备组织接触感应功能，确保仅在有效接触皮肤时才能输出能量。 五、冷却与温度控制 18.具备表皮冷却功能，冷却方式可为接触式或喷射式，冷却强度多档可调（≥3档） 19.具备温度浪涌保护或过热预警机制，确保治疗安全。 六、舒适度与人性化设计 20. 治疗过程中患者耐受性良好，常规治疗无需表面麻醉。 21. 治疗手具可具备震动提示功能，辅助缓解治疗不适感。 22. 具备扫码或动态码验真系统，支持设备与治疗头双向防伪验证。 | 3
2 | 射频电刀 | 进口 | 1 | 27 | 1.切割：软组织切开、肿物切除； 2.凝血：中小型血管及毛细血管的封闭，术中血管止血、创面渗血凝固； 3.剥离：皮瓣、细小组织分离； 4.溶脂：可溶解局部脂肪。 主打精细化医美手术：重睑、眼袋、鼻整形、体表小肿物切除等；兼皮肤科浅表手术、妇科 LEEP、耳鼻喉及口腔颌面微创，依靠低温射频实现少焦痂、小热损伤操作。 | 一、资质与适用范围 1.设备应取得国家药监局核发进口医疗器械注册证。 2.注册证或产品说明书中明确的适用范围应包括切割、止血。 二、物理配置与系统架构 1.射频电刀主机 1 台 2.不沾型双极电凝镊：整个镊尖是由特殊合金材料制造,具有极好的导热性能，防止热聚集和组织粘连。含直头工作长度11cm 、直头工作长度16cm、直头工作长度22cm； 3.专用整形外科医疗美容钨丝电极：全套超锋利钨丝电极针尖在低功 率下电弧尖端集中放点，瞬间完成中小型血管及毛细血管的封闭。含针状电极 0.25mm 直头/工作长度/20mm、针状电极（钨丝合金） 0.25mm 弯头/工作长度/20mm、私密整形针状电极（钨丝合金）0.4mm 直头/工作长度/20mm 。 4. 整形外科特殊设计的陶瓷专用电极，极针尖直径0.5mm， 鼻整形,巨痣黑毛痣,增生疤痕,腋臭,寻常疣,化脓性肉芽肿,神经纤维瘤,皮肤肿 物切除及全科手术使用. 含黑痣/纤维瘤/疤痕/肿物电极（陶瓷钨丝）0.5mm 直头 5.溶脂电极。无需切开皮肤，直接可溶解眼袋脂肪。含微型针状电极 直头/工作长度/30-35mm 。 6.单极电凝镊，镊尖合在一起时即为单级电极 ，可切割，止血，镊尖分开时即可进行双极的凝血。含直头/工作长度13cm单极电凝镊 7.双极电凝剪刀 除皱拉皮整形外科中手术专用双极电凝剪刀，可以精准止血，在同一个止血部位进行 精准的止血及切割，含工作长度18cm双极电凝剪刀。 8.包含其他特殊电极：加长电极 90-115mm、超薄刀片状电极 2.5x20mm 9..整形外科电外科器械可以高温高压消毒灭菌，重复使用，主机与电外科器械为同一个厂家品牌，匹配度100%。 10.其他：含吸烟器 、标准台车、 钨丝电极器械消毒盒、电外科器械器械消毒盒 三、治疗模式与输出性能 1.临床模式 智能变频设计：不低于3种不同的输出频率,随不同手术模式自动切换,输出频率范围:0.4-1.23Mhz,最大输出频率为:1.23Mhz（射频输出） 2.智能功能 RF变频自适应，术中实时监测组织阻抗，切 / 凝碰到皮肤、脂肪、筋膜等不同组织时，机器自动实时微调输出功率。 | 3
3 | 高频电灼仪 | 国产 | 1 | 85 | 1.离心功能； 2.冷冻功能：具备无氟制冷能力，温控范围适配常规实验，制冷运行稳定无异常。 3.适配功能：标配适配转子，可兼容多种规格离心管，转子易拆卸、可消毒，支持基础实验所需的转子规格切换。 4.安全功能：具备超速、超温、不平衡核心保护，配备门盖保护及应急解锁功能，运行异常可自动报警停机，保障人机安全。 5.操控功能：采用简易微机控制，显示清晰，可直观查看运行参数，操作便捷，支持基础程序设置与存储，运行噪音符合实验室标准。 | 1.离心性能：最大转速6000rpm，最大相对离心力（RCF）≤5123×g，转速精度±20r/min，支持转速与RCF一键切换，运行误差≤1%；定时范围1~99min，可设置连续运行模式，满足不同实验需求，配备10档升降速率可调，适配不同敏感样品离心需求。 2.冷冻系统：采用无氟环保压缩机制冷，双循环制冷设计，温控范围-20℃至+40℃，温控精度±1℃，支持智能预冷功能，室温下快速降温至4℃仅需约9分钟，可有效保护温度敏感样品活性，制冷功率适配设备整体运行，无环境污染。 3.转子配置：标配水平转子+角转子，可适配多种规格离心管（0.5ml~100ml），常见适配规格包括4×100ml、6×50ml、32×15ml、48×7ml等，转子采用耐腐蚀材质，支持高温高压消毒，可选配微量板转子、大容量转子，满足临床检验、生物实验等多场景使用。 4.安全保护：具备超速、超温、不平衡三重核心保护，同时配备门盖误操作保护、应急解锁功能，机身内置不锈钢防爆内套，三重防护保障人机安全；运行异常时自动报警并停机，可显示故障代码，便于检修。 5.操控与外观：采用微机控制，搭配高清显示面板，可直观显示转速、RCF、温度、运行时间、转子状态等参数，支持10种程序存储，操作便捷且可防止误触；机身采用优质钢制结构，表面防腐蚀处理，配备静音万向轮，运行噪音≤65dB，尺寸适配实验室摆放，净重根据配置约10.5~310kg。 6.电气与环境：电源AC 220V、50Hz，功率适配设备配置，绝缘性能良好，符合实验室电气安全标准；可在40℃/93%RH高温高湿环境下稳定运行，广泛应用于临床检验、生物制药、分子生物学等领域。 | 3
4 | 空气压力治疗仪 | 国产 | 10 | 9 | 用于静脉血栓风险的病人行下肢气压治疗，预防深静脉血栓 | 1、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。 2、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。 3、显示方式：真彩液晶界面显示方式。 4、按键方式：一键飞梭的操作方式，提供专利证书作为佐证，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。 5、工作腔数：4腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套； 主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒或2个手掌套筒工作，导气管（连 接气管）具备防错插装置。 6、工作压力：0～200mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。 7、保压时间：0～15s可调，歩距增量1s。 8、间停时间：0～99s可调,歩距增量1s。 9、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。 10、治疗方案：共有6种内置组合治疗方案(包括预防DVT专用方案)，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。 11、定时功能：定时时间为1min～99min，步距为1min，误差为±2％，最大应不大于1min。 12、过压保护：治疗仪具有过压保护措施，保证在单一故障状态下能够在套筒和连接管路中产生的最大压强，不大于240mmHg。 13、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。 14、套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。 15、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 16、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 17、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） | 3
5 | 病人监护仪(普通心电监护仪) | 国产 | 27 | 40.5 | 恢复室、内镜中心监测生命体征，配置心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，具备转运监护仪功能 | 1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 2.≥12英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。 3.标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥9小时。 4.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 5.主机可选配具备360°报警灯，提供说明书证明材料。 6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥7种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。 监测参数： 7.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 8.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 9.提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供说明书或检验报告证明。 10.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 11.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm，提供说明书证明材料。 系统功能： 12.支持≥3500组无创血压测量记录 13.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。 14.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能。 15.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能 16.具备与同品牌除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现集中管理 17.主机集成附件收纳箱，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 18.具备血流动力学计算或监测功能，并可输出舒张末期容量指数 19.具备氧合计算功能，输出参数包含动静脉氧含量差、氧摄取率、氧转运量、以及动脉氧含量 | 3
6 | 输液泵 | 国产 | 10 | 6.7 | 控制输液速度 | 一、核心流量控制参数 流速范围：0.1–1200 ml/h，最小步进0.01/0.1 ml/h 输液精度：≤±5%，含管路与机械误差 KVO（保持静脉开放）：0.1–10 ml/h可调，步进 0.1 ml/h Bolus（快推 / 丸剂）：0.1–2000 ml/h，单次最大 9999 ml 冲洗速率：100–1000 ml/h，用于管路预冲 总量预置：0.01–9999.99 ml，累计量最大36000 ml 二、安全监测参数 气泡监测：超声探测，阈值25–800 μl（5 档可调），报警精度 ±15–20% 阻塞压力：10–130 kPa（75–975 mmHg），5–10 档可调，动态显示 防反流 / 回抽：Anti-bolus 剂量0.5–2.0 ml，防止药液回流 管路脱落 / 门开报警：实时监测，声光提示 报警分级：低级 / 中级 / 高级三级，声光 + 文字提示 单一故障容错：最大传输量≤2 ml，保障安全 三、输液模式与功能 基础模式：ml/h、滴 /min、时间、体重（kg）、剂量（μg/kg/min） 输液器兼容：支持10/15/18/20/60 滴 /ml，可校准不同品牌管路 四、供电与续航 电源：AC 100–240V 50/60Hz，DC 12V（车载） 内置电池：医疗级锂电池，≥4–8 小时 @25 ml/h（主流≥5 小时） 低电量报警：提前 30–60 分钟提示 五、人机交互与接口 显示屏：≥2.5 英寸彩色 LCD，同屏显示流速、总量、压力、电池、报警河南政采网 操作：数字键盘、快捷输入、自动锁屏（时间可调） 防护等级：IPX4（防溅水），泵片防水膜设计 六、物理与合规 重量：约1.8–2.5 kg（便携型） 认证：GB 9706.1-2020、GB 9706.224-2021、ISO、CE 七、需通过国家药品监督管理局三类注册证 | 3
7 | 双通道微量注射泵 | 国产 | 27 | 13.5 | 泵注药物 | 1.注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证 2.整机使用期限≥10年（提供证明文件） 3.双通道每个通道独立运行，支持通道之间中继/联机功能 4.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 5.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h 6.快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h 7.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 8.注射泵具有自动感应制动装置，防止误推及意外药液输入 9.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全 10.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 11.可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 12.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 13.主机自带USB接口和多功能接口如RS232接口，无需外接辅助设备 14.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 15.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 16.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色 17.满足EN1789标准，适合在救护车使用 18.可升级接入同品牌中央站，实现输注泵和同品牌监护仪、呼吸机信息同屏查看 | 3
8 | 单通道微量注射泵 | 国产 | 4 | 1.2 | 泵注药物 | 1.注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证 2.整机使用期限≥10年（提供证明文件） 3.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% 4.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h 5.快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h 6.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 7.注射泵具有自动感应制动装置，防止误推及意外药液输入 8.主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全 9.8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能 10.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 11.主机自带USB接口和多功能接口如RS232接口，无需外接辅助设备 12.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 13.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 14.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色 15.满足EN1789标准，适合在救护车使用 | 3
9 | 超声多普勒胎心监测仪 | 国产 | 10 | 5 | 1.用途与适用人群 该设备用于孕龄≥9周（部分高端设备可检测9周小孕周）孕妇的胎儿心率检测，适用于产科门诊、病房、急诊、社区产后访视及家庭监护等场景，辅助临床进行胎心率的常规监测与快速筛查。 2.工作原理 采用连续波多普勒（CW）技术，通过超声探头向胎儿心脏发射超声波，接收胎心瓣膜及心肌活动的反射回波，经信号处理转换为胎心率数值及音频信号，实现胎心率的无创检测。 3.临床功能要求 手持式便携设计：主机与探头分体设计，探头可更换，整机重量≤400g，便于手持操作及外出携带。 清晰显示：OLED或高亮度液晶屏幕，实时显示胎心率数值、探头工作状态及频率、电池电量等信息。 音频输出：内置高保真扬声器，支持胎心音实时播放。 自动功能：具备自动报警、电量低报警、延时自动关机等功能。 充电方式：标配可充电锂电池，可在线待机充电，连续工作时间≥3-10小时。 探头可更换：探头与主机分体设计，探头可更换，便于科室维护及消毒。 双探头配置：标配3MHz和2MHz双探头，适配不同孕周及体型孕妇，每个探头标配保护座。 4.安全设计 超声输出强度严格控制在安全范围内（Iob≤5-10mW/cm²），符合国家医用超声设备安全标准，确保胎儿使用安全 | 设备形式：手持式，主机与探头分体设计，探头可更换。 整机重量：≤400g。 超声工作频率：标配3MHz ±10%（适用于9周以上孕妇）；可选配2MHz探头（适用于大孕周或肥胖孕妇），误差≤1%。 超声输出强度：Iob ≤ 5mW/cm²，符合国家医用超声设备安全标准。 综合灵敏度：在探头表面200mm距离处，灵敏度 ≥ 90dB。 可检测孕周：可检测9周小孕周胎儿心率。 胎心率检测范围：30-210 bpm。 胎心率检测精度：±2 bpm；分辨率：1 bpm。 显示屏幕：OLED或高亮度液晶屏幕，实时显示胎心率数值、探头工作状态及频率、电池电量等信息。 电池续航：内置可充电锂电池，连续工作时间 ≥ 3-10小时。 报警功能：具有自动报警、电量低报警、延时自动关机功能。 扬声器：内置高保真扬声器，支持胎心音实时播放。 充电方式：标配充电座或电源适配器，可在线待机充电。 探头配置：标配3MHz和2MHz探头双探头配置。 工作条件：温度5-40℃，相对湿度≤80% | 3
10 | 微波治疗仪 | 国产 | 3 | 4.5 | 用于术后患者促进伤口愈合 | 1.辐射器采用聚四氟材质，化学成分稳定，采用优质材料,治疗探头高效,不粘连组织； 2.活动支臂,能任意调节角度及距离； 3.有自动保护装置，有过载保护系统； 4.主载频率： 2450MHz； 5.辐射器驻波比：≤ 3； 6.输入功率：≤ 800VA； 7.负载阻抗：50Ω； 8.输出功率：连续可调，1W 步进 1）理疗最高 60W； 9.工作电源：AC220V 50Hz； 10.工作方式：间歇加载,连续运行； 11.显示方式：LED 数字显示； 12.输出定时功能：可预定设定，采用数字显示，蜂鸣提示； 13.具有自动稳压系统； 14.具有过功率和电网电压超限保护功能,超出预定值,自动切断微波输出功率。 | 3
11 | 毫米波治疗仪 | 国产 | 2 | 4 | 毫米波通过谐振促进人体内局部血管扩张、血流加速，起到消肿止痛以及消炎杀菌的作用，促进伤口愈合。 | 1、工作频率 38GHz，两个毫米波输出通道。 2、输出功率60mW，功率密度:3-7mW。 3、输出通道：双通道。 4、毫米波波长7.5mm～10mm。 5、治疗时间可调范围：1~99分钟。 6、控制方式：设备具有两条互不干扰的通道，启动或停止任一通道照射不影响另一通道正常使用。 7、辐照面积：≥15cm²。 8、控制面板上有显示毫米波输出功率数值装置，有功率和控制时间显示。具备红色引导光，及时指示治疗范围。 9、在设备启动和结束时，有声光提示。 10、治疗手段：体外治疗。 11、操作面板实行LED显示。 12、医用电气设备安全分类Ⅱ类。 13、核心技术 芯片镀金材质。 | 3
12 | 铅衣 | 国产 | 7 | 3.5 | 用于介入手术射线防护 | 分体式 铅当量≥0.5铅当量 防护围裙和防护大衣前后应覆盖从颈部至膝盖的前后部分，包括整个胸部和肩部，每一个肩部防护材料的宽度应不小于110mm，并且肩片应延伸到肩的背部至少150mm处 双面防水、耐碘伏/酒精/造影剂腐蚀 抗污、可擦拭消毒、抗撕裂、不起皮 | 3
13 | 铅围脖 | 国产 | 5 | 1 | 用于介入手术射线防护 | 每套含≥0.5铅当量 双面防水、耐碘伏/酒精/造影剂腐蚀 抗污、可擦拭消毒、抗撕裂、不起皮 | 3
14 | 壁挂式空气消毒机 | 国产 | 26 | 10.15 | 设备主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理 | 安装方式：壁挂式安装。 3.2.3 适用范围：≤100㎡。 3.2.4 消毒效果：设备持续工作1小时，可使空气中的自然菌的消亡率≥90%、空气中的白色葡萄球菌杀灭率≥99.90%；（要求提供检测报告）。 3.2.5 设备持续工作1小时，对30㎡空间中 H1N1/流感病毒FM4.02去除率＞99.95%（要求提供检测报告）。 3.2.6 60min空气中的悬浮物洁净级别达到十万级（要求提供检测报告）。 3.2.7 等离子体发生器为高分子阻燃材料构成，阻燃等级要求达到V-0（要求提供检测报告）。 3.2.8 负离子浓度：出风口处负离子浓度≥4.51x104个/cm3、臭氧残留量检测：出风口处臭氧浓度≤0.005mg/㎡（要求提供检测报告）。 3.2.9 净化效果：甲醛CADR洁净空气输出比率≥390m3/h可去除苯、二甲苯、氨、TVOC等有害气体去除率达≥96%以上（要求提供检测报告）。 3.2.10 净化效果：颗粒物CADR洁净空气输出比率≥700㎡/h、净化能效＞5㎡/（w* h）、净化能效达到高效级、颗粒物去除率≥99.99%（要求提供检测报告）。 3.2.11 PM2.5一次性通过净化效率≥95%（要求提供检测报告）。 3.2.12 颗粒物累积净化量CCM≥12000mg、达到P4级（要求提供检测报告）。 3.2.13 等离子体寿命：等离子体发生器和等离子体电极寿命≥30000小时（要求提供证明材料）。 3.2.14 等离子体密度分布：1.8X1017～1.0X1018m-3（要求提供检测报告）。 3.2.15 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。 3.2.16 显示要求：设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态及PM2.5。 （提供官方网站宣传截图或宣传彩页证明或其他相关证明材料）。 3.2.17 多档风速可调：提供手动、智能、预约三种工作模式供用户选择。 3.2.18 智能提示功能：具备等离子故障报警、滤网过期提示功能。 3.2.19 程控数量：程控程序数量不低于5组。 3.2.20 噪声dB（A）：≤50dB。 3.2.21 电源要求：工作电源: AC220V,50/60Hz。 3.2.22 功率：≤130W。 3.2.23 产品证件：要求提供ISO9001认证、ISO13485认证（要求提供证明文件）。 3.2.24 外型尺寸（mm）：（L×W）=900×340×160（mm），±2%。 3.3 智能监控系统主要参数： 3.3.1 在无线局域网内能通过手机APP，实现设备智能监控和管理，如设备开关净化操作，查看即时和历史空气质量数据等，空气质量数据包含PM2.5、温湿度等；提供相应的软件著作权证书复印件。 3.3.2 智能监控系统：具有wifi数据传送接收功能、监测显示数据至少应包含PM2.5、时间等，可连接10.1寸、32寸、55寸等多尺寸显示监控终端（提供相关证明材料证明）。 3.3.3 智能消毒管理系统：软件为Windows系统软件，每套管理系统能支持的空气净化消毒设备数量大于200个，可对其单台或多台设备进行控制，并可查看其每台设备实时监测数据、历史监测数据、运行状态、累计运行时间和故障信息等。通过无线或有线网络与后台服务器进行数据交互，便于设备的维护和管理，系统具有维护保养提醒，用户权限分配管理，历史数据报表导出等功能（提供官方网站宣传截图或宣传彩页证明或其他相关证明材料）。 3.4 维护保养：提供机芯定时上门更换服务，通过专门机构对机芯进行有效的清洗、消毒和灭菌处理。 3.5 产品应符合相关医疗卫生标准和规范。 | 3
15 | 移动式空气消毒机 | 国产 | 3 | 0.75 | 用于手术室空气消毒净化 | 1. 基本参数 · 1.1 用途： 适用于手术室空气消毒净化。 · 1.2 类型： 移动式（配有4个万向静音脚轮，至少2个带刹车装置，推动灵活，定位稳固）。 · 1.3 结构： 整机采用金属外壳或阻燃级ABS外壳，抗腐蚀、易清洁，整机尺寸紧凑，便于在狭窄空间移动。 · 1.4 适用体积： 额定适用空间体积≥100m³（循环风量≥800m³/h）。 2. 消毒原理（等离子体技术） · 2.1 消毒方式： 采用等离子体物理消毒技术，通过高压电场产生等离子体，破坏微生物细胞结构，实现杀菌消毒。不得采用单纯紫外线、臭氧、静电吸附或过滤网拦截作为唯一消毒方式。 · 2.2 人机共存： 设备必须在动态（有人员活动） 环境下连续运行，对人体无任何危害，设备运行时无紫外线泄露、无电磁辐射危害、无有害气体产生。 · 2.3 臭氧浓度控制： 设备运行时，环境中臭氧残留量（或释放量）≤0.05mg/m³（需提供第三方检测报告），确保无二次污染。 3. 消毒效果与净化性能 · 3.1 杀菌率： 在60分钟运行时间内，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%（提供省级及以上疾控中心或第三方权威机构检测报告）。 · 3.2 净化效率： 对空气中PM2.5颗粒物的一次性净化效率≥90%，可有效去除空气中的甲醛、TVOC等有害气体。 · 3.3 监测显示： 配备LCD或LED显示屏，可实时显示：设备运行状态、风速档位、温湿度、PM2.5浓度、累计工作时间、滤网清洗/更换提醒、等离子体模块工作状态（故障报警）。 4. 结构与维护 · 4.1 过滤系统： 配置初效过滤器（可水洗重复使用），用于拦截大颗粒物，保护等离子体发生器。 · 4.2 等离子体发生器寿命： 等离子体发生器模块设计寿命≥8000小时（或≥3年），并提供寿命到期提醒功能。 · 4.3 控制方式：机身控制： 可通过机身面板进行开关机、风速调节、定时设置、模式切换（自动/手动/睡眠）等操作。 · 遥控控制： 配备红外遥控器，遥控距离≥5米，可实现开关机、风速调节、定时、模式切换等核心功能，便于远距离操作 · 4.4 维护便捷性： 等离子体发生器模块采用模块化设计，拆卸方便，无需专用工具即可进行清洁或更换。 · 4.5 累计计时： 内置计时器，可累计设备运行总时间，便于定期维护和记录。 5. 运行安全与噪音 · 5.1 风量与噪音： 采用低噪音离心风机，具备≥3档风速调节。最高档运行时噪音≤55dB(A)，最低档运行时噪音≤45dB(A)。 · 5.2 安全保护： 具备断电保护、电机过热保护、电源线抗干扰保护、防倾倒自动断电功能。 · 5.3 电气安全： 符合GB 9706.1《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》标准。 | 3