## Sheet1
成都市第二人民医院2026年医疗设备维保项目市场调研
本次调研项目中主要涉及功能要求，若含有参数涉及到倾向性、唯一性请“参数反馈”列进行反馈，并注明哪一条具体指向。
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产商 | 维保类型 | 维保年限 | 预算总金额（万元） | 特定资格 | 维保技术参数 | 供应商名称 | 需求响应情况（部分响应/全部响应） | 特定资格意见 | 维保技术参数意见 | 是否为原厂保 | 维保价格 | 备注（供应商可根据情况进行补充说明）
1 | 单板DR | AXIOM ARISTOS VX PLUS | 西门子 | 全保 | 三年 | 20 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅲ类射线装置” | 1.对DR性能检测服务： DR检测指标：1）管电压指示的偏离；2）输出量重复性；3）有用线束半值层/mm AI；4）曝光时间指示的偏离；5）有用线束垂直度偏高；6）光野与照射野四边的偏离/cm；7）暗噪声；8）探测器剂量指示（DDI）；9）信号传递特性（STP）； 10）响应均匀性；11）测距误差；12）伪影；13）残影；14）极限空间分辨力；15）低对比度细节检测；16）AEC灵敏度；17）AEC电离室之间一致性；18）AEC管电压变化一致性。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对DR每年至少提供一次性能检测服务。DR每年根据《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）要求进行设备稳定性检测。若出现重大维修或更换重要部件（如球管、探测器）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。（提供承诺函，格式自拟） 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关工具耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 12.投标人提供具有西门子DR原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于球管、平板探测器、高压发生器、胸片架、检查床、天轨、束光器、防护门、空调、缓冲闭门器等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，符合国家相关法律法规规定的技术标准，且所需费用包含在投标报价中。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于进口产品，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 14.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
2 | 双板DR | YSIO | 西门子 | 全保 | 三年 | 20 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅲ类射线装置”
3 | X射线计算机体层摄影设备（16排CT） | Optima Advance | 通用 | 全保 | 三年 | 32 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅲ类射线装置” | 1.对CT性能检测服务： CT检测指标：1）诊断床定位精度mm；2）定位光精度mm；3）扫描架倾角精度（度）；4）重建层厚偏差（s）mm；5）CTDI mGy；6）CT值（水）HU；7）均匀性HU；8）噪声%；9）高对比分辨力lp/cm；10）低对比可探测能力；11）CT值线性HU。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对CT每年至少提供一次性能检测服务。CT每年根据《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS519-2019）要求进行设备稳定性检测。若出现重大维修或更换重要部件（如球管、探测器）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 12.维修人员要求：投标人提供具有通用CT原制造商认证合格的维修工程师≥5人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于球管、探测器、高压发生器、外水冷机、高压油箱、高压注射器、铅门、除湿机、精密空调、缓冲闭门器等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 14.投标人提供设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表（至少包括：高压分压器，CT 换球管专用工具箱，显示型扭力扳手，双极高压分压器），并提供国家认可的第三机构出具的检测报告。（投标时提供工具列表清单及检测报告影印件） 15.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
4 | X射线计算机体层摄影设备（X线电子计算机断层扫描装置（CT）） | Revolution CT | 通用 | 全保 | 三年 | 180 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅲ类射线装置”
5 | 核磁共振成像系统（MRI）3.0T | SIGNA PIONEER | 通用 | 全保 | 三年 | 100 | 无 | 1.对MRI性能检测服务： MRI检测指标：1）共振频率；2）溢流层；3）信噪比；4）几何畸变率；5）高对比空间分辨力；6）影像均匀性；7）层厚；8）层剖面分布曲线；9）层厚非均匀性；10）纵横比；11）静磁场（Bo）均匀度；12）影像伪影；13）制冷剂（液氦、液氮）挥发率；14）水平和垂直空间分辨力。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对MRI每年至少提供一次性能检测服务。若出现重大维修或更换重要部件（如磁体、线圈）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 12.维修人员要求：投标人提供具有通用MRI原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于磁体、制冷系统（精密空调）、液氦、高压注射器、线圈、外水冷机、除湿机等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 14.核磁共振维保专业工具提供保证：（1）具有MR专用励磁、匀场工具；（2）具有MR梯度涡流校正工具；（3）具有MR专用射频调试工具。 15.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
6 | 医用直线加速器 | Clinac 21EX | 瓦里安 | 全保 | 三年 | 42.5 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅱ类射线装置” | 1.对直线加速器性能检测服务： 直线加速器检测指标：1）剂量偏差；2）重复性（剂量）；3）线性剂量（剂量率）；4）随设备角度位置的变化（剂量）；5）随机架旋转的变化（剂量）；6）日稳定性（剂量）；7）X射线深度吸收剂量特性；8）电子线深度吸收剂量特性；9）X射线方形照射野的均整度；10）X射线方形照射野的对称性；11）电子线照射野的均整度；12）电子线照射野的对称性；13）照射野的半影；14）照射野的数字指示（单元限束）；15）照射野的数字指示（多元限束）；16）辐射束轴在患者入射表面上的位置指示；17）辐射束轴相对于等中心点的偏移；18）等中心的指示（激光灯）；19）旋转运动标尺的零刻度位置；20）治疗床的运动精度；21）治疗床的刚度；22）治疗床的等中心旋转。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对直线加速器每年至少提供一次性能检测服务。直线加速器每年根据《医用直线电子加速器质量控制检测规范》（WS674-2025）要求进行设备稳定性检测。若出现重大维修或更换重要部件（如加速管、磁控管）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。（提供承诺函，格式自拟） 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 12.维修人员要求：投标人提供具有瓦里安直线加速器原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于磁控管、闸流管、电离室，MLC摄像头、离子泵、电子枪、多页光栅、CBCT高压发生器、CBCT球管、机房铅门、外水冷机、稳压柜、除湿机、精密空调等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 14.在国内具有专业的加速器维修工具和测试工具，如三维水箱、专业吊装工具、剂量仪等，并提供相应证明(如购置发票或租赁协议等）。 15.机器保养，更换加速管等核心备件后，绝对剂量，对称性，平坦度都不能超过正负2%，要达国标，满足临床科室使用。 16.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
7 | 医用血管造影X射线系统 | UNIQ FD20 | 飞利浦 | 全保 | 三年 | 67 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅱ类射线装置” | 1.对DSA性能检测服务： DSA检测指标：1）管电压指示的偏离；2）输出量重复性；3）输出量线性；4）有用线束半值层；5）曝光时间指示的偏离；6）自动曝光控制响应；7）自动曝光控制重复性；8）有用线束垂直度偏离；9）光野与照射野四边的偏离；10）光野与照射野中心的偏离；11）聚焦滤线栅与有用线束中心对准。 2.投标人在设备维保期间，为保障设备的性能正常，需对DSA每年至少提供一次性能检测服务。DSA每年根据《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS76-2020）要求进行设备稳定性检测。若出现重大维修或更换重要部件（如球管、平板探测器）的情况，重大维修或更换重要部件后的设备需经省级以上卫生行政部门资质认证的检测机构对其进行检测并出具检测报告，合格后投标人方可返还设备给采购人继续使用。相关费用包含在投标报价中。 3.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 4.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 5.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 6.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 7.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 8.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 9.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 10.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 11.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 12.维修人员要求：投标人提供具有飞利浦DSA原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于球管、平板探测器、高压发生器、机架、机柜、工作站、铅门、除湿机、精密空调等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 14.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
8 | 医用血管造影X射线系统(数字减影血管造影系统)DSA | Azurion7 M12 | 飞利浦 | 全保 | 三年 | 70 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅱ类射线装置”
9 | DSA | UNIQFD20 | 飞利浦 | 全保 | 三年 | 65 | 服务商需具备有效的《辐射安全许可证》，且正本“种类和范围”中必须包含“使用Ⅱ类射线装置”
10 | 彩色多普勒超声诊断系统（心脏） | EPIQ7C | 飞利浦 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有飞利浦彩超原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于主机、显示器，EPIQ7C彩超1台配套的四支探头，型号和数量分别是L12-3、S5-1、S9-2、S12-4各一支；EPIQ7彩超3台配套的十支探头，型号和数量分别是L12-5 50、C8-5、X6-1各一支，L12-3、eL18-4各两支，C5-1三支，共计十支探头等所有与设备相关的备件），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
11 | 彩色多普勒超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利浦 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
12 | 彩色多普勒超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利浦 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
13 | 彩色多普勒超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利浦 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
14 | 彩色多普勒超声诊断系统 | VolusonE8 | 通用 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有通用彩超原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于主机、显示器，VolusonE8彩超1台配套的四支探头，型号和数量分别是RHB6-D、RIC5-9-D、C1-5-D、11L-D各一支；LOGIQ E11彩超2台配套的七支探头，型号和数量分别是C3-10、C1-6、ML6-15、C1-6-D、ML6-15-D各一支，L2-9-D两支；LOGIQ E20彩超2台配套的九支探头，型号和数量分别是C5-9-D、L8-18i-D、C3-10-D各一支，C1-6VN-D、ML6-15-D、L2-9VN-D各两支；ViVid E95彩超1台配套的四支探头，型号和数量分别是M5Sc-D、12S-D、9L-D、4Vc-D各一支，共计二十四支探头等所有与设备相关的备件），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
15 | 彩色多普勒超声诊断系统 | LOGIQ E11 | 通用 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
16 | 彩色多普勒超声诊断系统 | LOGIQ E11 | 通用 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
17 | 彩色多普勒超声诊断系统 | LOGIQ E20 | 通用 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
18 | 彩色多普勒超声诊断系统 | LOGIQ E20 | 通用 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
19 | 彩色多普勒超声诊断系统（心脏） | ViVid E95 | 通用 | 全保 | 三年 | 7.21 | 无
20 | 彩色多普勒超声诊断系统（便携） | M9CV | 迈瑞 | 全保 | 三年 | 7.7 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有迈瑞彩超原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于主机、显示器，M9CV彩超1台配套的五支探头，型号和数量分别是C5-1S、L20-5S、L12-4S、C11-3s、SP5-1s各一支，共计五支探头等所有与设备相关的备件），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
21 | 彩色多普勒超声诊断系统 | Aplio i800 TUS-AI800 | 佳能 | 全保 | 三年 | 9.005 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有佳能彩超原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于主机、显示器，Aplio i800 TUS-AI800彩超1台配套的四支探头，型号和数量分别是i24Lx8、il8LX5、18CX1、11L4各一支，共计四支探头等所有与设备相关的备件），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
22 | Nd:YAG皮秒激光治疗仪 | PicoWay | 凯德朗 | 全保 | 三年 | 13 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有凯德朗激光治疗设备原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（Nd:YAG皮秒激光治疗仪包含但不限于激光谐振腔、驱动电源、主控板、导光臂组件、闪光灯、种子激光器、反射镜片(设备内部含几十个镜片)、滤芯、液压杆、治疗手柄等；脉冲染料激光治疗仪包含但不限于染料激光器腔体、泵浦源、DCD冷却总成、主控板、高压电源、光路组件染料包、冷冻罐、激光腔体套件、滤芯、保护镜片、距离规等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.每季度需对Nd:YAG皮秒激光治疗仪进行一次专业性检测，内容包含：（1）整机光路清洁、同轴校准、三波长（1064/532/730nm）能量 / 脉宽实测校准（1064≤350ps、532≤300ps、730≤300ps，符合原厂出厂标准）；（2）水冷系统全回路清洁、更换原厂冷却液、温控校验；（3）全电路板除尘、线路紧固、电气安全检测；（4）手具出光稳定性检测、内部光路点检；（5）整机软件巡检、参数备份、固件按需升级；（6）整机安全联锁、故障自检全项测试。所有检测涉及相关工具及耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 14.每季度需对脉冲染料激光治疗仪进行一次专业性检测，内容包含：（1）595nm 波长、脉冲宽度、输出能量、DCD 冷却喷射压力实测校准，各项指标符合原厂出厂质控标准；（2）染料循环系统全回路清洁、染料工况检测、腔体密闭性检查；（3）DCD 冷却系统全管路除垢、压力校验、制冷性能测试；（4）整机光路清洁、光束同轴校准、各手具出光稳定性检测；（5）整机电路板除尘、线路紧固、电气安全性能检测；（6）安全联锁、整机故障自检全项测试、系统参数备份、按需升级原厂固件。所有检测涉及相关工具及耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 15.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
23 | 脉冲染料激光治疗仪 | VbeamPerfecta | 凯德朗 | 全保 | 三年 | 15 | 无
24 | 电子胸腔镜 | LTF TYPE240 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有奥林巴斯内窥镜原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.维修人员要求：投标人提供具有澳华内窥镜原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 12.维修人员要求：投标人提供具有新华内镜清洗消毒器原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 14.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（内窥镜包含但不限于钳子管道、CCD、超声帧子、弯曲部橡皮、S盖、角度钢丝、吸引阀、插入管主件、防水帽、注水注气按钮、清洗刷等；内镜清洗消毒器包含但不限于电动执行器、主控板、触摸屏、内循环泵、外循环泵、空压机、门胶条、过滤器等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 15.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
25 | 电子支气管镜 | BF TYPE 1T260 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
26 | 电子支气管镜 | BF-260 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
27 | 电子支气管镜 | BF TYPE 260 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
28 | 电子支气管镜 | BF-1T260 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
29 | 电子胸腔镜 | LTF TYPE240 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
30 | 超声支气管内窥镜 | BF TYPE UC260FW | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 6.49 | 无
31 | 电子上消化道内窥镜（治疗型胃镜） | GIF TYPE Q260J | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2 | 无
32 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.5 | 无
33 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ291I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.5 | 无
34 | 电子结肠内窥镜（治疗型肠镜） | PCFTYPEQ260JI | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.5 | 无
35 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
36 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
37 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
38 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
39 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
40 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
41 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
42 | 电子上消化道内窥镜（高清胃镜） | GIF-HQ290 | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
43 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
44 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
45 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
46 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
47 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
48 | 电子结肠内窥镜（高清肠镜） | CF-HQ290I | 奥林巴斯 | 全保 | 三年 | 2.29 | 无
49 | 高清肠镜（治疗型）（电子结肠内窥镜） | FHD-CL200JI | 澳华 | 全保 | 三年 | 2 | 无
50 | 高清肠镜（治疗型）（电子结肠内窥镜） | FHD-CL200JI | 澳华 | 全保 | 三年 | 2 | 无
51 | 高清胃镜（治疗型）（上消化道电子内窥镜） | FFHD-GT200J | 澳华 | 全保 | 三年 | 2 | 无
52 | 高清胃镜（治疗型）（上消化道电子内窥镜） | FFHD-GT200J | 澳华 | 全保 | 三年 | 2 | 无
53 | 高清胃镜（治疗型）（上消化道电子内窥镜） | FFHD-GT200J | 澳华 | 全保 | 三年 | 2 | 无
54 | 高清胃镜（治疗型）（上消化道电子内窥镜） | FFHD-GT200J | 澳华 | 全保 | 三年 | 2 | 无
55 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | Rider60B | 山东新华 | 全保 | 三年 | 1.49 | 无
56 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | Rider60B | 山东新华 | 全保 | 三年 | 1.49 | 无
57 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | Rider60B | 山东新华 | 全保 | 三年 | 1.49 | 无
58 | 全自动软式内镜清洗消毒器 | Rider60B | 山东新华 | 全保 | 三年 | 1.49 | 无
59 | 无油空气压缩系统 | WTi-A8 | 英格索兰 | 全保 | 三年 | 1.985 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）运行功能检查（包括输送系统的漏气情况）；5）强制计量校准或检验的配件校准情况；6）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）运行功能检查（包括输送系统的漏气情况）；（5）强制计量校准或检验的配件校准情况；（6）记录检查结果。。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（3）安全阀、压力表、承压部件有效性检查；（4）设备系统性能测试；（5）必要的机械或电气的检查；（6）非紧急性质的补救性维修；（7）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。（8）每年定期对易耗部件进行更换：空气过滤器FA75系列4个、W7-A8无油空气压缩主机内皮带、W7-A8无油空气压缩主机内过滤器滤芯IH1个、IG1个、ID1个。（9）每年对两个膜式压力表及两个安全阀的取送校准服务，并提供备品，如校准不合格需提供合格的膜式压力表及安全阀替换。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有英格索兰无油空气压缩系统原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于空气过滤器、皮带、润滑脂、叶顶密封、过滤器滤芯IH、过滤器滤芯IG、过滤器滤芯ID等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
60 | 盒装软膏生产线 | SGGG型 | 圣灌制药 | 全保 | 三年 | 2.38 | 无 | 盒装软膏生产线含位于制剂中心第二配制车间全套盒装软膏分装设备，含理盒、理盖、上盒、上盖、灌装、旋盖、热合、贴标及设备基座和传送带。 内服液体分装线含位于制剂中心第一配制车间全套盒装软膏分装设备，含理瓶、理盖、上瓶、上盖、灌装、旋盖、热合、贴标及设备基座和传送带。 外用液体分装线含位于制剂中心第二配制车间全套盒装软膏分装设备，含理瓶、理盖、上瓶、上盖、灌装、旋盖、热合、贴标及设备基座和传送带。 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）各灌装部位传动及密封情况，各气动制动及密封情况，各电动密封情况及必要部位防水性，设备除锈及防锈处置；（3）易损硅胶及橡胶部件每3个月定期更换，包括：气密接口，输气管，药品输送胶管，橡胶传动带，硅胶密闭垫圈、旋盖硅胶爪扣，每3个月各部件加注润滑液，直接接触药品的配件应无毒，符合药用生产材质需求并提供材质证明。（4）设备与使用包装材料适配性调整（软膏盒、卷式标签、碳带）；（5）灌装量检查。灌装量应大于预设量，且每料桶分装产品误差以重量计算≤1%，灌装溢出检查和调整 ，带料分装时药膏（药液）溢出率按单包装计算不得＞0.1%。（6）设备清洁、运行测试；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.使用支持：针对设备运行工况，就上机物料（待分装药品、包装材料、标签）使用开展设备工况层面的适配性技术指导服务，配合医院及物料供应商排查分析解决设备-物料适配问题（不涉及设备改造工作）。 10.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 11.维修人员要求：投标人提供具有圣灌制药盒装软膏生产线原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 12.维修人员要求：投标人提供具有圣灌制药内服液体分装线原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.维修人员要求：投标人提供具有圣灌制药外用液体分装线原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 14.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用配件以保证临床正常使用。 15.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于活塞泵、活塞密封圈、止回阀、电磁气动控制阀、输送带、贴标机压标块、贴标机滚筒、从动滚筒、贴标机定位包胶、打码用金属活字码、打码机硅胶垫、步进电机、红外探头、开关电源、电源空开、继电器、气缸等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 16.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
61 | 内服液体分装线 | SGGX-4型 | 圣灌制药 | 全保 | 三年 | 1.68 | 无
62 | 外用液体分装线 | SGGX-4型 | 圣灌制药 | 全保 | 三年 | 1.53 | 无
63 | 激光扫描检眼镜 | Daytona（P200T） | 欧堡 | 全保 | 三年 | 8 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有欧堡激光扫描检眼镜原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于摄像头、操纵杆、底座、系统底座、头托、快速扫描模块、BDIO模块、主镜模块、EM模块、红探测器模块、绿探测器模块、电脑主机、显示器、升降桌、打印机等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
64 | 眼科光学相干断层扫描仪（扫频OCT） | VG200I型 | 微视影像 | 全保 | 三年 | 6 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有微视影像眼科光学相干断层扫描仪原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于激光管、激光电源、主机Maincontrol、X扫描器、Y扫描器、Z扫描器、激光追踪系统Beam Pointing Control、激光探测系统、光源控制系统、压力控制系统、手术床系统等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
65 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | VisuMax | 卡尔蔡司 | 全保 | 三年 | 55 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有卡尔蔡司飞秒激光角膜屈光治疗机原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.维修人员要求：投标人提供具有卡尔蔡司准分子激光系统原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 12.维修人员要求：投标人提供具有卡尔蔡司光相干断层扫描仪原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（飞秒激光角膜屈光治疗机包含但不限于激光器系统、数据采集系统、光电探测器模块、电脑主机+显示器、振镜系统、额托模块、下巴托模块、升降桌系统、打印机、稳压器等；准分子激光系统包含但不限于激光管、激光电源、主机Maincontrol、X扫描器、Y扫描器、眼球追踪系统、激光探测系统、光源控制系统、CCA控制系统、手术床系统等；光相干断层扫描仪包含但不限于主机、显示器，光谱仪，干涉仪等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 14.准分子激光系统每合同年度维保期内需包含一瓶准分子氟化氩气体，一个氟化氩气体过滤器，一盒准分子能量测试纸。 15.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
66 | 准分子激光系统（准分子手术系统） | MEL90 | 卡尔蔡司 | 全保 | 三年 | 25 | 无
67 | 光相干断层扫描仪（光学相干断层扫描仪（带血流成像）） | 5000 | 卡尔蔡司 | 全保 | 三年 | 5.4 | 无
68 | 等离子灭菌仪（过氧化氢低温等离子体灭菌器） | STERRAD 100S | Advanced Sterilizati on Products | 全保 | 三年 | 10 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有Advanced Sterilizati on Products过氧化氢低温等离子体灭菌器原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 12.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（包含但不限于交流电源模块、注射泵、控制模块、注射阀、100S真空泵、打印机控制电路板、LPS2发生输出模块等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 13.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
69 | 过氧化氢低温等离子灭菌系统（过氧化氢低温等离子灭菌器） | STERRAD 100S | Advanced Sterilization Products | 全保 | 三年 | 10 | 无
70 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无 | 1.开机率：保证每个合同年每台设备开机率≧95%，按年度合同中实际维保天数*24小时计算，若设备未达到以上开机率保证，停机每超出一天，对应设备的维保期限自动延长两天，所需费用包含在投标报价中。 2.相关费用：维保期内，保证设备正常运行的所有备件、工时、差旅、食宿等相关费用均包含在投标报价中。 3.每季度对每台设备提供1次安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：（1）制定检查计划；（2）机械安全检查；（3）电气安全检查；（4）记录检查结果。 4.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：（1）制定检查计划；（2）功能性检查；（3）评判参数结果；（4）记录检查结果。 5.备件库保证：在国内设有常用备件库并提供证明材料或者承诺中标后在国内设置常用备件库的承诺函，格式自拟。 6.开通咨询服务热线电话，全年24小时×365天响应，提供快速诊断和技术支持服务。 7.根据临床科室使用需求，投标人每年需对所有维保设备提供至少1次设备规范化操作使用培训。（提供承诺函，格式自拟） 8.预防性保养：服务期内对每台设备每季度提供1次定期厂家标准规定的维护保养，计划性定期的维修，并出具符合原厂技术要求的保养报告，预防性保养内容包含但不限于：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）针对产品的外部环境、主要参数与性能做质量评估；（4）重建系统检查；（5）软件；（6）设备清洁、系统性能测试及校准；（7）必要的机械或电气的检查；（8）非紧急性质的补救性维修；（9）对设备的数据进行备份确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修。所有设备保养涉及相关耗材由投标人提供，费用包含在投标总价中。（提供承诺函，格式自拟） 9.年度报告：供应商每年提供维保年度报告，报告包含当年设备的维修记录、巡查记录、保养记录、性能检测记录。有故障现象描述、故障原因分析、问题处理办法、更换的具体配件、年度设备使用率等内容，需同时提供电子版（1份）和纸质版（2份）。 10.维修人员要求：投标人提供具有贝朗血透机原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 11.维修人员要求：投标人提供具有贝朗血液透析滤过机原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 12.维修人员要求：投标人提供具有贝朗血中央供液系统原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 13.维修人员要求：投标人提供具有贝朗水处理机原制造商认证合格的维修工程师≥2人。｛提供与本维保设备型号相同的工程师培训证书扫描件，并附培训证书官方认证证明材料（如证书资质真伪查询二维码或官方小程序的证书资质认证截屏等）。｝ 14.所有维保设备出现48小时内无法恢复正常使用的情况，投标人需提供同型号备用机或备用配件以保证临床正常使用。 15.备件要求：供应商负责更换与维保设备相关的所有原厂及第三方备件及设备（血透机和血液透析滤过机包含但不限于气泡探测器 V4、漏血探测器V4、压力传感器、FPE泵 V3及组件、FPA泵 V3及组件、液位传感器、活塞泵腔体、模拟板、数字板V6、开关电源板 MC2、加热器、电源板、血泵总承、平衡腔、CM/DM电路板等；中央供液系统包含但不限于进水流量传感器、Ecomix密度模块、渗透水入口组件、中央供液齿轮泵套装、中央供液Ecomix控制板、过滤滤芯、空气滤芯等；水处理机包含但不限于控制电路板、水箱压力传感器组件、电导计、pt100测温传感器、压力传感器、石英砂、锰砂、活性炭、树脂、反渗膜、过滤滤芯、空气滤芯等），更换的备件为权属清楚的全新原厂原包装原型号配件，并且更换的设备配件型号必须与设备注册证中（如有）相一致。核心配件须提供配件序列号（进口配件序列号须与报关单一致），保障维修后的机器性能和使用效果，达到原厂维修标准，且所需费用包含在投标报价中，并做旧件回收。中标供应商应提供用于采购人核验产品及配件的注册证（如有）、合格证、发票等单证。对于原厂进口配件，需提供但不限于进口报关资料、商检证明。（提供承诺函，格式自拟） 16.水处理机消耗性材料参数要求（1）反渗膜要求：渗透流量：9000-12000 gpd（45.4 m/d）；膜聚合物：复合聚酰胺；脱盐率（最低）：99.0%；（2）树脂要求：总交换容量2.0Min.eq/L；最大均匀系数达到1.1；平均颗粒尺寸0.60（＋/-0.05）mm；（3）活性炭要求：碘值（mg/g）不低于1050；（4）石英砂要求：水晶石英砂类，SiO2含量达98.8%；（5）锰砂要求：有效粒径0.5-16mm≥95%，二氧化锰含量MnO2≥35%，堆积密度：3.2-3.6g/cm3； 17.水处理机每年进行一次化学消毒，确保无消毒液残留；确保水质结果符合 YY0572-2015水质标准，透析用水的细菌总数应不超过100CFU/ml，内毒素含量不超过0.25EU/ml。在保证产水质量的情况下有计划的更换一次填料和反渗膜，具体更换时间结合临床使用情况协商确定。 18.供应商须具有血透机和血液透析滤过机完备的技术服务工具。包含但不仅限于日常维修工具、参数校准工具、电器安全检测工具、机器运行系统全系列系统安装软件（V9.27系统恢复软件， FSU中文支持工具） 19.维保设备的质控保证：按照国家标准，定期执行标准化的各项质控检查，具备维保设备检查标准用模体。血透机和血液透析滤过机供应商需提供血透机检测工具“电导率仪和电器安全分析仪”有关检测报告；中央供液系统供应商需提供检测工具“电导率仪和电器安全分析仪、密度校准”有关检测报告。（提供投标截止日前年度校准证书） 20.国家法定节假日前需对维保设备进行巡查，保证设备的正常运行。
71 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
72 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
73 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
74 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
75 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
76 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
77 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
78 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
79 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
80 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
81 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
82 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
83 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
84 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
85 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
86 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
87 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
88 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
89 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
90 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
91 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
92 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
93 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
94 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
95 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
96 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
97 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
98 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
99 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
100 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
101 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
102 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
103 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
104 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
105 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
106 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
107 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
108 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
109 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
110 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
111 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
112 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
113 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
114 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
115 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
116 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
117 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
118 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
119 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
120 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
121 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
122 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
123 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
124 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
125 | 血透机 | 710200T | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
126 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
127 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
128 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
129 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
130 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
131 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
132 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
133 | 血液透析滤过机 | 7102072 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 0.5 | 无
134 | 中央供液系统 | ECOMix Original | 贝朗 | 全保 | 三年 | 6 | 无
135 | 水处理机 | Aquaboss RO Dia II 3600 | 贝朗 | 全保 | 三年 | 8 | 无